## Formularul Specificaţii tehnice
Formularul Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara |  |  |  | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare de 3 metri
33100000-1 | 2 | Clei biologic Bioglu | Clei biologic Bioglu |  |  |  | Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea peretilor aortei si controlul hemostazei. Siringa preumpluta cu 2 componente Cantitatea 15 gr Conținutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albumina bovină și glutaraldehidă -4 cateter aplicator Setul să fie steril.
33100000-1 | 3 | Clei medical, steril | Clei medical, steril |  |  |  | Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml, setul este format din două seringi care se conectează la o singură canulă. Setul să fie steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.
33100000-1 | 4 | Electrod neutral monoutilizabil | Electrod neutral monoutilizabil |  |  |  | Suprafaţa pînă la 500 cm2 cu cablu 3m
33100000-1 | 5 | Electrozi activi monoutilizabili | Electrozi activi monoutilizabili |  |  |  | Cu 2 butoane, tripolar, cablu 3 m
33100000-1 | 6 | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) |  |  |  | Tricuspide -forma tridimensionala a inelului sa conforme cu geometriea normala a inelului anular tricuspid uman -inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de conducere a inimii -inel cu profil redus in înălțime -sa fie marcat cu trei puncte in pozițiile corespunzătoare comisurilor cuspale -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 30, N32, N34, N36
33100000-1 | 7 | Inel regid pentru anuloplastie | Inel regid pentru anuloplastie |  |  |  | Mitrale -inel regid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -construcția inelului sa conforma cu geometriea normala a inelului anular uman -construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pînza poliesterica -sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului N 28, N30, N32, N34, N36
33100000-1 | 8 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril |  |  |  | Mitrale - inel semirigid cu fexibilitate antereoara pentru plastiea valvei mitrale; sa ofere posibiliratea remodelarii postereoare si mentinerea flexibilitatii antereoarei; - sa fie marcat in trei puncte:doua dintre marcaje sa corespunda trigoanelor valvulei mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dispozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; N 28, N30, N32, N34,
33100000-1 | 9 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril |  |  |  | Tricuspide, steril N28, N30- Inel semirigid pentru plastia valvei tricuspide; - carcas din titaniu; - forma 3D care modelează valva și previne afectarea căilor de conducere;
33100000-1 | 10 | Petic din Pericard bovin | Petic din Pericard bovin |  |  |  | țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 5 ( +, -3) cm x 10 ( +,-3) cm .
33100000-1 | 11 | Petic din PTFE Fellt | Petic din PTFE Fellt |  |  |  | Marimea-15( +,-5 )x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm
33100000-1 | 12 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril |  |  |  | Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm.
33100000-1 | 13 | Petice vasculare | Petice vasculare |  |  |  | Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm Lungime < 80 mm
33100000-1 | 14 | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril |  |  |  | Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confecţionate dintr-un material cu porozitate 0, împregnat cu cologen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermiabilităţii la sînge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu uşurinţa sutura chirurgicală şi să faciliteze creşterea ţesulară. Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca N 23mm cu montarea protezei vasculare N 24-26mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm cu sinusuri sau fără sinusuri, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.
33100000-1 | 15 | Proteză vasculară bilogică, liniară | Proteză vasculară bilogică, liniară |  |  |  | Proteză vasculară liniară relizată din pericard bovin, să fie rezistentă la infecție prin acoperire endotelială nativă. Percicardul bovinului să fie suturat cu suturi continue cu o sutură întreruptă fiecare la 2 mm, pentru a permite ajustarea lungimii fără desfacerea suturii. Să nu necesite clătire sau înmuiere. Depozitarea sa poată fi realizată la temperatura camerei și perioada de valabilitate să fie de cel puțin 2 ani. Dimensiuni: 8 mm X > 40 cm.
33100000-1 | 16 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 17 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm
33100000-1 | 18 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º |  |  |  | Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea ≥ 85º,arcul de lucru 55º -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel ≥ 84% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : Ø 19 mm ≥ 2,39 sm Ø 21mm ≥ 2,9 sm- - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.
33100000-1 | 19 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart |  |  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart
33100000-1 | 20 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart |  |  |  | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart
33100000-1 | 21 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart |  |  |  | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart
33100000-1 | 22 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă |  |  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă
33100000-1 | 23 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina |  |  |  | Aortice -țesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,
33100000-1 | 24 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin |  |  |  | Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,
33100000-1 | 25 | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina |  |  |  | Mitrale -tesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulara -desing radiopac -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani; N27, N29, N31, N33
33100000-1 | 26 | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin |  |  |  | Mitrale -tesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulara -desing radiopac -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani; N27, N29, N31, N33
33100000-1 | 27 | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra |  |  |  | Conduit din vena jugulară bovină cu valvă,stabilizat cu soluție gleturatdehid.perioada de valabilitate minimum 3-4 ani. Diametrul(mm)-12
33100000-1 | 28 | Proteze vasculare bifurcate, 22mm | Proteze vasculare bifurcate, 22mm |  |  |  | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm. Lungimea: 40 - 50 cm.
33100000-1 | 29 | Proteze vasculare bifurcate 20 mm | Proteze vasculare bifurcate 20 mm |  |  |  | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 30 | Proteze vasculare bifurcate 18 mm | Proteze vasculare bifurcate 18 mm |  |  |  | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni:18 x 9-10 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 31 | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | Proteze vasculare bifurcate 16 mm |  |  |  | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 32 | Proteze vasculare liniare 6 mm | Proteze vasculare liniare 6 mm |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru: 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm
33100000-1 | 33 | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 34 | Proteze vasculare liniare 8 mm | Proteze vasculare liniare 8 mm |  |  |  | Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X >50 cm.
33100000-1 | 35 | Proteze vasculare liniare 10 mm | Proteze vasculare liniare 10 mm |  |  |  | Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 10 mm X > 50 cm.
33100000-1 | 36 | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm |  |  |  | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru:10 mm Lungimea: ≥50 cm
33100000-1 | 37 | Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm | Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm |  |  |  | Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm2 la momentul implantării. Impregnare cu colagen sau cu gelatină. Fără conținut e aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 10-15 cm.
33100000-1 | 38 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 |  |  |  | Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 28, 30, 32 Lungimea (cm) – 12-15
33100000-1 | 39 | Proteze vasculare pentru arca aortei | Proteze vasculare pentru arca aortei |  |  |  | Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10
33100000-1 | 40 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 |  |  |  | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3)
33100000-1 | 41 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 |  |  |  | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5)
33100000-1 | 42 | Sistem de stabilizare a miocardului în operații de revasculariare pe ,,cord bătrân” | Sistem de stabilizare a miocardului în operații de revasculariare pe ,,cord bătrân” |  |  |  | Sistem de atașare care permite rotirea cu 360 grade a părții de susținere braț flexibil cu flexibilitate pare in poziționare.
33100000-1 | 43 | Șunt Carotidian | Șunt Carotidian |  |  |  | Șunt in formă de ”T”. Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, inlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunei arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat in centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitarii
33100000-1 | 44 | Valvulotom - 3,0 mm | Valvulotom - 3,0 mm |  |  |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste cealaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.
33100000-1 | 45 | Valvulotom - 3,5 mm | Valvulotom - 3,5 mm |  |  |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.
33100000-1 | 46 | Valvulotom - 4,0 mm | Valvulotom - 4,0 mm |  |  |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.
33100000-1 | 47 | Valvulotom - 4,5 mm | Valvulotom - 4,5 mm |  |  |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.
33100000-1 | 48 | Valvulotom - 5,0 mm | Valvulotom - 5,0 mm |  |  |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Formularul Specificaţii de preț
Formularul Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara | bucată | 54 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 91422
33100000-1 | 2 | Clei biologic Bioglu | Clei biologic Bioglu | bucată | 54 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 400372.74
33100000-1 | 3 | Clei medical, steril | Clei medical, steril | bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1233697.2
33100000-1 | 4 | Electrod neutral monoutilizabil | Electrod neutral monoutilizabil | bucată | 2667 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 77343
33100000-1 | 5 | Electrozi activi monoutilizabili | Electrozi activi monoutilizabili | bucată | 2667 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 55473.6
33100000-1 | 6 | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) | Inel incomplet pentru reconstrucție tricuspida (Contour 3D) | bucată | 74 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 611857.16
33100000-1 | 7 | Inel regid pentru anuloplastie | Inel regid pentru anuloplastie | bucată | 574 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 4746027.16
33100000-1 | 8 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril | Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1653668
33100000-1 | 9 | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril | Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 330733.6
33100000-1 | 10 | Petic din Pericard bovin | Petic din Pericard bovin | bucată | 67 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 745403.14
33100000-1 | 11 | Petic din PTFE Fellt | Petic din PTFE Fellt | bucată | 187 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 701250
33100000-1 | 12 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril | bucată | 107 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 895804
33100000-1 | 13 | Petice vasculare | Petice vasculare | bucată | 414 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 496800
33100000-1 | 14 | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril | bucată | 90 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2079000
33100000-1 | 15 | Proteză vasculară bilogică, liniară | Proteză vasculară bilogică, liniară | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1412500.05
33100000-1 | 16 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 211736.8
33100000-1 | 17 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm | bucată | 27 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 142922.34
33100000-1 | 18 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghii de deschiderea ≥ 85º | bucată | 220 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3356859
33100000-1 | 19 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º, Manjetă standart | bucată | 459 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 6684380.28
33100000-1 | 20 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2910600
33100000-1 | 21 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart | bucată | 374 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 5442822
33100000-1 | 22 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75º,Manjetă redusă | bucată | 320 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 4660134.4
33100000-1 | 23 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina | bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2261880
33100000-1 | 24 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin | bucată | 256 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 6994944
33100000-1 | 25 | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina | Proteze valvulare cardiace biologice, valva porcina | bucată | 227 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3824269
33100000-1 | 26 | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin | Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin | bucată | 174 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 4754376
33100000-1 | 27 | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 300990
33100000-1 | 28 | Proteze vasculare bifurcate, 22mm | Proteze vasculare bifurcate, 22mm | bucată | 32 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 110230.4
33100000-1 | 29 | Proteze vasculare bifurcate 20 mm | Proteze vasculare bifurcate 20 mm | bucată | 75 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 258352.5
33100000-1 | 30 | Proteze vasculare bifurcate 18 mm | Proteze vasculare bifurcate 18 mm | bucată | 75 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 258352.5
33100000-1 | 31 | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | Proteze vasculare bifurcate 16 mm | bucată | 11 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 37891.7
33100000-1 | 32 | Proteze vasculare liniare 6 mm | Proteze vasculare liniare 6 mm | bucată | 74 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 254907.8
33100000-1 | 33 | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm | Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 191280
33100000-1 | 34 | Proteze vasculare liniare 8 mm | Proteze vasculare liniare 8 mm | bucată | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 630814.4
33100000-1 | 35 | Proteze vasculare liniare 10 mm | Proteze vasculare liniare 10 mm | bucată | 147 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1677519.9
33100000-1 | 36 | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 55000.08
33100000-1 | 37 | Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm | Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18344
33100000-1 | 38 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 | Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 | bucată | 104 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 259280.32
33100000-1 | 39 | Proteze vasculare pentru arca aortei | Proteze vasculare pentru arca aortei | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 129999.96
33100000-1 | 40 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 180000
33100000-1 | 41 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 175000
33100000-1 | 42 | Sistem de stabilizare a miocardului în operații de revasculariare pe ,,cord bătrân” | Sistem de stabilizare a miocardului în operații de revasculariare pe ,,cord bătrân” | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 363055
33100000-1 | 43 | Șunt Carotidian | Șunt Carotidian | bucată | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 781443.6
33100000-1 | 44 | Valvulotom - 3,0 mm | Valvulotom - 3,0 mm | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 50400
33100000-1 | 45 | Valvulotom - 3,5 mm | Valvulotom - 3,5 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 72000
33100000-1 | 46 | Valvulotom - 4,0 mm | Valvulotom - 4,0 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 73200
33100000-1 | 47 | Valvulotom - 4,5 mm | Valvulotom - 4,5 mm | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 51996
33100000-1 | 48 | Valvulotom - 5,0 mm | Valvulotom - 5,0 mm | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 43800
62750133.63
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________