Caiet de sarcini

Obiectul de achiziție Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)

Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică

Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3310000-1 | 1 | Contaminometru pentru laboratorul de medicină nucleară | buc | 1 | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara Descriere Monitor stationar pentru determinarea contaminarii a articolelor de îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața Tipul detectorului gamma and x-rays, beta si alfa Intervalul de energie măsurabil alpha > 2 MeV, beta > 100 keV, gamma and x-rays, 5 keV…2.3 MeV Radionuclizi măsurați: Tc-99m, I-125, I-123, Ga-67, Re-186, Co-57, Co-60, Cs-137, Cr-51, I-131, Sr-90 si altele Numarul de canale 2 cite10000 cps Detector maini Scintilator , cu suprafata minim de 160 cm2 pentru fiecare maina, sensibil Detector picioare Scintilator , cu suprafata minim de 1000 cm2 Detector haine Detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine Interfata utilizator LCD Siguranta software Protejat prin parola Conexiune retea Ethernet 1 Gbps Temperatura de functionare 0-40 ˚C Umiditatea relativă Max. 90% fără condens Alimentarea electrică 220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz Timpul de măsurare Reglabil de la 1 până la 99 de secunde Consum de energie Nu mai mult de 20 VA Numărări de fond Media cu timpul măsurarii ajustat (60-600 secunde) Alarma minimă Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde Prag de alarmare Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2) Greutate Nu mai mare de 45 kg Material carcasa efectuat din metal Tip montare Pe podea Instruire bioingineri Da Instruire utilizatori Da Garantie minim 24 luni Manual de service Da, in limba romana/engleza Manual de utilizare Da, in limba romana/engleza Certificate CE, ISO Metrologie Verificare in laborator national acreditat | 670000 |
|  | 2 | Videoprocesor pentru investigații ORL cu telescop | buc | 1 | Videoprocesor pentru investigații ORL Descriere Sistem video pentru investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv și respirator Parametrul Specificația Videoprocesor Camera Intrări cameră ≥ 1 Lungimea cablul a camerei ≥ 3m Butoane camera ≥ 2 Senzor de imagine 1/3"; CMOS Lentilă de ajustare a imaginii da, ≥ 13-19 mm, autoclavabilă Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Display ≥ 7" Touchscreen de control da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Înghetarea imaginii da Reducerea zgomotului imaginii da Zoom electronic da Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Alte: PAL/SECAM da Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Sursa de lumină Tipul încorporată sau separată Tip lampă LED sau xenon >250W Temperatura de culoare ≥ 5000 K Timpul de viață ≥ 50000 ore Accesorii Endoscop HD sau mai performant compatibil cu videoprocesorul da Autoclavabil, pentru ORL da, 2 buc. Grade 30° Lungimea de lucru 15 mm, ± 0,5 mm Diametrul 4mm Fibră optică da, 2 buc. Lampă de rezervă da, 2 buc. | 300000 |
|  | 3 | Etuva cu 2 uși | buc | 1 | Etuvă cu 2 uși Descrierea: Etuvele sau camerele de dezinfecție sunt concepute pentru dezinfecția hainelor, lenjeriei de pat și a altor lucruri folosind metodele abur-aer și abur-formalin. Parametrul Specificația Materialul suprafeței exterioare oțel, acoperit cu vopsea rezistentă la căldură sau alt material rezistent analogic Încărcare orizontală Camera de sterilizare: dreptunghiulară da Sistem orizontal, manual de deschidere a ușilor da Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon sau cauciuc da Ușa trebuie să fie proiectată cu minim un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului da Securitate la supraîncălzire da Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de dezinfectare da Alarme acustică, vizuală Limbajul interfeței și meniului română sau rusă Control automat și manual Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal da Suprafata exterioara să nu se încălzească Monitorizarea procesului pe ecran TFT sau LCD Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Controlul complet automat al procesului de dezinfecție, inclusiv programarea de către dezinfector a valorilor solicitate ale parametrilor: da umiditate temperatură timp Salvarea în memorie a ultimelor valori ale parametrilor setați da Precizia menținerii temperaturii setate în cameră ± 2℃ Gama de temperatură minim 40 - 98℃ Volum de încărcare ≥ 1,3 m3 Volum interior ≥ 1,8 m3 Umplerea automată cu apă în generatorul de abur și menținerea automată a acesteia la nivelul necesar pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție da Supapă electromagnetică și senzori de nivel pentru menținerea automată a nivelului necesar de apă în generatorul de abur da Autotestarea automată a programului de control pentru posibile defecțiuni în funcționarea camerei de dezinfecție da Posibilitatea de a comuta la modul de control manual da Materialul camerei interioare, suprafețele și elementele camerei în contact cu vaporii de apă, formaldehidă și vapori de amoniac oțel inoxidabil Corpul camerei este complet sudat, neseparabil da Încărcarea şi scoaterea hainelor se efectuează cu uşi separate, destinate pentru zona de primire a hainelor nesterile şi zona sterilă da, 2 uși Alimentare 380V, 50 Hz Timpul de lucru ≤ 20 min. Generator de abur incorporat cu elemente de incalzire da Volumul generatorului de abur, L ≤ 25 Material element de încălzire cupru sau alt element analogic Conducta de evacuare a aerului cu supapă pentru eliminarea aburului din cameră da Priză de aer cu închidere cu șurub da Locația mecanismului cu șurub al orificiului de intrare în exteriorul camerei de dezinfecție, pentru a exclude efectul umidității asupra filetului mecanismului da Un robinet pentru scurgerea apei dintr-un generator de abur da Conductă de scurgere pentru evacuarea condensului din camera da Panoul electric da Consumabile și accesorii: Siguranțe ≥ 4 buc. Garnitură ușă, (suplimentar, de rezerva) 4 buc. Lubrificator garnitură, (suplimentar, de rezerva) 2 buc. Set de elemente încălzitoare pentru apă 2 set. Set de elemente încălzitoare pentru aer, (regim uscare aer) 2 set. Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată) | 150000 |
|  | 4 | Rectoromanoscop | buc | 1 | Rectoscop Descriere Endoscop special pentru examenul optic al rectului Parametrul Specificația Sursa de lumina Alimentare electrica 220-230V 50Hz Tip lampa LED Timp de viata ≥ 30 000 ore Reglarea luminozități da Lampa de rezerva da, 2 buc. doar pentru lampa halogen Tubul cu fibra optica Lungime de la 180 cm Diametru ≥ 3,5 mm Accesorii Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 20 mm, lungimea de lucru 30 cm, cu obturator Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 20 mm, lungimea de lucru 25 cm, cu obturator Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 16 mm, lungimea de lucru 30 cm, cu obturator Cap de iluminat pentru tuburile de rectoscopie de tip HEINKEL cu ghidaj de lumină din fibră de sticlă/optică a luminii, adaptor cu blocare LUER pentru perete de cauciuc, inclusiv duza pentru ferestre. Perete din cauciuc, cu tub detașabil, cu blocare LUER. Suport pentru tampoane, lungime de lucru 30 cm. Tub de aspirație, cu deschidere de reglare a debitului, lungime de lucru 40 cm. | 100000 |
|  | 5 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu sterilizare, uscare a canalelor | buc | 1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Alimentarea 220V, 50 Hz Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfectare Sterilizare Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare da Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujinon da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferiți Agenti antimicrobieni Tipuri Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Consum ≤ 100 ml/ciclu Monitorizarea nivelului da Evacuarea da Reservor, l ≥ 15 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție da Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma de defectiune si avertizari da, automată Stand pe roți da, cu roți blocabile Autodezinfectare da Sistem de prefiltrare a apei Filtru 5 μm da Filtru 1 μm da Sistem de filtrare minimă Filtru min. 0.1 μm da Sistem de filtrare în interiorul mașinii pentru clătirea finală Filtru 0.1 μm da, pe toată perioada de garanție Accesorii și consumabile: Set adaptoare de conectare pentru: Olympus da, 2 seturi Fujinon da, 2 seturi Pentax da, 2 seturi Storz da (la solicitare, 2 seturi) Alți producători sa fie indicați producătorii oferiți (la solicitare, 2 seturi) Soluție de spălare min. 1500 cicluri Soluție de dezinfectare min. 1500 cicluri Să fie certificat după standardele de igienă și sterilizare a endoscoapelor: UNI EN ISO 15883-4 da EN ISO 14937 da Garanție min. 24 luni Instalare si instruire utilizator da Instalare si instruire bioinginer da Kit de mentenanță și filtre da, pentru min. 24 luni Manual de utilizare da, în limba română Manual de service da, în una din limbi (română, rusă, engleză) | 400000 |
|  | 6 | Pompă de irigare pentru endoscopie | buc | 1 | Pompă de irigare pentru endoscopie Descriere Pompă de irigare prin canalele endoscoapelor. Parametru Specificația Preincalzirea lichidului da până la 37°C , ± 3°C Volumul vasului cu lichid ≥ 1 L Pompa de irigare compatibil cu: Olympus, Fujinon, Pentax ș.a. (să fie indicate cu care). Posibilitatea de irigare prin canalul adițional și prin canalul de biopsie la folosirea adaptorului Buton de pornire/stingere da Debit maxim a portului auxiliar de apă (reglabil) ≥ 0 - 300 ml/min. Debit maxim a canalului de biopsie ≥ 0 - 600 ml/min. Fixator de vas da Pompă peristaltică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii: Pompă peristaltică de rezervă 1 buc. Vas pentru lichide 1 buc. Pedală 1 buc. Set de accesorii pentru conectarea pompei și punerea în funcțiune (tuburi, conectori și adaptoare) pentru endoscoapele din instituție, se discută la momentul livrării 10 set. Altele: Garanție minim 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Transportare la locul necesar da Instalare și testare da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces Deservire în perioada de garanție da | 100000 |
|  | 7 | Șorțuri de radioprotecție plumbate | buc | 3 | Șorț de radioprotecție plumbat Parametrul Specificația Descriere Șorț de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.25 mm Protecția laterală ≥ 0.25 mm Mărimea La solicitarea clientului | 9000 |
|  | 8 | Fustă de radioprotecție plumbată | buc | 2 | Fustă de radioprotecție plumbată Parametrul Specificația Descriere Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.25 mm Protecția laterală ≥ 0.25 mm Mărimea La solicitarea clientului | 6000 |
|  | 9 | Chipiuri de radioprotecție plumbate | buc | 4 | Chipiu de radioprotecție plumbat Parametrul Specificația Descriere Chipiu de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția cerebrală ≥ 0.25 mm | 4000 |
|  | 10 | Guler glandă tiroidă radioprotecția plumbată | buc | 6 | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată Parametrul Specificația Descriere Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față). Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția glandei teroide ≥ 0.25 mm | 3600 |
|  | 11 | USG Oftalmologic (A-scan) | buc | 1 | USG Oftalmologic (A-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanare cu ultrasunet unidimensional (A-scan) sau biometrie, care include măsurarea lungimii axiale a ochiului, adâncimea camerei anterioare, dimensiunile corpului vitros și grosimea cristalinelor a lentilelor. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Sonda Frecvența, Mhz ≥ 10 Raza scanării, mm ≥ 45 Diapazonul de scanare Rezoluția, mm ± 0.1 Rezoluția electronică, mm ± 0.03 ≤ Metoda Imersie și Contact da IOL formule min. 6 (SRK-II, SRK-T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst-II, Haigis) da Pașii de incrementare 0.25 D sau 0.50 D Setările Posibilitatea de selectare a tipului ochiului (drept, stâng) da Tipul de selectare (Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, Pseudo PMMA, Pseudo Silicone, Acrylic, Aphakic) da Măsurările (Axial length/AXL, Lens, AC/ACD, VCD/VITR) da Moduri de capturare Manual și automat da Conexiuni externe: USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BITMAP da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da De înregistrare și stocare a datelor pacienților da De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru A-scan da, 1 buc. Geantă pentru transportare da, 1 buc. Troleu cu min. 5 rotile pentru DM cu platou de fixare al acestuia da, 1 buc. Set de lucru pentru ofltamolog da, min. 1 set Calibrator da, 1 buc. Pedală da, 1 buc. Cablu de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc. | 150000 |
|  | 12 | Psihrometru 0-25C | buc | 10 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 % | 2000 |
|  | 13 | Psihrometru 15-40C | buc | 15 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % | 3000 |
|  | 14 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | buc | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel putin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 MHz numar de elemente ≥192 Convex 1.5 -5,5 MHz numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Phased/Vector 1,5-5 MHz numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Tehnologie de conectare probe fara pini (pinless) NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da Măsurarea automată a intimei-media da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Analiza cantitativa TDI da Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥12" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB ≥5 da DIVIZARE MONITOR da | 800000 |
|  | 15 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | buc | 1 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700 Descriere Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da Plasmă da Sînge arterial da venos da capilar da mixt da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize Gaze in sange pH da pCO2 da pO2 da HCO3 da HCO3 act da HCO3 std da BE(B) da BE(ecf) da TCO2 / ctCO2 da Electroliti Na+ da K+ da Ca++ da Ca++(7.4) da Cl- da Anion gap da Metaboliți Glucoza da Lactat da CO-oximetrie Hct da tHb da sO2 da O2Hb da COHb da MetHb da HHb da Spălare automată da Detector de cheag de sange da Calibrare pentru toți parametrii măsurați Automat da Manual da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate da Controlul intern (QC) Automat da Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize min. 1000 înregistrări Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuș Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display Touchscreen da LCD sau LED da Cititor de bar cod da Imprimantă termică da Data management da Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Reagenți Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. ≥ 3 luni Hirtie termică 5 buc. | 329789 |
|  | 16 | Ventilator transport Adult (caracteristici de baza) | buc | 1 | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 Descriere Ventilatorul de transport este destinat pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau "ambalare" în situaţii de urgenţă sau de transport. Parametrul Specificația Tip pacient Adult Game control/setări Volum total 100-1,000 Flux inspir > 60 L/min Nivelul de presiune da Presiune în rampe da Rata respiratorie 0-60 rpm Timp inspir 0-2 s Rata I:E 1:1 to 1:3 FiO2, % 40-100 PEEP, cm H2O 0-20 Suport presiune da Mecanism trigger Flux sau presiune Moduri de operare Modul A/C A/C după volum respirator da A/C după după presiune respiratorie da Modul SIMV SIMV volum respirator da SIMV presiune respiratorie da SIMV suport presiune da Modul SIPAP/spontan CPAP suport presiune da Ventilație neinvazivă da Modul Apnea-backup da Monitorizări/afișări Presiune inspiratorie de maximă da Presiunea PEEP da Volum total da Rata respiratorie da Timp inspir da Alarme pacient Presiune inspiratorie joasă da Presiune mare da Presiune/ocluzie continuă mare da Circuit respirator deconectat da Alarme echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă alimentare electrică da Eroare sistem da Baterie descărcată da Autodiagnostic eșuat da Display LCD TFT sau LED da Alimentare electrică Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de operare 2 h Greutatea totală a ventilatorului cu accesorii ≤ 8 kg Accesorii Circuite respiratorii adult tip reutilizabil 2 set. Mască respiratorie adult tip reutilizabil 2 set. Filtre antibacteriale adult unică utilizare 100 buc. Senzor de debit adult tip reutilizabil 2 buc. Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc. Suport suport pentru fixarea ventilatorului de brancadă da Butelie de oxigen cu reductor și manometru, volumul min. 2 litri 2 buc. | 147600 |
|  | 17 | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza) | buc | 6 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Mîner încorporat da Display Date afișate Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul pînă la final de infuzie da Mărimea seringei da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarme da Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare 0.1 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.1 - 1200 ml/h Rata KVO 0.1 - 3 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă da Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei da Nivelul presiunei de ocluzie maxime 75 - 900 mmHg min. 5 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Alarme și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfîrșite da Baterie descărcată da Alarmă sonoră Volum reglabil Da Buton mod silențios da Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarme da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă Reîncărcabilă da Timp de operare ≥ 5 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. | 106560 |
|  | 18 | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) | buc | 2 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 1000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului 0.1 - 1,200 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.1 ml Regim de lucru KVO - menţinerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h Acurateţia infuziei ≤ 5 % Funcţia bolus Da Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 1000 ml/h Selectarea volumului infuzat Da Selectarea ratei de infuzie Da Calcularea dozei/medicament Da Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Da Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV Da Blocarea panoului de control Da Alarmă sonoră Da Alarmă vizuală Da Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da Alarme și indicatori Ocluzie da Nivelul presiunei de ocluzie da Afișarea ocluziei în timp real da Bula de aer da Eroare de sistem da Set decuplat da Rezervor gol da Ușă deschisă da Senzor de picături Da Infuzia completă da Baterie descărcată da Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie încorporată da Durata de operare autonomă ≥ 4 h la fluxul de 5ml/h Acesorii Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da | 43680 |
|  | 19 | Coagulometru automat | buc | 1 | Coagulometru automat Cod 151100 Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializare. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 60 Capacitatea Capacitatea de lucru, probe/h ≥150 Numărul de probe simultan la bord ≥ 15 Numărul de probe programate simultan ≥ 40 Tip probă Plasma Teste APTT da D-dimer da FIB da PT da TT da altele să se indice Incubarea APTT Timp, min să se indice Caracteristici de sistem Autosampler Testul continuă în timp ce se încără reactivi / consumabile Răcirea reactivilor la bord da Data management Display LCD TFT sau LED Imprimantă da Interfață PC da Interfață LIS da Cititor bar cod reagent probă | 189210 |
|  | 20 | Aspirator urgente | buc | 4 | Aspirator urgențe Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de urgenţă alimentate cu baterii care sînt utilizate în situaţii de urgenţă în afecţiuni ale căilor respiratorii în spitale şi în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgenţă sunt utilizate pentru a elimina secreţii, sînge, vomă care obstrucţionează căile respiratorii ale pacientului şi păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificaţia Vas colector Capacitatea ≥ 1,000 (1 L) Protecție la umplere da Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului da Reutilizabil da Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv da Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 500 Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 4 Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 25 Reglator aspirație da Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Baterie internă reutilizabilă da Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min Semnal baterie descărcată acustic vizual Greutatea totală inclusiv accesoriile < 6 kg Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Filtru antibacterial, unică utilizare ≥ 15 buc. | 31584 |
|  | 21 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile | buc | 2 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpreteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile da Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥2,5 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulat pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înalține optional sistem de fixare dispozitivului de suport da | 33168 |

Valoarea estimată totală: 3 579 191 lei

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                                                    Gheorghe GORCEAG