## Лист1
Sterilizator cu plasmă
Descriere | Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen), potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centraclizată.
Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate: | histeroscop, laparoscop, laringoscop, sondă, endoscop rigid, endoscop flexibil, lentilă oftalmică, cablu de fibră optică, senzor de presiune intracraniană, sondă de crioterapie, dispozitiv de prostatectomie, dilatator esofag, instrument de electrocauterizare, motor de vibrație, cap laser, metal, sticla, silicon.
Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală | min.130 L
Independent, de tip dreptunghiular | da
Camera | oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304
Camera proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum | da
Față | oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi
Capace laterale | da
Țevile și fitingurile fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
Tip cameră de sterilizare dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi | da
Nu sunt necesare facilități speciale (apă / aerisire) | da
Poate fi instalat și mutat cu ușurință | da
Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă | da
Timp de ciclu rapid | da, max. 30min.
Timp de ciclu avansat | da, max. 65min.
Carcasă rezistentă la coroziune și acizi | da
Fără aerare după sterilizare | da
Autotest, Test de scurgere (ermetizare) | da
Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură | da
Regimuri prestabilite de sterilizare | da, ≥ 3 programe
Funcționare: temperatura de sterilizare de 50 ± 10 , temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate | da
Admisia de aer -echipata cu un filtru HEPA | da
Sistemul de sterilizare cu plasmă capabile să efectueze validare independentă în conformitate cu ISO 14937 cu un kit de validare opțional. Fiecare fază a ciclului validată. | da
Protecție împotriva temperaturii excesive | da
Sistem de filtrare a vaporilor de ulei de evacuare | da
Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului | da
Temperatură și presiune scăzute în timpul sterilizării | da
Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen | da
Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare | da
Sterilizantul nu va folosi reziduuri de substanțe toxice, nici drenaj sau evacuare, fără prejudicii asupra operatorului. Sistem de filtrare în 3 trepte a gazelor de evacuare din sterilizator, fără emisii periculoase, nocive sau mirositoare, fără poluare a mediului | da
Utilizarea unui sistem de încălzire ignifug rezistent la explozie | da
Alimentare | da, 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220 monofazat 50 Hz
Panou tactil cu ecran multicolor de minim 7 inchi | da
Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. | da