## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 251 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar) | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar) |  |  |  | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 252 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar) |  |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 253 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar) |  |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 254 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (suplimentar) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (suplimentar) |  |  |  | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 255 | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar) | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar) |  |  |  | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 256 | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar) | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar) |  |  |  | Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a rănii. 10x10cm
33100000-1 | 257 | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar) | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar) |  |  |  | Pantaloni scurți de o singura folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală
33100000-1 | 258 | Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar) | Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar) |  |  |  | Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc
33100000-1 | 259 | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) |  |  |  | CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm
33100000-1 | 260 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar) |  |  |  | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm
33100000-1 | 261 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar) |  |  |  | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm
33100000-1 | 262 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar) |  |  |  | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm
33100000-1 | 263 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (suplimentar) |  |  |  | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm
33100000-1 | 264 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar) |  |  |  | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm
33100000-1 | 265 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar) |  |  |  | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 80mm
33100000-1 | 266 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314) | Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314) |  |  |  | 1. mărime: 15 x 8cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0, 15. porozitate 1, 3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasă să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual
33100000-1 | 267 | Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319) | Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319) |  |  |  | Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2, 76mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0, 12mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ⋄ film transparent - neaderent ⋄ grosime: 0,05mm ⋄ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0, 6mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20cm. Ambalat individual
33100000-1 | 268 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar) | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar) |  |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 | 269 | Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar) | Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar) |  |  |  | Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă si siguranța. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..
33100000-1 | 270 | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) |  |  |  | Ploscă din inox, măsuri minime 355х290х50mm, cu mâner și capac
33100000-1 | 271 | Ploscă urinară pentru femei (1322) | Ploscă urinară pentru femei (1322) |  |  |  | Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac
33100000-1 | 272 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324) | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324) |  |  |  | Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 273 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325) |  |  |  | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 274 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) |  |  |  | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm
33100000-1 | 275 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar) | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar) |  |  |  | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41.Disponibil în varianta cu teaca mai scurta și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 276 | Protector de pat 90x120cm (suplimentar) | Protector de pat 90x120cm (suplimentar) |  |  |  | Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentara și o suprafaţa delicata, confecționată din celuloză moale, confortabila pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (±10cm).
33100000-1 | 277 | Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar) |  |  |  | Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 278 | Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar) |  |  |  | Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 17-25cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 279 | Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar) |  |  |  | Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 20-25 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 280 | Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar) |  |  |  | Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 281 | Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar) |  |  |  | Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.
33100000-1 | 282 | Pungă pentru răcire instant (suplimentar) | Pungă pentru răcire instant (suplimentar) |  |  |  | Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (±1cm)
33100000-1 | 283 | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar) | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar) |  |  |  | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.
33100000-1 | 284 | Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar) | Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar) |  |  |  | Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.
33100000-1 | 285 | Pungi evacuatoare urostomie (1334) | Pungi evacuatoare urostomie (1334) |  |  |  | Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material nețesut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistentă. Antialergic
33100000-1 | 286 | Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335) | Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335) |  |  |  | Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sângelui – volum de 450 ml (±10ml) asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml (±10ml); Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu Cleme; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sângelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Ambalat individual.
33100000-1 | 287 | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) |  |  |  | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Capacitate 1L, dimensiuni 8*8*15cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 288 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) |  |  |  | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1,5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 289 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) |  |  |  | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 290 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (1348) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (1348) |  |  |  | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 291 | Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar) | Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar) |  |  |  | Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafaţa netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 2,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb
33100000-1 | 292 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) |  |  |  | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 )
33100000-1 | 293 | Rulou de peliculă tehnică (suplimentar) | Rulou de peliculă tehnică (suplimentar) |  |  |  | Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m
33100000-1 | 294 | Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (1354) | Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (1354) |  |  |  | Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR18. Ambalat individual
33100000-1 | 295 | Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355) | Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355) |  |  |  | Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual
33100000-1 | 296 | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) |  |  |  | 1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 297 | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) |  |  |  | 1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 298 | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) |  |  |  | 1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 299 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) |  |  |  | 1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 300 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) |  |  |  | 1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 301 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) |  |  |  | 1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 302 | Sac pentru perfuzie (1352) | Sac pentru perfuzie (1352) |  |  |  | Volum - 2000ml, steril, conector - female luer. Ambalat individual.
33100000-1 | 303 | Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar) | Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar) |  |  |  | Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL, diametru 0,5 mm x 10m
33100000-1 | 304 | Scutece-copii 11-18 kg (1372) | Scutece-copii 11-18 kg (1372) |  |  |  | Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.
33100000-1 | 305 | Seringă cu piston de blocare 10ml (1382) | Seringă cu piston de blocare 10ml (1382) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 10 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. (echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit MedicaL)
33100000-1 | 306 | Seringă cu piston de blocare 20ml (1383) | Seringă cu piston de blocare 20ml (1383) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 20 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit MedicaL)
33100000-1 | 307 | Seringă cu piston de blocare 30ml (1384) | Seringă cu piston de blocare 30ml (1384) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 30 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit MedicaL)
33100000-1 | 308 | Seringă cu piston de blocare 60ml (1385) | Seringă cu piston de blocare 60ml (1385) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 60 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit MedicaL)
33100000-1 | 309 | Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397) | Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397) |  |  |  | Seringi de 1ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual. (echivalent Seringă Medallion®)
33100000-1 | 310 | Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398) | Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398) |  |  |  | Seringi de 3 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual. (echivalent Seringă Medallion®)
33100000-1 | 311 | Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399) | Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399) |  |  |  | Seringi de 5 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual. (echivalent Seringă Medallion®)
33100000-1 | 312 | Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar) | Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar) |  |  |  | Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml
33100000-1 | 313 | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar) | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar) |  |  |  | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradație clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani
33100000-1 | 314 | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (suplimentar) | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (suplimentar) |  |  |  | Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 315 | Șervețel material nețesut 40x40cm steril (suplimentar) | Șervețel material nețesut 40x40cm steril (suplimentar) |  |  |  | Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 316 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar) | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar) |  |  |  | Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.
33100000-1 | 317 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) |  |  |  | Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 318 | Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar) | Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar) |  |  |  | Șervetele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei
33100000-1 | 319 | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar) | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar) |  |  |  | Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.
33100000-1 | 320 | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar) | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar) |  |  |  | Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm)densitatea 90/100 g/m. p. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.
33100000-1 | 321 | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar) | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar) |  |  |  | Șervetele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 322 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar) | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar) |  |  |  | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 323 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (suplimentar) | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (suplimentar) |  |  |  | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 324 | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar) | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar) |  |  |  | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 325 | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar) | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar) |  |  |  | Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm (±0,5cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.
33100000-1 | 326 | Set canule pentru irigații (1405) | Set canule pentru irigații (1405) |  |  |  | Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual
33100000-1 | 327 | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410) | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen
33100000-1 | 328 | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412) | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen
33100000-1 | 329 | Set cateter subclavicular 6F (suplimentar) | Set cateter subclavicular 6F (suplimentar) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38х60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.
33100000-1 | 330 | Set cateter subclavicular 7F (suplimentar) | Set cateter subclavicular 7F (suplimentar) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38х60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.
33100000-1 | 331 | Set cateter subclavicular 8F (suplimentar) | Set cateter subclavicular 8F (suplimentar) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38х60 cm, 3. Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.
33100000-1 | 332 | Set cateter venos central cu 4 lumene (1415) | Set cateter venos central cu 4 lumene (1415) |  |  |  | Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual
33100000-1 | 333 | Set cateterizarea spațiului spinal (1416) | Set cateterizarea spațiului spinal (1416) |  |  |  | Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm (±10mm); cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm (±10cm), diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid pentru cateter.
33100000-1 | 334 | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar) | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar) |  |  |  | Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (± 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafaţa de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (±10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(±5cm); • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (±5 cm) – din SMS – 1 buc • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (±10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (±5 cm) – 1buc • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (±5cm) - 2 buc • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc
33100000-1 | 335 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438) | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438) |  |  |  | 1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, inaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente 1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)
33100000-1 | 336 | Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar) | Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar) |  |  |  | Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (±3mm) pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (±3cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (±10mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;
33100000-1 | 337 | Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar) | Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar) |  |  |  | Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipiett steril( capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.
33100000-1 | 338 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) |  |  |  | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow.
33100000-1 | 339 | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) |  |  |  | Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 300 cm, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canulă pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal si proximal silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.
33100000-1 | 340 | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar) | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar) |  |  |  | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
33100000-1 | 341 | Set de perfuzie cu filtru (1452) | Set de perfuzie cu filtru (1452) |  |  |  | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 2 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±30cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.
33100000-1 | 342 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) |  |  |  | Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirați. Completare:1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm)
33100000-1 | 343 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) |  |  |  | Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 344 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) |  |  |  | Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 345 | Set drenare nasobiliară (suplimentar) | Set drenare nasobiliară (suplimentar) |  |  |  | Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.
33100000-1 | 346 | Set gastrostomă 10FR (1465) | Set gastrostomă 10FR (1465) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 347 | Set gastrostomă 12FR (1466) | Set gastrostomă 12FR (1466) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 12FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 348 | Set gastrostomă 14FR (1467) | Set gastrostomă 14FR (1467) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 349 | Set gastrostomă 16FR (1468) | Set gastrostomă 16FR (1468) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 350 | Set gastrostomă 20FR (1470) | Set gastrostomă 20FR (1470) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 351 | Set gastrostomă 22FR (1471) | Set gastrostomă 22FR (1471) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 352 | Set gastrostomă 24FR (1472) | Set gastrostomă 24FR (1472) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 353 | Set ginecologic S(1473) | Set ginecologic S(1473) |  |  |  | I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 354 | Set ginecologic M(1474) | Set ginecologic M(1474) |  |  |  | I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 355 | Set ginecologic L(1475) | Set ginecologic L(1475) |  |  |  | I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 356 | Set introducer 6FR (1483) | Set introducer 6FR (1483) |  |  |  | 6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 357 | Set introducer 7FR (1484) | Set introducer 7FR (1484) |  |  |  | 7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 358 | Set introducer 8FR (1485) | Set introducer 8FR (1485) |  |  |  | 8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 359 | Set introducer 9FR (1486) | Set introducer 9FR (1486) |  |  |  | 9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 360 | Set jetabil personal (suplimentar) | Set jetabil personal (suplimentar) |  |  |  | Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm (±2cm) 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm (±1cm) cu 5 cavități
33100000-1 | 361 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm
33100000-1 | 362 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G
33100000-1 | 363 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G
33100000-1 | 364 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G
33100000-1 | 365 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-16G ( lungime- 20-30cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 366 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 367 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2, 1mm).
33100000-1 | 368 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr) |  |  |  | Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip “J" *Certificat CE sau declarației de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
33100000-1 | 369 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-18G 7-9cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8mm).
33100000-1 | 370 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 0, 8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 371 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 0, 8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 372 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/Min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/Min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.
33100000-1 | 373 | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (PICC lines) pentru nou-născuți cu GEMN diametrul 1,9FR cu un lumen, impregnate cu vancomicină. Material : silicon sau poliuretan)
33100000-1 | 374 | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (suplimentar) | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (suplimentar) |  |  |  | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)
33100000-1 | 375 | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) |  |  |  | Set pentru insuflarea oxigenului în nas. 1. Canula Nazală. Material: Silicon sau PVC medical. Lungime: 1,8-2,1 metri (pentru a oferi mobilitate). Diametru Tub: 1,2-2 mm. Dimensiuni Prindere Nazală: 4-6 mm fiecare prindere. Forma: Tuburi cu două deschideri flexibile care se introduc în nări; design ergonomic pentru confort și ajustare. 2. Tub de Conectare Material: PVC flexibil sau material similar medical. Lungime: 1-2 metri. Diametru: 3-5 mm. Specificare: Tubul trebuie să fie rezistent la presiune și să nu se îndoaie sau să se deformeze ușor. 3. Regulator de Flux Tip: Regulator de flux sau controler de debit. Capacitate: Reglează fluxul de oxigen între 0,1 și 15 litri pe minut (L/min), în funcție de necesitățile pacientului. Precizie: Regulatorul ar trebui să permită ajustări precise și să aibă indicatoare clare pentru citirea fluxului de oxigen.
33100000-1 | 376 | Set steril jetabil subclaviar (suplimentar) | Set steril jetabil subclaviar (suplimentar) |  |  |  | Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți
33100000-1 | 377 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar) | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar) |  |  |  | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 378 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar) | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar) |  |  |  | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 379 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar) |  |  |  | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 380 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (suplimentar) |  |  |  | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 381 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar) |  |  |  | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 382 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar) |  |  |  | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 383 | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar) | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar) |  |  |  | Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 90mm cu deschidere distală suplimentara și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2μm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 384 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar) | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar) |  |  |  | Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 385 | Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar) | Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar) |  |  |  | Sisteme pentru irigoscopie B-3
33100000-1 | 386 | Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 10, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 387 | Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 12, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 388 | Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 14, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 389 | Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 16, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 390 | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 391 | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 19, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 392 | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 20, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 393 | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 21, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 394 | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 22, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 395 | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 396 | Sondă gastrică CH30 (suplimentar) | Sondă gastrică CH30 (suplimentar) |  |  |  | Mărimea: CH 30. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual.
33100000-1 | 397 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-12, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 398 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-14, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 399 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 400 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-18, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 401 | Sondă intestinală (1599) | Sondă intestinală (1599) |  |  |  | Sondă intestinală 8FR, 100cm (±5cm), radioopac
33100000-1 | 402 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 403 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 404 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 405 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 406 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 407 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 408 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 409 | Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar) | Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar) |  |  |  | Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea30-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual
33100000-1 | 410 | Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar) | Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar) |  |  |  | Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/. Lungimea mai mare de 250cm, cu ghid metalic-0,35,pentru canalul endoscopentrului de 3,7-4,2mm
33100000-1 | 411 | Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar) | Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar) |  |  |  | Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.
33100000-1 | 412 | Șorț protector nesteril din polietilenă (1625) | Șorț protector nesteril din polietilenă (1625) |  |  |  | De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdarii (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame
33100000-1 | 413 | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) |  |  |  | 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 414 | Speculă rectală de unică folosință (suplimentar) | Speculă rectală de unică folosință (suplimentar) |  |  |  | Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic
33100000-1 | 415 | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (suplimentar) | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (suplimentar) |  |  |  | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternica intre tubul de silicon și sonda metalica. (1)Mărimea la sonda metalica-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalica- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicat pentru adulți.
33100000-1 | 416 | Stent biliar 10FR (1636) | Stent biliar 10FR (1636) |  |  |  | Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR
33100000-1 | 417 | Stent biliar 7FR (1633) | Stent biliar 7FR (1633) |  |  |  | Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR
33100000-1 | 418 | Stent biliar 8,5FR (1635) | Stent biliar 8,5FR (1635) |  |  |  | Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR
33100000-1 | 419 | Stent biliar 8FR (1634) | Stent biliar 8FR (1634) |  |  |  | Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8FR
33100000-1 | 420 | Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni
33100000-1 | 421 | Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni
33100000-1 | 422 | Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni
33100000-1 | 423 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar) | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)
33100000-1 | 424 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar) | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)
33100000-1 | 425 | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar) | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile
33100000-1 | 426 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar) | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni
33100000-1 | 427 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar) | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar) |  |  |  | Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile
33100000-1 | 428 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar) | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar) |  |  |  | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm
33100000-1 | 429 | Stent ureteral mono J 10FR (1646) | Stent ureteral mono J 10FR (1646) |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 10FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 430 | Stent ureteral mono J 4FR (1641) | Stent ureteral mono J 4FR (1641) |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 4FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 431 | Stent ureteral mono J 6FR (1642) | Stent ureteral mono J 6FR (1642) |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 432 | Stent ureteral mono J 7FR (1643) | Stent ureteral mono J 7FR (1643) |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 433 | Stent ureteral mono J 8FR (1644) | Stent ureteral mono J 8FR (1644) |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 434 | Stent ureteral mono J 9FR (1645) | Stent ureteral mono J 9FR (1645) |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 435 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651) | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651) |  |  |  | Cateter ureteral dublu J, 3FR, material- 100% silicon, lungime 20cm, vârf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70cm
33100000-1 | 436 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653) | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653) |  |  |  | Cateter ureteral dublu J, 4FR, material- 100% silicon, lungime 20cm, vârf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 4, 8FR/Ch 70cm
33100000-1 | 437 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 438 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 5 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 439 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 10 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 440 | Stilet de intubație 16F (1667) | Stilet de intubație 16F (1667) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F
33100000-1 | 441 | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) |  |  |  | 12FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 442 | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) |  |  |  | 16FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 443 | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar) | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar) |  |  |  | Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți
33100000-1 | 444 | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (suplimentar) | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (suplimentar) |  |  |  | Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac
33100000-1 | 445 | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar) | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar) |  |  |  | Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac
33100000-1 | 446 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar) | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar) |  |  |  | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 447 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar) | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar) |  |  |  | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neţesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 448 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar) | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar) |  |  |  | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a) steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică,
33100000-1 | 449 | Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar) | Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar) |  |  |  | Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set
33100000-1 | 450 | Termofor combinat (1677) | Termofor combinat (1677) |  |  |  | Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml
33100000-1 | 451 | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) |  |  |  | Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlih. Adaptor cu robinet tridirecțional
33100000-1 | 452 | Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlih și sistem de colectare (suplimentar) | Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlih și sistem de colectare (suplimentar) |  |  |  | Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlih
33100000-1 | 453 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) |  |  |  | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.
33100000-1 | 454 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) |  |  |  | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.
33100000-1 | 455 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) |  |  |  | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.
33100000-1 | 456 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7
33100000-1 | 457 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8
33100000-1 | 458 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9
33100000-1 | 459 | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 35FR.
33100000-1 | 460 | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 36FR.
33100000-1 | 461 | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR.
33100000-1 | 462 | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR.
33100000-1 | 463 | Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 464 | Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 465 | Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 466 | Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 467 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 468 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 469 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 470 | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) |  |  |  | 10ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 471 | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) |  |  |  | 14ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 472 | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) |  |  |  | 18ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 473 | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) |  |  |  | Tub pentru evacuarea gazelor la nou-născuți. Lungime 5-10cm. Diametrul 2-4mm.
33100000-1 | 474 | Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar) | Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar) |  |  |  | Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.. Dimensiunile pentru aplicații maturi, canalul auditiv extern mic și canalul urechii întortocheate. Tuburile mini-tef sunt confecționate din fluor plastic alb și prezintă o flanta interioara cu diametru mai mare. Diametrul intern a fetii externe 0.89 mm, diametrul tot al circumferinței fetii externe 2.0 mm. Diametrul circumferinței fetii interne 1.6 mm. Lungimea brațului 1.0 mm. Lungimea totală a tubului 1.5 mm. Steril, de unică folosință.
33100000-1 | 475 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 476 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 477 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 478 | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) |  |  |  | Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.
33100000-1 | 479 | Vizieră cu radioprotecție (1787) | Vizieră cu radioprotecție (1787) |  |  |  | Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 251 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar) | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar) | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18270
33100000-1 | 252 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13933.3333
33100000-1 | 253 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar) | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7827.0833
33100000-1 | 254 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (suplimentar) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (suplimentar) | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26125
33100000-1 | 255 | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar) | Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar) | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 256 | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar) | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 257 | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar) | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87500
33100000-1 | 258 | Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar) | Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.3333
33100000-1 | 259 | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) | Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311) | Bucată | 1446 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4525.98
33100000-1 | 260 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.3333
33100000-1 | 261 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.3333
33100000-1 | 262 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.3333
33100000-1 | 263 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47
33100000-1 | 264 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47
33100000-1 | 265 | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar) | Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47
33100000-1 | 266 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314) | Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314) | Bucată | 1079 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48938.045
33100000-1 | 267 | Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319) | Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140000
33100000-1 | 268 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar) | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.3333
33100000-1 | 269 | Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar) | Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.6667
33100000-1 | 270 | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12600
33100000-1 | 271 | Ploscă urinară pentru femei (1322) | Ploscă urinară pentru femei (1322) | Bucată | 894 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44700
33100000-1 | 272 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324) | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 273 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1760
33100000-1 | 274 | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) | Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 240
33100000-1 | 275 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar) | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5250
33100000-1 | 276 | Protector de pat 90x120cm (suplimentar) | Protector de pat 90x120cm (suplimentar) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27895.8333
33100000-1 | 277 | Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4765.7
33100000-1 | 278 | Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3600
33100000-1 | 279 | Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5841.5
33100000-1 | 280 | Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56014.5417
33100000-1 | 281 | Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar) | Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89623.2667
33100000-1 | 282 | Pungă pentru răcire instant (suplimentar) | Pungă pentru răcire instant (suplimentar) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.6667
33100000-1 | 283 | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar) | Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 284 | Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar) | Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 285 | Pungi evacuatoare urostomie (1334) | Pungi evacuatoare urostomie (1334) | Bucată | 3290 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63058.34
33100000-1 | 286 | Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335) | Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 287 | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416666.6667
33100000-1 | 288 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 289 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | Bucată | 670 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9768.6
33100000-1 | 290 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (1348) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (1348) | Bucată | 1080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18900
33100000-1 | 291 | Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar) | Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1715
33100000-1 | 292 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 293 | Rulou de peliculă tehnică (suplimentar) | Rulou de peliculă tehnică (suplimentar) | Metru | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 294 | Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (1354) | Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (1354) | Bucată | 1687 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 101220
33100000-1 | 295 | Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355) | Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355) | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33100000-1 | 296 | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | Bucată | 56830 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206861.2
33100000-1 | 297 | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Bucată | 125108 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 455393.12
33100000-1 | 298 | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | Bucată | 231055 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 841040.2
33100000-1 | 299 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | Bucată | 79918 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 107889.3
33100000-1 | 300 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | Bucată | 94595 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 319731.1
33100000-1 | 301 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | Bucată | 10600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56498
33100000-1 | 302 | Sac pentru perfuzie (1352) | Sac pentru perfuzie (1352) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 303 | Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar) | Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33100000-1 | 304 | Scutece-copii 11-18 kg (1372) | Scutece-copii 11-18 kg (1372) | Bucată | 39620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98059.5
33100000-1 | 305 | Seringă cu piston de blocare 10ml (1382) | Seringă cu piston de blocare 10ml (1382) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66666
33100000-1 | 306 | Seringă cu piston de blocare 20ml (1383) | Seringă cu piston de blocare 20ml (1383) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4999.95
33100000-1 | 307 | Seringă cu piston de blocare 30ml (1384) | Seringă cu piston de blocare 30ml (1384) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.65
33100000-1 | 308 | Seringă cu piston de blocare 60ml (1385) | Seringă cu piston de blocare 60ml (1385) | Bucată | 426 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141998.58
33100000-1 | 309 | Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397) | Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31389
33100000-1 | 310 | Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398) | Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398) | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73241
33100000-1 | 311 | Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399) | Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52315
33100000-1 | 312 | Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar) | Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 313 | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar) | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7200
33100000-1 | 314 | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (suplimentar) | Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (suplimentar) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 315 | Șervețel material nețesut 40x40cm steril (suplimentar) | Șervețel material nețesut 40x40cm steril (suplimentar) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33333.3333
33100000-1 | 316 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar) | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3900
33100000-1 | 317 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | Bucată | 715360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56942.656
33100000-1 | 318 | Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar) | Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 319 | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar) | Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar) | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5729.1667
33100000-1 | 320 | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar) | Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 321 | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar) | Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.3333
33100000-1 | 322 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar) | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.3333
33100000-1 | 323 | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (suplimentar) | Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 324 | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar) | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.3333
33100000-1 | 325 | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar) | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.3333
33100000-1 | 326 | Set canule pentru irigații (1405) | Set canule pentru irigații (1405) | Bucată | 5448 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92616
33100000-1 | 327 | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410) | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410) | Bucată | 228 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83158.21
33100000-1 | 328 | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412) | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412) | Bucată | 93 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10881
33100000-1 | 329 | Set cateter subclavicular 6F (suplimentar) | Set cateter subclavicular 6F (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.5
33100000-1 | 330 | Set cateter subclavicular 7F (suplimentar) | Set cateter subclavicular 7F (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.5
33100000-1 | 331 | Set cateter subclavicular 8F (suplimentar) | Set cateter subclavicular 8F (suplimentar) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 332 | Set cateter venos central cu 4 lumene (1415) | Set cateter venos central cu 4 lumene (1415) | Bucată | 562 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140500
33100000-1 | 333 | Set cateterizarea spațiului spinal (1416) | Set cateterizarea spațiului spinal (1416) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106200
33100000-1 | 334 | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar) | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 132000
33100000-1 | 335 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438) | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438) | Bucată | 340 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 336222.6
33100000-1 | 336 | Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar) | Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19166.6667
33100000-1 | 337 | Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar) | Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1083.3333
33100000-1 | 338 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 339 | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) | Bucată | 1490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 819500
33100000-1 | 340 | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar) | Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
33100000-1 | 341 | Set de perfuzie cu filtru (1452) | Set de perfuzie cu filtru (1452) | Bucată | 11900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 886550
33100000-1 | 342 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) | Bucată | 1759 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100482.88
33100000-1 | 343 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) | Bucată | 255 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151712.25
33100000-1 | 344 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) | Bucată | 662 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 296873.9
33100000-1 | 345 | Set drenare nasobiliară (suplimentar) | Set drenare nasobiliară (suplimentar) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11250
33100000-1 | 346 | Set gastrostomă 10FR (1465) | Set gastrostomă 10FR (1465) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 347 | Set gastrostomă 12FR (1466) | Set gastrostomă 12FR (1466) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 348 | Set gastrostomă 14FR (1467) | Set gastrostomă 14FR (1467) | Bucată | 21 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7875
33100000-1 | 349 | Set gastrostomă 16FR (1468) | Set gastrostomă 16FR (1468) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 350 | Set gastrostomă 20FR (1470) | Set gastrostomă 20FR (1470) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 351 | Set gastrostomă 22FR (1471) | Set gastrostomă 22FR (1471) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 352 | Set gastrostomă 24FR (1472) | Set gastrostomă 24FR (1472) | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9750
33100000-1 | 353 | Set ginecologic S(1473) | Set ginecologic S(1473) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2454
33100000-1 | 354 | Set ginecologic M(1474) | Set ginecologic M(1474) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2454
33100000-1 | 355 | Set ginecologic L(1475) | Set ginecologic L(1475) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2454
33100000-1 | 356 | Set introducer 6FR (1483) | Set introducer 6FR (1483) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123410
33100000-1 | 357 | Set introducer 7FR (1484) | Set introducer 7FR (1484) | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24108
33100000-1 | 358 | Set introducer 8FR (1485) | Set introducer 8FR (1485) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1722
33100000-1 | 359 | Set introducer 9FR (1486) | Set introducer 9FR (1486) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28700
33100000-1 | 360 | Set jetabil personal (suplimentar) | Set jetabil personal (suplimentar) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116666.6667
33100000-1 | 361 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 362 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) | Bucată | 2150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 626510
33100000-1 | 363 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) | Bucată | 1575 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 318937.5
33100000-1 | 364 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) | Bucată | 275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56760
33100000-1 | 365 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) | Bucată | 660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 124827.27
33100000-1 | 366 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
33100000-1 | 367 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4383.3
33100000-1 | 368 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2835
33100000-1 | 369 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Bucată | 490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205726.5
33100000-1 | 370 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) | Bucată | 259 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78101.45
33100000-1 | 371 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) | Bucată | 308 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 147987.225
33100000-1 | 372 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 390000
33100000-1 | 373 | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 374 | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (suplimentar) | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 375
33100000-1 | 375 | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) | Bucată | 19635 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73434.9
33100000-1 | 376 | Set steril jetabil subclaviar (suplimentar) | Set steril jetabil subclaviar (suplimentar) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 208333.3333
33100000-1 | 377 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar) | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14333.3333
33100000-1 | 378 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar) | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.3333
33100000-1 | 379 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14333.3333
33100000-1 | 380 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (suplimentar) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9333.3333
33100000-1 | 381 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71666.6667
33100000-1 | 382 | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar) | Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.3333
33100000-1 | 383 | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar) | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10350
33100000-1 | 384 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar) | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10350
33100000-1 | 385 | Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar) | Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 386 | Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 495
33100000-1 | 387 | Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 495
33100000-1 | 388 | Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 495
33100000-1 | 389 | Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar) | Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 495
33100000-1 | 390 | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) | Bucată | 277 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68557.5
33100000-1 | 391 | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) | Bucată | 163 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40342.5
33100000-1 | 392 | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) | Bucată | 584 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 144540
33100000-1 | 393 | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34650
33100000-1 | 394 | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) | Bucată | 112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28710
33100000-1 | 395 | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) | Bucată | 83 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20542.5
33100000-1 | 396 | Sondă gastrică CH30 (suplimentar) | Sondă gastrică CH30 (suplimentar) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 397 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) | Bucată | 131 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6550
33100000-1 | 398 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) | Bucată | 227 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16350
33100000-1 | 399 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) | Bucată | 1212 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60600
33100000-1 | 400 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) | Bucată | 2267 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123350
33100000-1 | 401 | Sondă intestinală (1599) | Sondă intestinală (1599) | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1020
33100000-1 | 402 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) | Bucată | 171 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7915.59
33100000-1 | 403 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) | Bucată | 171 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7915.59
33100000-1 | 404 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) | Bucată | 394 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18238.26
33100000-1 | 405 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) | Bucată | 510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23607.9
33100000-1 | 406 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) | Bucată | 460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21293.4
33100000-1 | 407 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) | Bucată | 131 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6063.99
33100000-1 | 408 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) | Bucată | 767 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3835
33100000-1 | 409 | Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar) | Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 410 | Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar) | Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 958.3333
33100000-1 | 411 | Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar) | Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.3333
33100000-1 | 412 | Șorț protector nesteril din polietilenă (1625) | Șorț protector nesteril din polietilenă (1625) | Bucată | 77185 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 96793.7708
33100000-1 | 413 | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 636
33100000-1 | 414 | Speculă rectală de unică folosință (suplimentar) | Speculă rectală de unică folosință (suplimentar) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 415 | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (suplimentar) | Stend lacrimal pentru Dacrioccistorinostomie (DCR) (suplimentar) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33333.3333
33100000-1 | 416 | Stent biliar 10FR (1636) | Stent biliar 10FR (1636) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 170100
33100000-1 | 417 | Stent biliar 7FR (1633) | Stent biliar 7FR (1633) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6112.5
33100000-1 | 418 | Stent biliar 8,5FR (1635) | Stent biliar 8,5FR (1635) | Bucată | 155 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 189487.5
33100000-1 | 419 | Stent biliar 8FR (1634) | Stent biliar 8FR (1634) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 420 | Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19416.6667
33100000-1 | 421 | Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19416.6667
33100000-1 | 422 | Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19416.6667
33100000-1 | 423 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar) | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar) | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63541.6667
33100000-1 | 424 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar) | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 254166.6667
33100000-1 | 425 | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar) | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.6667
33100000-1 | 426 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar) | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.6667
33100000-1 | 427 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar) | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.6667
33100000-1 | 428 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar) | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26150
33100000-1 | 429 | Stent ureteral mono J 10FR (1646) | Stent ureteral mono J 10FR (1646) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 430 | Stent ureteral mono J 4FR (1641) | Stent ureteral mono J 4FR (1641) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88000
33100000-1 | 431 | Stent ureteral mono J 6FR (1642) | Stent ureteral mono J 6FR (1642) | Bucată | 138 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110400
33100000-1 | 432 | Stent ureteral mono J 7FR (1643) | Stent ureteral mono J 7FR (1643) | Bucată | 135 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 108000
33100000-1 | 433 | Stent ureteral mono J 8FR (1644) | Stent ureteral mono J 8FR (1644) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 434 | Stent ureteral mono J 9FR (1645) | Stent ureteral mono J 9FR (1645) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 435 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651) | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8750
33100000-1 | 436 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653) | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 437 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Bucată | 176 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
33100000-1 | 438 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) | Bucată | 39 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 439 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2437.5
33100000-1 | 440 | Stilet de intubație 16F (1667) | Stilet de intubație 16F (1667) | Bucată | 223 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3234.11
33100000-1 | 441 | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) | Bucată | 105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8323.88
33100000-1 | 442 | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) | Bucată | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5664.4
33100000-1 | 443 | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar) | Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 444 | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (suplimentar) | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (suplimentar) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7683.3333
33100000-1 | 445 | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar) | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 446 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar) | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 447 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar) | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26250
33100000-1 | 448 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar) | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar) | Bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15500
33100000-1 | 449 | Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar) | Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar) | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1960
33100000-1 | 450 | Termofor combinat (1677) | Termofor combinat (1677) | Bucată | 485 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31929.1505
33100000-1 | 451 | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | Bucată | 273 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133087.5
33100000-1 | 452 | Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlih și sistem de colectare (suplimentar) | Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlih și sistem de colectare (suplimentar) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.6667
33100000-1 | 453 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) | Bucată | 3120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25243.93
33100000-1 | 454 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) | Bucată | 1975 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15979.73
33100000-1 | 455 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) | Bucată | 650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5259.15
33100000-1 | 456 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 940
33100000-1 | 457 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3290
33100000-1 | 458 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4230
33100000-1 | 459 | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1159
33100000-1 | 460 | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9851.5
33100000-1 | 461 | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2897.5
33100000-1 | 462 | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2897.5
33100000-1 | 463 | Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 517.5
33100000-1 | 464 | Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 517.5
33100000-1 | 465 | Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 517.5
33100000-1 | 466 | Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar) | Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 517.5
33100000-1 | 467 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 540
33100000-1 | 468 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) | Bucată | 1470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79380
33100000-1 | 469 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) | Bucată | 1080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58320
33100000-1 | 470 | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 892.5
33100000-1 | 471 | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1785
33100000-1 | 472 | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16615.2
33100000-1 | 473 | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) | Bucată | 608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2796.8
33100000-1 | 474 | Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar) | Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 475 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112.5
33100000-1 | 476 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 281.35
33100000-1 | 477 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 513.05
33100000-1 | 478 | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | Bucată | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4702.5
33100000-1 | 479 | Vizieră cu radioprotecție (1787) | Vizieră cu radioprotecție (1787) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 324000
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 12876415.7157

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________