## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat) Procedura de achiziție publică este inițiată în cadrul proiectului UNICEF ”Strengthening immunization and health care services for children, including Ukrainian refugees” respectiv, dipsozitivele medicale vor fi scutite de TVA. | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Biomicroscop ( Lampă cu fantă) 170100 | Biomicroscop ( Lampă cu fantă) 170100 |  |  |  | Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, adjustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, adjustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adîncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard Bec 2 buc.
33100000-1 | 2 | Autorefractometru | Autorefractometru |  |  |  | Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescriptie de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da Cerină față de producător Certificat CE În baza directivei dispozitivelor medicale ISO 13485 Da Declarația de conformitate Da în baza certificatului CE prezentat
33100000-1 | 3 | Oftalmoscop indirect | Oftalmoscop indirect |  |  |  | Denumire Oftalmoscop indirect binocular Descriere Oftalmoscopul indirect binocular este un dispozitiv ce permite de a vizualiza retina într-un cîmp mai larg cît și fundul ochiului. Descriere generală Tip oftalmoscop Amplasat pe cap, cu ajustarea a dimensiunilor a benzilor de fixare Tipul sistemului optic Binocular Ajustarea unghiului de convergență și a paralaxului Sincronizat pentru ambii oculari Aperture Minim 3 dimensiuni și difuzor optic Filtre de lumină Albastru, galben, verde Sursa de lumină LED, cu durată de viață minim 20000 de ore Ajustare a intensității de lumină Da Sursă de alimentare Baterie reincărcabilă, minim 8 ore de lucru Accesorii Modul de încărcare Da Geantă de transportare Da Soluție de curățare a lentilelor Da Cîrpă pentru curățarea lentilelor Da Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri
33100000-1 | 4 | Sistem de videoendoscopie-ORL | Sistem de videoendoscopie-ORL |  |  |  | Stație de lucru ORL Stația de lucru ORL este un dispozitiv medical care permite de a efectua investigații de diagnosticare si tratamentul bolii otolaringiene Descriere generală Mobil, amplasat pe roți cu frînă Da, touchscreen Da minim 24 inch, rezolutie minim Full HD, amplasat pe braț flexibil Minim 3 Minim un sertar cu sistem de sterilizare integrat Da, cu poziție reglabilă Irigare, aspirare, iluminare Sistem de irigare Da Da Sistem de aspirare Minim 70 l/min Da, minim 2 l cu protecție de supraplin Sursa de lumină endoscopică LED Rece Prin fir de fibră optică Sistem video Minin Full HD Software specializat Da Baza de date Da, a pacientilor cu imagini și video Transmiterea imaginilor la ecranul atașat Da Accesorii Piesă de mînă pentru spălare auriculare Da Piesă de mînă pentru aspirare Da Endoscop ENT diametru 2,7 mm, 0 grade, lungime de lucru 110 mm, autoclavabil 1 buc Laringoscop diametru 10 mm, 90 grade, lungime de lucru 190 mm, autoclavabil Nasofaringoscop flexibil Cameră video integrată 18 MP, diametru extern maxim 3,4 mm, lungimea de lucru aproximativ 320 mm, mișcarea capului sus jos minimum 130 grade, unghi de vizualizare minim 80 de grade, adîncimea cîmpului de vedere 1 – 50 mm, 1 buc Set lampă frontală portabilă Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da
33100000-1 | 5 | Lampă frontal portabilă cu LED | Lampă frontal portabilă cu LED |  |  |  | Denumire Set lampă frontală portabilă Descriere generală Tipul sursei de lumină LED Durata de viață a sursei de lumină Minim 15000 ore Căldura luminii Rece Spot luminos reglabil Da Unghi luminos reglabil Da Sursa de alimentare Acumulator integrat Durata de viață a bateriei Minim 5 ore Accesorii pentru încărcarea acumulutaorului Da Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da Se acceptă inclusiv echipamente electrice. Declaraţie de conformitate CE şi/sau Certificat de conformitate CE – echipamente electrice
33100000-1 | 6 | Cântar electronic pentru nou-născuți | Cântar electronic pentru nou-născuți |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) da Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare da
33100000-1 | 7 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm
33100000-1 | 8 | Frigider cu termostat | Frigider cu termostat |  |  |  | Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, orizontal Capacitatea 60-95 L da Uşa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ...+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare pentru sertar da
33100000-1 | 9 | Congelator | Congelator |  |  |  | Congelator pentru laborator , vertical 140-160L Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configuraţie vertical Capacitatea internă a camerei 140-160 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Uşa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi da Construcţie interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da
33100000-1 | 10 | Lampă germicidă | Lampă germicidă |  |  |  | Parametru Oferta Descriere Lampa bactericida de tip inchis este un dispozitiv care efectuiaza sterilizarea incaperilor medicale cu raze ultraviolete, la care lumina ultravioleta actioneaza asupra aerului numai in interiorul camerei utile a dispozitivului si nu iese in afara sa Material carcasa otel inoxidabil sau metal vopsit Da Suport din metal Da Suport cu minim patru brate Da Suport dotat cu roti Da Frina roti min 1 roata Da Suprafata efectiva de lucru 30- 40 m2 Da Volum de aer sterilizabil pe ora min 100 m3 /h Da Durata de viata a lampii bactericide minim 7000 h Da Contor timp de functionare Da Conector priza de alimentare tip Shuko Da Tensiune de alimentare 220V 50 Hz Da Cerinte fata de furnizor Transportarea pina la locul solicitat Da Asamblarea Da Se acceptă inclusiv echipamente electrice. Declaraţie de conformitate CE şi/sau Certificat de conformitate CE – echipamente electrice
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat) Procedura de achiziție publică este inițiată în cadrul proiectului UNICEF ”Strengthening immunization and health care services for children, including Ukrainian refugees” respectiv, dipsozitivele medicale vor fi scutite de TVA. | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valaorea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Biomicroscop ( Lampă cu fantă) 170100 | Biomicroscop ( Lampă cu fantă) 170100 | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 102000
33100000-1 | 2 | Autorefractometru | Autorefractometru | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 82797
33100000-1 | 3 | Oftalmoscop indirect | Oftalmoscop indirect | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 4 | Sistem de videoendoscopie-ORL | Sistem de videoendoscopie-ORL | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 762692
33100000-1 | 5 | Lampă frontal portabilă cu LED | Lampă frontal portabilă cu LED | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15780
33100000-1 | 6 | Cântar electronic pentru nou-născuți | Cântar electronic pentru nou-născuți | bucată | 2 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 7 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru | bucată | 2 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 8 | Frigider cu termostat | Frigider cu termostat | bucată | 2 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 51408
33100000-1 | 9 | Congelator | Congelator | bucată | 2 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000
33100000-1 | 10 | Lampă germicidă | Lampă germicidă | bucată | 4 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________