## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea reagenților (Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei și reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT) pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei | Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei |  |  |  | Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi ofertat în comodat: Anul de producere a dispozitivului medical nu mai vechi de anul 2023. Analizator automat de urină cu calculator Descriere Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate Analize microscopice ≥ 60 teste/ora Analize chimice de la 200 până la 250 teste/oră Metoda masurarii floucitometrie și fotometrie Cititor de coduri de bare da Lipsa reactivilor lichizi și a calibratorilor da Teste chimice Bilirubin Sînge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Esterază leucocitară Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Teste microscopice RBC (Red Blood Cells) WBC (White Blood Cells) WBCc (WBC Clumps) HYA (Hyaline Casts) SQEP (Squamous Epithelial Cells) NSE (Non-Squamous Epithelial Cells) UNCC, PAT (Unclassified Cast, Pathological Casts) BACT (Bacteria) SPRM (Sperm) MUC (Mucus) CRY (Crystals) YEA (Yeast) Data management Calculator integrat sau exterior Interfață LIS bidirecțională Imprimantă obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical: Accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare - asigurate pentru numărul total de testări solicitate - 55 400 de investigații solicitate. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat- la livrare.
| 2 | Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT. | Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT. |  |  |  | Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi ofertat în comodat 1 bucată: Anul de producere a dispozitivului medical nu mai vechi de anul 2023. Descriere: Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui. Parametrul Specificația Configurația portabil Tip probă sânge integral proaspăt sau citrat Greutatea totală ≤ 0,6 kg Coeficientul de variabilitate ≤10% Timp de măsurare de la 0 până la 1005 sec. Temperatura canalului de testare 37 °C ±1.0 °C Teste ACT+ sau analogic da ACT-LR (low range) sau analogic da PT sau analogic da Citrate PT sau analogic da APTT sau analogic da Citrate APTT sau analogic da Linearitatea testelor ACT Linearitatea ACT+ sigura pentru concentrația heparinei, nu mai puțin 1.0-6.0 mg de heparina/ml, Opțional Linearitatea ACT-LR (low range) sigură pentru concentrația heparinei, până la 2.5 mg de heparina/ml, Opțional Printer/Imprimantă Încorporat sau extern Da Calibrarea automată Da Data management: Display da Memorie internă teste da, ≥400 rezultate Memorie internă controale da, ≥400 rezultate Interfață PC cu software compatibila cu Windows Da Cititor bar cod Opțional Baterie Internă reutilizabilă da Autonomie ≥2 ore Durata de viață ≥500 de reîncărcări, Opțional Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz." Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical: Accesorii/consumabile/controlale/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare - asigurate pentru numărul total de testări solicitate – 7600 de investigații solicitate. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat- la livrare. Teste Activated clothing Time Plus ACT + - 1500 Teste ,,Activeted clothing Time low rate” ACT LR - 1200 Teste pentru aprecierea INR, timpul protrombinei PT- 200 Teste pentru aprecierea timpului partial de tromboplastina APTT- 200
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea reagenților (Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei și reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT) pentru anii 2025-2027 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei | Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei | investigații | 55400 |  |  |  |  | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS, testele consumabilele la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 2 | Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT. | Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT. | investigații | 7600 |  |  |  |  | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS, testele consumabilele la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1