| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. Dezinfecția instrumentariului medical,endoscoapelor și a altor articole medicale |  |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, bactericidă EN 13727 EN 14561, fungicid EN 14562 Cerinţe tehnice: -substanța activă didecildimetilamoniu carbonat, complex enzimatic (minim 3 enzime), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Ambalaj ≤ 5 L inclusiv, expoziția (minut): ≤ 15min |  |  |  |  |  |
| 2.Sterilizarea chimică a altor articole medicale |  |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476; bactericidă 13727, EN 14561 tuberculocidă EN 14563 fungicida EN 14562 sporicida - EN 17126 Cerinţe tehnice: - substanțe active - acid peracetic, cu inhibitori de coroziune; - produs lichid gata; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 L inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 14 zile; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 1 an Expoziția: ≤5 min |  |  |  |  |  |
| 3.Dezinfecția veselei de bucătărie fără resturi alimentare |  |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN14476, bactericidă, EN 13727,fungicidă EN 13624 tuberculocid EN 14348 Cerinţe tehnice: - substanţă activă : didecildimetilamoniu carbonat, complex enzimatic (minim 3 enzime), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv -termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 60 min |  |  |  |  |  |
| 4.1Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur |  |  |  |  |  |
| 4.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) |  |  |  | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul |  |  |  |  |  |
| 5.Dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidemiologică Peroxid de hidrogen 35%. |  |  |  | Produs concentrat solid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: Peroxid de hidrogen 35%. Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476; bactericidă 13727, EN 14561 tuberculocidă EN 14563 fungicida EN 14562 sporicida - EN 17126. -termen total de valabilitate al produsului nu mai puțin de 2 ani. |  |  |  |  |  |
| 6.Detergent enzimatic pentru mașina ,,Ligașur” a blocului operator |  |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Produs concentrat lichid. Detergent enzimatic: minim 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, vegetala) , surfactanți, pH- neutru. (ambalaj ≤ 1L) Termen de valabilitate 2 ani. Expoziția: ≤ 5 min. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur |  |  |  |  |  |
| 7.1. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  | Produs concentrat lichid. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 3 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea detergentului cu mașina de spălat în dotarea spitalului mini ETD 2. |  |  |  |  |  |
| 7.2. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 5 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea dezinfectantului cu mașina de spălat în dotarea spitalului mini ETD 2. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |