# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _ Echipament medical______________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__ Licitație Publică ________________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021 ____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A _________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-501, fax 022574669 _______________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica ____________________________________

___________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Balanta digitala cu precizia 0,001 | buc |  | 3 | Balanță cu precizia de 0,001g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 200g. Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Balanta digitala cu precizia 0,01 | bucat |  | 8 | Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 500 g Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Set de greutăți (1-500) gr. | set |  | 2 | Set de greutati cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutati de cl.2. Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea. Eroare admisă: +/- 0,003g Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Set de greutăţi (1g - 100) gr. | set |  | 3 | set de greutăți de clasa II -1g/2g./5g/10g/20g/50g/100g; 9 buc Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea Buletin verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Microscop stereoscopic | buc |  | 2 | •Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă •Iluminare cu lampă halogenă 20W sau LED 3W • Oculare pereche WF 10x/20 mm • Cap trinocular, inclinat la 45° • Toate componente optice tratate anti-fungi • Distanta interpupilara ajustabila: 55-75 mm • Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale • Magnificare: 7 x ...45 x • Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm • Distanta de lucru: 100 mm Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Camera Video, | buc |  | 1 | Attachable digital C- camera Senzor: CMOS Rezolutia: 10.0MP (3664x2748) Optical calculation: 1/2,5" Output: MiniUSB Focusable lens: 12mm 2 variable diameter eyepiece adapters Macrotube for specimens observation Motic Images Plus 2.0 for PC and MAC Motic 4-dot calibration slide Others: Direct Show, TWAIN and Media Cybernetics Image Pro Plus 7 Driver Compatibility Compatibil cu Microscop Leica DM 2000 |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Psihrometre prin aspirație | buc |  | 1 | Interval de măsurare a temperaturii aerului - de la -25 ° C la 50 ° C Intervalul de măsurare al termometrului umed - de la -10 ° C la 50 ° C Gama de măsurători ale umidității relative a aerului la o temperatură de la 5 ° C la 40 ° C - de la 10 la 100% Eroarea depinde de temperatură - de la ± 2% la 6% Limita componentelor aleatoare ale erorilor termometrului, după introducerea modificărilor - ± 0,1 ° С Viteza fluxului de aer (aspirație) atunci când ventilatorul este în funcțiune trebuie să fie de cel puțin în orice moment - 2,0 m/sec Dimensiunile totale ale psihometrului, mm - Ø105 x 400 Tensiune de alimentare - 220 V de la o sursă de curent alternativ la o frecvență de (50 ± 1) Hz Consumul de energie , nu mai mult de - 30 VA Buletin verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Higrometru psihrometric | buc |  | 24 | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică iniţială. Perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Higrometru psihrometic | Buc |  | 4 | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică iniţială. |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Baie cu ultrasunet | Buc |  | 1 | Aplicaţii: prelucrarea sticlăriei de laborator, curăţarea accesoriilor lichid cromatografie, investigaţii pesticide etc. • capacitate rezervorului (l): 3 litre; • tensiune alimentare: 220/240 V; 50/60 Hz. , • construcţie din oţel inox, anticoroziv • control digital al temperaturii şi timpului, • temteratura de încălzire selectabilă pe domeniul: 20-800C, • timer reglabil la 1-15 min şi continuu, • protecţie la supraîncalzire, • gura de scurgere cu robinet, • alarma acustică Accesori opţionale: coşuri şi capac din oţel-inox Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Baie cu apa de laborator digitala cu 6 ochiuri | biuc |  | 1 | Băile cu 6 locuri au o platformă perforată, acoperită cu capac din oţel inoxidabil Carcasa băilor este acoperită cu un strat de oţel galvanizat, vopsită epoxi, iar interiorul şi cadrul băilor sunt confecţionate din inox. Controlul temperaturii se realizează printr-un termostat digital, iar rezistenţele de încălzire sunt prevăzute cu protecţie la supraîncălzire Domeniul de temperatură: ambient ± 5 °C până la 99.9 °C Regulatorul de nivel al apei din baie este ajustabil şi este inclus în aparatul standard Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Colorimetru fotoelectric | buc |  | 2 | Diapazon spectral-lungimea de undă 315-990 nm, Diapazon de măsurare: coeficientul de trecere-0,1% pînă la 100%, Densitatea optică 1-3; 0,1-unităţi de concentraţie-0,0001-9999. Intervalul spectral identificat de monocromator nu mai mult de 7 nm. Alimentare 50Hz - 230 V; Set de chiuvete cu drum optic – 5,10, 20, 50 mm compatibile cu utilajul propus; Asigurarea metrologică a echipamentului. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. Buletin de verificare metrologică iniţială. Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Titrator digital | buc |  | 2 | Volumul minim (ml) -0,01 MaxVolume (ml) -50 Diviziune (mL) -0,01 Acuratețe ± 0,2% Reproductibilitate ± 0,1% Descriere - sticlă borosilicată, ceramică, ETFE, FEP, PFA, platină-iridiu, PP și PTFE Include: adaptoare pentru sticle de 33 mm, 38 mm și NS 29/32 din polipropilenă (PP), un tub de umplere telescopic de 170-330 mm, tub de recirculare, două ferestre de inspecție a ecranului colorat, două baterii AAA, certificat de performanță și manual de operare. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Autoclav cu încărcare verticală | buc |  | 2 | Încărcare verticală; Gama de temperatură:100-134-140 grade C; Construcția interioarădin oţel inox, anticoroziv; Volum interior nu mai putin de 100 l, ± 10 l; Exterior metalic galvanizat sau oțel inox; Securitate la supraîncălzire -da; Alarme acustică vizuală/acustică; Durata sterilizartii reglabilă intre 5-120 min; Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe; Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit-da; Microprocesor; Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă -da; Suprafata exterioara să nu se încălzească; Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED; Ciclu de sterilizare. Ciclu de presiune pozitivă și Ciclu de vacuum; Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz; coșuri și suport coşuri din oţel-inox fără perforaţii – 3 buc; coşuri rotunde cu perforații din otel inoxidabil-3 buc; Condițiile de livrare Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului; Deservire gratuită, perioada de garanţie ce puțin 2 ani;buletin de verificarea metrologică; Manual de operare în original si tradus in limba romana; Declaratie de conformitate; certificat de calibrare de la producator .Încărcare - verticală. Exterior - metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire. Alarme - acustică și vizuală. Durata sterilizartii reglabilă |  |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Amestecător de laborator | buc |  | 4 | Amestecător de laborator proiectat pentru amestecarea lichidelor în recipiente cu un volum de 100 până la 1000 ml. mișcarea platformei - reciproc; frecvența maximă reglabilă a oscilațiilor platformei este de 200 kpm; Deplasarea maximă a platformei - 10 mm; Dimensiunile platformei - 315x210 mm; capacitatea platformei: baloane cu fund plat cu un volum de 1000 ml - 2 buc; 500 ml - 2 bucăți; 250 ml - 4 bucăți; 100 ml - 4 bucăți; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Agitator VORTEX | buc |  | 2 | viteza ajustabilă între 0-2500 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare- orbitală - amplitudine- 4 mm - eprubete- 1,5....50ml, diametru maxim 20 mm - volum maxim de agitare -30 ml - carcasa din aluminiu - picioruse special proiectate tip ventuza pentru a se asigura o stabilitate bună, - putere motor 58 W, - Alimentare- 220 V, 50 Hz (cu alimentator extern 12V 500 mA), Deservire gratuită pe perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba româna |  |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Mini-Centrifugă / Vortex | buc |  | 1 | pentru experimentele de diagnosticare PCR. Dispozitivul este o centrifugă de tip deschis (fără capac), care crește viteza operațiilor de centrifugare și resuspendare. Consumabile cu rotoare standard 12 x 1,5 ml 12 x 0,5 ml și 12 x 0,2 ml Viteza de rotație (fixă) 2800 rpm/ 3500 rpm Max. RCF 450 x g / 700 x g Moduri de funcționare continuă și impuls Dimensiuni totale 120 x 170 x 120 mm Consum de energie (230 V) 25 W Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | pH-metru | buc |  | 3 | Gama: pH – ( -2.000…+19.999unităţi) Milivolţi – (-3000 ... 2000) Temperatura de compensare automată sau manuală în limitele -20 +150°C. Setarea manuală pH-ului sau automată cu soluţii tampon pH: 1,65; 4,00; 6,86; 9,18 pH.. Calibrare automată Alimentare 220V, Ieşire analogică 2V, 100 mV. Ieşire digitală C2(RS-232C) Afişare - grafic LCD Conţinutului pachetului de dotare: convector compatibil; trepied universal pentru electrozi. Electrozi 2 buc. (ion selectiv NO3, pH); Senzor de temperatură; Kit de accesorii(set de cabluri p/u verificare şi soluţii tampon cu pH 1,65; 4,00; 6,86; 9,18); Instrucţiunea de utilizare Asigurarea metrologică a echipamentului La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” Institutului Naţional de Metrologie, - Buletin de verificare metrologică iniţială, - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc |  | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 20-200 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc |  | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc |  | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 10-100 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc |  | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 0,5-10 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc |  | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 2-20 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aspirator portabil pentru recoltare probelor de aer cu 4 canale pentru indicatori chimici | buc | 1 |  | Parametrii tehnici cu 4 canale : Diapazonul vitezei de recoltare - 0,2-2,0 l/min (min. 2 canale) şi 2,0 - 20,0 l/min (min. 2 canale), timpul max de aspirare - 90 min, prezenţataimerului, indicatorul temperaturii aerului şi presiunei atmosferice, alimentare: Tensiune de alimentare, AC 220 si DC 12V. Conform paşaportului tehnic cu schimbarea pieselor: pompa de aer, acumulator - Buletin de verificare metrologică iniţială, - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Nișă chimică cu dulapuri incastrate1800x900x2200 | buc |  | 1 | Dimensiune: 1800x900x2200 mm, • Certificat de Calitate ISO 9001:2000 • Declaratie de Conformitate, • Certificat de garantie 3 ani (pentru nisa) si 10 ani post garantie • Peretii interior si toate imbinarile sunt confectionate din materiale rezistente la agenti chimici corozivi • Panou frontal cu usa pivotanta (sas) cu sistem de ghidare si echilibrare cu sticla securizata pentru protectia operatorului in caz de explozie • Exhaustare: 750m3 /h; depresiune maxima de 620 Pa • Sistem de control permite ajustare si optimizare a fluxului de aer • Servicii (standard si optionale): Iluminare interioara 400 Lux protectie IP 65, prize electrice protectie IP55, robinet apa rece si calda, robinet gaz . • Modul stocare reactivi format din 2 dulapuri de depozitare pentru depozitare acizi-baze dispuse in partea inferioara a nisei, cu posibilitatea de exhaustare concomitent cu nisa. • Sistem de captare a deseurilor: dulap ventilat echipat cu containere pentru colectare de reactivi reziduali clasificate pentru acizi si baze. • Certificate de conformitate Europene EN 14175 - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termostat cu sistem de răcire | buc |  | 1 | Caracteristici:Volumul interior 240-250 litri, Domeniul de temperatura (°C) +5…+70-75, Setarea digitala a temperaturii cu o acuratete de 0,1oC , Interior din oţel-inox, Exterior metalic cu acoperite epoxidică, Sistem de alarmă, Protecţie la supraîncălzire, Usă interioară din sticlă termorezistentă cu închidere magnetică, 3 rafturi cromate în dotarea standard, Sistemul de recire, Omogenitatea temperaturei: la 37°C - ± 0,3, Stabilirea temperaturei: ± 0,50 C la incălzire și ± 0,3 la recire, Alimentare 50/60Hz(V)-230, Puterea nominala (W) - 800, Dimensiuni interioare (LxAxÎ): 595/650x510/600x790/800 mm, Dimensiuni exterioare (LxAxÎ): 790/800x730/740x1350/1360 mm, certificat de calibrare de la producator , Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, - Declaratie de conformitate, - Accesori opţionale: suportul pentru termostat pe roţi, rafturi perforate din oţel-inox -2 buc.,ceas programabil 0-12 ore Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Incubator cu CO2 | buc |  | 2 | Caracteristici tehnice: - Volum util: 190-195 L; - LED display;- Domeniul de incubare: 1°C peste T. amb. ...... +60ºC; - Termostat de siguranta independent; - Stabilitate temperatura: ≤ 0.1º(la 37ºC); -Sistem unic de incalzire a camerei si usei exterioare ce exclude necesitatea utilizarii ventilatorului si ofera recuperare rapida a temperaturii dupa deschiderea usei %/min ≥0,7; - Control temperatura:+/- 0.1ºC;- Senzor CO2 : Infrarosu (IR);- Domeniul CO2: 0,2 – 20% - Regulator pentru CO2- controleaza presiunea CO2;- Sistem de auto zero automat pentru concentratia de CO2 - Alarama vizuala si acustica;- Conditii de alarma: Temperatura: +/- 1ºC; CO2:+/-1% - Nivel de umiditate: 95% la 37ºC;- Interior din inox DIN1.4301 (AISI304); - Filtre CO2 HEPA;- Camera interioara cu colturi rotungite - Panou de control cu indicare permanenta a valorii temperaturii, concentratiei de CO2 - Microprocesor pentru controlul temperaturii;-Usa interna din sticla - Rafturi detasabile; - Posibilitatea de curatare cu temperaturi ridicate la 120 ºC - Alimentare la 220V/50Hz;- instruirea personalului, - deservire, garanţie;- prezența certificatului privind verificarea metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului Caracteristici tehnice: - Volum util: 190-195 L; - LED display;- Domeniul de incubare: 1°C peste T. amb. ...... +60ºC; - Termostat de siguranta independent; - Stabilitate temperatura: ≤ 0.1º(la 37ºC); -Sistem unic de incalzire a camerei si usei exterioare ce exclude necesitatea utilizarii ventilatorului si ofera recuperare rapida a temperaturii dupa deschiderea usei %/min ≥0,7; - Control temperatura:+/- 0.1ºC;- Senzor CO2 : Infrarosu (IR);- Domeniul CO2: 0,2 – 20% - Regulator pentru CO2- controleaza presiunea CO2;- Sistem de auto zero automat pentru concentratia de CO2 - Alarama vizuala si acustica;- Conditii de alarma: Temperatura: +/- 1ºC; CO2:+/-1% - Nivel de umiditate: 95% la 37ºC;- Interior din inox DIN1.4301 (AISI304); - Filtre CO2 HEPA;- Camera interioara cu colturi rotungite - Panou de control cu indicare permanenta a valorii temperaturii, concentratiei de CO2 - Microprocesor pentru controlul temperaturii;-Usa interna din sticla - Rafturi detasabile; - Posibilitatea de curatare cu temperaturi ridicate la 120 ºC - Alimentare la 220V/50Hz;- instruirea personalului, - deservire, garanţie;- prezența certificatului privind verificarea metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dulap de sterilizare | buc |  | 2 | Pentru sterilizarea veselei de laborator microbiologie , volum interior (L): 200-240 litre, construcţie interioară din oţel inox, anticoroziv cu pereţi uşor demontabili, - convecţie forţată a aerului, exterior metalic galvanizat, protecţie la supraîncalzire, alarma acustică, imprimanta conectată direct la dispozitiv (p/u monitorizarea independentă a temperaturii, deservire, garanţie, protocol de validare IQ, PQ, OQ, , control analog al temperaturii şi timpului, programarea în rampe a temperaturei, domeniul de temperatură: 100 C peste ambient până la max. 250 0 C, numărul uşilor: 1, tensiune alimentare: 220-240 V, rafturi cromate sau din oţel-inox perforate – 3-4 buc., suport cu rotile Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Compresor de aer | buc |  | 1 | Compact si robust, extrem de silentios, fara vibratii, usor de manevrat si portabil. Tratat anti coroziune. Capacitate minim a resiverului: 14-16 litri Compresie: 8-10 bari Nivel zgomot: 45 db(A) Randamentul minim: 60 L/m; Sistemul de filtrare a aierului cu catrige de curațire a aierului de ulei Putere: 460-540 Watt Voltaj: 230 Volt Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Stabilizator de current (UPS) | buc |  | 2 | Capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 5% la sarcină maximă Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) -47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz Line Interactive Formă de undă - undă sinusoidală Tensiune de intrare-200-250V Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare) Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, USB. Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai putin de 3 ore Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot ™ disponibilă Panoul de control - starea LCD multifuncțională și consola de control Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile Oprire de urgență (EPO) - Da Garanție standard - 2 ani Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Balanta analizor de umiditate sau termobalanta de umiditate | buc |  | 1 | Rezoluția de cântărire, g - 0,001 Încărcătura minimă, g - 0,02, Discretizarea determinării umidității,% - 0,01 Precizia setării temperaturii, ° С - 1 Temperatura de uscare ° C 50-160 Timp de măsurare cu 1-59 Timp maxim de uscare care poate fi setat , hv 110 Afișajul se aprinde Timp de uscare - masa (% umiditate) - temperatura de uscare Diametrul plăcii de unică folosință mm 90 Temperatura de funcționare, ° С +5 - +30 Indicator - cristal lichid Număr de baze de date 6 Clasa de precizie DSTU EN 45501 cl.II Temperatura maximă de uscare, ° С până la 250 100 placi de proba incluse Posibilitate de presetare timp de uscare si oprire automata; Calcularea umiditatii: % greutate uscata; % umiditate raportata la greutatea initiala sau greutatea uscata; Setare pentru memorarea de pana la 10 programe dedicate in functie de: mod,temperatura,timp,metoda de calcul; Calcularea si listarea evaluarilor statistice; Afisare graficelor de uscare; Posibilitatea de scriere de comentarii pe raport de la o tastatura PC externa; Evidenta data si timp; Calibrare digitala; Tara semiautomata La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000 grade | buc |  | 1 | Tmax, grade C - 1100; Programare digitală a temperaturii si timpului cu pasi de 1oC, respectiv 1 min in minim doua segmente Domeniul de reglare automate a temperaturei de la +5 pînă la +1100 °C, Carcasa din otel inoxidabil Camera -mufla , cu uşa de ceramică, materialul camerei de ardere si a usii din ceramica. volumul minim 13 Litri Dimensiuni camera min. mm, (230 x 240 x 180) Dimensiuni totale min. mm, (480 x 550 x 550 ) Putere min, kW - 1,8 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Anemometru | buc |  | 1 | Măsurarea simultană a temperaturii şi viteza fluxului de aer. Indicarea simultana la toate valorile. Ecran LCD mare, cu contrast reglabil. Calcularea volumului de aer care trece prin rotor. Senzor de temperatură. Caracteristici tehnice: Domeniu 0,4 - 30 m/s, Rezoluţie 0,01m/s, Precizie +/-3% m/s. Temperatura oC -10...60°C; Rezolutie 0,1°C; Precizie ±0,3%. Volumul zonei de acoperire a fluxului de aer m3/min 9999. Dual-funcția de afișare LCD. Senzorul de viteză a aerului rotor debit cu rulmenţi cu frecare redusă. Senzor de temperatură:termistor de precizie. Alimentarea - 9 V Dimensiuni maximum 178x74x33 mm, capul senzorului:rotund. Asigurarea metrologică a echipamentului Asigurarea metrologică a echipamentului. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. Buletin de verificare metrologică iniţială. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Distilator capacitatea 25/oră | buc |  | 12 | Productivitate, l / h 25 ± 10% Curentul de rețea Variabilă, în trei faze Tensiunea rețelei 380 ± 10% B Frecvența rețelei 50 Hz Consumul de energie 20 ± 10% kW Răcirea și consumul de energie 200 dm3 / h Conductivitatea electrică a apei produse, cm / m 5x10-4 Consum specific de energie pentru 1 litru de apă produsă, kJ / dm3 0,8h3,6h10³ Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice | buc |  | 7 | debitul volumului de aer: 100 litre/min, controlul electronic al vitezei şi debitului de aer, -volumul probei ajustabil de la 50 l pînă la 10m3, - timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min, timer electronic ajustabil 3 sec-10 min, exteriorul din metalic plastificat, rezistent la dezinfectanţi uzuali şi acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosinţă cu d. 90 -100 mm, două poziţie de prelevare a probelor 900 şi 1800 , cu ajutorul adaptorului montat in stativ, - baterii reîncărcabile cu autonomie de funcţionare minin de 4 ore, indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (data, imp,mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării), încărcător baterie, sursa de aprovizionare – 220v, geantă de transport, certificat de control, manual de operare. Accesorii: grilă oţel-inox, trepied ( suport) din aluminiu, Manualul de utilizare tradus în limba română. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termometru Maximal | buc |  | 1 | diapazonul - 0-200°С Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termometru | buc |  | 12 | Conform ISO 7218 Intervalul de temperatură 0-55 °C Valoarea diviziunii 0,2 °C; Lungimea 40cm-50cm Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termometru | buc |  | 4 | Termomrntru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -50°C - +50°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termohigrometrul digital | buc |  | 2 | Pentru temperatura, intervalul de masurare este, -20°C – +50°C, iar cel de umiditate e de la 0 la 100%ur. Ca rezolutie, afiseaza temperatura in incremente de 0.1°C, iar toleranta e de ± 0.2°C, in timp ce umiditatea se afiseaza pana la subunitati de 0.1%ur si cu toleranta de ±2%ur. afisajul digital, posibilitatea de salvare a datelor prin cablu USB, functia de alarma si avertizare. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Butelii pentru gaze | buc |  | 4 | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocarii si distributiei unei game variate de gaze cum ar fi: oxigen, hidrogen, azot, heliu Capacitate Cilindru - 50 (litri) Diametrul Exterior - 232 D (mm) Presiunea de încărcare - 200 (bari) Lungimea Cilindrului (fara robinet) - 1420 L (mm) Greutatea - 55,3 (Kg) Materialul - 34 Cr Mo 4 / Л0036 / ISO9809-1 Anul producerii - min.2018 |  |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Diluator gravimetric automatizat | buc |  | 1 | Diluator gravimetric automatizat pentru cântărirea și diluarea (pregătirea suspensiei inițiale) probei pentru analize sanitaro-microbiologice, Material de confecționare -oțel inoxidabil, 2 tuburi (furtun) de distribuție autoclavabile pentru diluanți, Suport pentru pachete cu probe (min 1), Recipient (borcan) autoclavabil- în complet, 3-5 litre, Compatibilitatea -cu orice recipient, Pompă de tip peristaltic, diapazon de căntărire- pîna la 1000 g., Timp de diluție - <30 sec pentru 250 ml sau mai mici, Factor de diluție (automat)- de la 1/2 pănă la 1/999, posibilitatea de a regla masa probei și a factorului de dilutie, Acuratețe: pentru probă de cântărire, distribuirea de lichid și platforma de cantarire - 0.1 g sau mai mici, pentru masa de lichid distribuit - 99% și mai mare, Trasabilitatea completă, Afișaj- Monitor LCD , control cu microprocesor, Imprimantă în complet, Imprimarea datelor privind acuratețe, greutatea probei, factor de diliție, factor de distribuție, Alimentarea: 220-230V, 50Hz, Consumabile sulpimentare: pachete sterile pentru probe - min. 1000 bucăți, hârtie pentru impimanta. Certificat de etalonare de la producător, protocol de validare IQ, PQ, OQ, Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului |  |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Multimetru Digital | buc |  | 1 | Rezistență internă DC 10 MΩ / AC 10 MΩ Dom. de măsurare AAC frecventa min. 40 Hz – pînă min. 100 KHz Dom. de măsurare AAC de la min. 0.01 µA (precizie min. 0,7% la 50 Hz ) Dom. de măsurare AAC pînă la min. 10A (precizie min. 0,7% la 50 Hz ) Dom. de măsurare ADC de la min. 0.01 µA (precizie min. 0,15%) Dom. de măsurare ADC pînă la min. 10A (precizie min. 0,5%) Dom. de măsurare VAC frecventa min. 20 Hz – pînă min. 100 KHz Dom. de măsurare VAC pînă la min. 0.01 mV (precizie min. 0,3% la 50 Hz) Dom. de măsurare VAC de la min. 1000 V (precizie min. 0,5% la 50 Hz) Dom. de măsurare VDC pînă la min. 0.01 mV (precizie min. 0,02%) Dom. de măsurare VDC de la min. 1000 V (precizie min. 0,15%) Dom. de măsurare frecventa de la min. 5 Hz pînă la min. - 2 MHz Dom. de măsurare capacitate de la min. 0.01 nF (0,8%) pînă la min. - 25 mF (6,5%) Dom. de măsurare temperatura de la min. -50 pînă la min. +1000 °C (0,3%) Dom. de măsurare rezistenta de la min. 0.01 Ω (0,07%) pînă la min. 50 MΩ (2,0%) Sursa de alimentare baterie / acumulator Display digital diagonal 5,8 “ cu rezoluție min. 500000 puncte Interfața optică, mod de calibrarare - conform ISO/DAkkS Tip de măsurare True RMS. Impedanta de intrare > 7.5 MΩ, type 10 MΩ (AC V & DC V) Set de livrare: Incl. cabluri de testare, toc, senzor de temperatura tip K si baterie perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |
|  |  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat de incalzire locala prin inductie | buc |  | 1 | Aparatul foloseste bobine inductive ce produc un camp magnetic alternativ ce va incalzi pana maxim 800 grade C obiectul metalic in interiorul bobinei de inducție. Intensitatea curentului este reglata automat de catre un microprocesor Functia Smart Protection asigura transferul unei cantitati mari de caldura catre o zona specifica in doar cateva secunde. -DATE TEHNICE: Alimentare: 220V; Putere: min. 2,4 kW; Putere termica, min: 2,3 kW Frecventa curent inductie: de la 35 Hz - pînă la min. 100 Hz Clasa de protectie IP21 -SET DE LIVRARE: Set 2 fire incalzire vertical, M8/M10, Set 2 fire incalzire orizontal, M8/M10, Set 2 fire incalzire vertical, M12/M14, Set 2 fire incalzire orizontal, M12/M14, Set 2 fire incalzire vertical, M16/M18, Set 2 fire incalzire orizontal, M16/M18, Set 2 fire incalzire libere, Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |
|  |  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Frigider 200-220l cu cameră frigorifică | buc |  | 4 | Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică Categorie- Independent Temperaturi +4˚C+8˚C Capacitate - 200-220 litri Culoare - Alb Clasa energetica- A/A+ Sistem de dezgheţare: Automat Numar rafturi- 4-6 Lumina interioara si de avertizare Numar de compartimente pe usa 4-5 Usa reversibila Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm Nivel de zgomot 40-45 dB(A) Alimentare- 220V, 50 Hz, Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |
|  |  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Frigider 500 L, cu cameră frigorifică | buc |  | 3 | Principale Amplasarea conjelator jos Dezgheţare frigider No Frost Dezgheţare congelator No Frost Numărul de camere 2 Număr de uşi 2 Numar de compresoare: 1 Agent frigorific: R600a Protecţie antibacteriana da Control Display LCD - da Tip control electronic Capacitate min 500L Capacitate totala, Capacitate frigider, min 350 L Capacitate congelator, min 105 Clasa de eficienţă energetică A+++ Consum de energie anual, kWh 216 Tensiunea: 220-240V, 50/60 Hz Nivel de zgomot, dB 43 Setarea temperaturii pentru frigider : +0 – +20°C Setarea temperaturii pentru congelator : min 0 - (– 18°C) Iluminare frigider - da Siguranţa Numar rafturi frigider: min 3 Numar rafturi usi: min 3 |  |
|  |  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Frigider de laborator camera fara congelator, o usa 400 l | buc |  | 7 | ,Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică, fără congelator Categorie- Independent Temperaturi +4˚C+8˚C Capacitate - de la 400 litri și mai mult Culoare - Alb Clasa energetica- A/A+ Sistem de dezgheţare: Automat Numar rafturi- 4-6 Lumina interioara si de avertizare Numar de compartimente pe usa 4-5 Usa reversibila Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm Nivel de zgomot 40-45 dB(A) Alimentare- 220V, 50 Hz, Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani | 35000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 2 289 000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2019, la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 20.12.2019_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului. Se va completa conform modelului ataşat în SIARSAP Mtender. | DA |
|  | Oferta | Original Formularul 3.1 | DA |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1.) | original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Specificaţii de preţ (F4.2.) | original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Garanția bancară pentru ofertă (1%) din valoarea ofertei fără TVA | original conform F3.2, certificat bancar | DA |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | DA |
|  | Actul care atestă dreptul de a livrabunuri/lucrări/servicii | Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului | DA |
|  | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform | DA |
|  | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F. 3.4 | DA |
|  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului 3.5 | DA |
|  | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | DA |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar,eliberat de banca deţinătoare de cont | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Certificatul de calitate de la producător s | se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat cîştigător | DA |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici | numele, prenumele, codul personal | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronic în 3 runde, cu pasul minim de scadere  de 1 %.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică_____________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _ la cel mai mic preț pentru fiecare lot  și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate _____________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP._____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP._______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _ indicată în  SIA RSAP._________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _             Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __ Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ Nu se aplică _____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_19.03.2019_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Nicolae FURTUNĂ         											       L.Ș.