## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661 ) | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661 ) |  |  |  | Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 2 | Ac de tip Luer Lock Hub (Consumabil nr. 662 ) | Ac de tip Luer Lock Hub (Consumabil nr. 662 ) |  |  |  | Ac de tip Luer Lock Hub, din oțel inoxidabil, reutilizabil, autoclavabil, de dimensiunea 1,4x50mm, în set a câte 6 bucăți.
33100000-1 | 3 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (Consumabil nr. 663 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (Consumabil nr. 663 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 4 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (Consumabil nr. 664 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (Consumabil nr. 664 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 5 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (Consumabil nr. 665 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (Consumabil nr. 665 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 6 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1½ (Consumabil nr. 666 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1½ (Consumabil nr. 666 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 7 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (Consumabil nr. 667 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (Consumabil nr. 667 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 8 | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (Consumabil nr. 668 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (Consumabil nr. 668 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 23G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 9 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (Consumabil nr. 669 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (Consumabil nr. 669 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 25G 1. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 10 | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (Consumabil nr. 670 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (Consumabil nr. 670 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 26G 1⅝. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 11 | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½ (Consumabil nr. 671 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½ (Consumabil nr. 671 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 27G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 12 | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (Consumabil nr. 672 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (Consumabil nr. 672 ) |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 30G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.
33100000-1 | 13 | Bandă elastică (Consumabil nr. 802 ) | Bandă elastică (Consumabil nr. 802 ) |  |  |  | Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7cm
33100000-1 | 14 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (Consumabil nr. 803 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (Consumabil nr. 803 ) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 15 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (Consumabil nr. 804 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (Consumabil nr. 804 ) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.
33100000-1 | 16 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805 ) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 17 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (Consumabil nr. 806 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (Consumabil nr. 806 ) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 18 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807 ) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807 ) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 19 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 808 ) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 808 ) |  |  |  | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 20 | Bandaj de fixare a cateterelor (Consumabil nr. 809 ) | Bandaj de fixare a cateterelor (Consumabil nr. 809 ) |  |  |  | Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, mărime: lungime 7cm-8cm, lățime 5cm-6cm.
33100000-1 | 21 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (Consumabil nr. 810 ) | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (Consumabil nr. 810 ) |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%.
33100000-1 | 22 | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (Consumabil nr. 811 ) | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (Consumabil nr. 811 ) |  |  |  | 1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elastictate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan
33100000-1 | 23 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (Consumabil nr. 812 ) | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (Consumabil nr. 812 ) |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%
33100000-1 | 24 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (Consumabil nr. 813 ) | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (Consumabil nr. 813 ) |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:15cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%
33100000-1 | 25 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 26 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 815 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 815 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 27 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 816 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 816 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 28 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 817 ) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 817 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 29 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 818 ) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 818 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 30 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 819 ) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 819 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 31 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 32 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 821 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 821 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 33 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822 ) |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 34 | Bandaj tubular elastic N1 (Consumabil nr. 823 ) | Bandaj tubular elastic N1 (Consumabil nr. 823 ) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj Ultratub elastic tubular N1
33100000-1 | 35 | Bandaj tubular elastic N2 (Consumabil nr. 824 ) | Bandaj tubular elastic N2 (Consumabil nr. 824 ) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj Ultratub elastic tubular N2
33100000-1 | 36 | Bandaj tubular elastic N3 (Consumabil nr. 825 ) | Bandaj tubular elastic N3 (Consumabil nr. 825 ) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj Ultratub elastic tubular N3
33100000-1 | 37 | Bandaj tubular elastic N4 (Consumabil nr. 826 ) | Bandaj tubular elastic N4 (Consumabil nr. 826 ) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj Ultratub elastic tubular N4
33100000-1 | 38 | Bandaj tubular elastic N5 (Consumabil nr. 827 ) | Bandaj tubular elastic N5 (Consumabil nr. 827 ) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj Ultratub elastic tubular N5
33100000-1 | 39 | Bandaj tubular elastic N6 (Consumabil nr. 828 ) | Bandaj tubular elastic N6 (Consumabil nr. 828 ) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj Ultratub elastic tubular N6
33100000-1 | 40 | Ciorapi antitromboflebitici S (Consumabil nr. 1040 ) | Ciorapi antitromboflebitici S (Consumabil nr. 1040 ) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S
33100000-1 | 41 | Ciorapi antitromboflebitici M (Consumabil nr. 1041 ) | Ciorapi antitromboflebitici M (Consumabil nr. 1041 ) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M
33100000-1 | 42 | Ciorapi antitromboflebitici L (Consumabil nr. 1042 ) | Ciorapi antitromboflebitici L (Consumabil nr. 1042 ) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L
33100000-1 | 43 | Ciorapi antitromboflebitici XL (Consumabil nr. 1043 ) | Ciorapi antitromboflebitici XL (Consumabil nr. 1043 ) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL
33100000-1 | 44 | Ciorapi antitromboflebitici XXL (Consumabil nr. 1044 ) | Ciorapi antitromboflebitici XXL (Consumabil nr. 1044 ) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL
33100000-1 | 45 | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (Consumabil nr. 1045 ) | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (Consumabil nr. 1045 ) |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL
33100000-1 | 46 | Emplastru - 1cmx500cm (Consumabil nr. 1103 ) | Emplastru - 1cmx500cm (Consumabil nr. 1103 ) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (±0, 5cm).
33100000-1 | 47 | Emplastru - 1.25cmx500cm (Consumabil nr. 1104 ) | Emplastru - 1.25cmx500cm (Consumabil nr. 1104 ) |  |  |  | Emplastru bandă 1.25cmx5m (±0, 25cm) material nețesut poliuretan, transparent cu microperforări
33100000-1 | 48 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent (Consumabil nr. 1105 ) | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent (Consumabil nr. 1105 ) |  |  |  | Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm (±0, 5cm), bactericid, adeziv transparent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual
33100000-1 | 49 | Emplastru - 2.5cmx500cm (Consumabil nr. 1106 ) | Emplastru - 2.5cmx500cm (Consumabil nr. 1106 ) |  |  |  | "l. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 50 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1107 ) | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1107 ) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 51 | Emplastru - 5cmx500cm (Consumabil nr. 1108 ) | Emplastru - 5cmx500cm (Consumabil nr. 1108 ) |  |  |  | "l. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 52 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1109 ) | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1109 ) |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 53 | Emplastru 6cmx10cm (Consumabil nr. 1110 ) | Emplastru 6cmx10cm (Consumabil nr. 1110 ) |  |  |  | 6X10cm (±0, 5cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil
33100000-1 | 54 | Emplastru 10cmx10m (Consumabil nr. 1111 ) | Emplastru 10cmx10m (Consumabil nr. 1111 ) |  |  |  | Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±1cm). Ambalat individual
33100000-1 | 55 | Emplastru bactericid (Consumabil nr. 1112 ) | Emplastru bactericid (Consumabil nr. 1112 ) |  |  |  | 1.Emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2cm (±0, 5cm)
33100000-1 | 56 | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (Consumabil nr. 1113 ) | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (Consumabil nr. 1113 ) |  |  |  | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8, 5cm
33100000-1 | 57 | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (Consumabil nr. 1114 ) | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (Consumabil nr. 1114 ) |  |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)
33100000-1 | 58 | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (Consumabil nr. 1115 ) | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (Consumabil nr. 1115 ) |  |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)
33100000-1 | 59 | Garou hemostatic 5cm (Consumabil nr. 1120 ) | Garou hemostatic 5cm (Consumabil nr. 1120 ) |  |  |  | Garou pentru hemostază tip ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm (±0,2mm), lăț.-5cm (±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc
33100000-1 | 60 | Garou hemostatic 7cm (Consumabil nr. 1121 ) | Garou hemostatic 7cm (Consumabil nr. 1121 ) |  |  |  | Garou pentru hemostază tip ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm (±0,2mm), lăț.-7cm(±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc
33100000-1 | 61 | Garou hemostatic din latex (Consumabil nr. 1122 ) | Garou hemostatic din latex (Consumabil nr. 1122 ) |  |  |  | Garou hemostatic din latex, tub
33100000-1 | 62 | Garou hemostatic fără latex (Consumabil nr. 1123 ) | Garou hemostatic fără latex (Consumabil nr. 1123 ) |  |  |  | 1. dimensiuni: lungime 40cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;
33100000-1 | 63 | Injector seringă pentru perfuzie (Consumabil nr. 1149 ) | Injector seringă pentru perfuzie (Consumabil nr. 1149 ) |  |  |  | 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radioopac. 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual
33100000-1 | 64 | Înveliș plagial (Consumabil nr. 1150 ) | Înveliș plagial (Consumabil nr. 1150 ) |  |  |  | Collahit FA sau echivalent, steril, dimensiune 60 x 100mm (±10mm). Ambalat individual
33100000-1 | 65 | Manșete de perfuzie sub presiune (Consumabil nr. 1172 ) | Manșete de perfuzie sub presiune (Consumabil nr. 1172 ) |  |  |  | Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free
33100000-1 | 66 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (Consumabil nr. 1173 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (Consumabil nr. 1173 ) |  |  |  | N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);
33100000-1 | 67 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (Consumabil nr. 1174 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (Consumabil nr. 1174 ) |  |  |  | N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);
33100000-1 | 68 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (Consumabil nr. 1175 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (Consumabil nr. 1175 ) |  |  |  | N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);
33100000-1 | 69 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (Consumabil nr. 1176 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (Consumabil nr. 1176 ) |  |  |  | N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);
33100000-1 | 70 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (Consumabil nr. 1177 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (Consumabil nr. 1177 ) |  |  |  | N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min 305mm (±5)mm.
33100000-1 | 71 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 72 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 73 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 74 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 75 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1182 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1182 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 76 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 (Consumabil nr. 1183 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 (Consumabil nr. 1183 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 77 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (Consumabil nr. 1184 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (Consumabil nr. 1184 ) |  |  |  | N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. pudră –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafaţa exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 78 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (Consumabil nr. 1185 ) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (Consumabil nr. 1185 ) |  |  |  | N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 79 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (Consumabil nr. 1186 ) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (Consumabil nr. 1186 ) |  |  |  | N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 80 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (Consumabil nr. 1187 ) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (Consumabil nr. 1187 ) |  |  |  | N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 280mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare
33100000-1 | 81 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 82 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 83 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 84 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (Consumabil nr. 1191 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (Consumabil nr. 1191 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 85 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1192 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1192 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 86 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (Consumabil nr. 1193 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (Consumabil nr. 1193 ) |  |  |  | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.
33100000-1 | 87 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5 (Consumabil nr. 1194 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5 (Consumabil nr. 1194 ) |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.
33100000-1 | 88 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7 (Consumabil nr. 1197 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7 (Consumabil nr. 1197 ) |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.
33100000-1 | 89 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5 (Consumabil nr. 1198 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5 (Consumabil nr. 1198 ) |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.
33100000-1 | 90 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8 (Consumabil nr. 1199 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8 (Consumabil nr. 1199 ) |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.
33100000-1 | 91 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5 (Consumabil nr. 1200 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5 (Consumabil nr. 1200 ) |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.
33100000-1 | 92 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9 (Consumabil nr. 1201 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9 (Consumabil nr. 1201 ) |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.
33100000-1 | 93 | Mănuşi din polietilenă (Consumabil nr. 1204 ) | Mănuşi din polietilenă (Consumabil nr. 1204 ) |  |  |  | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități minim invazive. Cu margini bine sigilate.
33100000-1 | 94 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1205 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1205 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 95 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1206 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1206 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 96 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1207 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1207 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 97 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1208 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1208 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 98 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1209 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1209 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 99 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1210 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1210 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 100 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1211 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1211 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 101 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1212 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1212 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 102 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 103 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 104 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 105 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 106 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S (Consumabil nr. 1217 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S (Consumabil nr. 1217 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 107 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 108 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (Consumabil nr. 1219 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (Consumabil nr. 1219 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 109 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (Consumabil nr. 1220 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (Consumabil nr. 1220 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 110 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (Consumabil nr. 1221 ) | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (Consumabil nr. 1221 ) |  |  |  | Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componența loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință
33100000-1 | 111 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (Consumabil nr. 1222 ) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (Consumabil nr. 1222 ) |  |  |  | Mănuşi ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănuşile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 112 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (Consumabil nr. 1223 ) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (Consumabil nr. 1223 ) |  |  |  | Mănuşi ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănuşile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 113 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (Consumabil nr. 1224 ) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (Consumabil nr. 1224 ) |  |  |  | Mănuşi ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănuşile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 114 | Mască chirurgicală avansată - SMS (Consumabil nr. 1225 ) | Mască chirurgicală avansată - SMS (Consumabil nr. 1225 ) |  |  |  | 1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 115 | Mască de examinare simplă (Consumabil nr. 1226 ) | Mască de examinare simplă (Consumabil nr. 1226 ) |  |  |  | 1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 116 | Pansament absorbant oftalmic (Consumabil nr. 1292 ) | Pansament absorbant oftalmic (Consumabil nr. 1292 ) |  |  |  | Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (±0, 3cm). Ambalat individual
33100000-1 | 117 | Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 ) | Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 ) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm)
33100000-1 | 118 | Pansament adeziv 9x35cm (Consumabil nr. 1294 ) | Pansament adeziv 9x35cm (Consumabil nr. 1294 ) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. Dimensiuni: 9x35cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30cm (-/+ 0.5cm)
33100000-1 | 119 | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 ) | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 ) |  |  |  | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.
33100000-1 | 120 | Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296 ) | Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296 ) |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.
33100000-1 | 121 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297 ) | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297 ) |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central șipereferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.
33100000-1 | 122 | Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298 ) | Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298 ) |  |  |  | Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), și6 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual
33100000-1 | 123 | Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299 ) | Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299 ) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. 5x7cm (±1cm)
33100000-1 | 124 | Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300 ) | Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300 ) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. 10x10cm (±1cm)
33100000-1 | 125 | Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301 ) | Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301 ) |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. 10x30cm (±3cm)
33100000-1 | 126 | Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323 ) | Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323 ) |  |  |  | Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecționala: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.
33100000-1 | 127 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (Consumabil nr. 1324 ) | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (Consumabil nr. 1324 ) |  |  |  | Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 128 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (Consumabil nr. 1325 ) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (Consumabil nr. 1325 ) |  |  |  | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.
33100000-1 | 129 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326 ) |  |  |  | 1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare
33100000-1 | 130 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327 ) |  |  |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare
33100000-1 | 131 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (Consumabil nr. 1328 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (Consumabil nr. 1328 ) |  |  |  | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”
33100000-1 | 132 | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (Consumabil nr. 1329 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (Consumabil nr. 1329 ) |  |  |  | Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *
33100000-1 | 133 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341 ) | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341 ) |  |  |  | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual
33100000-1 | 134 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350 ) | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350 ) |  |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-directionale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual
33100000-1 | 135 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 ) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 ) |  |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-directionale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual
33100000-1 | 136 | Sac pentru perfuzie (Consumabil nr. 1352 ) | Sac pentru perfuzie (Consumabil nr. 1352 ) |  |  |  | Volum - 2000ml, steril, conector - female luer. Ambalat individual.
33100000-1 | 137 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 138 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 139 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 140 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 141 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 142 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378 ) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378 ) |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 143 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 144 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 145 | Seringă cu piston de blocare 10ml (Consumabil nr. 1382 ) | Seringă cu piston de blocare 10ml (Consumabil nr. 1382 ) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 10 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 146 | Seringă cu piston de blocare 20ml (Consumabil nr. 1383 ) | Seringă cu piston de blocare 20ml (Consumabil nr. 1383 ) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 20 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 147 | Seringă cu piston de blocare 30ml (Consumabil nr. 1384 ) | Seringă cu piston de blocare 30ml (Consumabil nr. 1384 ) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 30 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 148 | Seringă cu piston de blocare 60ml (Consumabil nr. 1385 ) | Seringă cu piston de blocare 60ml (Consumabil nr. 1385 ) |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 60 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.
33100000-1 | 149 | Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387 ) | Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 150 | Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388 ) | Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 151 | Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389 ) | Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 152 | Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390 ) | Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100000-1 | 153 | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 154 | Seringă Jane 100 ml (Consumabil nr. 1392 ) | Seringă Jane 100 ml (Consumabil nr. 1392 ) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 155 | Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393 ) | Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393 ) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 156 | Seringă pentru substanță contrast (Consumabil nr. 1394 ) | Seringă pentru substanță contrast (Consumabil nr. 1394 ) |  |  |  | Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip ”aripioară”.
33100000-1 | 157 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (Consumabil nr. 1395 ) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (Consumabil nr. 1395 ) |  |  |  | Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual
33100000-1 | 158 | Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396 ) | Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396 ) |  |  |  | Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml, sterilă, ambalată individual, metodă de conectare: luer-lock
33100000-1 | 159 | Seringi cu mâner de sabie 1ml (Consumabil nr. 1397 ) | Seringi cu mâner de sabie 1ml (Consumabil nr. 1397 ) |  |  |  | Seringi de 1ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual
33100000-1 | 160 | Seringi cu mâner de sabie 3ml (Consumabil nr. 1398 ) | Seringi cu mâner de sabie 3ml (Consumabil nr. 1398 ) |  |  |  | Seringi de 3 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual
33100000-1 | 161 | Seringi cu mâner de sabie 5ml (Consumabil nr. 1399 ) | Seringi cu mâner de sabie 5ml (Consumabil nr. 1399 ) |  |  |  | Seringi de 5 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual
33100000-1 | 162 | Set de perfuzie cu filtru (Consumabil nr. 1452 ) | Set de perfuzie cu filtru (Consumabil nr. 1452 ) |  |  |  | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.
33100000-1 | 163 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572 ) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572 ) |  |  |  | Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 164 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573 ) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573 ) |  |  |  | Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 165 | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574 ) | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574 ) |  |  |  | Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual
33100000-1 | 166 | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576 ) | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576 ) |  |  |  | Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½ , apirogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 40 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual
33100000-1 | 167 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679 ) | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679 ) |  |  |  | Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40
33100000-1 | 168 | Vată medicală nesterilă, 50-70g (Consumabil nr. 1784 ) | Vată medicală nesterilă, 50-70g (Consumabil nr. 1784 ) |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 50-70g
33100000-1 | 169 | Vată medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785 ) | Vată medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785 ) |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 100-150 gr.
33100000-1 | 170 | Vată medicală nesterilă, 200-250g (Consumabil nr. 1786 ) | Vată medicală nesterilă, 200-250g (Consumabil nr. 1786 ) |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 200-250g.
33100000-1 | 171 | Robinete 3-directionale (Consumabil suplimentar ) | Robinete 3-directionale (Consumabil suplimentar ) |  |  |  | Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661 ) | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661 ) | Bucată | 61902 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 430218.9
33100000-1 | 2 | Ac de tip Luer Lock Hub (Consumabil nr. 662 ) | Ac de tip Luer Lock Hub (Consumabil nr. 662 ) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7075
33100000-1 | 3 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (Consumabil nr. 663 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (Consumabil nr. 663 ) | Bucată | 17000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28333.34
33100000-1 | 4 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (Consumabil nr. 664 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (Consumabil nr. 664 ) | Bucată | 2200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3666.67
33100000-1 | 5 | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (Consumabil nr. 665 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (Consumabil nr. 665 ) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 6 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1½ (Consumabil nr. 666 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1½ (Consumabil nr. 666 ) | Bucată | 31000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51666.67
33100000-1 | 7 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (Consumabil nr. 667 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (Consumabil nr. 667 ) | Bucată | 5700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9500
33100000-1 | 8 | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (Consumabil nr. 668 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (Consumabil nr. 668 ) | Bucată | 3900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6500
33100000-1 | 9 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (Consumabil nr. 669 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (Consumabil nr. 669 ) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 10 | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (Consumabil nr. 670 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (Consumabil nr. 670 ) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 11 | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½ (Consumabil nr. 671 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½ (Consumabil nr. 671 ) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2166.67
33100000-1 | 12 | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (Consumabil nr. 672 ) | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (Consumabil nr. 672 ) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2166.67
33100000-1 | 13 | Bandă elastică (Consumabil nr. 802 ) | Bandă elastică (Consumabil nr. 802 ) | Bucată | 1080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48600
33100000-1 | 14 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (Consumabil nr. 803 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (Consumabil nr. 803 ) | Bucată | 28595 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63480.9
33100000-1 | 15 | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (Consumabil nr. 804 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (Consumabil nr. 804 ) | Bucată | 17285 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70177.1
33100000-1 | 16 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805 ) | Bucată | 850780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3453486.18
33100000-1 | 17 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (Consumabil nr. 806 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (Consumabil nr. 806 ) | Bucată | 74000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 377740.4
33100000-1 | 18 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807 ) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807 ) | Bucată | 401255 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 891789.24
33100000-1 | 19 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 808 ) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 808 ) | Bucată | 81990 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 234655.38
33100000-1 | 20 | Bandaj de fixare a cateterelor (Consumabil nr. 809 ) | Bandaj de fixare a cateterelor (Consumabil nr. 809 ) | Bucată | 401071 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 237674.68
33100000-1 | 21 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (Consumabil nr. 810 ) | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (Consumabil nr. 810 ) | Bucată | 761 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7610
33100000-1 | 22 | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (Consumabil nr. 811 ) | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (Consumabil nr. 811 ) | Bucată | 9408 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141120
33100000-1 | 23 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (Consumabil nr. 812 ) | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (Consumabil nr. 812 ) | Bucată | 3041 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23937.23
33100000-1 | 24 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (Consumabil nr. 813 ) | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (Consumabil nr. 813 ) | Bucată | 18594 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 297504
33100000-1 | 25 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814 ) | Bucată | 28245 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 102297.75
33100000-1 | 26 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 815 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 815 ) | Bucată | 7470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26927.11
33100000-1 | 27 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 816 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 816 ) | Bucată | 8980 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31947.25
33100000-1 | 28 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 817 ) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 817 ) | Bucată | 45960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 241671.47
33100000-1 | 29 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 818 ) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 818 ) | Bucată | 14620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77344.19
33100000-1 | 30 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 819 ) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 819 ) | Bucată | 23010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120655.24
33100000-1 | 31 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820 ) | Bucată | 63250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 449726.48
33100000-1 | 32 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 821 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 821 ) | Bucată | 10500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75104.4
33100000-1 | 33 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822 ) | Bucată | 24550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 173791.91
33100000-1 | 34 | Bandaj tubular elastic N1 (Consumabil nr. 823 ) | Bandaj tubular elastic N1 (Consumabil nr. 823 ) | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
33100000-1 | 35 | Bandaj tubular elastic N2 (Consumabil nr. 824 ) | Bandaj tubular elastic N2 (Consumabil nr. 824 ) | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1083.34
33100000-1 | 36 | Bandaj tubular elastic N3 (Consumabil nr. 825 ) | Bandaj tubular elastic N3 (Consumabil nr. 825 ) | Bucată | 44 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1833.34
33100000-1 | 37 | Bandaj tubular elastic N4 (Consumabil nr. 826 ) | Bandaj tubular elastic N4 (Consumabil nr. 826 ) | Bucată | 104 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4333.34
33100000-1 | 38 | Bandaj tubular elastic N5 (Consumabil nr. 827 ) | Bandaj tubular elastic N5 (Consumabil nr. 827 ) | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6041.67
33100000-1 | 39 | Bandaj tubular elastic N6 (Consumabil nr. 828 ) | Bandaj tubular elastic N6 (Consumabil nr. 828 ) | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9166.67
33100000-1 | 40 | Ciorapi antitromboflebitici S (Consumabil nr. 1040 ) | Ciorapi antitromboflebitici S (Consumabil nr. 1040 ) | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3168
33100000-1 | 41 | Ciorapi antitromboflebitici M (Consumabil nr. 1041 ) | Ciorapi antitromboflebitici M (Consumabil nr. 1041 ) | Bucată | 664 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63744
33100000-1 | 42 | Ciorapi antitromboflebitici L (Consumabil nr. 1042 ) | Ciorapi antitromboflebitici L (Consumabil nr. 1042 ) | Bucată | 896 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86016
33100000-1 | 43 | Ciorapi antitromboflebitici XL (Consumabil nr. 1043 ) | Ciorapi antitromboflebitici XL (Consumabil nr. 1043 ) | Bucată | 1034 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99264
33100000-1 | 44 | Ciorapi antitromboflebitici XXL (Consumabil nr. 1044 ) | Ciorapi antitromboflebitici XXL (Consumabil nr. 1044 ) | Bucată | 684 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65664
33100000-1 | 45 | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (Consumabil nr. 1045 ) | Ciorapi antitromboflebitici XXXL (Consumabil nr. 1045 ) | Bucată | 182 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17472
33100000-1 | 46 | Emplastru - 1cmx500cm (Consumabil nr. 1103 ) | Emplastru - 1cmx500cm (Consumabil nr. 1103 ) | Bucată | 3355 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4235.69
33100000-1 | 47 | Emplastru - 1.25cmx500cm (Consumabil nr. 1104 ) | Emplastru - 1.25cmx500cm (Consumabil nr. 1104 ) | Bucată | 30744 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41196.96
33100000-1 | 48 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent (Consumabil nr. 1105 ) | Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent (Consumabil nr. 1105 ) | Bucată | 34229 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45638.67
33100000-1 | 49 | Emplastru - 2.5cmx500cm (Consumabil nr. 1106 ) | Emplastru - 2.5cmx500cm (Consumabil nr. 1106 ) | Bucată | 193456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 574158.07
33100000-1 | 50 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1107 ) | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1107 ) | Bucată | 108739 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 328337.42
33100000-1 | 51 | Emplastru - 5cmx500cm (Consumabil nr. 1108 ) | Emplastru - 5cmx500cm (Consumabil nr. 1108 ) | Bucată | 42073 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 247814.18
33100000-1 | 52 | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1109 ) | Emplastru - 5cmx500cm, Mătase (Consumabil nr. 1109 ) | Bucată | 38893 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 213191.98
33100000-1 | 53 | Emplastru 6cmx10cm (Consumabil nr. 1110 ) | Emplastru 6cmx10cm (Consumabil nr. 1110 ) | Bucată | 22840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27408
33100000-1 | 54 | Emplastru 10cmx10m (Consumabil nr. 1111 ) | Emplastru 10cmx10m (Consumabil nr. 1111 ) | Bucată | 20855 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 302679.05
33100000-1 | 55 | Emplastru bactericid (Consumabil nr. 1112 ) | Emplastru bactericid (Consumabil nr. 1112 ) | Bucată | 419970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39393.19
33100000-1 | 56 | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (Consumabil nr. 1113 ) | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (Consumabil nr. 1113 ) | Bucată | 22500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29625.75
33100000-1 | 57 | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (Consumabil nr. 1114 ) | Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm (Consumabil nr. 1114 ) | Bucată | 8920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53520
33100000-1 | 58 | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (Consumabil nr. 1115 ) | Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (Consumabil nr. 1115 ) | Bucată | 23145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416610
33100000-1 | 59 | Garou hemostatic 5cm (Consumabil nr. 1120 ) | Garou hemostatic 5cm (Consumabil nr. 1120 ) | Bucată | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16160
33100000-1 | 60 | Garou hemostatic 7cm (Consumabil nr. 1121 ) | Garou hemostatic 7cm (Consumabil nr. 1121 ) | Bucată | 164 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14485.47
33100000-1 | 61 | Garou hemostatic din latex (Consumabil nr. 1122 ) | Garou hemostatic din latex (Consumabil nr. 1122 ) | Bucată | 3542 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24085.6
33100000-1 | 62 | Garou hemostatic fără latex (Consumabil nr. 1123 ) | Garou hemostatic fără latex (Consumabil nr. 1123 ) | Bucată | 7943 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56713.02
33100000-1 | 63 | Injector seringă pentru perfuzie (Consumabil nr. 1149 ) | Injector seringă pentru perfuzie (Consumabil nr. 1149 ) | Bucată | 228450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 598539
33100000-1 | 64 | Înveliș plagial (Consumabil nr. 1150 ) | Înveliș plagial (Consumabil nr. 1150 ) | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 169500
33100000-1 | 65 | Manșete de perfuzie sub presiune (Consumabil nr. 1172 ) | Manșete de perfuzie sub presiune (Consumabil nr. 1172 ) | Bucată | 119 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 168688.45
33100000-1 | 66 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (Consumabil nr. 1173 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (Consumabil nr. 1173 ) | Pereche | 1700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36907
33100000-1 | 67 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (Consumabil nr. 1174 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (Consumabil nr. 1174 ) | Pereche | 7320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158917.2
33100000-1 | 68 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (Consumabil nr. 1175 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (Consumabil nr. 1175 ) | Pereche | 13650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 296341.5
33100000-1 | 69 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (Consumabil nr. 1176 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (Consumabil nr. 1176 ) | Pereche | 14080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 305676.8
33100000-1 | 70 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (Consumabil nr. 1177 ) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (Consumabil nr. 1177 ) | Pereche | 5150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111806.5
33100000-1 | 71 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178 ) | Pereche | 20930 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47490.17
33100000-1 | 72 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179 ) | Pereche | 145160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 329077.72
33100000-1 | 73 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180 ) | Pereche | 374520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 840048.36
33100000-1 | 74 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181 ) | Pereche | 339450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 761386.35
33100000-1 | 75 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1182 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1182 ) | Pereche | 138180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320992.14
33100000-1 | 76 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 (Consumabil nr. 1183 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 (Consumabil nr. 1183 ) | Pereche | 19220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48392.12
33100000-1 | 77 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (Consumabil nr. 1184 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (Consumabil nr. 1184 ) | Pereche | 16500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 210276
33100000-1 | 78 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (Consumabil nr. 1185 ) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (Consumabil nr. 1185 ) | Pereche | 68220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 509849
33100000-1 | 79 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (Consumabil nr. 1186 ) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (Consumabil nr. 1186 ) | Pereche | 72420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 541238.12
33100000-1 | 80 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (Consumabil nr. 1187 ) | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (Consumabil nr. 1187 ) | Pereche | 16530 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123538.61
33100000-1 | 81 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188 ) | Pereche | 23900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58961.3
33100000-1 | 82 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189 ) | Pereche | 87970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 217021.99
33100000-1 | 83 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190 ) | Pereche | 254588 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 628068.6
33100000-1 | 84 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (Consumabil nr. 1191 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (Consumabil nr. 1191 ) | Pereche | 218390 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 538768.13
33100000-1 | 85 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1192 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (Consumabil nr. 1192 ) | Pereche | 75050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 189126
33100000-1 | 86 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (Consumabil nr. 1193 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (Consumabil nr. 1193 ) | Pereche | 15400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42504
33100000-1 | 87 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5 (Consumabil nr. 1194 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5 (Consumabil nr. 1194 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99
33100000-1 | 88 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7 (Consumabil nr. 1197 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7 (Consumabil nr. 1197 ) | Bucată | 406 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8038.8
33100000-1 | 89 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5 (Consumabil nr. 1198 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5 (Consumabil nr. 1198 ) | Bucată | 526 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10414.8
33100000-1 | 90 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8 (Consumabil nr. 1199 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8 (Consumabil nr. 1199 ) | Bucată | 965 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19107
33100000-1 | 91 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5 (Consumabil nr. 1200 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5 (Consumabil nr. 1200 ) | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17820
33100000-1 | 92 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9 (Consumabil nr. 1201 ) | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9 (Consumabil nr. 1201 ) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7920
33100000-1 | 93 | Mănuşi din polietilenă (Consumabil nr. 1204 ) | Mănuşi din polietilenă (Consumabil nr. 1204 ) | Bucată | 121300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14556
33100000-1 | 94 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1205 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1205 ) | Bucată | 1191300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 439589.7
33100000-1 | 95 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1206 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1206 ) | Bucată | 5496200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1835730.8
33100000-1 | 96 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1207 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1207 ) | Bucată | 3589400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1089741.84
33100000-1 | 97 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1208 ) | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1208 ) | Bucată | 494500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150130.2
33100000-1 | 98 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1209 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1209 ) | Bucată | 391200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130660.8
33100000-1 | 99 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1210 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1210 ) | Bucată | 1938300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 715232.7
33100000-1 | 100 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1211 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1211 ) | Bucată | 1160300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 428150.7
33100000-1 | 101 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1212 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1212 ) | Bucată | 68200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25165.8
33100000-1 | 102 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213 ) | Bucată | 1844900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 560111.64
33100000-1 | 103 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214 ) | Bucată | 6419200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1948869.12
33100000-1 | 104 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215 ) | Bucată | 4436700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1251149.4
33100000-1 | 105 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216 ) | Bucată | 827300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 233298.6
33100000-1 | 106 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S (Consumabil nr. 1217 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S (Consumabil nr. 1217 ) | Bucată | 48600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13705.2
33100000-1 | 107 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) | Bucată | 260000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73320
33100000-1 | 108 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (Consumabil nr. 1219 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (Consumabil nr. 1219 ) | Bucată | 238800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 67341.6
33100000-1 | 109 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (Consumabil nr. 1220 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (Consumabil nr. 1220 ) | Bucată | 25100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7078.2
33100000-1 | 110 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (Consumabil nr. 1221 ) | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (Consumabil nr. 1221 ) | Bucată | 145666 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 201019.08
33100000-1 | 111 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (Consumabil nr. 1222 ) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (Consumabil nr. 1222 ) | Pereche | 2420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31460
33100000-1 | 112 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (Consumabil nr. 1223 ) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8 (Consumabil nr. 1223 ) | Pereche | 5450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70850
33100000-1 | 113 | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (Consumabil nr. 1224 ) | Mănuşi sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (Consumabil nr. 1224 ) | Pereche | 11700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 152100
33100000-1 | 114 | Mască chirurgicală avansată - SMS (Consumabil nr. 1225 ) | Mască chirurgicală avansată - SMS (Consumabil nr. 1225 ) | Bucată | 90200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66748
33100000-1 | 115 | Mască de examinare simplă (Consumabil nr. 1226 ) | Mască de examinare simplă (Consumabil nr. 1226 ) | Bucată | 1804800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 379008
33100000-1 | 116 | Pansament absorbant oftalmic (Consumabil nr. 1292 ) | Pansament absorbant oftalmic (Consumabil nr. 1292 ) | Bucată | 34350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46372.5
33100000-1 | 117 | Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 ) | Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 ) | Bucată | 65842 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133000.84
33100000-1 | 118 | Pansament adeziv 9x35cm (Consumabil nr. 1294 ) | Pansament adeziv 9x35cm (Consumabil nr. 1294 ) | Bucată | 55215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 159571.35
33100000-1 | 119 | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 ) | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 ) | Bucată | 12070 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13035.6
33100000-1 | 120 | Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296 ) | Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296 ) | Bucată | 86350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57422.75
33100000-1 | 121 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297 ) | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297 ) | Bucată | 56170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110654.9
33100000-1 | 122 | Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298 ) | Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298 ) | Bucată | 8620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8620
33100000-1 | 123 | Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299 ) | Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299 ) | Bucată | 46200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33264
33100000-1 | 124 | Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300 ) | Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300 ) | Bucată | 46940 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51634
33100000-1 | 125 | Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301 ) | Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301 ) | Bucată | 61180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162127
33100000-1 | 126 | Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323 ) | Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323 ) | Bucată | 560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123396
33100000-1 | 127 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (Consumabil nr. 1324 ) | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (Consumabil nr. 1324 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 128 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (Consumabil nr. 1325 ) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (Consumabil nr. 1325 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1760
33100000-1 | 129 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326 ) | Bucată | 59090 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 107543.8
33100000-1 | 130 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327 ) | Bucată | 55430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 144118
33100000-1 | 131 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (Consumabil nr. 1328 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (Consumabil nr. 1328 ) | Bucată | 117990 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 294975
33100000-1 | 132 | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (Consumabil nr. 1329 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (Consumabil nr. 1329 ) | Bucată | 31140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 69544.97
33100000-1 | 133 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341 ) | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341 ) | Bucată | 5550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 717642.75
33100000-1 | 134 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350 ) | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350 ) | Bucată | 9780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44890.2
33100000-1 | 135 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 ) | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 ) | Bucată | 117960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 235920
33100000-1 | 136 | Sac pentru perfuzie (Consumabil nr. 1352 ) | Sac pentru perfuzie (Consumabil nr. 1352 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 137 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Bucată | 5989210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2909558.22
33100000-1 | 138 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374 ) | Bucată | 3114545 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1513045.97
33100000-1 | 139 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | Bucată | 1402302 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1114830.09
33100000-1 | 140 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | Bucată | 1254481 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 997312.4
33100000-1 | 141 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) | Bucată | 4441460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1421267.2
33100000-1 | 142 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378 ) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378 ) | Bucată | 4137670 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1324054.4
33100000-1 | 143 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) | Bucată | 7103325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2301477.3
33100000-1 | 144 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) | Bucată | 4750555 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1539179.82
33100000-1 | 145 | Seringă cu piston de blocare 10ml (Consumabil nr. 1382 ) | Seringă cu piston de blocare 10ml (Consumabil nr. 1382 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66666
33100000-1 | 146 | Seringă cu piston de blocare 20ml (Consumabil nr. 1383 ) | Seringă cu piston de blocare 20ml (Consumabil nr. 1383 ) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4999.95
33100000-1 | 147 | Seringă cu piston de blocare 30ml (Consumabil nr. 1384 ) | Seringă cu piston de blocare 30ml (Consumabil nr. 1384 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.65
33100000-1 | 148 | Seringă cu piston de blocare 60ml (Consumabil nr. 1385 ) | Seringă cu piston de blocare 60ml (Consumabil nr. 1385 ) | Bucată | 426 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141998.58
33100000-1 | 149 | Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387 ) | Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 | 150 | Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388 ) | Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388 ) | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5600
33100000-1 | 151 | Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389 ) | Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389 ) | Bucată | 14650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117200
33100000-1 | 152 | Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390 ) | Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390 ) | Bucată | 31720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 253760
33100000-1 | 153 | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) | Bucată | 74488 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216015.2
33100000-1 | 154 | Seringă Jane 100 ml (Consumabil nr. 1392 ) | Seringă Jane 100 ml (Consumabil nr. 1392 ) | Bucată | 10156 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106638
33100000-1 | 155 | Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393 ) | Seringă Jane 150 ml (Consumabil nr. 1393 ) | Bucată | 22408 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 235284
33100000-1 | 156 | Seringă pentru substanță contrast (Consumabil nr. 1394 ) | Seringă pentru substanță contrast (Consumabil nr. 1394 ) | Bucată | 67 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4168.74
33100000-1 | 157 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (Consumabil nr. 1395 ) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (Consumabil nr. 1395 ) | Bucată | 434520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 212480.28
33100000-1 | 158 | Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396 ) | Seringă transparentă 50ml (Consumabil nr. 1396 ) | Bucată | 111200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500400
33100000-1 | 159 | Seringi cu mâner de sabie 1ml (Consumabil nr. 1397 ) | Seringi cu mâner de sabie 1ml (Consumabil nr. 1397 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31389
33100000-1 | 160 | Seringi cu mâner de sabie 3ml (Consumabil nr. 1398 ) | Seringi cu mâner de sabie 3ml (Consumabil nr. 1398 ) | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73241
33100000-1 | 161 | Seringi cu mâner de sabie 5ml (Consumabil nr. 1399 ) | Seringi cu mâner de sabie 5ml (Consumabil nr. 1399 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52315
33100000-1 | 162 | Set de perfuzie cu filtru (Consumabil nr. 1452 ) | Set de perfuzie cu filtru (Consumabil nr. 1452 ) | Bucată | 11900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 886550
33100000-1 | 163 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572 ) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572 ) | Bucată | 3369160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4346216.4
33100000-1 | 164 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573 ) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573 ) | Bucată | 151450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 239109.26
33100000-1 | 165 | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574 ) | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574 ) | Bucată | 8900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 301977
33100000-1 | 166 | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576 ) | Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576 ) | Bucată | 229275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 657950.47
33100000-1 | 167 | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679 ) | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679 ) | Metru | 1892490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7294981.21
33100000-1 | 168 | Vată medicală nesterilă, 50-70g (Consumabil nr. 1784 ) | Vată medicală nesterilă, 50-70g (Consumabil nr. 1784 ) | Bucată | 90856 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 381595.2
33100000-1 | 169 | Vată medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785 ) | Vată medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785 ) | Bucată | 99646 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 552557
33100000-1 | 170 | Vată medicală nesterilă, 200-250g (Consumabil nr. 1786 ) | Vată medicală nesterilă, 200-250g (Consumabil nr. 1786 ) | Bucată | 20468 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 252779.8
33100000-1 | 171 | Robinete 3-directionale (Consumabil suplimentar ) | Robinete 3-directionale (Consumabil suplimentar ) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66666.67
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 60340397.42

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________