## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Lot 1 Sistem automat de colorare, lame port- obiect | Lot 1 Sistem automat de colorare, lame port- obiect |  |  |  | Sistem automat de colorare, lame port- obiect Descriere Dispozitiv pentru colorarea automată a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. Parametru Specificaţia Caracteristici sistem Procesare simultană ≥ 5 stative Staţii de procesare ≥ 20 Staţii incarcare ≥ 5 Staţii de descarcare ≥5 Staţii de spalare ≥5 Capacitate stativ ≥ 30 lame Cuvetă spălare/ colorare ≥ 400 ml. Memorie ≥ 20 programe Capacitate program ≥ 50 paşi Posibilitatea de a programa sistemul de agitare Posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare staţie în parte . da Program special pentru statii de spalare da Moduri de programare ≥ 4 Parametri configurabili ≥ 3 (număr,viteza,amplituda) Timp de imersie 1 sec -59 min, pasul ≥ 59 sec Memorie reagenti Pre- programati ≥ 30 Definiţi de utilizator ≥ 20 Real – time display pentru protocoalele executate da Ecran tactil ≥ 7 inch Calculator încorporat da Funcţie de drenare reagent da Filtru pentru purificare aer cu carbune activ da Conectare la sistemul de apă Presiunea ≤ 4 bar Temperatura ≤ 30 ℃ Standard conectare ¾ ” Sistem dublu de protecţie scurgere da Sistem canalizare Drenaj prin gravitaţie da Caracteristici, alimentare Baterie UPS da Autonomie acumulator ≥ 2 ore Accesorii Vas pentru reagenţi ≥ 20 buc. Vas pentru apă ≥ 5 buc. Capac pentru vas ≥ 25 buc. Stativ pentru lame (capacitate 30 lame) ≥ 3 buc. Suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc. Tub pentru conectare la sistemul de apă ≥ 1 (~1,5 m) Tub pentru conectare la sistemul de canalizare ≥ 1(~3 m) Filtru pentru purificare aer cu carbune activ ≥ 1 buc. Reagent pentru 1000 de probe da
3310000-1 | 2 | Lotul 2 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | Lotul 2 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear (Footprint ≥60 mm) 5 - 12 Convex (Footprint ≥65 mm) 2,5 - 5 Endovaginal 5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥2000000 GAMA DINAMICA ≥250dB POST ROCESARE da IMAGINE MODURI M.mod da M-mod si 2-D da 3-D (freehand și automatic) da DOPPLER Tip CW,PW, CFM, M, B, 3D Doppler pulsat - continuu da Doppler color - energetic da Auto - Dopler da Power Doppler da Afișare frecvență da Afișare viteză da Tehnologie LED superioară da FUNCȚIONALITĂȚI Calcule generale (vasculare,cardiace, obstetrico-ginecologice) da Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie austabilă da Focalizare de receptie dinamică da Stocare imagine da Rezoluție Full HD 1920X1050 PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da HDD ≥500 GB DICOM COMPLIANT da PACHET DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie da GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR REGLABIL da DIVIZARE MONITOR ≥21”inch Panou de comandă/ Touch Screen da- ≥10inch Alte porturi USB, LAN Sistem tip UPS da Imprimantă termică Integrată da Imprimarea imaginii, pe hîrtie cu lățimea 110 mm Accesorii Gel USG 1L - 10 buc. Hîrtie USG termică 10 buc. Cerințe certificate Training Manual service în una din limbile de circulație internațională(engleză/ rusă) da Manual utilizator cu prezentarea în limba română da Ghid al utilizatorului în limba de stat da Posibilitate de upgrade da
3310000-1 | 3 | Lotul 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) | Lotul 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) |  |  |  | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector da 2 buc Tip masă Tip Piedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm ≥110 Laterală, cm ≥25 verticala, cm min 55 - 90 Fața mesei Densitatea mesei ≤1,7mm Al Greutatea maximă a pacientului , kg ≥250 Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Lungimea suprafeței mesei ≥235 Lățime suprafeșei mesei ≥ 80 cm Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea ≤ 70 cm Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm ≥43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea longitudinală, cm 50 BUCKY vertical Dimensiunea, cm ≥43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) da Raportul grilei ≥10:1 Distanița minimă a centrului unității de raze X de la podea ≤ 50 cm Deplasarea longitudinală, cm ≥ 180 cm Detector vertical Mărimea detector, cm ≥43x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicele detectorului Rezoluția matricei, pixeli ≥ 3072 x 3072 Mărimea pixelului ≤140 µm Panou de control Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Baterii min 2 buc da capacitate baterii ≥ 4000 mAh Detector masa marimea detector fara fir da caracteristicele detectorului rezolutia matricei, pixeli min 3070 - 3070 marimea pixelului ≤140 µm baterii min 2 buc da afisare imagine max 5 sec cuantificare min 16 bit capacitate baterie ≥ 4000 mAh autonomie min 8 ore Procesarea avansată da Generator de raze X ≥65kW Sistem de control al încărcării termice a tubului cu protecție împotriva suprasolicitării Da Cobntrol automat al expunerii Da Diapazon mAs ≥0,5-500 Frecventa mximala, kHz min 100 kHz cerinta fata de alimentarea electrica 380 V, 3 faze Timp de expunere maxim ≥ 10 sec Timp expunere minim ≤ 0,001 sec Tubul de raze X Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 600 mA Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea termică, KHU ≥300 Rata de răcire, HU/min ≥1250 Panou de control pe tubul radiologic da Pozitionarea automata a tubului da DAP metru da Colimator automat da sursa de lumina LED centrare laser filtre selectabile da DAP metru da Suspensia tubului Controlul razelor X a tubului montat da deplasarea verticala suspensie tub radiologic motorizat (scanare orizontala), cm min 30-189 cm Deplasarea longitudinală suspensie tub radiologic, cm min 220 cm Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da Sistem PACS HDD 3.5" HDD 2.0TB Desktop™, CMR Drive, 7200rpm, 64MB, SATAIII da SSD 250 GB PCIe3.0 x4 / NVMe1.4, M2 Type 2280 form factor, Seq. Read: 2900 MB/s, Seq. Write: 1300 MB/s, da Procesor min 2.9-4.3GHz (6C/12T), 12MB Cache sau analogic da RAM ≥ 8 GB da CD/DVD DVDRW Drive Internal, Super-Multi DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+8x, RAM12x, SATA, Black, bulk da Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii da Măsurători, adnotări și salvare. da Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare da Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distantă. da Monitor medical ≥ 20” ≥ 20 inci (Rezolutie 1920 x 1080) Luminozitatea min CD/m2 Licenţa ≥ 1 da Licenţa de acces de pe web sau LAN ≥ 1 da
3310000-1 | 4 | Lotul 4 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Lotul 4 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă Cod APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel putin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 MHz numar de elemente ≥192 Convex 1.5 -5,5 MHz "numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)" Phased/Vector 1,5-5 MHz numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) TEE 2,3-7,2 MHz NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da Măsurarea automată a intimei-media da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Analiza cantitativa TDI da Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice Modul ECG Cablu ECG inclus adult da măsurarea automată a fracției de ejecție da MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥12" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB ≥5 da DIVIZARE MONITOR da
3310000-1 | 5 | Lotul 5 Autokeratorefractometru | Lotul 5 Autokeratorefractometru |  |  |  | Denumirea dispozitibului : Autokeratorefractometru Specificatie tehnica: "Puterea de refracție Măsurare:" Puterea de refracție sferică < 25D la + 22D (pași 0,12D / 0,25D) Puterea de refracție cilindrică de la ± 10D (pași 0,12D / 0,25D) Unghiul axial astigmatic ± 0° până la 180° (în trepte de 1° sau 5°) Diametru minim pupilar măsurabil ± 2 mm "Curbura corneei Măsurare:" Raza de curbură a corneei ±5,00-10,00 mm (pas 0,01 mm) Puterea de refracție a corneei ± 67.50D la 33.75D (pași 0.12D / 0.25D) (unde, puterea de refracție a corneei = 1,3375) Puterea de refracție astigmatică a corneei < ± 10D (pași 0,12D / 0,25 D) Unghiul axial astigmatic cornean ± 0° până la 180° (pași de 1° / 5°) Gama de verificare a refracției subiective: Putere de refracție sferică: Puterea de refracție sferică: < -18D la + 18D (pași 0,25D) Diagrama de testare: Diagrama de testare a vederii de la ± 0,1 la 1,2 sau de la 20/200 la 20/15, afișare grilă Afișarea diagramei: Per ansamblu, seria orizontală, schimbarea contrastului Elemente de testare: Miopie, miopie, test de orbire Gama de măsurare PD < 20mm la 85mm (pas de 0,5mm) Terminal de transport date USB (Import) / LAN (Export) Alimentare electrică 240V c.a., 50Hz Accesorii Printarea rezultatului Da Suport troleu (automatizat) electric Da Certificat CE Da Manual de utilizare Da Manual de service Da Ghid rapid al utilizatorului Da
3310000-1 | 6 | Lotul 6 Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice | Lotul 6 Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice |  |  |  | Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice Cod Anexa 2 Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să incubeze, să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de lumina reflectată) mediile aerobe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecți de bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie. Capacitate de încărcare, investigaţii minim 120 flacoane Tipul de probe sânge / lichide biologice considerate în mod normal sterile Metoda de detecție colorimetrică Panoul de comandă cu ecran tactil da Emisia de sunet maxim 60 dB USB da tastatura externă da imprimanta externă da cititor coduri de bare extern da UPS (potrivit pentru sistem) da Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60 HZ) Cablu cu fișă type F (Schuko) Domeniul temperaturii de funcționare: 10ºC - 30ºC Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa intre 10% - 90% fără condens Consumabile Flacoane din policarbonat (plastic) cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru microorganisme Volum probă inoculat: până la 10 ml Flacoane pentru incubare aerobă, simple - 400 buc. Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc. Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc. Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc. flacoane, marcate CE da Soft specializat Softul permite vizualizarea curbei de creștere bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie). Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate informațiile legate de fiecare tip de flacon (data introducerii flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor, celulele în care se află poziționate flacoanele). Manual de utilizare în limba de stat Manual de service în limba engleză Termen de garanție minim 24 luni
3310000-1 | 7 | Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă | Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă |  |  |  | Stație de purificare a apei pentru hemodializă Cod Anexa 3 Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici Mobil, pe suport cu rotile da Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 1.5 - 5 Bari Regim de standby da Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă da Dezinfecție termică a conturului da Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 70 l/oră Presiune de ieșire a permeatului 2 bari Accesorii Filte de prefiltrare a apei în trei etape fitru 20 (µm) fitru carbune activ fitru 5 (µm) manometre de indiciu a presiunii de ieșire la fiecare filtru da Furtun, coturi, elemente de conexiune da Standarde BS EN ISO 13959: 2015: Water for haemodialysis and related therapies da Manuale manual de utilizare in limba de stat da manual de service in limba engleza da Garanție minim 12 luni
3310000-1 | 8 | Lotul 8 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală | Lotul 8 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală |  |  |  | Nr. Lot Descrierea bunului Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Cantitatea UM 1 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală 1 set 1.1 Unitatea de baza Unitatea de baza: Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, cu pompa de irigare integrată și modul USB integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din urmatoarele: • unitate de bază, • suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic. Aplicatie neurochirurgie: craniotomie, perforare craniana sau chirurgia vertebrala. Posibilitatea de conectare simultana a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al motorului. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm. Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. Pompa de răcire integrată. 1 Buc. 1.2 Cablu de alimentare Cablu de alimentare minim 5m 1 Buc. 1.3 Comutator de picior tip pedala Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de baza 1 Buc. 1.4 Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse. 1 Buc. 1.5 Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional, angular, partea de lucru 7 cm Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional, angular, partea de lucru 7 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata. Greutate nu mai mare de 150g. 1 Buc. 1.6 Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 13 cm Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 13 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare pentru 3 piese de mână inclus. Greutate nu mai mare de 150g. 1 Buc. 1.7 Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional - 1buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. Greutate nu mai mare de 150g. 1 Buc. 1.8 Protector Dura Mater Protector Dura mater – 2 buc, mediu, pentru utilizarea cu piesele de mană. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. 2 Buc. 1.9 Manșon reutilizabil Manșon reutilizabil pentru micromotor multifunctional 1 buc 1 Buc. 1.10 Cutter spiralat reutilizabil Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater – 10 buc 10 Buc. 1.11 Unitate motorizata manuala Unitate motorizata manuala 1 buc Unitate motorizata manuala – cu viteza de rotatie minim 1200 rpm, fără lamă de perforare, conector tip Hudson, pentru chirurgia craniană adulți și pediatric. Greutate nu mai mare de 450g. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesoriu de fixare inclus. 1 Buc. 1.12 Perforator reutilizabil adulți si copii Perforator reutilizabil adulți – 1 buc Perforator reutilizabil copii – 1 buc. Autoclavabile, sa poata fi procesate in masina de curatare automata, cu accesoriu de fixare inclus. 1 Buc. 1.13 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 3,0mm. 2 Buc. 1.14 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 4,0mm. 2 Buc. 1.15 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 5,0mm. 2 Buc. 1.16 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 6,0mm. 2 Buc. 1.17 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 2,3mm. 2 Buc. 1.18 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,7mm. 2 Buc. 1.19 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 3,0mm. 2 Buc. 1.20 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 4,0mm. 2 Buc. 1.21 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 5,0mm. 2 Buc. 1.22 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 6,0mm. 2 Buc. 1.23 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,3mm. 2 Buc. 1.24 Burghiu de diamant Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 1,8mm. 1 Buc. 1.25 Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal (tip spirala), reutilizabil, diametru 2,0mm. 3 Buc. 1.26 Cutter Neuro model US Cutter Neuro model US, vârf 2,0mm, reutilizabil 1 Buc. 1.27 Cutter Neuro model US Cutter Neuro model US, vârf 2,5mm, reutilizabil 1 Buc. 1.28 Accesoriu de fixatie Accesoriu de fixatie in timpul sterilizarii pentru minim 12 burghiuri simultan, din inox, reutilizabil 1 Buc. 1.29 Adaptor de curățare/irigare Adaptor de curățare/irigare a pieselor de mână. 1 Buc. 1.30 Ulei pentru prelucrarea motoarelor Ulei pentru prelucrarea motoarelor înainte de sterilizare, spray in butelie 6 Buc. 1.31 Container pentru stocarea si sterilizarea sistemului Container pentru sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/-5 mm); din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu impiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coş perforat, compatibil cu containerul, din oţel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aliminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Sigiliu împotriva deschiderii accidentale, cu indicator al procesului de sterilizare – minim 1000 buc. 1 Buc. Certificate si documente obligatorii pentru toate componentele setului: *Certificat CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13484 – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului și a tuturor accesoriilor oferite pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. * Confirmarea înregistrării dispozitivelor la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale conform legislatiei in vigoare.
3310000-1 | 9 | Lotul 9 Incubator (termostat) 80-100L variația de temperatură (250330) | Lotul 9 Incubator (termostat) 80-100L variația de temperatură (250330) |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 10 | Lotul 10 Sterilizator 110L (270330) | Lotul 10 Sterilizator 110L (270330) |  |  |  | Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului da Alimentare 200-240V, 50 Hz
3310000-1 | 11 | Lotul 11 Distilator (270400) | Lotul 11 Distilator (270400) |  |  |  | Distilator Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa da Alimentare 380 V- 50 Hz
3310000-1 | 12 | Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu | Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 250 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri Funcţie de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frînă da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Lot 1 Sistem automat de colorare, lame port- obiect | Lot 1 Sistem automat de colorare, lame port- obiect | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 290000
3310000-1 | 2 | Lotul 2 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | Lotul 2 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 1800000
3310000-1 | 3 | Lotul 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) | Lotul 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 1541666.667
3310000-1 | 4 | Lotul 4 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Lotul 4 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | bucată | 2 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 3000000
3310000-1 | 5 | Lotul 5 Autokeratorefractometru | Lotul 5 Autokeratorefractometru | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 180500
3310000-1 | 6 | Lotul 6 Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice | Lotul 6 Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 482500
3310000-1 | 7 | Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă | Lotul 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 276000
3310000-1 | 8 | Lotul 8 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală | Lotul 8 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală | set | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 640000
3310000-1 | 9 | Lotul 9 Incubator (termostat) 80-100L variația de temperatură (250330) | Lotul 9 Incubator (termostat) 80-100L variația de temperatură (250330) | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 18138.334
3310000-1 | 10 | Lotul 10 Sterilizator 110L (270330) | Lotul 10 Sterilizator 110L (270330) | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 17409.167
3310000-1 | 11 | Lotul 11 Distilator (270400) | Lotul 11 Distilator (270400) | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 18715
3310000-1 | 12 | Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu | Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu | bucată | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 83333.33
8348262.498
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________