## PS Protezare articulara - Onco
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” ________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei |  | 6: Endoproteză oncologică de producție individuală pentru articulația cotului, cu înlocuirea humerusului distal, cu înlocuirea ulnei proximale (denumită în continuare Endoproteză). Produsul este realizat prin topirea cu laser a pulberii de aliaj de titan, folosind un software conceput pentru proiectarea unor astfel de produse. Produsul este fabricat individual conform datelor de tomografie computerizată (conform protocolului Antreprenorului) (denumite în continuare CT) și imaginilor cu raze X cu marcaje furnizate de Client. Proxim, produsul se fixează cu o tijă cilindrică lustruită de ciment cu șanțuri pentru ciment osos în canalul medular al humerusului, care are o lungime și un diametru estimate, conform datelor CT. Trecerea la piciorul cilindric este conică, conform datelor CT. La distal, produsul este atașat cu o tijă conică cimentată lustruită, cu șanțuri pentru ciment osos în canalul medular al ulnei, care are lungimea și diametrul estimate, conform datelor CT. Conectivitatea produsului este asigurată de um mecanism balama. Tip de atașament proximal: tijă cilindrică* Fixarea cu țesuturile biologice a părții proximale: Ciment* Diametrul tijei, mm: 6-10 Lungimea tijei, mm: minim 70 Diametrul corpului părții distale fără tijă, mm: 20** Lungimea corpului părții distale fără tijă, mm: 134** Tip de atașament distal: tijă conică* Fixare cu țesuturi biologice a părții distale: Cimentată* Diametrul minim al tijei, mm: 4 Diametru maxim al tijei, mm: 8,5 Lungimea tijei, mm: minim 50** Dimensiunile corpului părții distale fără tijă, mm: 20х22** Lungimea corpului părții distale, excluzând tija, mm: 36** Diametru balama cilindrică, mm: 5** Amplitudine de flexie, grade: 60* Amplitudinea extensiei, grade: 180* *Determinat de Aplicația Clientului ** Determinat de datele CT
33100000-1 | 1 | Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei | Set de instrumente gratuit în folosință | 6: Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  | 0