## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 4) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază |  |  |  | Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază, câmp luminos Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60, 100x/1.25 (Imersie în ulei) Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanta de lucru 72 mm Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fina și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradație 0.002mm Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporat Accesorii: ulei de imersie 1 sticluță. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Cameră: opțional. competentă cu binocular şi trinocular
33100000-1 | 2 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 |  |  |  | Descriere: Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimaterice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice Parametru Specificaţie Tip incubator: Amplasat pe roti, cu o cameră Capacitate: 80 l ±20l Metoda de încălzire : Cu cămașă de aer Ușa dublă, internă din sticlă Ușa externă: Cu încălzire Carcasa internă: Din oțel inoxidabil Carcasa externă: Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control: Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 60°C Fluctuație temperatură în interior: Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2: ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Sursa umiditate: tavă cu apă Sursa de sterilizare : UV lampa Numărul de rafturi: 2 – 5 Interfață Afișaj: LED sau LCD Alimentarea: 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun pentru conectare la prizele cu CO2
33100000-1 | 3 | Software-ul de analiza a datelor de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | Software-ul de analiza a datelor de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD |  |  |  | aplicare: software-ul pentru analiza datelor de citometrie în flux efectuată de medic/expert ca ajutor în diagnosticul bolilor onco-hematologice și monitorizarea bolii minime reziduale (MRD). versiunea - ultima valabilitate licență: nelimitat Să includă: 1. unitate flash USB Infinicyt Installers” (Programe de instalare Infinicyt) 2. dispozitiv USB-cheia de licență 3. Manual de instructiuni de utilizare 4. training privind aplicarea softului pentru instruirea medicului/expertului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 4) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (cu TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază | Microscop trinocular inversat cu contrast de fază | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 112500
33100000-1 | 2 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 111408.77
33100000-1 | 3 | Software-ul de analiza a datelor de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | Software-ul de analiza a datelor de citometrie in flux Infinicyt CE-1VD | buc | 1 |  |  |  | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.66
390575.43

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________