## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Orhei | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” |  |  |  | Rezectoscop Uretral 1 BUCATĂ: Optica- 4mm Unghi de Vedere- 30 grade Compatibil cu sursa de lumină și camera de luat vederi (CCD3-HD; Power LED 300; Feigert Endotech). Element pasiv de lucru, teacă internă, externă sș obturator. Obturator visual cu grosimea 4 mm. Electrod de tăiere -3 buc. Electrod de cuagulare -3 buc, grosimea 3 și 5 mm. Pensa cu dinți grosimea 5mm, lungimea instrumentului minim 330 mm compatibila sau analogică cu unitatea laparascopică. Instrument autoclavabil. Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale. Ureteroscop rigid 1 BUCATĂ: Lungime: mai mare sau egal 310 mm diametru: mai mic sau egal 4 charr (subțire) canal de lucru: 4.8 unghi de Vedere: mai mic de 6 grade câmp visual: 85 grade teacă de instrument 8-12 charr Pixeli: 17.000/40.000 instrument autoclavabil accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale Ureteroscop flexibil digital 1 BUCATĂ: Diametrul exterior al tubului de inserție: între 2.8 mm (8.5 Fr) şi 3.1 mm Canalul de lucru: diametru interior de 1.2 mm (3.6 Fr) Lungimea de lucru: 670 mm, Îndoire (angulație): Permite îndoirea în sus şi în jos cu până la 275°. Rotaţie: Permite rotația la stânga şi la dreapta cu până la 120°. Imagine: tehnologia CMOS şi LED-uri asigură o imagine clară şi luminoasă. Adâncime câmp: 2-50 mm Funcții de înregistrare video şi fotografiere. Procesorul de imagine inclus.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea Dispozitivelor medicale (Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Orhei | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000
500000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________