## Лист1
Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate
Cod | 260231
Descriere | Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.
Parametrul |  | Specificația
Tip pacient |  | adult, pediatric
Numărul de canale de procesare |  | 12
Configurația | Portabil | da
Derivațiile | Tip înregistrare | auto și manual
| Sensivitatea | 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv
| Semnal de calibrare | 1 mV, ± 2%
Gama de frecvență | De diagnostic | 0.05-150 Hz
| Filtru muscular | 25, 35Hz
| Filtru frecvență joasă | 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
| Filtru frecvență înaltă | 20, 40, 100, 150Hz
| Filtru de rețea | 50 Hz
Impendanța de intrare |  | ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz |  | > 110 dB
Convertor analog-digital |  | ≥ 24 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi |  | ≤10 μA
Detector de pacemaker |  | da
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual |  | da
Imprimantă | Termică | încorporată
| Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm | da
| Să se indice numele derivației printate | da
| Viteza de înscriere | 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
| Densitatea imprimarii | 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s
| Acuratețea | ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
| Derivațiile înscrise | minim 12
| Numărul de derivații înscrise simultan | 3, 6, 12
| Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG | da
Display | Grafic, LCD TFT color | da
| Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile | da
| Marime ecran | ≥ 10 inch
| Rezoluția | ≥ 800x480 pix
| Touchscreen | da
| Numărul de derivații afișate simultan | 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG | Ethernet / USB / SD card | da
Format date ECG | BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM | da
Memorie | ≥ 200 inregistrari ECG | da
Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator |  | da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului |  | Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei |  | da
Identificarea aritmiei |  | da
Ritmului cardiac | Diapazon | 30 - 300 BPM
| Acuratețea | ± 1 BPM
Interpretarea | Sistem de interpretare a datelor ECG | da
| Măsurări | PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;
| Timpul interpretării | minim 10 s
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Baterie internă | reîncărcabilă | da
Timp operare autonomă |  | ≥ 2 h
Protecție defibrilator |  | ≥ 400 J
Indicatori vizuali | contact slab sau lipsă de contact | da
| status sistem | da
| deconectare alimentare rețea | da
| baterie descărcată | da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) |  | 2 set.
Hîrtie termică |  | 50 buc.
Gel de contact |  | 1 litru
Troleu pe rotile | indicați modelul oferit | model
| troleu pe rotile | da
| ≥ 4 roți | da
| ≥ 2 roți cu frînă | da
| mîner pentru transportarea standului | da
| coș pentru accesorii | da
| braț articulat pentru electrozi ECG | da
| suport pentru gel de contact | da
| ajustarea pe înalține | optional
| sistem de fixare dispozitivului de suport | da
Posibilități soft PC de interpretare
Introducere date pacient |  | da
Adnotare eveniment ECG |  | da
Clasificarea de evenimente |  | da
Analiza ST |  | da
Analiza QT |  | da
Analiza PQ |  | da
Analiza PM |  | da
Analiza aretmiilor |  | da
Variabilitate ritm cardiac după timp |  | da
Variabilitate ritm cardiac după frecvență |  | da
Reprezentarea grafică a datelor |  | da
Reprezentarea tabelară a datelor |  | da
Raport presetabil de utilizator |  | da
Interfața presetabilă utilizator |  | da
Posibilitate printare raport |  | da
Accesorii
Cablu ECG |  | 2 unități
Set de electrozi de unica folosinta adult |  | 700 buc.
Set de electrozi de unica folosinta pediatric |  | 300 buc.
Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare |  | da
Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor |  | da