## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | Sistem (Implant, Procesor, Software) |  |  |  | Marca CE Garanție de 10 ani pentru componenta internă, inclusiv pentru matricea cu electrozi Garanție de 3 ani pentru procesorul de sunet Garanție de 1 an pentru cablurile de conectare ale procesorului și pentru antenă Fiabilitatea sistemului de implant cohlear ofertat este certificată în conformitate cu standardele internaționale în vigoare și cu alte recomandări din domeniu Asigurarea gratuita a unui implant nou, cu cea mai avansată tehnologie (atât pentru componenta internă, cât și pentru procesorul vocal) în cazul defectării componentei interne a implantului cohlear în perioada de garanție a acestuia Furnizorul va asigura dotarea, în custodie, cu un instrumentar specific tipului de implant ofertat și instruirea preoperatorie a echipei medicale de implant a Clinicii ORL a autoritătii contractante, fără costuri suplimentare, la solicitarea echipei medicale. Furnizorul îi va asigura autorității contractante acces la documentație scrisă în limba romană pentru toate fazele implantării cohleare Instrucțiunile de utilizare și materialele informaționale destinate pacienților sau aparținătorilor acestora sunt redactate în limba română, la un nivel accesibil. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | Sistem implant cochlear (componenta internă) |  |  |  | Porțiune intracohleară cu stimulare independenta nu mai puțin de 12 electrozi cu stimulare independentă Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant) Carcasa implantului menține ermeticitate completă chiar și în cazul unui impact sever Magnet detaşabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranţă a RMN-urilor şi pentru reducerea distorsiunilor de imagine. Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard lmplantul este perfect compatibil și aprobat ca atare față de procedurile de rezonanță magnetică cu valori de până la 3,0 T cu magnetul în pozitie, dar și cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului. "Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată - NRT, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP și NRT intraoperator." Grosimea implantului nu trebuie să fie mai mare de 4,5 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă. Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv pentru fereastra rotundă și cohleostomie. Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,4 mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserție. Beneficiază de elemente care asigură o manipulare uşoară în timpul intervenţiei chirurgicale și face posibilă inserţia lină pentru a reduce traumele de inserție. Pentru o rezistenta la impact, carcasa implantului sa fie din titan. Greutatea implantului să nu fie mai mare de 9.2 g, inclusiv filamentul de electrod. Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserţie *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | PROCESOR VOCAL (componenta externă) |  |  |  | Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepție clară în situații de ascultare diverse. Două microfoane omnidirecționale ( microfoane duale). Procesorul are un sistem de înregistrare a datelor, care oferă detalii despre mediul de ascultare al pacientului și despre utilizarea procesorului de sunet. Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin patru programe de ascultare diferite. Să deţină un LED de semnalizare a statusului funcţional Să fie disponibil minim în 4 culori. În vederea scăderii costurilor de întreținere, configurația de procesor ofertată permite alimentarea duală, atât cu baterii cât și cu acumulatori. Protecție integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală a butoanelor de comandă. Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecția procesorului conform IP68. Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă. Oferă posibilitatea de streaming direct către procesorul de sunet, fără accesorii sau alte fire suplimentare Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere. Procesorul beneficiază de telecomandă care ușurează setarea programelor Verificarea stării de funcționare a procesorului prin mesaje ușor de înțeles de către pacient Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare Este posibilă stimularea electrică și acustică. Procesorul va permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth Posibilitatea de ascultare la distanțe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | PROCESOR VOCAL (componenta externă) |  |  |  | Posibilități de efectuare rapidă a anumitor teste intraoperatorii și postoperatorii Facilități avansate de analiză privind telemetria răspunsului nervului auditiv Posibilități extinse de personalizare a programelor de ascultare Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generațiile anterioare Posibilitatea de programare și reglaj fără cabluri, cu interfaţă de programare prin Bluetooth. Oferă posibilitatea identificării implantului. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | Sistem (Implant, Procesor, Software) | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | Sistem implant cochlear (componenta internă) | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | PROCESOR VOCAL (componenta externă) | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS
33100000-1 | 1 | Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională | PROCESOR VOCAL (componenta externă) | buc | 15 |  |  |  |  | în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________