## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Ecograf staționar de înalta performanta | Ecograf staționar de înalta performanta |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Cerinte Sistem ecografic digital staționar clasa Expert Sistem ecografic de tip stationar APLICAŢII CLINICE general, dedicat aplicaţiilor abdominale, ginecologice,musculoscheletale, transcraniale, parţi moi, etc; PROBE PORTURI ACTIVI ≥ 4 PROBE TIP Linear/Vascular Fregventa minim intre valorile de la maxim 4.5 MHz pina la minim 13,5 MHz Adincima minima de scanare de la min 1 pana la min. 13 cm Tehnologie pentru aplicatii vasculare, MSK; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale 1 bucata Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Endocavitar Frecventa minim intre valorile de la maxim 3,5 MHz pina la minim 10,5 MHz Tehnologie pentru aplicații OB/GYN; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Convex/Abdomen Fregventa minim intre valorile de la maxim 1.9 MHz pina la minim 6.0 MHz Adincima minima de scanare de la min. 2 pana la min. 49 cm Cimpu de vedere /Field of View minim 70° Tehnologie pentru aplicații abdominale; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Multifrequency da Focus ajustabil: minim 8 trepte Permite lucru cu sondele fara a fi necesar procurarea unui modul pentru scanare Liniar - Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Liniar cu aplicati microcirculatie si muscoschiletal cu fregventa de virf minim 18 MHz Convex tehnologie standarta adult si copii Phased/cardica tehnologie si Phased/Cardiac tip 4D Sonda Endocavitara tehnologie standarta ADINCIMEA DE SCANARE minim intre valorile 1 - 49 cm NIVELE DE GRI ≥256 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI B-mod (2D) - prezentari listati standarte de masurari incluse da B-mod (2D) - doua imagini in Modul B pot fi afisate simultan (si masuratori pot fi realizate pe aceste imagini) da M-mod- prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod color prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod sa poata fi inregistrat in memorie: minimum 8 sec da 4D cardica modul cu posibilitatea de dotare ulterioara da Harmonic imaging da DOPPLER Tip Color (CF) prezentari listati standarte de masurari incluse da Pulsativ (PW) prezentari listati standarte de masurari incluse da Continu (CW) prezentari listati standarte de masurari incluse da Tisular prezentari listati standarte de masurari incluse da Afişare frecvenţă cu posibilitatea de modificare dupa caz da Masuratori sunt posibile (timp, viteza, acceleratie, contur velocitati, ritm cardiac, etc) da Volum ajustabil da Balanta L/R pentru sunet ajustabila da Linia de baza este ajustabila pentru CF si PW da Analiza automata doppler spectral da Scanare oblica cu unghi ajustabil da Doppler tisular (TDI) pentru mod B si mod M da Posibilitate pentru afisaj color de inalta definitie da Persistenta si senzitivitate ajustabile da Optimizare automata a scarii si liniei de baza da Vizualizare in mod dual pentru imaginea in Modul B si cea Doppler da Posibilitate upgradare cu mod de lucru Panoramic da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI INCLUSE Măsurători digitale Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Butoane STC disponibile pentru ajustarea gain-ului minim 8 verticale si minim 8 orizontale valabile pe touch monitor da Măsurători pe reluarea vide da Masuratori posibile (lungime, suprafata, volum, hip-angle etc) da Tehnolgie de lucru in regim non doppler pentru studiu circulatie sagvine indiferent de vitezele de curgere care sint prezente (Exemplu B-Flow) da Tehnolgie de marire a imaginei fara a pierde din calitatea sau rezolutia imaginei. (Exemplu HD Zoom) Inversare Stanga/Dreapta trebuie sa fie posibila da Mod masurare automa a grosimei vasului sagvin (IMT) da Mod de masurare Strain rate Ventriculul sting da Ventriculul Drept da Atriu sting da Bucla Cine disponibila da Afisare duala a imaginilor din memoria CINE este posibila da Cel putin 3 frecvente in mod THI da Cel putin 3 frecvente in regim diferential THI da Tehnologia "Compound scanning" da Control unghiului de scanare Minim pentru sonda cardio da Sistemul trebuie sa permita vizualizarea microvasculara cu flux redus da Sistemul trebuie sa dispuna de aplicatie pentru vizualizare avansata a microcalcinatelor da Mod de lucru Elastografie prin Shear Vawe da 2D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac da Tehnologie pentru crea unui cimp de scanare trapezoidal pentru sonda liniara, sau convex deplin pentru sonda cardio (Exemplu Virtual Convex) da FUNCTIE RAPORTARE Sistemul poate crea rapoarte automat da Posibilitate editare raport final de catre utilizator da Posibilitate printare rapoarte da Posibilitate export rapoarte in format PDF da FUNCŢIONALITĂŢI OPTIONALE CE POT FI PROCURATE SEPART DE BENIFICIAR Prezentarea tuturor posibilitatilor pentru tehnologia de 4D cu lista softurilor optionale, si masuratorilor care pot fi realizate. da Prezenta tehnologie de postrocesare pentru Mod 4D, cu posibilitate de crearea a imaginei de inlta rezolotie control lumini, textura, taiere a elementelor care creaza umbra. da 3D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in volum tridimensional da Posibilitate de ajustare/selectare a hartilor pentru imaginea Strain da Modificarea dimensiunii regiunii de interes in interiorul careia se masoara rigiditatea da Mod de lucru Stress Echo da Functie de confirmare pentru playback automat da Functie de afisare imagini de referinta da Functie de cuantificare pentru miscarea peretelui da Modul de lucru cu agenti de contrast da Posibilitatea de upgrade cu modul pentru lucru cu agenti de contrast atat in mod B cat si mod Color da Functie de ajustare pentru Frame Rate da Postprocesare a imaginilor pe o statie de lucru de la producatrul ecipamentului (Exemplu Echo pack) da TRANSDUCTORI "Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) pentru aplicatii generale ce accepta dispozitiv de biopsie" da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) cu aplicatii in vizualizare parti mici si tesuturi moi da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear matricial de inalta frecventa: minim 30 MHz da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor liniar 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor endocavitar 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor phased array pentru aplicatii cardiace 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor trans-esofagian da Sistemul are posibilitatea cuplarii unor transductori tip creion da Transductori multifrecventionali, minim 12 frecvente,atit in armonici tisulare cit si diferentiale da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da imagine salvata da STOCARE IMAGINI Capacitate hard disc, tip SSD ≥ 500Gb Cine memorie ≥ 950 Mb dupa numarul de cicluri da dupa timpul de scanre da control timpului maxim de salvare da Sistemul trebuie sa dispuna de sistem de achizitie a datelor in format "Raw Data" pentru o prelucrare ulterioara a imaginilor da Stocarea pe DVD sa poata fi realizata in urmatoarele formate: DICOM, JPG, BMP, AVI da DICOM 3.0 da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Storage SCU Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Print SCU da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Storage da Commitment SCU, (Optional, cu posibilitatea de dotare ulterior) da Posibilitatea de conectare a unei statii de lucru (Optional, cu posibilitatea de dotare ulterior) da MONITOR FIZIOLOGIC ECG Cablu ECG inclus adult da PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Vascular da Abdomen da General da Musculoscheletal da Transcranial da Parţi moi da Altele Să se indice MONITOR VIZUALIZARE, pliabil Diagonala ≥ 23 inch Rezolutia minim 1920x1080px, (FULL HD Unghi de vizualizare ≥ 175 grade Luminozitate ≥ 300cd/m2 Pe brat articulat da Posibilitate de blocare a bratului articulat al monitorului da DIVIZARE MONITOR da MONITOR DE CONTROL, touch-screen Diagonala ≥ 12 inch Rezolutie touch monitor ≥ 1280x800 pixel PLATFORAM DE CONTROL Miscarile stinga si dreapta sus si in sjos, motorizat da Unitatea este echipata cu suport pentru cablurile transductorilor da Unitatea trebuie sa dispuna de sistem de incalzire pentru gel da Unitatea are functia de "Standby" da Unitatea trebuie sa aiba posibilitatea de conectare a unui monitor extern da Unitatea este echipata cu conector pentru sonda creion da Alimentarea 220/230 V - 50/60 Hz da "UPS integrat sau separat destinat pentru mentinerea functionarii dispozitivului in caz de stingere a luminei accidental" da, min. 20 min. Inscriptor DVD RW da Imprimanta alb/negru - 1 bucata da Iesirile sistemului: Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie sau HDD extern – minim 4 porturi USB da Iesire video S-VHS sau DVI-D da Ethernet 100BaseTX da Conector SATA pentru hard-disk da Ecograful sa fie pe roti cu posibilitate de blocare a frinelor pentru fiecare roata separata da Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata – se vor prezenta urmatoarele documente: - Certificate de calitate ISO 9001 - Certificate de calitate ISO 13485 - CE, Declaratie de conformitate Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate." da Perioadă de garanţie: minim 24 luni de la punerea în funcţiune pentru echipament si sonde. Se va anexa o declaraţie în acest sens." da Instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare min. 2 persoane "Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens." da
3310000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice DescrierA3:D55 Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Ajustarea culorilor da Zoom Electronic da Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele da Protocol de amplificarea adaugator pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da Inclus posibilitatea de transfer a imaginilor direct pe USB sau HDD Extern da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern da Programa/soft de achizitie si transmitere a imaginilor pe calculator. da Inscrierea pacientilor in baza interna da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da Afisarae datelor video endoscopului atasate la procesor la necesitatea utilizatorului. da Control Tastatura Alfa numerica da Ecran tactil cu meniu minim in limba romina/limba rusa da Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ Ieșiri Video semnal live/real SXGA 1 Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1 Rezolutia de iesire ≥ 1080i Iesire date si control RJ45 ≥1 RS-232C ≥1 Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop da Video Colonoscop da Video Duodenoscop da Video Bronhoscop da de clasa joasa si inalta da prezentarea listei cu care vide endoscoape este compatibil - obligatoriu Sistema de irigare integrata in procesor Control Direct de pe procesor Nivele de irigare minim 5 nivele cu valorile curpinse intre 2-7 L/min Sursa de lumină Tip integrată in procesor Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 300 W Contor lampă in nivele/ intensitate da Mod standby da Lampă de rezervă da Lampa de rezervă integrata in video procesor tip LED Periferice disponibile Display medical ≥ 32 inch Rezolutia minima ≥ 1080i Suport cu brat articulat pe perete sau tavan da solutia vine din partea vinzatorului dupa inspectarea spatiului benificiarului final Sistem de furnizare a aerului/apei minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspiratie minim 60 L/min Control Prin buton Prin pedala Insuflator CO2 Cu sistema de incalzire da Debitul CO2 in 3 nivele minim Nivel de Jos ≥ 1,0 L/min Nivel Mediu ≥ 2,0 L/min Nivelul Maxim ≥ 3,0 L/min Spatiul pentru butelia de apa da Furtun pentru conecatare la butelia de CO2 da Butelie cu CO2 cu toate componnetle de comunicare la pompa CO2 da Volumul butelie ≥ 10 L Accesori pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita ≥ 1 set Pompa de irigatie Cu sistema de incalzire da Spatiul pentru butelia de apa da Debitul de apă maxim prin canalul de video endosocopie ≥ 600 mL/min Accesori pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita da Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit Transformator electric integrat da Numarul de prizi integrate in troleu minim 5 Suport pentru 2 video endoscope da reglabil pe inaltime Sertar pliant pentru tastiera da Suport pentru butelie CO2 1 unit Volumul maxim admisibil 10 L Miner pentru controlul in timpul deplasarii da Roti Pentru pozitionarea si deplsarea troleului minim 4 buc Frine minim 2 Accesorii Piesă bucală minm 2 unit. Tester manual 1 unit. Vas de revervă pentru aspirator ≥ 2l minim 1 unit Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor medical 1 unit. Videogastroscop Compatibil cu video procesorul de mai sus da Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau anologica in minim 3 nivele da Tip Rezolutie inalta HD Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 3,0 mm Canal adaugator pentru jetul de apa da Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual in regim normal 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu masina audmate de dezinfectare Programarea butoanelor da Accesori Pensa pu biopsie de mutipla folosinta compatibil cu canalul de de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm minim 2 unitati Prezent certificatul CE sau declaratie de conformitate da Garantia minim 24 luni Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificaţia Configuratie Integrat pe suport pe roti dotat cu frine. Spatiul de dedicat detergentilor minim 1 loc pentru video endoscop Control Prezenta butoanelor da Display tip color da diagonala ≥ 3,5 inch Ciclu Numarul de ciclui ≥ 1 Timp de procesare, pentru un ciclu complet Maxim 40 minut Prezenta ciclului de autodizinfectare da Monitoring si control Sistem de bracodare pentru fiecare endoscop cu inscrierea modelului si serie numerece a endoscopului da Sistem de siguranta prin barcodare a ficarui utilizator pentru controlul personalului care va utiliza sistemul de sterilizare da Prezentare pe ecran a informatie referitor la endoscop, program, etapa a ciclului, timpul ramas pina la finisarea ciclului, temperatura. da Prezenta alarmlor vizuale si auditive da Senzor de control pentru nivelu de apa da Termo-printer integrat pentru prezentarea timpului ciclului complet sterilizat cu indicare modeulului si serie numerece a endoscopului da USB pentru transferul datelor referitoare la istoricul ciclurilor da RJ-45 / LAN conectare pentru transmiterea datelor (ciclu, endoscop, eror, utilizator etc) pe un server local cu soft specializat pentru citire. optional Numaru de programe minim 2 progame predifinite de producator minim 2 programe care pot fi programte de utilizator la necesitate Fazele minime ale ciclului Test de scurgere sau ermetic da Prespalare da Spalare cu detergent da Clatire da Dezinfectie la temperatura joasa (minim 35 °) da Clatire da Test ermetic sau de scurgere pe toata durata ciclului cu monitorizare continua a presiuni iar in caz de scurgere oprirea automat indiferent de etapa ciclului. da Blocarea Usei in timpul ciclului pentru siguranta procesului si a prevenirei deschiderei neautorizate da Sistem automat de dozare cu pompa separata pentru preparatele folosite in spalarea si dezinfectare endoscoapelor da Sistem automat de transmitere a informatie in caz ca solutia folosita pentru dezinfectie s-a finisat. da Sistem intern de filtre in minim 2 nivele 1 nivel filtru de apa maxim de 0,45 µm 2 nivel filtru de apa maxim de 0,1 µm Filtru intern pentru aier minim 1 minim de 0,2 µm Tipuri agenti folositi in dezinfectare Recomandati de producatori (prezentarea certificatelor microbiologice de la producatorul utilajului pentru agenti propusi) Compatibilitatea cu endoscoape Multipla Obligatoriu prezenta conectoarelor pentru video endoscopele Olympus prezente in dotare - minim 1 set Obligatoriu cu conectoarele pentru video gastroscopul propus in lotul precedent Volum maxim de apă incarcat pentru etapa a unui ciclului ≤ 10 litri Accesori prezente la livare Termo printer 1 buc Hirtie pentru termo printer ≥ 10 buc Cititor de barcoduri 1 buc Barcoduri care pot fi programate pe dispozitivul de reprocesare minim 1 set (minim 10 endoscopae si 5 utilizatori) Sistem de prefiltrare a apei seprata de dispozitivul de reprocesare da recomandat de producator Sistem de durizare a apei separta de dispozituvl de reprocesare da Set de conectoare necesare de conectat la Video gastroscopul din Pozitia 1.1 1 set Set de conectoare necesare de coenctata la Video endoscopelor prezente in dotare producator OLYMPUS 1 set Set de solutie pentu sterilizare ≥ 1 set Constructia Otel inoxidabil tip medical minim standart AISI 316L Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz Dispozitiv pentru spalarea semi-automat a sistemelor de video endoscopie flexibila Descriere Utilizata pentru sustinerea curatirei manuala a video endoscoapelor flexibile Parametru Specificaţia Conexiuni Inviduale pentru curatarea separata a fiecarui canal a endoscopului da Control Display Tip TFT grafic color da Diagonala ≥ 4 inch Butoane da tip " soft touch" - cu membran de protectie nu vor fi acceptate. Monitorizarea procesuluiu Registru intern pentru fiecare endoscopo supus procesulul de spalare da Cititor de barcod sau alta metoda de citire fiecarui endoscop care va trece prin procesul de saplare. da Printarea rezultatului final dupa finisarea ciclului de spalare da Indicarea ficarui pas de ciclu de spalare pe ecran da Prezenta semnalului audio da Prezenta regimului testare ermetica automat pentru endoscop da Etapele minime pentru un cilcu de sterilarea Test de scurger care va fi activ pe tot parcursul procesului da Informarea Operatorului necesitate de umplere a chivetei unde este pus endoscopul da Activarea dozarii de dergent da Informarea operatorului privin curatarea ficarui canal cu perie da Pornire autoamta a spalari endoscopului cu solutie de curatare da Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa si dupa umplerea cu apa curata da Pornire autoamta a procesului de clatire cu apa curata da Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa da Pornirea automata a procesului de evacuare forta a rezdurilor de detergent incaz ca sint prezente in canale endoscopului da Informarea operatoruliu privind finisarea procesului de splare cu printarea timpului folosit pentru endoscop cu informatie model, serie numerica, data si ora. da Prezenta ciclului de autodezinfectare a dispozitivului da Compatibilitatea Video endoscopele producator Olympus da Video gastrocpul din Pozitia 1.1 da Prezenta popei de dozaj a detergentului da Prezenta popei de control a presiunie cu valva de sigurant pentru suprapresiune da Filtru intern pentru Aer folosit la testare ermeticitati endoscopului da Pompa de recirculare a apei pentru spalarea canalelor da Accesori si consumabile Hirtie pentru termoprinter minim 10 buc Detergent minim 5 l Furtune cu sistema de conectare la endoscope 1 set pentru fiecare producator Alimentare 220/230 V si 50/60 Hz Dispozitiv pentru uscarea vertical si mentinrea endoscopului in stare sterila Descriere Conceput pentru uscarea dupa procesul de sterilizare cu posibilitate de mentinere a stari sterile pe parcursul a Parametru Specificaţia Configuratie Static pe podea Locuri pentru video endoscop Numarul de locuri ≥ 6 locuri Conectori Obligatoriu minim 3 conectoare pentru producatorul Olympus Obligatoriu minim 3 conform producatorului de la Pozitia 1.1 Cu incarcare verticala da Dotat cu sertar tip culisant vertical pentru extractia comoda a video endosocpului. da Timpul de pastrare minim in stare sterila si gata de utilizare ≥ 20 zile Usa Numarul de usi minim 1 Rama din otel inoxidabil da Partea interna a ramei din sticla rezistena la temperatura da Prezenta lacata da Filtru de aier intern Minim standart HEPA H14 Sistem de tratare aerului tip UV/ultraviolet de tip inchis da Display minim tip LED Control Prin intermediul butoanelor cu protectie la lichide da Compresor de aer integrat da Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz
3310000-1 | 3 | Trusa de lentile optice | Trusa de lentile optice |  |  |  | Trusa de lentile optice Tip convexe / concave (sferice) da Cilindrice pentru prescrierea ochelarilor da Rama de proba de metal (sau din aliaj de titan) pentru testarea mixta, maturi si copii da Distanta interpupilara reglabila da Trusa completa de lentile optice de proba de la +/- 0.25 la +/-20
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Ecograf staționar de înalta performanta | Ecograf staționar de înalta performanta | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, livrarea și instalarea până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, | 1666667 | AMT Buiucani
3310000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, livrarea și instalarea până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, | 2500000 | AMT Buiucani
3310000-1 | 3 | Trusa de lentile optice | Trusa de lentile optice | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:livrarea până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 10000 | AMT Buiucani
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________