## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Ecograf staționar de înalta performanta | Ecograf staționar de înalta performanta |  |  |  | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Cerinte Sistem ecografic digital staționar clasa Expert Sistem ecografic de tip stationar APLICAŢII CLINICE general, dedicat aplicaţiilor abdominale, ginecologice,musculoscheletale, transcraniale, parţi moi, etc; PROBE PORTURI ACTIVI ≥ 4 PROBE TIP Linear Fregventa minim intre valorile de la maxim 4.0 MHz pina la minim 14,0 MHz Tehnologie pentru aplicatii Parti moi, vasculare, MSK; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale 1 bucata Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Endocavitar Frecventa minim intre valorile de la maxim 3,0 MHz pina la minim 10,0 MHz Tehnologie pentru aplicații OB/GYN; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale Convex/Abdomen Fregventa minim intre valorile de la maxim 1.5 MHz pina la minim 6.0 MHz Cimpu de vedere /Field of View minim 70° Tehnologie pentru aplicații abdominale; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Multifrequency da Permite lucru cu sondele fara a fi necesar procurarea unui modul pentru scanare Liniar - Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie inalta. Liniar cu aplicati microcirculatie si muscoschiletal cu fregventa de virf minim 18 MHz Convex tehnologie standarta adult si copii Phased/cardica tehnologie . Modul de lucru Elastografie prin Shear Wave pentru toate sondele solicitate Linear, Convex, Endocavitar (Linear pentru examinarea tiroidei și glandelor mamare; Convex pentru examinare ficatului; Endocavitar pentru examinări ginecologice si prostatei) Sonda Endocavitara tehnologie standarta ADINCIMEA DE SCANARE minim intre valorile 1 - 49 cm NIVELE DE GRI ≥256 Focus (Parametru nou adaugat) minim in 8 nivele sau tehnologie de focus continu pe toata adincimea scanta Canale digitale (Parametru nou adaugat) minim 6.000.000 sau tehnolgie te canale “infinite” POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI B-mod (2D) - prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod- prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod color prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod sa poata fi inregistrat in memorie: minimum 8 sec da Harmonic imaging da DOPPLER Tip Color (CF) prezentari listati standarte de masurari incluse da Pulsativ (PW) prezentari listati standarte de masurari incluse da Tisular prezentari listati standarte de masurari incluse da Afişare frecvenţă cu posibilitatea de modificare dupa caz da Masuratori sunt posibile (timp, viteza, acceleratie, contur velocitati, ritm cardiac, etc) da Volum ajustabil da Linia de baza este ajustabila pentru PW Da Analiza automata doppler spectral da Scanare oblica cu unghi ajustabil da Doppler tisular (TDI) pentru mod B si mod M optiune cu posibilitate de ubgradare Da Posibilitate pentru afisaj color de inalta definitie da Persistenta si senzitivitate ajustabile da Optimizare automata a scarii si liniei de baza da Vizualizare in mod dual pentru imaginea in Modul B si cea Doppler da Posibilitate upgradare cu mod de lucru Panoramic da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI INCLUSE Măsurători digitale Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Butoane STC disponibile pentru ajustarea gain-ului minim si minim 8 orizontale valabile pe touch monitor Da Măsurători pe reluarea vide da Masuratori posibile (lungime, suprafata, volum, hip-angle etc) da Tehnolgie de lucru in regim non doppler pentru studiu circulatie sagvine indiferent de vitezele de curgere care sint prezente (Exemplu B-Flow) da Tehnolgie de marire a imaginei fara a pierde din calitatea sau rezolutia imaginei. (Exemplu HD Zoom) Inversare Stanga/Dreapta trebuie sa fie posibila da Mod masurare automa a grosimei vasului sagvin (IMT) da Modul de diagnostic cardio – optiune cu conectare ulteriora prezentare tuturor posibilitatilor pentru modulu cardio. Da Bucla Cine disponibila da Afisare duala a imaginilor din memoria CINE este posibila da Cel putin 3 frecvente in mod THI da Cel putin 3 frecvente in regim diferential THI da Tehnologia "Compound scanning" sau analogic Da Control unghiului de scanare Minim pentru sonda convexa da Sistemul trebuie sa permita vizualizarea microvasculara cu flux redus da Sistemul trebuie sa dispuna de aplicatie pentru vizualizare avansata a microcalcinatelor da 2D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac optiune cu posibilitatea ulterioara de dotare da Tehnologie pentru crea unui cimp de scanare trapezoidal pentru sonda liniara, sau convex deplin pentru sonda cardio (Exemplu Virtual Convex) da FUNCTIE RAPORTARE Da Posibilitate editare raport final de catre utilizator da Posibilitate printare rapoarte da Posibilitate export rapoarte in format PDF da FUNCŢIONALITĂŢI OPTIONALE CE POT FI PROCURATE SEPART DE BENIFICIAR Prezentarea tuturor posibilitatilor pentru tehnologia de 4D cu lista softurilor optionale, si masuratorilor care pot fi realizate. da Prezenta tehnologie de postrocesare pentru Mod 4D, cu posibilitate de crearea a imaginei de inlta rezolotie control lumini, textura, taiere a elementelor care creaza umbra. da Modificarea dimensiunii regiunii de interes in interiorul careia se masoara rigiditatea da Mod de lucru Stress Echo optiune cu posibilitate de ubgradare da Functie de confirmare pentru playback automat da Functie de afisare imagini de referinta da Modul de lucru cu agenti de contrast, 12 fregvente pentru toate modurile disponibile da Posibilitatea de upgrade cu modul pentru lucru cu agenti de contrast atat in mod B cat si mod Color da Functie de ajustare pentru Frame Rate da Postprocesare a imaginilor pe o statie de lucru de la producatrul ecipamentului (Exemplu Echo pack) da TRANSDUCTORI "Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) pentru aplicatii generale ce accepta dispozitiv de biopsie" da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) cu aplicatii in vizualizare parti mici si tesuturi moi da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear matricial de inalta frecventa: minim 20 MHz Da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor trans-esofagian da Sistemul are posibilitatea cuplarii unor transductori tip creion da Transductori multifrecventionali, minim 12 frecvente da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da imagine salvata da STOCARE IMAGINI Capacitate hard disc, tip SSD ≥ 500Gb Cine memorie ≥ 950 Mb dupa timpul de scanre da control timpului maxim de salvare da Sistemul trebuie sa dispuna de sistem de achizitie a datelor in format uzual pentru ori si care calculator ( AVI, JPG, RAW, PNG pentru o prelucrare ulterioara a imaginilor da da Stocarea pe DVD sa poata fi realizata in urmatoarele formate: DICOM, JPG, BMP, AVI, optiune de ubgradare ulterioar da DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC ECG Cablu ECG inclus adult Optional cu posibilitate de ubgradare da PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Vascular da Abdomen da General da Musculoscheletal da Transcranial da Parţi moi da Altele Să se indice MONITOR VIZUALIZARE, pliabil Diagonala ≥ 23 inch Rezolutia minim 1920x1080px, (FULL HD Pe brat articulat da Posibilitate de blocare a bratului articulat al monitorului da DIVIZARE MONITOR da MONITOR DE CONTROL, touch-screen Diagonala ≥ 12 inch PLATFORAM DE CONTROL Miscarile stinga si dreapta sus si in sjos, motorizat da Unitatea este echipata cu suport pentru cablurile transductorilor da Unitatea trebuie sa dispuna de sistem de incalzire pentru gel da Unitatea trebuie sa aiba posibilitatea de conectare a unui monitor extern da Unitatea are functia de "Standby" nu este obligatoriu da Alimentarea 220/230 V - 50/60 Hz da "UPS integrat sau separat destinat pentru mentinerea functionarii dispozitivului in caz de stingere a luminei accidental" da, min. 20 min. da Imprimanta alb/negru - 1 bucata da Iesirile sistemului: Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie sau HDD extern – minim 4 porturi USB da Iesire video S-VHS sau DVI-D sau alta iesie video pentru readrea semnalului video la maxim da Ethernet 100BaseTX da Ecograful sa fie pe roti cu posibilitate de blocare a frinelor pentru fiecare roata separata da Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata – se vor prezenta urmatoarele documente: - Certificate de calitate ISO 9001 - Certificate de calitate ISO 13485 - CE, Declaratie de conformitate Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate." da Perioadă de garanţie: minim 24 luni de la punerea în funcţiune pentru echipament si sonde. Se va anexa o declaraţie în acest sens." da Instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare min. 2 persoane "Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens." da
3310000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | 2. Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie 1 buc Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie Pozitia 1.1. Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Ajustarea culorilor da Zoom Electronic da Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele da Protocol de amplificarea adaugator pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern / alt sistem de inregistrare video de inalta rezolutie cu transmitere la PC, in acest caz să fie inclus PC cu parametri recomandaţi de producător da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern da Inscrierea pacientilor in baza interna da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da Afisarae datelor video endoscopului atasate la procesor la necesitatea utilizatorului. da Tastatura Alfa numerica da Control Ecran tactil cu meniu minim in limba romina/limba rusa da Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1 Ieșiri Video semnal live/real Rezolutia de iesire ≥ 1080i RJ45 ≥1 RS-232C sau analogic ≥ 1 ≥1 Iesire date si control Video gastroscop da Video Colonoscop da Compatibil cu video endoscoape Video Duodenoscop da Video Bronhoscop da de clasa joasa si inalta da prezentarea listei cu care vide endoscoape este compatibil - obligatoriu Control Direct de pe procesor Nivele de irigare pompa aer/apa cu atingerea valorilor ≥ 2-7 l/min in minim 5 nivele. Sistema de irigare integrata in procesor integrată in procesor Xenon/Led Sursa de lumină Tip ≥500 h Tip lampă ≥ 300 W Timp de viață lampă da Putere lampă da Contor lampă in nivele/ intensitate da Mod standby LED Lampă de rezervă doar in cazul lampii xenon ≥ 32 inch Lampa de rezervă integrata in video procesor tip doar in cazul lampii xenon ≥ 1080i Periferice disponibile Display medical da solutia vine din partea vinzatorului dupa inspectarea spatiului benificiarului final Rezolutia minima minim 4 nivele Suport cu brat articulat pe perete sau tavan volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de furnizare a aerului/apei Separat de procesor ≥ 2 litri Sistem de aspirație endoscopic Tip da Volumul rezervorului în trepte Vid minim 60 L/min Dirijarea nivelului de aspirare Prin buton Puterea de aspiratie Prin pedala Control da Nivel de Jos ≥ 1,0 L/min Insuflator CO2 Cu sistema de incalzire Nivel Mediu ≥ 2,0 L/min Debitul CO2 in 3 nivele minim Nivelul Maxim ≥ 3,0 L/min da da Spatiul pentru butelia de apa da Furtun pentru conecatare la butelia de CO2 Volumul butelie ≥ 10 L Butelie cu CO2 cu toate componnetle de comunicare la pompa CO2 ≥ 1 set da Accesori pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita da Pompa de irigatie Cu sistema de incalzire ≥ 600 mL/min Spatiul pentru butelia de apa da Debitul de apă maxim prin canalul de video endosocopie minim 4 unit Accesori pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita da Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 5 Transformator electric integrat da Numarul de prizi integrate in troleu reglabil pe inaltime Suport pentru 2 video endoscope da 1 unit Sertar pliant pentru tastiera Volumul maxim admisibil 10 L Suport pentru butelie CO2 da Pentru pozitionarea si deplsarea troleului minim 4 buc Miner pentru controlul in timpul deplasarii Frine minim 2 Roti Piesă bucală minm 2 unit. Tester manual 1 unit. Accesorii Vas de revervă pentru aspirator ≥ 2l minim 1 unit Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor medical 1 unit. da da Videogastroscop Compatibil cu video procesorul de mai sus Rezolutie inalta HD Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau anologica in minim 3 nivele Lungime totală ≥ 1300 mm Tip Lungime de lucru ≥ 1000 mm Tubul de inserție Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 3,0 mm Canal de lucru da Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Canal adaugator pentru jetul de apa Înclinația cîmpului vizual 0 grade Optica Adîncimea cîmpului vizual in regim normal 2-100 mm Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Tipul și unghiurile de deflecție da Chimic Spălarea obiectivului Etilen oxid opțional Metode de sterilizare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu masina audmate de dezinfectare da Pensa pu biopsie de mutipla folosinta compatibil cu canalul de de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm minim 2 unitati Programarea butoanelor da Accesori minim 24 luni Prezent certificatul CE sau declaratie de conformitate Garantia Lot 1 Pozitia 1.2. Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc Specificaţia Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Integrat pe suport pe roti dotat cu frine. Parametru Spatiul de dedicat detergentilor Configuratie minim 1 loc pentru video endoscop da da Control Prezenta butoanelor ≥ 3,5 inch Display tip color ≥ 1 diagonala Maxim 40 minut Ciclu Numarul de ciclui da Timp de procesare, pentru un ciclu complet da Prezenta ciclului de autodizinfectare da Monitoring si control Sistem de bracodare sau prin taguri RF endoscop cu inscrierea modelului si serie numerece a endoscopului da Sistem de siguranta prin barcodare sau prin taguri RF a ficarui utilizator pentru controlul personalului care va utiliza sistemul de sterilizare da Prezentare pe ecran a informatie referitor la endoscop, program, etapa a ciclului, timpul ramas pina la finisarea ciclului, temperatura. da Prezenta alarmlor vizuale si auditive da Senzor de control pentru nivelu de apa da Termo-printer integrat pentru prezentarea timpului ciclului complet sterilizat cu indicare modeulului si serie numerece a endoscopului optional USB pentru transferul datelor referitoare la istoricul ciclurilor minim 2 progame predifinite de producator RJ-45 / LAN conectare pentru transmiterea datelor (ciclu, endoscop, eror, utilizator etc) pe un server local cu soft specializat pentru citire. minim 2 programe care pot fi programte de utilizator la necesitate Numaru de programe Test de scurgere sau ermetic da Prespalare da Fazele minime ale ciclului Spalare cu detergent da Clatire da Dezinfectie la temperatura joasa (minim 35 °) da Clatire da da da Test ermetic sau de scurgere pe toata durata ciclului cu monitorizare continua a presiuni iar in caz de scurgere oprirea automat indiferent de etapa ciclului. da Blocarea Usei in timpul ciclului pentru siguranta procesului si a prevenirei deschiderei neautorizate da Sistem automat de dozare cu pompa separata pentru preparatele folosite in spalarea si dezinfectare endoscoapelor 1 nivel filtru de apa maxim de 0,45 µm Sistem automat de transmitere a informatie in caz ca solutia folosita pentru dezinfectie s-a finisat. 2 nivel filtru de apa maxim de 0,1 µm Sistem intern de filtre in minim 2 nivele minim de 0,2 µm Recomandati de producatori (prezentarea certificatelor microbiologice de la producatorul utilajului pentru agenti propusi) Filtru intern pentru aier minim 1 Multipla Obligatoriu prezenta conectoarelor pentru video endoscopele Olympus prezente in dotare - minim 1 set Tipuri agenti folositi in dezinfectare Obligatoriu cu conectoarele pentru video gastroscopul propus in lotul precedent Compatibilitatea cu endoscoape ≤ 10 litri Termo printer 1 buc Volum maxim de apă incarcat pentru etapa a unui ciclului Hirtie pentru termo printer ≥ 10 buc Accesori prezente la livare Cititor de barcoduri 1 buc Barcoduri care pot fi programate pe dispozitivul de reprocesare minim 1 set (minim 10 endoscopae si 5 utilizatori) Sistem de prefiltrare a apei seprata de dispozitivul de reprocesare da recomandat de producator Sistem de durizare a apei separta de dispozituvul de reprocesare in caz ca sistemul are nevoie de apa dedurizata da Set de conectoare necesare de conectat la Video gastroscopul din Pozitia 1.1 1 set Set de conectoare necesare de coenctata la Video endoscopelor prezente in dotare producator OLYMPUS 1 set Set de solutie pentu sterilizare ≥ 1 set Otel inoxidabil tip medical minim standart AISI 316L 220/230V , 50/60 Hz Constructia Alimentare electrica Pozitia 1.3. Dispozitiv pentru spalarea semi-automat a sistemelor de video endoscopie flexibila Specificaţia Descriere Utilizata pentru sustinerea curatirei manuala a video endoscoapelor flexibile da Parametru Tip TFT grafic color da Conexiuni Inviduale pentru curatarea separata a fiecarui canal a endoscopului Diagonala ≥ 4 inch Control Display da tip " soft touch" - cu membran de protectie nu vor fi acceptate. da Butoane da Monitorizarea procesuluiu Registru intern pentru fiecare endoscopo supus procesulul de spalare da Cititor de barcod sau alta metoda de citire fiecarui endoscop care va trece prin procesul de saplare. da Printarea rezultatului final dupa finisarea ciclului de spalare da Indicarea ficarui pas de ciclu de spalare pe ecran da Prezenta semnalului audio da Prezenta regimului testare ermetica automat pentru endoscop da Etapele minime pentru un cilcu de sterilarea Test de scurger care va fi activ pe tot parcursul procesului da Informarea Operatorului necesitate de umplere a chivetei unde este pus endoscopul da Activarea dozarii de dergent da Informarea operatorului privin curatarea ficarui canal cu perie da Pornire autoamta a spalari endoscopului cu solutie de curatare da Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa si dupa umplerea cu apa curata da Pornire autoamta a procesului de clatire cu apa curata da Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa da Pornirea automata a procesului de evacuare forta a rezdurilor de detergent incaz ca sint prezente in canale endoscopului da Informarea operatoruliu privind finisarea procesului de splare cu printarea timpului folosit pentru endoscop cu informatie model, serie numerica, data si ora. Video endoscopele producator Olympus da Prezenta ciclului de autodezinfectare a dispozitivului Video gastrocpul din Pozitia 1.1 da Compatibilitatea da da Prezenta popei de dozaj a detergentului da Prezenta popei de control a presiunie cu valva de sigurant pentru suprapresiune da Filtru intern pentru Aer folosit la testare ermeticitati endoscopului Hirtie pentru termoprinter minim 10 buc Pompa de recirculare a apei pentru spalarea canalelor Detergent minim pentru 100 de reprocesări Accesori si consumabile Furtune cu sistema de conectare la endoscope 1 set pentru fiecare producator 220/230 V si 50/60 Hz Alimentare Pozitia 1.4. Dispozitiv pentru uscarea vertical si mentinrea endoscopului in stare sterila Specificaţia Descriere Conceput pentru uscarea dupa procesul de sterilizare cu posibilitate de mentinere a stari sterile pe parcursul a Static pe podea Parametru ≥ 6 locuri Configuratie Obligatoriu minim 3 conectoare pentru producatorul Olympus Locuri pentru video endoscop Numarul de locuri Obligatoriu minim 3 conform producatorului de la Pozitia 1.1 Conectori da da Cu incarcare verticala ≥ 20 zile Dotat cu sertar tip culisant vertical pentru extractia comoda a video endosocpului sau alta metoda ( fara sertar culisant) care permite extragerea video endoscopului necesar, fara a fi nevoie extragerea a altor endoscoape din fata sau prin partile laterale minim 1 Timpul de pastrare minim in stare sterila si gata de utilizare da Usa Numarul de usi da Rama din otel inoxidabil da Partea interna a ramei din sticla rezistena Minim standart HEPA H14 Prezenta lacata da Filtru de aier intern minim 40 °C. Sistem de tratare aerului tip UV/ultraviolet de tip inchis da Temperatura de uscare minim 37 °C. Posibilitate de reglarea a timpului de expunere la regimul de uscare cu pompare a aerului subpresiune sau flux intensiv. In dependentă de endoscop minim tip LED, oLED, LCD Temperatura de păstrare da Display da Control Prin intermediul butoanelor cu protectie la lichide 220/230V , 50/60 Hz Compresor de aer integrat Alimentare electrica
3310000-1 | 3 | Trusa de lentile optice | Trusa de lentile optice |  |  |  | Trusa de lentile optice Tip convexe / concave (sferice) da Cilindrice pentru prescrierea ochelarilor da Rama de proba de metal (sau din aliaj de titan) pentru testarea mixta, maturi si copii da Distanta interpupilara reglabila da Trusa completa de lentile optice de proba de la +/- 0.25 la +/-20
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Ecograf staționar de înalta performanta | Ecograf staționar de înalta performanta | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, livrarea și instalarea până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, | 1666667 | AMT Buiucani
3310000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, livrarea și instalarea până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, | 2500000 | AMT Buiucani
3310000-1 | 3 | Trusa de lentile optice | Trusa de lentile optice | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:livrarea până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 10000 | AMT Buiucani
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________