## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Ecograf staționar de înalta performanta | Ecograf staționar de înalta performanta |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Cerințe Sistem ecografic digital staționar clasa Expert da Sistem ecografic de tip staționar da APLICAȚII CLINICE general, dedicat aplicațiilor abdominale, ginecologice, musculoscheletale, transcraniale, parți moi, etc; da PROBE PORTURI ACTIVI ≥ 4 PROBE TIP Linear/ Fregvența minim intre valorile de la maxim 4.0 MHz pina la minim 14.0 MHz Tehnologie pentru aplicatii Părți moi, vasculare, MSK; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferentiale 1 bucata Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generație care formează o imagine de rezoluție înaltă. da Endocavitar Frecventa minim intre valorile de la maxim 3,0 MHz pina la minim 10,0 MHz Tehnologie pentru aplicații OB/GYN; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferențiale Convex/Abdomen Frecvența minim intre valorile de la maxim 1.9 MHz până la minim 6.0 MHz Câmpul de vedere /Field of View minim 70° Tehnologie pentru aplicații abdominale; minim 5 frecvente in modul B, 3 frecvente in armonici superioare, 3 frecvente in armonici tisulare diferențiale Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generație care formează o imagine de rezoluție înaltă. da Multifrequency da Permite lucru cu sondele fără a fi necesar procurarea unui modul pentru scanare Liniar - Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generație care formează o imagine de rezoluție înaltă. da Liniar cu aplicați micro circulație si muscoloschiletal cu frecvență de vârf minim 18 MHz Convex tehnologie standard adult si copii Phased/cardiacă tehnologie Modul de lucru Elastografie prin Shear Wave pentru toate sondele solicitate Linear, Convex, Endocavitar (Linear pentru examinarea tiroidei și glandelor mamare; Convex pentru examinare ficatului; Endocavitar pentru examinări ginecologice si prostatei) Sonda Endocavitara tehnologie standard da ADINCIMEA DE SCANARE minim intre valorile 1 - 49 cm NIVELE DE GRI ≥256 Focus minim în 8 nivele sau tehnologie de focus continuu pe toata adîncimea scanta Canale digitale minim 6.000.000 sau tehnolgie de canale “infinite” POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI B-mod (2D) - prezentări listați standarde de măsurări incluse da M-mod - prezentări listate standarde de măsurări incluse da M-mod color prezentări listați standarde de măsurări incluse da M-mod sa poată fi înregistrat in memorie: minimum 8 sec da Harmonic imaging da DOPPLER Tip Color (CF) prezentări listate standarde de măsurări incluse da Pulsativ (PW) prezentări listate standarde de măsurări incluse da Tisular prezentări listate standarde de măsurări incluse da Afișare frecvență cu posibilitatea de modificare după caz da Măsurători sunt posibile (timp, viteza, accelerație, contur velocități, ritm cardiac, etc) da Volum ajustabil da Linia de baza este ajustabila pentru si PW da Analiza automata doppler spectral da Scanare oblica cu unghi ajustabil da Doppler tisular (TDI) pentru mod B si mod M , opțiune cu posibilitate de ubgradare da Posibilitate pentru afișaj color de înaltă definiție da Persistenta si senzitivitate ajustabile da Optimizare automata a scării si liniei de baza da Vizualizare in mod dual pentru imaginea in Modul B si cea Doppler da Posibilitate upgradare cu mod de lucru Panoramic da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Butoane STC disponibile pentru ajustarea gain-ului minim 8 orizontale valabile pe touch monitor da Măsurători pe reluarea vide da Măsurători posibile (lungime, suprafața, volum, hip-angle etc) da Tehnologie de lucru in regim non doppler pentru studiu circulație sangvină indiferent de vitezele de curgere care sânt prezente (Exemplu B-Flow) da Tehnologie de mărire a imaginei fără a pierde din calitatea sau rezoluția imaginei. (Exemplu HD Zoom) da Inversare Stânga/Dreapta trebuie sa fie posibila da Mod măsurare automat a grosimii vasului sangvin (IMT) da Bucla Cine disponibila da Afișare duala a imaginilor din memoria CINE este posibila da Cel puțin 3 frecvente in mod THI da Cel puțin 3 frecvente in regim diferențial THI da Tehnologia "Compound scanning" sau analogic da Control unghiului de scanare Minim pentru sonda convexa da Sistemul trebuie sa permită vizualizarea micro vasculară cu flux redus da Sistemul trebuie sa dispună de aplicație pentru vizualizare avansată a micro calcinatelor da 2D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac optiune cu posibilitatea ulterioara de dotare da Tehnologie pentru crea unui câmp de scanare trapezoidal pentru sonda liniara, sau convex deplin pentru sonda cardio (Exemplu Virtual Convex) da FUNCTIE RAPORTARE da Posibilitate editare raport final de către utilizator da Posibilitate printare rapoarte da Posibilitate export rapoarte in format PDF da FUNCȚIONALITĂȚI OPTIONALE CE POT FI PROCURATE SEPART DE BENIFICIAR Prezentarea tuturor posibilităților pentru tehnologia de 4D cu lista softurilor opționale, si măsurătorilor care pot fi realizate. da Prezenta tehnologie de postprocesare pentru Mod 4D, cu posibilitate de crearea a imaginei de înaltă rezoluție control lumini, textura, taiere a elementelor care creează umbra. da Modificarea dimensiunii regiunii de interes in interiorul căreia se măsoară rigiditatea da Mod de lucru Stress Echo opțiune cu posibilitate de ubgradare da Funcție de confirmare pentru play-back automat da Funcție de afișare imagini de referință da Modul de lucru cu agenti de contrast, 12 fregvente pentru toate modurile disponibile da Posibilitatea de upgrade cu modul pentru lucru cu agenți de contrast atât in mod B cat si mod Color da Funcție de ajustare pentru Frame Rate da Postprocesare a imaginilor pe o stație de lucru de la producătorul echipamentului (Exemplu Echo pack) da TRANSDUCTORI "Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex (active Single cristal/ Matricial/ XD clear s-au analogic) pentru aplicații generale ce accepta dispozitiv de biopsie" da Sistemul are posibilitatea cuplării unui transductor linear (active Single cristal/ Matricial/ XD clear s-au analogic) cu aplicații in vizualizare părți mici si țesuturi moi da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear matricial de inalta frecventa: minim 20 MHz da Sistemul are posibilitatea cuplării unui transductor trans-esofagian da Sistemul are posibilitatea cuplării unor transductori tip creion da Transductori multifrecvenționali, minim 12 frecvente da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da imagine salvata da STOCARE IMAGINI Capacitate hard disc, tip SSD ≥ 500Gb Cine memorie ≥ 950 Mb după timpul de scanare da control timpului maxim de salvare da Sistemul trebuie sa dispuna de sistem de achizitie a datelor in format uzual pentru ori si care calculator ( AVI, JPG, RAW, PNG pentru o prelucrare ulterioara a imaginilor da Stocarea pe DVD sa poată fi realizata in următoarele formate: DICOM, JPG, BMP, AVI , optiune de ubgradare ulterioar da DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC ECG Cablu ECG inclus adult Opțional cu posibilitate de ubgradare da PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Vascular da Abdomen da General da Musculoscheletal da Transcranial da Parți moi da Altele Să se indice MONITOR VIZUALIZARE, pliabil Diagonala ≥ 23 inch Rezoluția minim 1920x1080px, (FULL HD Pe brațe articulat da Posibilitate de blocare a brațului articulat al monitorului da DIVIZARE MONITOR da MONITOR DE CONTROL, touch-screen Diagonala ≥ 12 inch PLATFORAM DE CONTROL Mișcările stânga si dreapta sus si in jos, motorizat da Unitatea este echipata cu suport pentru cablurile transductorilor da Unitatea trebuie sa dispună de sistem de încălzire pentru gel da Unitatea trebuie sa aibă posibilitatea de conectare a unui monitor extern da Unitatea este echipata cu conector pentru sonda creion da Alimentarea 220/230 V - 50/60 Hz da "UPS integrat sau separat destinat pentru menținerea funcționarii dispozitivului in caz de stingere a luminii accidental" da, min. 20 min. da Imprimanta alb/negru - 1 bucata da Ieșirile sistemului: Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie sau HDD extern – minim 4 porturi USB da Ieșire video S-VHS sau DVI-D sau alta ieșire video pentru redarea semnalului video la maxim da Ethernet 100BaseTX da Ecograful sa fie pe roti cu posibilitate de blocare a frânelor pentru fiecare roata separata da Echipamentul trebuie sa îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente: - Certificate de calitate ISO 9001 - Certificate de calitate ISO 13485 - CE, Declarație de conformitate Toate certificatele si autorizațiile trebuie sa fie in termen de valabilitate." da Perioadă de garanție: minim 24 luni de la punerea în funcțiune pentru echipament si sonde. Se va anexa o declarație în acest sens." da Instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locația de livrare min. 2 persoane "Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens." da
3310000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice DescrierA3:D55 Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Ajustarea culorilor da Zoom Electronic da Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele da Protocol de amplificarea adăugător pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern / alt sistem de inregistrare video de inalta rezolutie cu transmitere la PC, in acest caz să fie inclus PC cu parametri recomandaţi de producător da Înscrierea pacienților in baza interna da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor la necesitatea utilizatorului. da Control Tastatura Alfa numerica da Ecran tactil cu meniu minim in limba română/limba rusa da Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1 Rezoluția de ieșire ≥ 1080i Iesire date si control RJ45 ≥1 RS-232C sau analogic ≥ 1 ≥1 Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop da Video Colonoscop da Video Duodenoscop da Video Bronhoscop da de clasa joasa si înalta da prezentarea listei cu care vide endoscoape este compatibil - obligatoriu Sistema de irigare integrata in procesor Control Direct de pe procesor Nivele de irigare pompa aer/apa cu atingerea în minim 4 nivele. Sursa de lumină Tip integrată in procesor Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 300 W Contor lampă in nivele/ intensitate da Mod standby da Lampă de rezervă doar în cazul lămpii xenon da Lampa de rezervă integrata în video procesor tip doar în cazul lămpii xenon LED Periferice disponibile Display medical ≥ 32 inch Rezoluția minima ≥ 1080i Suport cu braț articulat pe perete sau tavan da soluția vine din partea vânzătorului după inspectarea spațiului beneficiarului final Sistem de furnizare a aerului/apei minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspirație minim 60 L/min Control Prin buton Prin pedala Insuflator CO2 Cu sistema de încălzire da Debitul CO2 in 3 nivele minim Nivel de Jos ≥ 1,0 L/min Nivel Mediu ≥ 2,0 L/min Nivelul Maxim ≥ 3,0 L/min Spațiul pentru butelia de apa da Furtun pentru conectare la butelia de CO2 da Butelie cu CO2 cu toate componentele de comunicare la pompa CO2 da Volumul butelie ≥ 10 L Accesorii pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita ≥ 1 set Pompa de irigatie Cu sistema de încălzire da Spațiul pentru butelia de apa da Debitul de apă maxim prin canalul de video endosocopie ≥ 600 mL/min Accesorii pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita da Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit Transformator electric integrat da Numărul de prize integrate in troleu minim 5 Suport pentru 2 video endoscoape da reglabil pe înălțime Sertar pliant pentru tastiera da Suport pentru butelie CO2 1 unit Volumul maxim admisibil 10 L Miner pentru controlul in timpul deplasării da Roti Pentru poziționarea si deplasarea troleului minim 4 buc Frâne minim 2 Accesorii Piesă bucală minim 2 unit. Tester manual 1 unit. Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 2l minim 1 unit Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor medical 1 unit. Videogastroscop Compatibil cu video procesorul de mai sus da Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau analogica in minim 3 nivele da Tip Rezoluție înalta HD Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 2,8 mm Canal adăugător pentru jetul de apa da Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual in regim normal 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu mașina audmate de dezinfectare Programarea butoanelor da Accesorii Pensa p/u biopsie de multiplă folosința compatibil cu canalul de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm minim 2 unități Prezent certificatul CE sau declarație de conformitate da Garantia minim 24 luni Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curățare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configurație Integrat pe suport pe roti dotat cu frâne. Spațiul de dedicat detergenților minim 1 loc pentru video endoscop Control Prezenta butoanelor da Display tip color da diagonala ≥ 3,5 inch Ciclu Numărul de cicluri ≥ 1 Timp de procesare, pentru un ciclu complet Maxim 40 minut Prezenta ciclului de auto dezinfectare da Monitoring si control Sistem de bracodare sau prin taguri RF endoscop cu inscrierea modelului și serie numerece a endoscopului da Sistem de siguranță prin barcodare sau prin taguri RF a ficarui utilizator pentru controlul personalului care va utiliza sistemul de sterilizare da Prezentare pe ecran a informație referitor la endoscop, program, etapa a ciclului, timpul rămas până la finisarea ciclului, temperatura. da Prezenta alarmelor vizuale si auditive da Senzor de control pentru nivelul de apa da Termo-printer integrat pentru prezentarea timpului ciclului complet sterilizat cu indicare modelului si serie numerice a endoscopului da USB pentru transferul datelor referitoare la istoricul ciclurilor da RJ-45 / LAN conectare pentru transmiterea datelor (ciclu, endoscop, eror, utilizator etc) pe un server local cu soft specializat pentru citire. opțional Numărul de programe minim 2 programe predefinite de producător minim 2 programe care pot fi programate de utilizator la necesitate Fazele minime ale ciclului Test de scurgere sau ermetic da Prespălare da Spălare cu detergent da Clătire da Dezinfecție la temperatura joasa (minim 35 °) da Clătire da Test ermetic sau de scurgere pe toata durata ciclului cu monitorizare continua a presiuni iar in caz de scurgere oprirea automat indiferent de etapa ciclului. da Blocarea Ușii in timpul ciclului pentru siguranța procesului si a prevenirii deschiderii neautorizate da Sistem automat de dozare cu pompa separata pentru preparatele folosite in spălarea si dezinfectare endoscoapelor da Sistem automat de transmitere a informație in caz ca soluția folosita pentru dezinfecție s-a finisat. da Sistem intern de filtre in minim 2 nivele 1 nivel filtru de apa maxim de 0,45 µm 2 nivel filtru de apa maxim de 0,1 µm Filtru intern pentru aer minim 1 minim de 0,2 µm Tipuri agenți folosiți in dezinfectare Recomandați de producători (prezentarea certificatelor microbiologice de la producătorul utilajului pentru agenți propuși) Compatibilitatea cu endoscoape Multipla Obligatoriu prezenta conectoarelor pentru video endoscoapele Olympus prezente in dotare - minim 1 set Obligatoriu cu conectoarele pentru video gastroscopul propus in lotul precedent Volum maxim de apă încărcat pentru etapa a unui ciclului ≤ 10 litri Accesorii prezente la livrare Termo printer 1 buc Hârtie pentru termo printer ≥ 10 buc Cititor de barcoduri 1 buc Barcoduri care pot fi programate pe dispozitivul de reprocesare minim 1 set (minim 10 endoscoape si minim 5 utilizatori) (poate fi prin barcoduri sau prin TAG-uri RF) Sistem de prefiltrare a apei separată de dispozitivul de reprocesare da recomandat de producător Sistem de durizare a apei separta de dispozituvul de reprocesare în caz că sistemul are nevoie de apa dedurizată da Set de conectoare necesare de conectat la Video gastroscopul din Poziția 1.1 1 set Set de conectoare necesare de conectata la Video endoscopelor prezente in dotare producător OLYMPUS 1 set Set de soluție pentru sterilizare Cu minimul necesar pentru a începe activitatea Construcția Otel inoxidabil tip medical minim standard AISI 316L sau alt material calitativ compatibil conform standardului ISO 15883-5 Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz Dispozitiv pentru spalarea semi-automat a sistemelor de video endoscopie flexibila Descriere Utilizata pentru susținerea curățirii manuala a video endoscoapelor flexibile Parametru Specificația Conexiuni Individuale pentru curățarea separata a fiecărui canal a endoscopului da Control Display Tip TFT grafic color da Diagonala ≥ 4 inch Butoane da tip " soft touch" - cu membrana de protecție nu vor fi acceptate. Monitorizarea procesului Registru intern pentru fiecare endoscopo supus procesului de spălare da Cititor de barcod sau alta metoda de citire fiecărui endoscop care va trece prin procesul de spălare. da Printarea rezultatului final după finisarea ciclului de spalare da Indicarea fiecărui pas de ciclu de spălare pe ecran da Prezenta semnalului audio da Prezenta regimului testare ermetica automat pentru endoscop da Etapele minime pentru un ciclu de sterilizare Test de scurgere care va fi activ pe tot parcursul procesului da Informarea Operatorului necesitate de umplere a chiuvetei unde este pus endoscopul da Activarea dozării de detergent da Informarea operatorului privind curățarea fiecărui canal cu perie da Pornire automată a spălării endoscopului cu soluție de curățare da Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa si după umplerea cu apa curata da Pornire automată a procesului de clătire cu apa curata da Informarea Operatorului privind golirea chiuvetei de apa da Pornirea automata a procesului de evacuare forța a redorilor de detergent în caz ca sunt prezente in canale endoscopului da Informarea operatorului privind finisarea procesului de spălare cu printarea timpului folosit pentru endoscop cu informație model, serie numerica, data si ora. da Prezenta ciclului de auto dezinfectare a dispozitivului da Compatibilitatea Video endoscopele producator Olympus da Video gastrocpul din Pozitia 1.1 da Prezenta popei de dozaj a detergentului da Prezenta popei de control a presiunii cu valva de siguranța pentru suprapresiune da Filtru intern pentru Aer folosit la testare ermeticitati endoscopului da Pompa de recirculare a apei pentru spălarea canalelor da Accesorii si consumabile Hârtie pentru termoprinter minim 10 buc Detergent minim pentru 100 de reprocesări Furtune cu sistema de conectare la endoscoape 1 set pentru fiecare producător Alimentare 220/230 V si 50/60 Hz Dispozitiv pentru uscarea vertical si mentinrea endoscopului in stare sterila Descriere Conceput pentru uscarea dupa procesul de sterilizare cu posibilitate de menținere a stării sterile pe parcursul a Parametru Specificația Configurație Static pe podea Locuri pentru video endoscop Numărul de locuri ≥ 6 locuri Conectori Obligatoriu minim 3 conectoare pentru producătorul Olympus Obligatoriu minim 3 conform producătorului de la Poziția 1.1 Cu încărcare verticala da Dotat cu sertar tip culisant vertical pentru extracția comodă a video endosocpului sau alta metoda ( fără sertar culisant) care permite extragerea video endoscopului necesar, fără a fi nevoie extragerea a altor endoscoape din fața sau prin părțile laterale da Timpul de păstrare minim in stare sterila si gata de utilizare ≥ 20 zile Ușa Numărul de uși minim 1 Rama din otel inoxidabil da Partea interna a ramei din sticlă rezistenta da Prezenta lăcata da Filtru de aer intern Minim standard HEPA H13 sau HEPA H14 Display minim tip LED, oLED, LCD Control Prin intermediul butoanelor cu protecție la lichide da Compresor de aer integrat da Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz
3310000-1 | 3 | Trusa de lentile optice | Trusa de lentile optice |  |  |  | Trusa de lentile optice Tip convexe / concave (sferice) da Cilindrice pentru prescrierea ochelarilor da Rama de proba de metal (sau din aliaj de titan) pentru testarea mixta, maturi si copii da Distanta interpupilara reglabila da Trusa completa de lentile optice de proba de la +/- 0.25 la +/-20
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Ecograf staționar de înalta performanta | Ecograf staționar de înalta performanta | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, livrarea și instalarea până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, | 1666667 | AMT Buiucani
3310000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, livrarea și instalarea până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, | 2500000 | AMT Buiucani
3310000-1 | 3 | Trusa de lentile optice | Trusa de lentile optice | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:livrarea până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 10000 | AMT Buiucani
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________