## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie |  |  |  | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet
33100000-1 | 2 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie |  |  |  | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră
33100000-1 | 3 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm |  |  |  | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm grosime 0,45 de unică utilizare
33100000-1 | 4 | Ac pentru miografie 35 mm | Ac pentru miografie 35 mm |  |  |  | Ac pentru miografie 35 mm. Lungime 35 mm grosime 0,45 de unică utilizare
33100000-1 | 5 | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Cablu pacient pentru electrocardiograf |  |  |  | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.
33100000-1 | 6 | Electrod ECG | Electrod ECG |  |  |  | electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, reutilizabil
33100000-1 | 7 | Electrod neutral monoutilizabil copii | Electrod neutral monoutilizabil copii |  |  |  | Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.
33100000-1 | 8 | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi |  |  |  | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.
33100000-1 | 9 | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama |  |  |  | Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.
33100000-1 | 10 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii |  |  |  | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.
33100000-1 | 11 | Electrozi EEG punte mare | Electrozi EEG punte mare |  |  |  | Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reutilizabili
33100000-1 | 12 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie |  |  |  | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili
33100000-1 | 13 | Electrozi ECG (adulți) | Electrozi ECG (adulți) |  |  |  | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.
33100000-1 | 14 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 15 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 16 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 17 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 18 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 19 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 20 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 21 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.
33100000-1 | 22 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 23 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat |  |  |  | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili
33100000-1 | 24 | Fire ECG | Fire ECG |  |  |  | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată
33100000-1 | 25 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml |  |  |  | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.
33100000-1 | 26 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml |  |  |  | 1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil
33100000-1 | 27 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml |  |  |  | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.
33100000-1 | 28 | HARTIE ECG 1canal 56mm | HARTIE ECG 1canal 56mm |  |  |  | HARTIE ECG 1canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE
33100000-1 | 29 | Hartie ECG 80 mm x 20 m | Hartie ECG 80 mm x 20 m |  |  |  | Hârtie ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК ЗТ-01-Р-Д/2
33100000-1 | 30 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B
33100000-1 | 31 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301
33100000-1 | 32 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro
33100000-1 | 33 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 34 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 35 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 36 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х10 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х10 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х10 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 37 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 38 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х25 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 39 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25mm tip: rola | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25mm tip: rola |  |  |  | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart
33100000-1 | 40 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 41 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 42 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 45 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata |  |  |  | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata, compatibil cu BTL-08
33100000-1 | 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 47 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000
33100000-1 | 48 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 49 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 50 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 51 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 52 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 54 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 55 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 56 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 57 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 58 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 59 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 60 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 61 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 62 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 63 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 65 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 66 | Hirtie termosensibila 152X90 x160 | Hirtie termosensibila 152X90 x160 |  |  |  | Hirtie termosensibila 152X90 x160 compatibil cu FM5000C
33100000-1 | 67 | Muștuc pentru spirografie | Muștuc pentru spirografie |  |  |  | Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul MIR, Vitalograhp, de unica folosință, din carton.
33100000-1 | 68 | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) nr.100 | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) nr.100 |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) .Ambalare 100 buc.in cutie
33100000-1 | 69 | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) nr.100 | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) nr.100 |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) .Ambalare 100 buc.in cutie
33100000-1 | 70 | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics |  |  |  | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics. Ambalare până la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 71 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m |  |  |  | Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m
33100000-1 | 72 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 73 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 74 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 75 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 76 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 77 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 78 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 79 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 80 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 82 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 83 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 84 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 85 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Set pentru ligaturare variceala endoscopica |  |  |  | Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată
33100000-1 | 86 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 |  | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 87 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 |  | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 88.1 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 88.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 89.1 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 89.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 90.1 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 90.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 91.1 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 91.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 92.1 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 92.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 93.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. .
33100000-1 | 93.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 94.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 94.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 95.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 95.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 96.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 96.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 97.1 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 97.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 98.1 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 98.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 99.1 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. .
33100000-1 | 99.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 100 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării
33100000-1 | 101 | Muștuc pentru spirografie, adult | Muștuc pentru spirografie, adult |  |  |  | Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 28-30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul PONI FX, de unica folosință, din carton.
33100000-1 | 102 | Muștuc pentru spirografie, copii | Muștuc pentru spirografie, copii |  |  |  | Piesă bucală pentru spirometrie cu 2*3,05*7 pt copii compatibil cu aparatul PoniFX de unica folosință, din carton.
33100000-1 | 103.1 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 103.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 104.1 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 104.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 105.1 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 105.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 106.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 106.2 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 107 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată compatibil cu dispozitivul FAZZINI 1200 B
33100000-1 | 108 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan Star 5000E (și cu Iocare TM 801)
33100000-1 | 109 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3
33100000-1 | 110 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express
33100000-1 | 111 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c
33100000-1 | 112 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 18m |  |  |  | Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy
33100000-1 | 113 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) |  |  |  | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
33100000-1 | 114 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG |  |  |  | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori
33100000-1 | 115 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat |  |  |  | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (Natus reusable silver disc electrodes 1,5 m with silicone leads) (10 unitati in set)
33100000-1 | 116 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m |  |  |  | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (Reusable button snap lead wires 60'' (1,5m)) (6 unitati in set)
33100000-1 | 117 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m |  |  |  | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120'' (3,0 m)) (4 unitati in set)
33100000-1 | 118 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O |  |  |  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O
33100000-1 | 119 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O |  |  |  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O
33100000-1 | 120 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX |  |  |  | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35
33100000-1 | 121 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml |  |  |  | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7
33100000-1 | 122 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in |  |  |  | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT
33100000-1 | 123 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode |  |  |  | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu Newrowerk Model ID 32 BE4
33100000-1 | 124 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte |  |  |  | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte
33100000-1 | 125 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte |  |  |  | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte
33100000-1 | 126 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie |  |  |  | cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța intre electrozi 15 mm, lumgime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42803
33100000-1 | 127 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar |  |  |  | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm
33100000-1 | 128 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG -122K
33100000-1 | 129 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG -122K
33100000-1 | 130 | Electrod neutru pentru electromiografie | Electrod neutru pentru electromiografie |  |  |  | metalic flexibil pentru electromiografie, dimensiune medie pe suport de material, fixare cu bandă scai, cu conector pentru cablu tip snap și cablu de interconectare de 1.5 m, cu un conector snap și al doilea tip DIN 42802
33100000-1 | 131 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie |  |  |  | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K
33100000-1 | 132 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar |  |  |  | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 133 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar | Electrod pentru incizie Hook, bipolar |  |  |  | Electrod de incizie,cu capatul de lucru ascutit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,40 mm
33100000-1 | 134 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, |  |  |  | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 135 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar |  |  |  | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 136 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 137 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 138 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 139 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 140 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50
33100000-1 | 141 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120
33100000-1 | 142 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm
33100000-1 | 143 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m |  |  |  | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)
33100000-1 | 144 | Hârtie pentru marcarea probelor la aparatul StatFax | ANULAT |  |  |  | Hârtie pentru marcarea probelor la aparatul Stat-Fax (57x20x12нар) rulouri de culoare albă pentru fixarea rezultatelor analizelor imunologice
33100000-1 | 145 | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic | ANULAT |  |  |  | Rolă 55x20x12 (mm)
33100000-1 | 146 | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff |  |  |  | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m
33100000-1 | 147 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 112 mm/30m, albă
33100000-1 | 148 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 110 mm/30m, albă
33100000-1 | 149 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hîrtie p/u Spirograf CMП21/01-Р-Д și SPIROLAB 110х20
33100000-1 | 150 | Hirtie printer USG | Hirtie printer USG |  |  |  | 110mmx 20 m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD
33100000-1 | 151 | Hirtie pt ECG | Hirtie pt ECG |  |  |  | Hirtie ECG 150*100*150 compatibil cu cardiomonitor Comen Star 5000C tip pliata
33100000-1 | 152 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru |  |  |  | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)
33100000-1 | 153 | Hîrtie termică p-u Mindray 50-15mm | Hîrtie termică p-u Mindray 50-15mm |  |  |  | Hîrtie termică compatibilă cu Mindray BC-3600, dimensiuni 50 mm x 15- 20m, rolă
33100000-1 | 154 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 |  |  |  | Hirtie termo 57 mm x 18 m
33100000-1 | 155 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s |  |  |  | Hirtie termo 50 mm x 18 m
33100000-1 | 156 | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) |  |  |  | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)
33100000-1 | 157 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav |  |  |  | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 158 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K |  |  |  | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 159 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 |  |  |  | gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 160 | Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus | Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus |  |  |  | rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 161 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m |  |  |  | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m
33100000-1 | 162 | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal |  |  |  | hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi
33100000-1 | 163 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 164 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm |  |  |  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 165 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 166 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid |  |  |  | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMП21/01-Р-Д cu filtru bactericid
33100000-1 | 167 | Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu DryPix | Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu DryPix |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Fuji medical DRY imaging DI-HL", compatibil cu DryPix Smart, Fujifilm
33100000-1 | 168 | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu DryPix | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu DryPix |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Fuji medical DRY imaging DI-HL", compatibil cu DryPix Smart, Fujifilm
33100000-1 | 169 | Filme radiologice DI-HL 10*14 inc (26*36) 150 Fujifilm | Filme radiologice DI-HL 10*14 inc (26*36) 150 Fujifilm |  |  |  | Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 26 x 36 ambalarea până la 150 bucăți
33100000-1 | 170 | Filme radiologice DI-ML 10*12 inc (25*30). 150 Fujifilm | Filme radiologice DI-ML 10*12 inc (25*30). 150 Fujifilm |  |  |  | Pelicula Radiologică DI – ML Blue base 25 x 30 ambalarea până la 150 bucăți
33100000-1 | 171 | Filme radiologice Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N125 | Filme radiologice Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N125 |  |  |  | Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch ambalarea până la 125 bucăți
33100000-1 | 172 | Filme radiologice 8x10 N125 | Filme radiologice 8x10 N125 |  |  |  | Pelicula digitală 8x10 ambalarea până la 125 bucăți compatibila cu KONIKA MINOLTA DRYPRO
33100000-1 | 173 | Filme radiologice 14x17 | Filme radiologice 14x17 |  |  |  | Film radiologic pentru radiografie digitala 14X17 (35X43) compatibila cu KONIKA MINOLTA DRYPRO MODEL 832
33100000-1 | 174 | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics |  |  |  | Pelicula radiologică 20 cm x 25 cm (8-10 cm) pentru printer N1 (Una pelicula) Pentru instalația Radiologică SHIMADZU modelul ,,Sonialvision G4,,
33100000-1 | 175 | Filme radiologice sensibil verde 13x18 N100 | Filme radiologice sensibil verde 13x18 N100 |  |  |  | Pelicula radiologică sensibil verde 13x18 N100
33100000-1 | 176 | Filme radiologice sensibil verde 18x24 N100 | Filme radiologice sensibil verde 18x24 N100 |  |  |  | Pelicula radiologică sensibil verde 18x24 N100
33100000-1 | 177 | Filme radiologice sensibil verde 24x30 N100 | Filme radiologice sensibil verde 24x30 N100 |  |  |  | Pelicula radiologică sensibil verde 24x30 N100
33100000-1 | 178 | Filme radiologice sensibil verde 30x40 N100 | Filme radiologice sensibil verde 30x40 N100 |  |  |  | Pelicula radiologică sensibil verde 30x40 N100
33100000-1 | 179 | Filme radiologice sensibil verde 35x35 N100 | Filme radiologice sensibil verde 35x35 N100 |  |  |  | Pelicula radiologică sensibil verde 35x35 N100
33100000-1 | 180 | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 181 | Filme radiologice digitala 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta |  |  |  | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 182 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. |  |  |  | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25
33100000-1 | 183 | Film radiologic sensibil verde 30 x 40 | Film radiologic sensibil verde 30 x 40 |  |  |  | Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model ,,Bucky Diagnost TS" (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula)
33100000-1 | 184 | Film radiologic sensibil verde 35 x 35 | Film radiologic sensibil verde 35 x 35 |  |  |  | Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model ,,Bucky Diagnost TS" (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula)
33100000-1 | 185 | Film radiologic sensibil verde 24 x 30 | Film radiologic sensibil verde 24 x 30 |  |  |  | Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model ,,Bucky Diagnost TS" (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula)
33100000-1 | 186 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara |  |  |  | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare
33100000-1 | 187 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL |  |  |  | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta.
33100000-1 | 188 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden |  |  |  | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta.
33100000-1 | 189 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770
33100000-1 | 190 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60
33100000-1 | 191 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
33100000-1 | 192 | Seringa pentru perfuzomat 20ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml |  |  |  | Seringa pentru perfuzomat 20ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.
33100000-1 | 193 | Seringi getabile 30 ml | Seringi getabile 30 ml |  |  |  | Pentru infuzomat
33100000-1 | 194 | Hârtie milimetrică p/u PCE-201,57*20mm | Hârtie milimetrică p/u PCE-201,57*20mm |  |  |  | Termohartie p/u PCE-201,57*20mm. Tip - rola
33100000-1 | 195 | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. |  |  |  | parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720
33100000-1 | 196 | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. |  |  |  | parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă
33100000-1 | 197 | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Hârtie milimetrică 100mm x 42mm |  |  |  | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 42-50 m, rolă
33100000-1 | 198 | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Hârtie milimetrică 60mm x 38mm |  |  |  | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30-38 m, rolă
33100000-1 | 199 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 303 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 303 |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 200 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax |  |  |  | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m
33100000-1 | 201 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 |  |  |  | parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă
33100000-1 | 202 | Hârtie milimetrică p-u Stat Fax 57-21mm | Hârtie milimetrică p-u Stat Fax 57-21mm |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 203 | Film radiologic 20 x 25 cm | Film radiologic 20 x 25 cm |  |  |  | digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700
33100000-1 | 204 | Film radiologic 10 x 12 inc | Film radiologic 10 x 12 inc |  |  |  | Digital (laser), dimensiuni - 10 x 12 inc, Nr 150, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus
33100000-1 | 205 | Film radiologic Digital (termic) | Film radiologic Digital (termic) |  |  |  | Digital (termic), CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr 150 cu acordarea imprimantei in comodat
33100000-1 | 206 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering |  |  |  | Unica folosinta 5m , format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. Ref 700S03616 Soering sau echivalentul, compatibil cu Sonoca 300 aflat in dotare
33100000-1 | 207 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie |  |  |  | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800
33100000-1 | 208 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer |  |  |  | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).
33100000-1 | 209 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon |  |  |  | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).
33100000-1 | 210 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022.
33100000-1 | 211 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm
33100000-1 | 212 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir
33100000-1 | 213 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale |  |  |  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale
33100000-1 | 214 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min |  |  |  | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min
33100000-1 | 215 | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR |  |  |  | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR
33100000-1 | 216 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) |  |  |  | Tub calibrat din silicon Nu contien latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm
33100000-1 | 217 | Filtru bacterian BB50T | Filtru bacterian BB50T |  |  |  | p/u aspirator ch, 0473 Rev 08A
33100000-1 | 218 | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 nr 80 | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 nr 80 |  |  |  | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 .Ambalaj până la 80 buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Bucată | 890 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 218050
33100000-1 | 2 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Bucată | 793 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 276360.5
33100000-1 | 3 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm | Bucată | 350 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
33100000-1 | 4 | Ac pentru miografie 35 mm | Ac pentru miografie 35 mm | Bucată | 350 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
33100000-1 | 5 | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25835.7
33100000-1 | 6 | Electrod ECG | Electrod ECG | Bucată | 39643 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43607.3
33100000-1 | 7 | Electrod neutral monoutilizabil copii | Electrod neutral monoutilizabil copii | Bucată | 400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 8 | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Bucată | 3951 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 197550
33100000-1 | 9 | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama | Bucată | 2210 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 304980
33100000-1 | 10 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii | Bucată | 10820 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21640
33100000-1 | 11 | Electrozi EEG punte mare | Electrozi EEG punte mare | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24750.99
33100000-1 | 12 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie | Bucată | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16500.66
33100000-1 | 13 | Electrozi ECG (adulți) | Electrozi ECG (adulți) | Bucată | 90990 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151195.05
33100000-1 | 14 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 5572 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7306.0683
33100000-1 | 15 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Bucată | 1400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1610
33100000-1 | 16 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 345
33100000-1 | 17 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Bucată | 150 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 172.5
33100000-1 | 18 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 30550 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35132.5
33100000-1 | 19 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 14700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16905
33100000-1 | 20 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 57000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65550
33100000-1 | 21 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 221150 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 235893.3333
33100000-1 | 22 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 8700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10005
33100000-1 | 23 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Bucată | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13458.2533
33100000-1 | 24 | Fire ECG | Fire ECG | Bucată | 11 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2356.805
33100000-1 | 25 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | Bucată | 7485 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66691.35
33100000-1 | 26 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Bucată | 1210 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23250.15
33100000-1 | 27 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Bucată | 1304 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 84381.84
33100000-1 | 28 | HARTIE ECG 1canal 56mm | HARTIE ECG 1canal 56mm | Bucată | 85 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 742.9
33100000-1 | 29 | Hartie ECG 80 mm x 20 m | Hartie ECG 80 mm x 20 m | Bucată | 1975 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34419.3125
33100000-1 | 30 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Bucată | 500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25848.3333
33100000-1 | 31 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Bucată | 10780 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123215.4
33100000-1 | 32 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO | Bucată | 302 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5882.96
33100000-1 | 33 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată | Bucată | 4720 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106341.6
33100000-1 | 34 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată | Bucată | 770 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14891.8
33100000-1 | 35 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată | Bucată | 8600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151962
33100000-1 | 36 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х10 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х10 tip: rolă | Bucată | 340 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2808.4
33100000-1 | 37 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х20 tip: rolă | Bucată | 2590 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43278.9
33100000-1 | 38 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110х25 tip: rolă | Bucată | 3460 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66120.6
33100000-1 | 39 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25mm tip: rola | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25mm tip: rola | Bucată | 3175 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99441
33100000-1 | 40 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Bucată | 80 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1375.2
33100000-1 | 41 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1853.5234
33100000-1 | 42 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă | Bucată | 850 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25228
33100000-1 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Bucată | 7310 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 251537.1
33100000-1 | 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată | Bucată | 300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19533
33100000-1 | 45 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata | Bucată | 585 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63443.25
33100000-1 | 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 345.0556
33100000-1 | 47 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Bucată | 1190 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119000
33100000-1 | 48 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă | Bucată | 1445 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62727.45
33100000-1 | 49 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată | Bucată | 120 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5841.6
33100000-1 | 50 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă | Bucată | 470 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14396.1
33100000-1 | 51 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Bucată | 3215 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 138695.1
33100000-1 | 52 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1219.1963
33100000-1 | 54 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă | Bucată | 2930 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29651.6
33100000-1 | 55 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Bucată | 1810 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14063.7
33100000-1 | 56 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă | Bucată | 1730 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17473
33100000-1 | 57 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă | Bucată | 90 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 909
33100000-1 | 58 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă | Bucată | 5060 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34053.8
33100000-1 | 59 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă | Bucată | 475 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6688
33100000-1 | 60 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă | Bucată | 9565 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94980.45
33100000-1 | 61 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă | Bucată | 13055 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 215799.15
33100000-1 | 62 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj | Bucată | 1420 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29919.4
33100000-1 | 63 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată | Bucată | 80 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2278.4
33100000-1 | 65 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Bucată | 3996 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 84195.72
33100000-1 | 66 | Hirtie termosensibila 152X90 x160 | Hirtie termosensibila 152X90 x160 | Bucată | 510 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14642.1
33100000-1 | 67 | Muștuc pentru spirografie | Muștuc pentru spirografie | Bucată | 22480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61595.2
33100000-1 | 68 | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) nr.100 | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) nr.100 | Bucată | 2500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92354.1667
33100000-1 | 69 | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) nr.100 | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) nr.100 | Bucată | 5500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145475
33100000-1 | 70 | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics | Bucată | 2000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99666.6667
33100000-1 | 71 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Bucată | 74 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6759.9
33100000-1 | 72 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m | Bucată | 333 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73576.35
33100000-1 | 73 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m | Bucată | 359 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120094.475
33100000-1 | 74 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m | Bucată | 287 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116974.025
33100000-1 | 75 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Bucată | 307 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 165565.1
33100000-1 | 76 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Bucată | 252 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 168033.6
33100000-1 | 77 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m | Bucată | 119 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92459.7771
33100000-1 | 78 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Bucată | 32 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25112
33100000-1 | 79 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m | Bucată | 42 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11424.6125
33100000-1 | 80 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m | Bucată | 40 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6820.5
33100000-1 | 82 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Bucată | 141 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72266.0485
33100000-1 | 83 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Bucată | 64 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17664
33100000-1 | 84 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Bucată | 45 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12420
33100000-1 | 85 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Bucată | 46 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87400
33100000-1 | 86 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test | 37000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3391.6667
33100000-1 |  | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 37 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 87 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test | 24000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4200
33100000-1 |  | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 24 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 88.1 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test | 12000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
33100000-1 | 88.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 12 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 89.1 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test | 156000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14300
33100000-1 | 89.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 156 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 90.1 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test | 606000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 115870.238
33100000-1 | 90.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 606 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 91.1 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test | 1476000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 282218.58
33100000-1 | 91.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 1476 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 92.1 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test | 210000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61768.7011
33100000-1 | 92.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 210 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 93.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test | 8000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2353.0933
33100000-1 | 93.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 8 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 94.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test | 64000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18824.7467
33100000-1 | 94.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 64 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 95.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test | 96000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28237.12
33100000-1 | 95.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 96 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 96.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test | 479000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140891.4633
33100000-1 | 96.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 479 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 97.1 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test | 687000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 131357.8388
33100000-1 | 97.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 687 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 98.1 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test | 1371000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 262142.0782
33100000-1 | 98.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 1371 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 99.1 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test | 95000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8708.3333
33100000-1 | 99.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 95 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 100 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 50000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53333.3333
33100000-1 | 101 | Muștuc pentru spirografie, adult | Muștuc pentru spirografie, adult | Bucată | 900 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3375
33100000-1 | 102 | Muștuc pentru spirografie, copii | Muștuc pentru spirografie, copii |  | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 103.1 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test | 5000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 854.1667
33100000-1 | 103.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 104.1 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test | 4000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 766.6667
33100000-1 | 104.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 4 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 105.1 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test | 6000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1150
33100000-1 | 105.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 106.1 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test | 23000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4408.3333
33100000-1 | 106.2 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 23 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 107 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 545
33100000-1 | 108 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Bucată | 60 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1440
33100000-1 | 109 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Bucată | 15 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 165
33100000-1 | 110 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm | Bucată | 80 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1385.3333
33100000-1 | 111 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 255
33100000-1 | 112 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Bucată | 480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112000
33100000-1 | 113 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 114 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500
33100000-1 | 115 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5416.6667
33100000-1 | 116 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.3333
33100000-1 | 117 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Set | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 118 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000
33100000-1 | 119 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 120 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Bucată | 500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29166.6667
33100000-1 | 121 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46000
33100000-1 | 122 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Bucată | 2500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 312500
33100000-1 | 123 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 124 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 125 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 126 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | Bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 127 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar | Bucată | 42 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105409.85
33100000-1 | 128 | Electrod EEG | Electrod EEG | Bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33100000-1 | 129 | Electrod EEG | Electrod EEG | Bucată | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1333.3333
33100000-1 | 130 | Electrod neutru pentru electromiografie | Electrod neutru pentru electromiografie | Bucată | 1 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 131 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie | set | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 132 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 133 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar | Electrod pentru incizie Hook, bipolar | Bucată | 24 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73835.4
33100000-1 | 134 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120000
33100000-1 | 135 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Bucată | 30 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 136 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | set | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 137 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | set | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 880
33100000-1 | 138 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | set | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 139 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | set | 2 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 880
33100000-1 | 140 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1433.3333
33100000-1 | 141 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 142 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1433.3333
33100000-1 | 143 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Bucată | 105 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 144 | Hârtie pentru marcarea probelor la aparatul StatFax | ANULAT | Bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 145 | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic | ANULAT | Bucată | 2500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 146 | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff | Bucată | 1000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 147 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 70 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1458.3333
33100000-1 | 148 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 80 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.6667
33100000-1 | 149 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 85 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1487.5
33100000-1 | 150 | Hirtie printer USG | Hirtie printer USG | Bucată | 5 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1458.3333
33100000-1 | 151 | Hirtie pt ECG | Hirtie pt ECG | Bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 208.3333
33100000-1 | 152 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru | Bucată | 24 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360
33100000-1 | 153 | Hîrtie termică p-u Mindray 50-15mm | Hîrtie termică p-u Mindray 50-15mm | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 154 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 155 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 156 | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4833.3333
33100000-1 | 157 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Bucată | 10 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83.3333
33100000-1 | 158 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 159 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Bucată | 700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11666.6667
33100000-1 | 160 | Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus | Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus | Bucată | 65 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3791.6667
33100000-1 | 161 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Bucată | 350 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375
33100000-1 | 162 | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 163 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Bucată | 57 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5415
33100000-1 | 164 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Bucată | 70 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6650
33100000-1 | 165 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Bucată | 40 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3800
33100000-1 | 166 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33333.3333
33100000-1 | 167 | Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu DryPix | Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu DryPix | Bucată | 21300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 563562.5
33100000-1 | 168 | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu DryPix | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu DryPix | Bucată | 4500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 224250
33100000-1 | 169 | Filme radiologice DI-HL 10*14 inc (26*36) 150 Fujifilm | Filme radiologice DI-HL 10*14 inc (26*36) 150 Fujifilm | Bucată | 1500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36750
33100000-1 | 170 | Filme radiologice DI-ML 10*12 inc (25*30). 150 Fujifilm | Filme radiologice DI-ML 10*12 inc (25*30). 150 Fujifilm | Bucată | 4500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98512.5
33100000-1 | 171 | Filme radiologice Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N125 | Filme radiologice Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N125 | Bucată | 750 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41406.25
33100000-1 | 172 | Filme radiologice 8x10 N125 | Filme radiologice 8x10 N125 | Bucată | 6500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 306800
33100000-1 | 173 | Filme radiologice 14x17 | Filme radiologice 14x17 | Bucată | 6125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 229687.5
33100000-1 | 174 | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics | Bucată | 2000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52900
33100000-1 | 175 | Filme radiologice sensibil verde 13x18 N100 | Filme radiologice sensibil verde 13x18 N100 | Bucată | 1000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2166.6667
33100000-1 | 176 | Filme radiologice sensibil verde 18x24 N100 | Filme radiologice sensibil verde 18x24 N100 | Bucată | 1000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3600
33100000-1 | 177 | Filme radiologice sensibil verde 24x30 N100 | Filme radiologice sensibil verde 24x30 N100 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 178 | Filme radiologice sensibil verde 30x40 N100 | Filme radiologice sensibil verde 30x40 N100 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16875
33100000-1 | 179 | Filme radiologice sensibil verde 35x35 N100 | Filme radiologice sensibil verde 35x35 N100 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15625
33100000-1 | 180 | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Bucată | 4200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111125
33100000-1 | 181 | Filme radiologice digitala 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Filme radiologice digitala 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Bucată | 700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34883.3333
33100000-1 | 182 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Bucată | 125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 183 | Film radiologic sensibil verde 30 x 40 | Film radiologic sensibil verde 30 x 40 | Bucată | 1200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14300
33100000-1 | 184 | Film radiologic sensibil verde 35 x 35 | Film radiologic sensibil verde 35 x 35 | Bucată | 1500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18625
33100000-1 | 185 | Film radiologic sensibil verde 24 x 30 | Film radiologic sensibil verde 24 x 30 | Bucată | 1000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8266.6667
33100000-1 | 186 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Bucată | 2500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.6667
33100000-1 | 187 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL | Bucată | 400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18333.3333
33100000-1 | 188 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Bucată | 400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 189 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Bucată | 20 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.6667
33100000-1 | 190 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 191 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 192 | Seringa pentru perfuzomat 20ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125
33100000-1 | 193 | Seringi getabile 30 ml | Seringi getabile 30 ml | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 116.6667
33100000-1 | 194 | Hârtie milimetrică p/u PCE-201,57*20mm | Hârtie milimetrică p/u PCE-201,57*20mm | Bucată | 100 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 583.3333
33100000-1 | 195 | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 196 | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Bucată | 280 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4200
33100000-1 | 197 | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 291.6667
33100000-1 | 198 | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Bucată | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
33100000-1 | 199 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 303 | ANULAT | Bucată | [5 empty] | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 200 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Bucată | 3090 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11587.5
33100000-1 | 201 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Bucată | 6 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59.2
33100000-1 | 202 | Hârtie milimetrică p-u Stat Fax 57-21mm | ANULAT | Bucată | [5 empty] | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 203 | Film radiologic 20 x 25 cm | Film radiologic 20 x 25 cm | Bucată | 6250 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125000
33100000-1 | 204 | Film radiologic 10 x 12 inc | Film radiologic 10 x 12 inc | Bucată | 4500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83400
33100000-1 | 205 | Film radiologic Digital (termic) | Film radiologic Digital (termic) | Bucată | 3750 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100000
33100000-1 | 206 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering | Bucată | 24 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59600
33100000-1 | 207 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Bucată | 500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62500
33100000-1 | 208 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Bucată | 300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225000
33100000-1 | 209 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Bucată | 1200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 900000
33100000-1 | 210 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Bucată | 300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 115000
33100000-1 | 211 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Bucată | 6000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80000
33100000-1 | 212 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 213 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Bucată | 300 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 214 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Bucată | 600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 215 | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR | Bucată | 4000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150000
33100000-1 | 216 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Bucată | 150 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23750
33100000-1 | 217 | Filtru bacterian BB50T | Filtru bacterian BB50T | Bucată | 200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 218 | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 nr 80 | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 nr 80 | Bucată | 960 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20704
11463495.4153

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________