## Лист1
Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă
Descriere | Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulativ asupra proceselor regenerative, etc.
Parametrul | Specificația
Numărul de regimuri posibile |  | ≥ 5
Frecvența | oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz | ≥ 4900, ± 100
| tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz | 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150
Factor de modulație | (setat discret) | 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (regim de supramodulare)
Intervalul de curent al pacientului, mA |  | 0-10, 0-20, 0-100
Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm |  | ≥ 240 ± 50
Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm |  | ≥ 1 ± 0,1
Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație |  | ≤ ± 15%
Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA |  | ± 0,1
Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec. |  | 1:1,5; 2:3; 4:6; 5:10
Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada procedurii, msec. |  | (200±20); (400±40); (800±80)
Semnalul opririi automate a procedurii |  | acustică și/sau vizuală
Cronometru, setarea timpului, min. |  | ≥ 1-99
Eroarea relativă a timpului setat, sec. |  | ≤ ± 2
Timpul de întîrziere a opririi automate în raport cu semnalul sonor, sec. |  | ≤ ± 15
Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului necesar, min. |  | ≤ ± 1
Alimentarea |  | 220V, 50Hz
Accesorii:
Complectația standardă | Electrozi | câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.);
| Toate mărimile de pernuțe | câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.);
| Cablu pentru conectarea electrozilor a plăcilor | 1 buc.