# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului medical

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cant. | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 | Aspirator chirurgical | buc | 1 | Aspirator chirurgical (performanță înaltă) utilizate pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Vacuum: Limita minimă - 0 mm Hg; Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; Indicator vacuum - Da, eroarea ±10% Reglator aspirație: Da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector. În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da Selector mecanic de vas: Da Numărul vaselor: 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas: Da Vas tip reutilizabil: Da Suport: Container pentru amplasarea tubului deaspirare: Da Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frina Da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare Da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației Da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da | 15500,00 |
|  | 33100000-1 | Defibrilator extern, automat, manual | buc | 1 | Defibrilator extern, automat, manual (caracteristici avansate) destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate Parametru Cerință Defibrilator Selectarea energiei Internă 5 -50 J Externă Adult 50-360 bifazic; Controlul padelelor Încărcare Da descărcare Da descărcarea energiei Da Forma de undă la ieșire Bifazică Sincronizator Da Regim de operare Manual Da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED Da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Da Afișarea ritmului cardiac Da Alerme ale ritmului cardiac Da Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi Da Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker Da Protecție în potriva șocurilor de defibrilare ≥ 400 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată Da Printare Auto sau manuală Adnotări ora Da data Da derivația Da ritmul cardiac Da modul de operare Da forma undei descărcate Da Funcția sumară Da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie Da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 3 ore Modul SpO2 Modul SpO2 Da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, ± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă Da Modul NIBP Modul NIBP Da Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut Da Acurateția NIBP ± 3 mmHg Limita maximă a tensiunei arteriale 300 mmHg Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Mesaje de alarmă Da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Da Baterie internă reîncărcabilă Da timp de lucru baterie 2 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutatea <9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc. Hîrtie termică 10 buc. Gel de contat 1 L. Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training pentru personal medical Da, pregătire de lucru, utilizare, întreținere Training pentru personal tehnic Da, deservire tehnică, mentenanță Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da | 80000,00 |
|  | 33100000-1 | Dulap pentru instrumente medicale | buc | 3 | Dulap pentru instrumente medicale Descriere Mobilier medical utilizat pentru depozitarea instrumentelor ginecologice Parametru Cerință Caracteristici generale Material carcasă Necoroziv Material carcasă Metal pulverizat sau oțel inoxidabil Grosime material carcasă Minimum 1 mm Tip dulap Cu sertare, cu șină pentru glisare cu bile Mînere pentru sertare Da Etichete pentru specificarea conținutului sertarului Da, pe fiecare sertar, ascuns sub sticlă de protecție Număr de sertare Minim 4 Dimensiuni aproximative Lățime 550 x Lungime 600 x înălțime 850 mm Amplasat pe roți Da Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani | 45000,00 |
|  | 33100000-1 | Lampă de examinare | buc | 1 | Lampă de examinare utilizată pentru iluminarea zonelor intervențiilor ginecologice Parametru Cerință Caracteristici generale Înălțime Reglabilă, 1.5 – 1.8 m Brațe articulate Da Suport Mobil, minim 4 roți, cu frînă Material carcasă Anticorozivă Sursa de lumină LED Intensitatea luminoasă Minimum 50000 Lux la 1 m Reglarea intensității luminoase Da Temperatura luminii Minimum 4300 K Indicile de redare a culorii Ra minimum 95 Durata de viață LED - ului Minimum 30000 ore Sursă de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de alimentare Schuko Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Certificate CE, certificat european Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da | 19400,00 |
|  | 33100000-1 | Lampă germicidă mobilă | buc | 1 | Lampă germicidă mobilă utilizată pentru sterilizarea încăperilor prin intermediul razelor UVc Parametru Cerință Destinaţia dezinfectarea aerului din incaperile medicale Corpul de dezinfectare de tip închis Da Undele ultraviolete nu au contact direct cu suprafetele externe a incaperilor Da Dezinfectare fara utilizarea soluțiilor chimice Da Ventilator intern pentru asigurarea flux de aer Da Aer tratat, purificat min. 100m3 h Timer de afişarea timpului de lucru a lămpilor Da Suport mobil pe roti pivotante cu frina Da Suprafața de dezinfectare > 18m² Sursa de alimentare 220V, 50Hz Lămpi Fluorescente tubulare Accesorii Lămpi bactericide de rezerva 1 set Filtre de aer 1 set Cerinţă faţă de furnizor Transportare Da Instalare și testare Da Garanţie 2 ani Training pentru utilizatori Da Manual pentru utilizatori In limba romana sau rusa Manual de service sau întreținere Da | 13000,00 |
|  |  | Mască AMBU | buc | 1 | Mască AMBU Caracteristici generale Material Silicon Autoclavabil Da Volum cameră Aproximativ 1600 ml Rezervor oxigen Da, integrat Valvă de protecție Da, suprapresiune Articulații mobile Da Mască pentru pacient nr. 3 2 buc. Mască pentru pacient nr. 4 3 buc. Mască pentru pacient nr. 5 2 buc. Geantă Da Logistică Transportare la locul solicitat Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani | 2500,00 |
|  | 33100000-1 | Scaun cu rotile | buc | 1 | Scaun cu rotile utilizat pentru transportarea pacienților cu dizabilități Caracteristici generale Materialul carcasei Metal Materialul saltelei Piele sau burete expandat, cu suprafață lavabilă Greutatea pacientului Minimum 130 kg Mîner pentru transportare Da, 2 din spate Frină de mînă Da, amplasat pe mînerul de transportare Suport pentru cap Da Spetează Cu ajustarea unghiului Suport pentru mîini Da Suport pentru picioare Da, cu ajustarea unghiului picioarelor Suport pentru talpa piciorului Da, cu ajustarea lungimii de fixare Roți din spate cu mînere pentru rotire de către pacient Roți din față cu schimbarea direcției de mers, 360° Material roți cauciuc Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Troleu de urgență | buc | 1 | Troleu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare Parametru Cerință Caracteristici generale Material carcasa oțel inoxidabil sau metal vopsit Material coșuri plastic Da Suprafața de lucru a a troleului Monolit Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Da Coșuri laterale Minim 2 Coș lateral pentru deșeuri Da Spațiu de amplasare a defibrilatorului Da, cu fixarea defibrilatorului Număr de sertare Minim 5 Sertare de diferite adîncimi Da Primul sertar Plat Sertare Cu divizoare Număr de roți 4 Roți cu frînă Minim 1 Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani | 32000,00 |
|  | Total |  |  |  |  | 213400,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 20 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Certificatul CE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 6 | Manual de utilizare: limba română și Service manual |  | Obligatoriu la livrare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică, 3 runde. Pasul minim – 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și care corespunde cerințelor. În cazul în care vor fi depuse două oferte cu acelaș preț, cîștigătoare va fi desemnată oferta încărcată prima prin intermediul MTender.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.