## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul Mamei și Copilului (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem - Mașină de anestezie, Monitor de pacient, Aspirator medical (RMN) | Sistem - Mașină de anestezie, Monitor de pacient, Aspirator medical (RMN) |  |  |  | Denumire Mașină de anestezie compatibil cu sistem RMN cu monitor de pacient și aspirator Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical MAȘINĂ DE ANESTEZIE 1 UNITATE Parametru Descriere Cerințe generale Intensitatea cimpului magnetic 1.5 Restrictia liniilor Gauss 400 Display a mașinii de anestezie Minim 6.5", color TFT sau LCD Debitmetre tipul Mecanice/ electronice gaz O2, Air gama, L/min 0 - 10 siguranță de amestec hipoxic da siguranța O2 acustică, vizuală Vaporizator tip vaporizatoare acceptate Izofluran Sevofluran Halothan Tip vaporizator instalat Sevofluran, quick fill Vaporizator cu sistem de absorbție Da Specificația ventilatorului tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal Moduri de ventilare Ventilare controlată după volum Ventilare controlată după presiune Ventilare controlată după volum sincronizat Ventilare suport de presiune Tip de ventilare Manual și automat volumul Tidal, ml 20-1600 frecvența respirației/minut 4 - 60 fluxul inspirator, L/min 0 - 70 raportul I:E 1:0.2 la 1:8 limita de presiune, cmH2O ajustabilă, 15 - 70 PEEP, cmH2O Off, 4 - 20 Trigger flux Da Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Parametri monitorizați Presiune în căile respiratorii și afișarea alarmelor de presiune Da Volum expirat Da Volum minut Da Concentratia O2 Da Timp de raspuns a sensorului O2 16 Cerințe față de mașina de anestezie AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Port auxiliar ieșire a oxigenului da Sertar pentru depozitare minimum 1 Frînă pentru fixarea aparatului Da Conector pentru alimentare cu gaze medicale Tip NIST, O2 și Aer Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 v minim 2 Baterie internă Reincarcabila Timp de lucru a bateriei Minim 45 min Modul de gaze Încorporat în mașina de anestezie sau in monitor de pacient din setul livrat Da Parametri monitorizați CO2 și agenți anestezici Tipul de agent monitorizat Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice Da Alarmă de concentrație a agentului anestezic Da Determinarea și afișarea valorii MAC Da MONITOR DE PACIENT 1 UNITATE Cerinte generale Intensitatea cimpului magnetic 1.5 T Restrictia liniilor Gauss 200 Gauss Tip pacient Adult, pediatric, nou nascut Display Diagonala Minim 10.1 LCD TFT sau LED Da Numărul de curbe afișate concomitent Minim 3 Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da I, II, III da Frecvența cardiacă 30 – 250 bpm Detectarea aritmiei da Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da Monitorizare respirație Intervalul frecvenței 0 - 100 Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 3 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 240 bpm Monitorizarea pletismogramei da Modul NIBP Diapazonul Adult/pediatric 25 - 270 mmHg Diapazonul nou nascut 10 - 130 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 3, 5, 10, 15, 30 Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult/pediatric 300 mmHg Protecție de suprapresiune la regimului de pacient nou nascut 150 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 33 - 44 Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Alarma Tip alarma Vizuala si sonora Alarme tehnice da Alarme fiziologice da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Cerinte generale Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Printarea datelor/stocarea datelor da Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie interna Da Timp de lucru de pe baterie Minim 6.5 ASPIRATOR COMPATIBIL CU RMN 1 UNITATE Functional prin sistemul venturi Da Buton de pornire oprire Da Suport pentru fixarea rezervoarelor aspiratorului Da Montare pe troleu separat sau pe masina de anestezie Da Accesorii pentru mașina de anestezie Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Cu conector la priza de aer tip DIN Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Cu conector la priza de oxigen tip DIN Circuit de ventilare Adult, reutilizabil 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare 100 buc. Linie de colectare a gazului și capcană de condens Adult/pediatric 3 set. Circuit de ventilare nou nascut/pediatric, reutilizabil 4 set. Filtru antibacterial pediatric, unică utilizare 100 buc. Plămîn de test pediatric, de multiplă utilizare 2 buc. Plămîn de test nou nascut, reutilizabil 2 buc. Filtru antibacterial nou nascut, unică utilizare 100 buc. Linie de colectare a gazului și capcană de condens nou nascut 3 set. Accesorii pentru monitor de pacient Cablu ECG cu 3 fire 2 buc. Electrozi ECG de unica utilizare adult 300 buc. Electrozi ECG de unica utilizare pediatric 300 buc. Electrozi ECG de unica utilizare nou nascut 300 buc. Sensor SpO2 de multipla utilizare adult 2 buc. Sensor SpO2 de multipla utilizare pediatric 2 buc. Sensor SpO2 de multipla utilizare nou nascut 2 buc. Sensor de temperature reutilizabil 1 buc. Manșete NIBP adult mare reutilizabil 2 buc Manșete NIBP adult reutilizabil 2 buc Manșete NIBP pediatric mediu reutilizabil 2 buc Manșete NIBP pediatric mic reutilizabil 2 buc Manșete NIBP nou nascut nr. 1, de unica utilizare 10 buc Manșete NIBP nou nascut nr. 3, de unica utilizare 10 buc Manșete NIBP nou nascut nr. 5, de unica utilizare 10 buc Troleu pentru monitor cu minim 4 roti, minim 2 cu frână, coș pentru accesorii, miner pentru transportare, system de fixare a monitorului Da Accesorii pentru aspirator Rezervor pentru aspirator 1 L cu valva de supraplin, reutilizabil 2 buc. Filtru hidrofob pentru aspirator 5 buc.
33100000-1 | 2 | Pompe de infuzie/perfuzie (RMN) | Pompe de infuzie/perfuzie (RMN) |  |  |  | Denumire Sistem de perfuzie compatibil RMN Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de cîmpul magnetic format de sistemul RMN și cîteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN Intensitatea cîmpului magnetic 1.5 T Densitatea cîmpului magnetic Minim 200 Gauss Indicator pentru densitatea câmpului magnetic Da, codificat prin culori Spațiu pentru stocarea pompelor Minim 4 pompe Lacăt pentru fixarea pompelor Da Fereastră pentru vizualizarea pompelor Da, în partea frontală Ușă de acces Da, în partea frontală Troleu amplasat pe roti Da, cu frână Poliță pentru amplasarea consumabilelor Da Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Acumulator integrat Da Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore Alarmă a statutului de încărcare a bateriei Da Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, conform cerințelor pentru cutia pentru protecție RMN Tipul Cu un canal Display LCD Posibilitatea de ajustare a luminozitatii Da Posibilitate de amplasare în cutia RMN da Date afișate pe ecran Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul pînă la final de infuzie da Mărimea seringei da Producatorul seringei da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarme da Parametri de infuzie Rata fluxului 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare a fluxului 0.01 mL/h Dozarea bolusului 0.01 - 999 ml/h Rata KVO 0.1 - 3 ml/h, Acuratețea pompei ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă Da, de către utilizator Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 Detectare automată a seringei da Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg Numarul nivelelor min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Alarme și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfîrșite da Baterie descărcată da Volum reglabil da Buton mod silențios da Memorare evenimente Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarme da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare Timp de lucru cu baterie Minim 11 h la 5 mL/h Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză
33100000-1 | 3 | Brancardă compatibilă (RMN) | Brancardă compatibilă (RMN) |  |  |  | Denumire Brancardă compatibil cu RMN Descriere Brancardă compatibil cu RMN este un dispozitiv care permite transportarea pacienților in interiorul spitalului și poate să fie adus în camera dispozitivului RMN fără a fi influiențat de câmpul magnetic. Parametru Descriere Numărul de secțiuni Minim 2 Tipul materialului Non- magnetic Intensitatea câmpului magnetic Minim 3 T Capacitatea de transportare Minim 150 kg Lungime 1800 - 1900 mm Lățime 800 - 900 mm Înălțime ajustabilă Da, 650 – 950 mm Ajustarea unghiului spatelui Da Ajustarea înălțimii Prin sistem hidraulic Bare laterale Colapsibile Bampere la colțuri pentru evitarea coleziunii cu pereții Da Tapițerie Moale, rezistentă la dezinfectanți chimici, ignifugă, hidrofobă Amplasată pe roți Da, toate cu frâne Stativ pentru infuzie Da, cu inaltime ajustabila Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză
33100000-1 | 4 | Scaner oftalmic, ultrasonografic | Scaner oftalmic, ultrasonografic |  |  |  | Denumire Sistem de ultrasonografie oftalmic Descriere Sistem de ultrasonografie oftalmic, este un dispozitiv conceput pentru examinări complete ale ochiului, inclusiv biometrie, pentru calcularea puterii optice a implanturilor, vizualizarea interiorul ochiului, nervului optic etc Parametru Descriere Descriere generală Ecran LCD, minim 7 inch, touchscreen Ajustare a luminozității ecranului Da Posibile moduri de scanare Tip A, B, CCT Buton Freeze/run Da Baza de date a pacienților Da Salvare a imaginilor investigațiilor în memorie Da Posibilitate de exportare a imaginilor pe memorie externă Da, cel puțin USB Posibilitate de exportare a rapoartelor Da, PDF Printer integrat Da Suport pentru sonde Da Mod de scanare tip A Transductor de scanare Tip A Frecventa de scanare 12 MHz Raza de scanare Minim 45 mm Rezoluția de scanare clinica Maxim 0.1 mm Rezolutia de scanare electronica ± 0.01 mm Metode de masurare Prin contact și imersie Posibilități de măsurare și efectuarea mediei Adîncimea camerei vitroase 1.8 – 6 mm, Lungimea axială a ochiului 15 – 40 mm, Adîncimea camerei anterioare, grosimea cristalinului 1.5 – 6.5mm Determinarea abaterilor de măsurare Cu corecție manuală Măsurări cu viteze de propagare a sunetului individual pentru fiecare zonă Da, Interval de viteze 300 – 3000 m/s Tipuri de ochi investigați Normal, cu cataractă, cataractă densă Cu cristalin artificial din Silicon, PMMA, Acrylate Fără cristalin Formule de calculare a puterii cristalinelor intraoculare (IOL) Minim 6, SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis Compararea puterii IOL Da Formule post refractive Minim 3, Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT, Latkany/avg-K SRKT Baza de date cu cristaline Da Introducere a parametrilor cristalinelor artificiale în baza de date Da Ajustarea manuală și automată a constantelor cristalinelor pentru măsurare Da Reglare TGC Da Reglare Gain Pînă la minim 110 dB Calibrare cu calibratorul atașat Dacă este prevăzut de producător Mod de scanare tip B Transductor de scanare Tip B Frecventa de scanare 12 sau 15 MHz Unghi de scanare Minim 50 de grade Adâncimea de scanare 20 – 60 mm Rezoluția de scanare axială Maxim 0.12 mm Rezoluția de scanare laterală Maxim 0.3 mm Moduri de afișare B, B+A, B+B Vector CV În freeze și run mod Reglare TGC Da Reglare Gain Pînă la minim 110 dB Nivele de gri Minim 256 Corecție a gamei dinamice Da Procesare a imaginii Da Memorarea imaginilor Da Măsurări și calculări de pe imagini inregistrate Da Funcție Zoom Da Ajustarea poziției în zoom a regiunii de interes Da Memorie CINE Da, minim 6 sec Masurarea Distante, Distante axiale, unghiuri Ajustare de utilizator Gain, CV, Intervalul, modul de afișare Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Tipul cablului de alimentare Schuko UPS Pentru minim 30 min Accesorii și consumabile Sondele necesare pentru masurare în mod A și B Da Soluție pentru metoda de măsurare prin imersie Da, pentru minim 100 de măsurări Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da, pregătire de lucru, utilizare, întreținere zilnică, deservi Manual de utilizare În limba română Manual de deservire În engleză
33100000-1 | 5 | Cântar pediatric | Cântar pediatric |  |  |  | Denumire Cântar Descriere Cântar este un dispozitiv care măsoară greutatea corpurilor plasate pe el Parametru Descriere Interval de măsurare 0.1 kg – 30000 g Pasul de măsurare 10 g Unitatea de măsură g/kg Buton On/Off Da Buton Tarra Da Buton zero Da Cuvă pentru amplasarea pacientului Da Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 2 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).
33100000-1 | 6 | Pulsoximetru | Pulsoximetru |  |  |  | Denumire Pulsoximetru Descriere Pulsoximetru, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Descriere Carcasa rezistenta la socuri mecanice Da Tipul dispozitivului Amplasat direct pe deget Tipul ecranului LED sau LCD Categoria de pacient Pediatric Interval de masurare SpO2 70-100% Interval de măsurare a frecventei cardiace 30-250 bpm Acuratete de masurare SpO2 2% in intervalul 70-100% Acuratete de masurare a frecventei cardiace ±3% intre 30-250 bpm Rezolutie de vizualizare a SpO2 1% Rezolutie de vizualizare a frecventei cardiace 1 bpm Afisare pe ecran SpO2, indice de perfuzie, frecventa cardiac, nivelul bateriei Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 1 an Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul Mamei și Copilului (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem - Mașină de anestezie, Monitor de pacient, Aspirator medical (RMN) | Sistem - Mașină de anestezie, Monitor de pacient, Aspirator medical (RMN) | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1755000
33100000-1 | 2 | Pompe de infuzie/perfuzie (RMN) | Pompe de infuzie/perfuzie (RMN) | Set | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 450000
33100000-1 | 3 | Brancardă compatibilă (RMN) | Brancardă compatibilă (RMN) | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 140000
33100000-1 | 4 | Scaner oftalmic, ultrasonografic | Scaner oftalmic, ultrasonografic | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 170000
33100000-1 | 5 | Cântar pediatric | Cântar pediatric | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11000
33100000-1 | 6 | Pulsoximetru | Pulsoximetru | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2700
2528700
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________