Anexa nr. 1

Echipamente LCCM – Frigidere biomedicale

| Nr. | Denumire | Cantita-tea | Specificaţii | Preţ, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frigider biomedical, farmaceutic (fără congelator) | 1 | Frigider: Volumul= 240-300 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; min. 3 sau mai multe poliţe din oțel, capacitate de incarcare de pana la 30 kg pe polițe; ușa solidă Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghetare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date: cu afisaj digital Display electronic: de minim 6.5” Orificiu pentru instalarea loggerului Portul RS485 Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025 Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; Posibilitate de instalare a lacătului electric și accesul controlat-opțional | 80 000 |
| 2. | Frigider biomedical, farmaceutic (fără congelator) | 2 | Frigider: Volumul= 600-650 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; min. 3 sau mai multe poliţe din oțel, capacitate de incarcare de pana la 30 kg pe polițe; Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghetare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date:cu afisaj digital Display electronic: de minim 6.5” Orificiu pentru instalarea loggerului Portul RS485 Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025 Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C;. | 240 000 |
| 3. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 170-190 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 75L-85L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date: cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Portul RS485 Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. +Accesoriu suplimentar: Logger electronic de date cu certificat de etalonare: frigider +5°C; congelator -20°C. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;; | 150 000 |
| 4. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 170-190 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 75L-85L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Portul RS485 Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;; | 150 000 |
| 5. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 310-340L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 130L-140L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Portul RS485 Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu suplimentar: Logger electronic de date cu două sonde certificat de etalonare: frigider +5°C; congelator -20°C. | 160 000 |
| 6. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 310-340L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 130L-140L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Portul RS485 Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;; | 160 000 |