## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem de compresii mecanice automate | Sistem de compresii mecanice automate |  |  |  | CARACTERISTICI TEHNICE: A) SISTEM DE COMPRESII MECANICE AUTOMATE CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME: - Sistem automat pentru efectuarea resuscitării cardio-pulmonare (masaj cardio-respirator extern) in condiții de mișcare si in timpul transportului pacientului - Ajustare a modului de resuscitare (15:2, 30:2 sau continua pentru pacienți intubați) in timpul efectuării masajului cardiac - Frecventa de compresie minim 75 compresii/minut - Compresii care distribuie sarcina pe întreg toracele - Sistem care realizează compresii toracice, care îmbunătățesc semnele vitale si cresc șansa de supraviețuire comparate cu resuscitarea cardio - pulmonară manuala in studii acreditate - Acces neîngrădit la torace in timpul utilizării pentru intervenții clinice ( de ex. Defibrilare, electrocardiograma) - Adâncime de compresie ajustabila in funcție de mărimea pacientului - Sistem de prindere pe placa spinala, cu posibilitatea realizării resuscitării cardio - pulmonare in ambulanta si chiar si in spatii înguste sau strâmte - Posibilitatea de transport al pacientului atât cu capul, cat si cu picioarele in direcția de deplasare - Compresii toracice continue in timpul transportului sau inclinării pacientului - Sistem reglabil de realizare a compresiilor toracice care calculează automat si se adaptează la dimensiunea, forma si rezistenta toracelui fiecărui pacient - Sistem de imobilizare al capului pacientului si sistem de suport pentru umerii acestuia - Posibilitatea de conectarea cu cel puțin un tip de defibrilator - monitor pentru monitorizarea ritmului cardiac sau defibrilare - Posibilitatea de sincronizare a dispozitivului cu un defibrilator pentru administrarea socului electric pentru defibrilare - Sincronizarea cu defibrilatorul si necesitatea livrării socului sa nu presupună întreruperea compresiilor - Sincronizarea cu defibrilatorul pentru administrarea socului electric sa se realizeze la începutul fazei de decompresie, atunci când rezistenta transtoracica este minima - Sa permită utilizarea in cadrul laboratorului de cateterism - Sa dispună de accesoriu de realizare a compresiilor radiotransparent - INTERFATA CU UTILIZATORUL - Display LCD cu butoane de operare intuitive, contrast ajustabil si iluminare de fundal - Afișare simultana a modului de resuscitare, timpul de efectuare a masajului cardio-respirator si pictograma pentru nivelul de încărcare al acumulatorului ALIMENTARE - Funcționare pe baza unui acumulator reîncărcabil Li-Ion - Timp de funcționare pe acumulator min. 30 de minute in condiții de utilizare continua - Timp de încărcare al acumulatorului de max. 4 ore jumătate - Sistem de încărcare al acumulatorului cu doua compartimente pentru a asigura accesul la un acumulator încărcat in permanenta CARACTERISTICI GENERALE - Greutate redusa a sistemului max. 11 kg cu accesorii incluse - Standard înalt de protecție împotriva infiltrării particulelor de apa si praf minim IP25 - B) CONFIGURATIA DE LIVRARE B) 1. Sistem mecanic automat de realizare a compresiilor toracice care îndeplinește toate cerințele de la punctul A) B).2. ACCESORII INCLUSE - Sistem reglabil de aplicare a compresiilor toracice - 3 buc - Acumulator Lithium-Ion reîncărcabil - 4 buc - Sistem de încărcare al acumulatorilor cu doua compartimente - 1 buc - Sistem de imobilizare al capului pacientului - 1 buc - C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE - Garanție – min 12 luni - Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare C.1) SERVICE POSTGARANŢIE - Service post-garanție asigurat contra-cost - Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare D) SERVICII CONEXE - Transportul, instalarea, punerea in funcțiune si instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad in sarcina furnizorului si nu implica costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse in oferta financiara - Instalare si punere in funcțiune de către personal autorizat si instruit de producător - Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului in locația de instalare Notă: Grupul de lucru, la etapa evaluării ofertelor, în cazul constatării încălcării unuia din principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice reglementate de art. 7 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție publică.
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de compresii mecanice automate | Sistem de compresii mecanice automate | 3: bucată; 4: 20; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare/ instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________