## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 5) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33192000-2 | 1 | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) |  |  |  | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Cântar electronic pacient da Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul prodului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul prodului oferit antidecubit + accesorii da, să se indice codul prodului oferit
33192000-2 | 2 | Masă pentru îngrigirea sugarilor | Masă pentru îngrigirea sugarilor |  |  |  | Adancimea mesei sugar (partea de sus): 75 - 80 cm; Sertare cu mâner – 2 unități; Sertarele se deschid și se închid încet și silențios – da; Înălțimea sertar: 30 - 35 cm; Raft între masa sugar și sertare cu înălțime: 25 – 30 cm; Adancime mesei (partea de jos): 58 - 65 cm; Inaltime:105 - 115 cm; Lățimea: 92 - 110 cm; Înălțimea picioare minim 10 cm; Sarcina Maxima minim15 kg; Saltele cu dimensiuni potrivite pentru masa de înfăşat şi grosimea între 2 - 4 cm; Material – MDF; Culori deschise – alb în combinație cu lemn (mesteacan)
33192000-2 | 3 | Dulap medical cu o ușă și safeu | Dulap medical cu o ușă și safeu |  |  |  | Dulap medical cu o ușă și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușa din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 4 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii |  |  |  | Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 5 | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla |  |  |  | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla Cod M100300 Descriere Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice Parametru Specificație Carcasa de bază metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Rafturi din metal reglabile minim 5 Uși minim 2 uși cu sticla cu rama din metal uși blocare (cu cheie) da Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm
33192000-2 | 6 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar | Masa pentru manipulare cu 1 sertar |  |  |  | Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu mărginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână, cu diametrul minim 80 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 7 | Masă din inox pentru instrumente, scurta | Masă din inox pentru instrumente, scurta |  |  |  | Masă din inox pentru instrumente, scurta Cod M300101 Descriere Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox, minim AISI 304 Rafturi minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm
33192000-2 | 8 | Cărucior pentru urgențe | Cărucior pentru urgențe |  |  |  | Cărucior pentru urgențe Parametru Specificație Fabricat din poliuretan, ABS sau alt material alternativ cu proprietăți echivalente sau mai bune cu rezistență la zgârieturi / lovituri (Baydur), la radiații UV, ignifug. Cadrul căruciorului fabricat din inox AISI 304 / 316 sau alumin anodizat. da Modular, mânerele încorporate / integrate în corp da Blatul central (mare), are margini înalte pe perimetru da Tavă rotativă de oțel inoxidabil (pentru defibrilator) da Sertar cu recipient medicație de oțel inoxidabil da Buzunare mobile din plastic transparent (pentru flacoane) da Sertare minim 4, cu suport etichetat Sertarul central se blochează cu cheie / sigiliu da Roți pivotante din cauciuc minim 4 roți, minim 2 cu frână
33192000-2 | 9 | Fotoliu de recoltare a sângelui | Fotoliu de recoltare a sângelui |  |  |  | Fotoliu de recoltare a sângelui Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-90° Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90° Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lătime reglabila prin cotiere reglabile. da Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±20 mm Poziția patului: (L*W*H) 1610*(650-770mm )*630 mm, ±20 mm
33192000-2 | 10 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg |  |  |  | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg Descriere Cărucior (scaun) cu rotile din cadrul de oțel carbon cromat durabil, destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor în vârstă și pacienților aflați în faza de recuperare postoperatorie, care dă ușurință și manevrabilitate superioară, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață Tapițeria din PVC moale, durabilă și ușor de curățat Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit, inox sau alumin Pliabil da Roți din aliaj de carbură cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Frâne pentru fiecare roată din alumin Suport cotiera fixe captușite cu balustradă din oțel inoxidabil Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime totală ≥ 65 cm Adâncime totală (față în spate) ≥ 104 cm Înălțimea totală ≥ 87 cm Sarcină maximă: minim 130 Kg Certificat CE da
33192000-2 | 11 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult |  |  |  | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult Descriere Cărucior (scaun) cu rotile din cadrul de oțel carbon cromat durabil, destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor în vârstă și pacienților aflați în faza de recuperare postoperatorie, care dă ușurință și manevrabilitate superioară, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață Tapițeria din PVC moale, durabilă și ușor de curățat Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit, inox sau alumin Pliabil da Roți din aliaj de carbură cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Frâne pentru fiecare roată din alumin Suport cotiera fixe captușite cu balustradă din oțel inoxidabil Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime totală ≥ 65 cm Adâncime totală (față în spate) ≥ 104 cm Înălțimea totală ≥ 87 cm Sarcină maximă: minim 100 - 120 Kg Certificat CE da
33192000-2 | 12 | Fotoliu masaj | Fotoliu masaj |  |  |  | Fotoliu masaj Scaun de masaj de dimensiuni compacte da Curbura anatomică a spătarului și a scaunului da Tapițerie confortabilă din piele sintetică da Tetiera reglabilă - perna poate fi pliată sau desfășurată de pe scaun, permițându-vă să reglați intensitatea masajului da Suport pentru spate reglabil da Minim 12 airbag-uri pentru masaj da Panou de control integrat da Un slot USB reâncărcabil, astfel încât telefonul nu rămâne niciodată fără energie da Roți de transport pentru mutarea rapidă a scaunului în alt loc da Difuzoare încorporate da Scaunul poate reda muzică prin Bluetooth sau alte tehnologii fără fir Material tapițerie piele sintetică Putere motor minim 90W Nivel de zgomot ≤ 55 dB Dimensiuni 107x68x98 cm, ± 3cm Lungimea maximă a scaunului în timpul masajului 140 cm Înălțimea scaunului de la podea minim 42 cm Lățime scaun minim 53 cm Lungime suport pentru picioare minim 30 cm Sarcina suportată minim 150 kg
33192000-2 | 13
33192000-2 | 14
33192000-2 | 15
33192000-2 | 16
33192000-2 | 17
33192000-2 | 18
33192000-2 | 19
33192000-2 | 20
33192000-2 | 21
33192000-2 | 22
33192000-2 | 23
33192000-2 | 24
33192000-2 | 25
33192000-2 | 26
33192000-2 | 27
33192000-2 | 28
33192000-2 | 29
33192000-2 | 30
33192000-2 | 31
33192000-2 | 32
33192000-2 | 33
33192000-2 | 34
33192000-2 | 35
33192000-2 | 36
33192000-2 | 37
33192000-2 | 38
33192000-2 | 39
33192000-2 | 40
33192000-2 | 41
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 5) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33192000-2 | 1 | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | 3: bucată; 4: 30; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 1000000 | Institutul de Cardiologie
33192000-2 | 2 | Masă pentru îngrigirea sugarilor | Masă pentru îngrigirea sugarilor | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6732 | SR Drochia
33192000-2 | 3 | Dulap medical cu o ușă și safeu | Dulap medical cu o ușă și safeu | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 16000 | CS Orhei Nr. 2
33192000-2 | 4 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 2250 | CMF Floresti
33192000-2 | 5 | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3600 | CMF Floresti
33192000-2 | 6 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar | Masa pentru manipulare cu 1 sertar | 3: bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 96000 | IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie- SCTO
33192000-2 | 7 | Masă din inox pentru instrumente, scurta | Masă din inox pentru instrumente, scurta | 3: bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 72000 | IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie- SCTO
33192000-2 | 8 | Cărucior pentru urgențe | Cărucior pentru urgențe | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 175000 | IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie- SCTO
33192000-2 | 9 | Fotoliu de recoltare a sângelui | Fotoliu de recoltare a sângelui | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10000 | CS Tintareni
33192000-2 | 10 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg | 3: bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 27000 | SCM Gheorghe Paladi
33192000-2 | 11 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8000 | SCM Gheorghe Paladi
33192000-2 | 12 | Fotoliu masaj | Fotoliu masaj | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 30000 | CS Cantemir
1446582
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________