## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic | strandarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Incubator pentru nou-născuți | Incubator pentru nou-născuți | 6: Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianţă cu condiţii confortabile de umiditate şi temperatură în timpul tratamentului şi îngrijirii pentru copiii nou-născuţi (inclusiv prematuri), în stare gravă Parametrul Specificația Tip pacient prematur, nou-născut da Tip incubator mobil pe roți cu frînă da Dulap sau sertare pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 2 buc. Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical da Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie da Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) da Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei da Mînere de transportare pe ambele părți da Uși laterale (stînga, drapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc. Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă da Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc. Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg da Unghiul de ajustare trendelenburg și antitredelenburg Tavă pentru amplasarea casetei roentgen da Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray da Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale lavabile da Ecran color LCD Monitorizarea temperatura aer da temperatura copil da umiditate da putere încălzitor da Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor da Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur modul da Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare da Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate ≤40 - ≥90% Acurateția umidității ≤ 10% RH Intervalul de măsurare a umidității ≤15 - ≥99%) Modul de control a temperaturii Regim de control ,,Aer'' da Intervalul de temperatură în regim ,,Aer'' ≤25 - ≥37°C Regim de control ,,Temperatură Copil'' da Intervalul de temperatură în regim ,,Temperatură Copil'' ≤34 - ≥37°C Senzori de temperatură copil conectați concomitent Min. 2 buc. Acurateția de măsurare a temperaturii copil ≤ 0,3 °C Grafice Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore Alarme Buton de anulare alarmei da Alarme sonore și vizuale da Temperatura aerului ridicată da Temperatura aerului scăzută da Temperatura pielii ridicată da Temperatura pielii scăzută da Lipsă apă în rezervor cu pictogrmă pe ecran da Plasare incorectă umidificator da Defecțiune sistem da Flux aer da Zgomot de lucru în interiorul canopiei fără alarme Maximum 45 dB Sursa de tensiune: 220V, 50Hz da Consumabile și accesorii adiționale Filtru pentru aer 10 buc. Saltea pentru nou-nascuți 2 buc. Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut 4 buc. Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate 1 buc. Stativ pentru fixarea pompelor de infuzie 1 buc. Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Certificat de instruire Certificat de instruire ce confirmă capacitatea de efectuare a lucrărilor de mentenanță Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 2 | Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă | Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă | 6: Denumire Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă Descriere Ventilatorul pentru terapie intensivă pediatric și neonatal este un dispozitiv medical care acordă un suport ventilator pentru copii sau nou-născuții care au deficiențe respiratorii, crește rata de schimb a gazelor la nivel alveolar Locul amplasării Secția Reanimare și terapie nou născuți, Secția Prematuri Descriere generală Tipul de pacient Nou-născut, pediatric Modul de amplasare Pe stativ Tip stativ Cu roți, minimum 4 roți Frîne Minim 2 roți Braț pentru susținerea circuitului de pacient Da Suport pentru butelii cu gaze medicale Da, pentru 2 butelii Suport pentru fixarea umidificatorului și brațului Da Mîner pentru transportarea ventilatorului Da Sursă de aer medical integrată Da Monitor Minim 15 inch, tactil Modul de ventilare Moduri de ventilare disponibile Ventilare cu presiune controlată Da Ventilare cu presiune controlată cu sincronizare Da CPAP Da APRV/BiLevel Da Ventilare noninvazivă Da Ventilare de frecvență înaltă Da Gama de control și setări Tidal Volum 2 – 300 mL Rata de respirare 1-150 respirații/min FiO2 21 – 100 % Mecanism Trigger După flux și presiune Fluxul inspirator 2 – 30 L/min Presiunea maximă de inspir 1 – 60 cm H2O Rata I:E 4:1 – 1:4 PEEP/CPAP 0 – 35 cm H2O Frecvența de oscilare HFO 5 – 20 Hz Presiunea amplitudei de oscilare HFO 1 – 90 cm H2O Parametri monitorizați/afișați Presiunea maximă la inspir Da Presiunea medie în căile respiratorii Da Presiunea pozitivă la finele expirării Da Volumul total Da Volumul pe minut Da Volumul spontan pe minut Da FiO2 Da Rata respiratorie Da Timpul de inspir Da Timpul de expir Da Rata I:E Da Complianța sistemului respirator Da Rezistența la inspir Da Rata respirațiilor spontane Da Scurgerile de sistem Da Alarme de pacient Nivel scăzut sau ridicat al FiO2 Da Volumul pe minut scăzut Da Volumul pe minut ridicat Da Presiune inspiratorie scăzută Da Presiune inspiratorie ridicată Da Pierderea PEEP Da Apnea Da Oclusie Da Rată respiratorie ridicată Da Circuit deconectat Da Alarme de echipament Lipsă de alimentare cu gaze medicale Da Lipsă de alimentare cu energie electrică Da Baterie descărcată Da Eroare de sistem Da Funcționalități speciale Mecanism Trigger Da Compensarea scurgerilor din circuitul de pacient Da Buton Oxigen 100% Da Blocarea panoului de control Da Nebulizator integrat Da Autotestare la pornire Da Sistem de umidificare Controlul nivelului de umedificare Da Controlul nivelului de încălzire a tubului de inspir Da Umidificare pentru ventilare noninvazivă și invazivă Da Alarmă lipsă apă Da Alarmă defecțiunea cablului de alimentare a tubului de inspir Da Alarmă defecțiunea sensorului de temperatură Da Sursă de gaze medicale Tipul sursei de aer integrate Turbină Conexiune pentru sursă de oxigen Da Conexiune pentru sursă de aer Da Presiune de lucru a surselor de gaze 2,7 – 6 bar Standardul prizelor de gaze medicale DIN Sursa de energie electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko Acumulator Da Timpul de lucru cu acumulator Minimum 0,5 ore Consumabile și accesorii Circuit de pacient de multiplă utilizare din silicon, cu capcană de apă și tub de inspir cu element de încălzire tip nou nascut 4 Seturi, (sa se indice articolul produsului oferit) Cameră de umidificare 4 Bucăți Sensor de flux 5 Bucăți pentru multiplă utilizare, (sa se indice articolul produsului oferit) 20 bucăți pentru unică utilizare Sensor de temperatură pentru umidificator 2 Bucăți Cablu de alimentare a tubului de inspir pentru circuit de multiplă utilizare 2 Bucăți Cablu de alimentare a tubului de inspir pentru circuit de unică utilizare 1 Bucată Furtun de conectare la priza de oxigen 1 Bucată Furtun de conectare la priza de aer medical 1 Bucată Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Standarte și certificate Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Certificat de instruire Certificat de instruire ce confirmă capacitatea de efectuare a lucrărilor de mentenanță Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 3 | Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut | Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut | 6: Secția pentru utilizare Reanimare nou născuți Categoria de pacient Nou născut Tip ventilator Neinvaziv Amplasare Pe troleu Troleu Cu minim 4 roți, dintre care minim 2 cu frîne Coș pentru accesorii Amplasat pe troleu Braț pentru susținerea circuitului Amplasat pe troleu Ecran LCD / TFT Moduri de ventilare disponibile NCPAP Da NIPPV Da SNIPPV Da Funcționalități speciale Triger Da Apnea Backup Da Trend Da, grafic și tabelar Compensarea scurgerilor Da Respirație manuală Da Buton oxigenare Da Parametri controlați PEEP 1 – 15 cmH2O Presiunea de inspir 2 – 20 cmH2O Flux 0,5 – 20 L/min FiO2 21 – 100 % Timpul de inspir 0,2 – ≥ 10 Frecvența respirațiilor 1 – ≥ 100 bpm Rata I:E ≥4:1 – 1: ≥10 Parametri monitorizați Presiunea maximă de inspir Da PEEP Da Flux inspirator Da FiO2 Da Scurgeri din sistem Da Frecvența de respirație spontană Da Alarme Presiunea Mare/mică FiO2 Mare/mică Apnea Da Alimentare Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie încorporată Reîncărcabilă, resurse de minim 2 ore Gaze medicale Oxigen și aer Presiune de alimentare gaze 2,8 – 6 bar Accesorii Sistem de umidificare (sa se indice modelul oferit) Da, pentru nou născuți pentru circuite încălzite cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la firul de încălzire din tubul de inspir Furtune pentru conectare la rețea centralizată de gaze medicale Da, pentru oxigen și aer cu conexiune DIN Circuit de respirare Circuit de respirare (cu bonetă pentru nou născut, generator nazal și prong nazal 3 mărimi) cu fir de încălzire. 30 buc. Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Certificat de instruire Certificat de instruire ce confirmă capacitatea de efectuare a lucrărilor de mentenanță Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 4 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | 6: Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG (Polysomnography) da LTM (Long Term Monitoring) da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verifricarea impendanței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impendanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Alarme da Video digital Camera tip IR LTM da minim. SD da Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Camera amplasată pe stativ separat da Fotostimulator amplasat pe stativ separat da Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separat da Pacientul se va afla în cameră separate față de medic da Interfață de ieşire da I/O auxiliare da SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat da Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; da Printer da Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru da Accesorii Masa de lucru Pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru da Stative pentru amplasarea modulelor Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor da Chituri de interconectare a modulelor da Caciulite pentru pacient adult, pediatric, nou nascut Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita Da, 2 caciulite pentru fiecare categorie de pacient Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 5 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 | 6: Descriere Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimaterice pentru creșterea culturilor celulare Parametrul Specificația Tip incubator Amplasat pe roti, cu o cameră Metoda de încălzire Cu cămașă de aer Tip ușă Dublă, internă din sticlă Tip ușă externă Cu încălzire Carcasa internă Din oțel inoxidabil Carcasa externă inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Volum intern 100 L ± 20 L Metodă de control Cu microprocesor Interval de temperatură setabil "≤5 - ≥65C Fluctuație temperatură în interior Maxim 0,3 C Interval de setare a concentrației CO2 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2 ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2 Sensor IR Interfață Afișaj 7 seg, sau LCD Sterilizare internă Lampă bactericidă Sursa de tensiune: 220V, 50Hz Accesorii și consumabile Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu redactor de presiune Furtun Pentru conectare la prizele cu CO2 Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Certificat de instruire Certificat de instruire ce confirmă capacitatea de efectuare a lucrărilor de mentenanță Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 6 | Laringoscop video | Laringoscop video | 6: Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui în intervenții dificile. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificaţie Descriere generală Tip laringoscop Video tip pacient Adult tip iluminare LED Lamele laringoscop Lamele reutilizabile tip: Macintosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile la 134℃, 5min. da Camera video Camera integrată în lamele da Camera cu efect de anti-aburire da Monitor Amplasat pe mîner da Posibilitate de a intoarce ecran sus/jos, dreapta/stanga Accesorii Încărcător 220V, 50Hz, schuko da Acumulator reîncărcabil Integrat, autonomie minim 2 ore da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate da Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani
3310000-1 | 7 | Laringoscop set nou nascut | Laringoscop set nou nascut | 6: Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificaţie Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient Nou nascut tip iluminare Bec halogen/ Xenon/ LED Lamele reutilizabile tip: Miller da Mărimea 00 da mărimea 0 da mărimea 1 da autoclavabile la 134C, 5min. da Mîner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Bec de rezervă 3 buc halogen/Xenon, 1 buc. LED Acumulator reîncărcabil 1 buc. da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate da Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 2 ani
3310000-1 | 8 | Lampă germicidă mobilă cu recirculare | Lampă germicidă mobilă cu recirculare | 6: Descriere Este un dispozitiv predestinat pentru dezinfectarea incaperilor în momentul aflării persoanelor în încăpere Parametrul Specificația Tip sistem Amplasat pe roti, mobil Carcasă Oțel inoxidabil sau metal vopsit pentru protecție de corozie Dezinfectare Fără generare de ozon Tip sistem Cu recirculare Capacitate de dezinfectare Minim 100 m3/oră Durată de viață a lampelor de dezinfectare Minim 7000 ore Temporizator integrat Da Tensiune de alimentare 220 V/50 Hz, cablu tip Schuko minim 3 m Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Certificate pentru lampe bactericide Da Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 2 ani
3310000-1 | 9 | Videogastroscop | Videogastroscop | 6: Descriere Este un un accesoriu pentru sistemele de endoscopie flexibilă Parametrul Specificația Este compatibil cu sistemul video Olympus Evis Exera III Directia de vedere Direct Profunzimea cîmpului de vedere 3 – 100 mm Unghiul de vedere 140 grade Diametrul extern al inelului distal 9,2 mm Diametrul extern al părții flexibile 9,2 mm Canalul pentru instrumente 2,8 mm Unghiul de deflexie a capului distal Sus 210 grade, jos 90 grade, dreapta și stînga 100 grade Lungimea de lucru 1000 mm Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 2 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
3310000-1 | 10 | Dispozitiv electro-chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu | 6: Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. "Modul de sigilare a vaselor care conține:" Tăierea țesutului și sigilare să se facă cu o frecvență înaltă Sigilarea vaselor să se facă prin tehnologie bipolară "Electrocoagulatorul de înalta performanță " "Să asigure sigilarea vaselor de minim 7 mm " Afisaj digital cu tehnologie “touch screen” Implicarea simultană a min. 4 instrumente bipolare cu configurare independentă "Posibilitate de lucru cu regimuri de frecventa inalta " monopolare si bipolare Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere, pina la min. 350 W min. 350 Ohm Coagulare, pina la min. 230 W min. 180 Ohm Bipolar Tăiere, pina la min. 110 W min. 300 Ohm Coagulare, pina la min. 40 W min. 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray, etc. minimum 10 regimuri Funcţie de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu (la solicitare) 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală pentru de sigilare a vaselor 1 buc. Pedală dublă pentru coagulare și tăiere 1 buc. Modulul pentru lucru în regimul de rezecție în soluție salină 1 buc. Mâner cu tub reutilizabil, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații deschise: min. 20 cm, cu conector tip cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului 1 set. "Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm " 50 buc. Mâner cu tub, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații laparoscopice: min. 40 cm, cu conector tip cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului 1 set. "Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm " 50 buc. Pensă / forceps de sigilare, reutilizabil, pentru operații fine cu vase până la 7mm: min. 16 cm, cu conector tip cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului 1 set. Vârfuri de unica folosință tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm 30 buc. "Cablu bipolar angular reutilizabil pentru conectarea instrumentelor bipolare, min. 2 metri, min. 100 cicluri" 1 buc. Casoletă pentru sterilizarea instrumentelor reutilizabile după operație 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frînă da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da. certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
3310000-1 | 11 | Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii . | Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii . | 6: 33000000-0 Lot 1.1: Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală 1 buc Unitatea de baza: Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, două ieșiri (conexiuni) la motor, cu pompa de irigare integrată și modul USB integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din urmatoarele: • unitate de bază, • suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic. Aplicatie neurochirurgie: craniotomie, perforare craniana sau chirurgia vertebrala. Posibilitatea de conectare simultana a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al motorului. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm. Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. Pompa de răcire integrată, accesorii de irigare incluse. 2 33000000-0 Lot 1.2: Cablu de alimentare minim 5m 1 buc Cablu de alimentare minim 5m 3 33000000-0 Lot 1.3: Unitate motorizata manuala 1 buc Unitate motorizata manuala – cu viteza de rotatie minim 1200 rpm, fără lamă de perforare, conector tip Hudson, pentru chirurgia craniană adulți și pediatric. Greutate nu mai mare de 450g. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. 4 33000000-0 Lot 1.4: Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional 2 buc micro-motor de tip high-speed, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. Greutate nu mai mare de 150g. 5 33000000-0 Lot 1.5: Piesă de mană pentru craniotomie 1 buc piesă de mană cu manson pentru craniotomie, lungime 13cm, angulara, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata. Greutate nu mai mare de 100g 6 33000000-0 Lot 1.6: Comutator de picior tip pedala 1 buc Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de baza 7 33000000-0 Lot 1.7: Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed 2 buc Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata. 8 33000000-0 Lot 1.8: Protector Dura 2 buc Protector Dura mater, mediu, pentru utilizarea cu piesele de mană. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. 9 33000000-0 Lot 1.9: Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 3,0mm 2 buc Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 3,0mm 10 33000000-0 Lot 1.10: Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 4,0mm 3 buc Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 4,0mm 11 33000000-0 Lot 1.11: Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 5,0mm 1 buc Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 5,0mm 12 33000000-0 Lot 1.12: Burghiu neurochirurgical 2 buc Burghiu neurochirurgical, tip spirala, scurt, diametru 1,5mm, reutilizabil, steril 13 33000000-0 Lot 1.13: Freza tip spirala pentru craniotomie, steril, reutilizabil 10 buc Freza tip spirala pentru craniotomie, steril, reutilizabil 14 33000000-0 Lot 1.14: Adaptor de curățare/irigare a pieselor de mână 1 buc Adaptor de curățare/irigare a pieselor de mână Documente obligatorii: Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; ; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit; 4. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5. Manual de operare în limba română sau rusă. certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Beneficiar | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Incubator pentru nou-născuți | Incubator pentru nou-născuți | 3: buc; 4: 4 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 680000
3310000-1 | 2 | Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă | Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă | 3: buc; 4: 1 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 750000
3310000-1 | 3 | Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut | Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut | 3: buc; 4: 4 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 1000000
3310000-1 | 4 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | 3: buc; 4: 2 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 640000
3310000-1 | 5 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 | 3: buc; 4: 2 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 200000
3310000-1 | 6 | Laringoscop video | Laringoscop video | 3: buc; 4: 1 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 60000
3310000-1 | 7 | Laringoscop set nou nascut | Laringoscop set nou nascut | 3: buc; 4: 2 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 8000
3310000-1 | 8 | Lampă germicidă mobilă cu recirculare | Lampă germicidă mobilă cu recirculare | 3: buc; 4: 3 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 24000
3310000-1 | 9 | Videogastroscop | Videogastroscop | 3: buc; 4: 1 | IMSP Institutul Mamei și Copilului | 350000
3310000-1 | 10 | Dispozitiv electro-chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu | 3: buc; 4: 1 | IMSP SCM Sfânta Treime | 700000
3310000-1 | 11 | Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii . | Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii . | 3: buc; 4: 1 | IMSP SCR Timofei Moșneaga | 602000
5014000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________