## Consola tavan
Pct.41 Caiet de sarcini utilaj | 15 buc.
Consolă pe tavan pentru sala chirurgicală
Descrierea: Consolă verticală suspendată pe tavan destinată pentru sălile chirurgicale din blocul operator
Parametrul | Specificația
Sistem suspendant de tavan, tip vertical | da
Consola constă din două brațe articulate | da
Posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal | da
Modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziționat vertical | da
Înălțimea podului | 3 metri, două săli au mărimea tavanului 3,4 m și vor fi placate cu gips-carton la înălțimea de 2,4 m.
Lungimea fiecărui braț | minim 100 cm
Lungimea panoului consolei cu gaze medicale și prize electrice | minim 100 cm
Unghiul de rotire a consolei | minim 320 grade
Sarcina maximă pe consolă | minim 200 kg
Frână pneumatică | da
Șină pe partea laterală destinată pentru fixarea diferitor accesorii | da
Tava cu posibilitatea de reglare pe vertical a consolei, cu mâner încorporat | minim 2 buc.
Sertar cu posibilitatea de reglare pe vertical a consolei, cu mâner încorpăorat | minim 1 buc.
Stativ pentru fixarea pompelor de perfuzie și cârlige pentru fixarea pungilor de perfuzie, cu posibilitatea de reglare pe verticală și pe orizontală | da
Sistem / dispozitiv de încălzire a perfuziei / circuitul perfuziei cu un diapazon minim de încălzire de la 36 până la 41 grade. | da
Suport pentru monitor de pacient cu posibilitatea de reglare pe vertical a consolei (Vesa mount 75x75, cu fixator) | da
Prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 12 prize electri, cîte 6 prize pe două părți a consolei
Priza de O2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Vacuum, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza de CO2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza activă AGSS cu ejector de aer comprimat, standard DIN. Indicator de pornirea aspirației. Cu posibilitatea de reglare a aspirației de la min. 10 la 100 l/min. | min. 1 buc.
Prize RJ45 | min. 2 buc.
Bornă de împământare | min. 2 buc.
Acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în săli de chirurgie | da
Materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali | da
Termen de garanție | minim 36 luni
Produsul oferit trebuie să dispună de certificat CE, ISO 13485. Prizele de gaze conforme cu standartul DIN 13260-2. | da
Montarea panoului pe perete si conectarea acestora la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, CO2, AGSS, reteaua RJ45. | da
Montarea unui sistem de fixare care ar asigura posibilitatea de instalare a pendentelor pe tavan si excluderea caderii avariate ale acestora. | da
Coordonat:
șef Departament Inginerie Biomedicală
Palii Valeriu _____________________
şef secţie Anesteziologie
Lilia ȚÎGANCIUC __________________
vicedirector Chirurgie
STRAJESCU Gheorghe ______________

## Sistem suspendant cu 2 cons
Pct. 42 Caiet de sarcini utilaj |  | 4 buc.
Sistem suspendant cu 2 console pentru sala de trezire
Descriere | Sistem suspendant cu 2 console ce gestionează eficent locul din jurul patului în sala de trezire pacient
Parametrul |  | Specificația
Descrierea și componența sistemului | sistem suspendant cu 2 console | da
| posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal | da
| modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziționat vertical | da
| o consolă este dedicată pentru așa zisă „parte umedă” | da
| cealaltă consolă este dedicată pentru așa zisă „parte uscată” | da
| înălțimea podului | 3 m
Caracterisitica tehnică comună a consolelor | brațele, coloanele și modulele de distribuție sunt fabricate din aliaj de aluminiu rezistent | da
| acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în săli de chirurgie | da
| materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali | da
| fiecare braţ se poate manevra independent | da
| modulul de distribuție proiectat cu compartimente diferite pentru prizele de gazele medicale și electrice | da
Consola suspendată ”partea umedă” | lungimea totală a brațului | ≥100 cm
| unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal | ≥320 de grade
| capacitatea de încărcare a consolei | ≥50 kg
Modulul de distribuție ”partea umedă” | înălțimea | ≥80 cm
| mărimea laturilor | ≤28x25 cm
| șine verticale încorporate pentru accesorii | da
| raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală | da
| stativ de infuzie cu reglare pe verticală | da
| cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă | da
| Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | minim 1 buc
| Priza de Vacuum, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | minim 1 buc
| prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 8 buc
| bornă de împămîntare | minim 2 buc
| priză RJ45 | minim 1 buc
| Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor | minim 1 buc
| Vas de aspirare reutilizabil ≥1.5L, cu fixator | minim 1 buc
Consola suspendată ”partea uscată” | lungimea totală a brațelor | ≥100 cm
| unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal | ≥320 de grade
| mișcarea modulului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului | da
| capacitatea de încărcare a consolei | ≥50 kg
Modulul de distribuție ”partea uscată” | înălțimea | ≥100 cm
| mărimea laturilor | ≤70x40 cm
| șine sau bare verticale încorporate pentru fixarea rafturilor | da
| raft cu reglare pe verticală pentru monitor de pacient | da
| raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală pentru ventilatorul pulmonar | da
| cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă | da
| Priza de O2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | minim 2 buc
| Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | minim 1 buc
| prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 6 buc
| bornă de împămîntare | minim 2 buc
| priză RJ45 | minim 1 buc
| fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia | da
| Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor | minim 1 buc
| Braț fixare display Vesa mount 75x75, cu fixator | minim 1 buc
| Lampă de examinare LED, cu fixator | minim 1 buc
Alimentarea electrică |  | 220V, 50Hz
Instalarea si montarea pendantelor pe tavan | Termen de garanție | minim 36 luni
| Produsul oferit trebuie să dispună de certificat CE, ISO 13485. Prizele de gaze conforme cu standartul DIN 13260-2. | da
| Montarea panoului pe perete si conectarea acestora la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, reteaua RJ45. | da
| Montarea unui sistem de fixare care ar asigura posibilitatea de instalare a pendentelor pe tavan si excluderea caderii avariate ale acestora. | da
Coordonat:
șef Departament Inginerie Biomedicală
Palii Valeriu _____________________
şef secţie Anesteziologie
Lilia ȚÎGANCIUC __________________
vicedirector Chirurgie
STRAJESCU Gheorghe ______________

## Panou perete anesteziologi
Pct. 47 Caiet de sarcini utilaj | 15 buc.
Panou anesteziologi (consola/terminal/rampa de perete)
Panou destina pentru anesteziologi cu montarea pe perete cu gaze medicale și prize electrice
Panou fabricat din alumin cu 2 canale separate, pentru electricitate și gaze medicale | da
Panou este destinat cu montarea pe perete | da
Lungimea panoului | minim 150 cm
Prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 10 prize electrice
Priza de O2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Vacuum, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza activă AGSS cu ejector de aer comprimat, standard DIN. Indicator de pornirea aspirației. Cu posibilitatea de reglare a aspirației de la min. 10 la 100 l/min. | min. 1 buc.
Prize RJ45 | min. 1 buc.
Bornă de împământare | min. 2 buc.
Acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în săli de chirurgie | da
Materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali | da
Termen de garanție | minim 36 luni
Produsul oferit trebuie să dispună de certificat CE, ISO 13485. Prizele de gaze conforme cu standartul DIN 13260-2. | da
Montarea panoului pe perete si conectarea acestora la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, AGSS, reteaua RJ45. | da
Coordonat:

## Panou perete chirurgi
Pct 48 Caiet de sarcini utilaj | 15 buc.
Panou chirurgi (consola/terminal/rampa de perete)
Panou destina pentru chirurgi cu montarea pe perete cu gaze medicale și prize electrice
Panou fabricat din alumin | da
Panou este destinat cu montarea pe perete | da
Lungimea panoului | minim 100 cm
Prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European | minim 8 prize electrice
Priza de O2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 2 buc.
Priza de Aer, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza de CO2, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Priza de Vacuum, standard DIN. Mecanismul intern al prizei să fie proiectat pe bază de arc, cu demontare rapidă a prizei fără sudare în cazul necesității de înlocuire sau a mentenanței a prizei. | min. 1 buc.
Prize RJ45 | min. 1 buc.
Bornă de împământare | min. 2 buc.
Acoperire anti-bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede şi rotunjite pentru cerințele de igienă în săli de chirurgie | da
Materialul rezistent la acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali | da
Termen de garanție | minim 36 luni
Produsul oferit trebuie să dispună de certificat CE, ISO 13485. Prizele de gaze conforme cu standartul DIN 13260-2. | da
Montarea panoului pe perete si conectarea acestora la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, CO2, reteaua RJ45. | da
Coordonat:
șef Departament Inginerie Biomedicală
Palii Valeriu _____________________
şef secţie Anesteziologie
Lilia ȚÎGANCIUC __________________
vicedirector Chirurgie
STRAJESCU Gheorghe ______________