## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 22) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) |  |  |  | masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) Parametru Specificaţie Descriere Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) destinată pentru stocarea medicamentelor și parafarmaceuticii necesare pentru operații. Materialul mesei Aluminiu / oțel sau ABS Plastic Masa tip portabilă minim 4 roți minim 2 cu frînă Sertare "≥ 5 cu minimum câte 8 separatoare în fiecare" Coș pentru deșeuri amplasat lateral 1 buc. Sertare deasupra mesei pentru medicamente 2 nivele a cite minim 5 sertare Stativ pentru soluții infuzabile, 1 buc.
33100000-1 | 2 | Masă pentru operație de profil ortopedic cu acesorii | Masă pentru operație de profil ortopedic cu acesorii |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă corespunzatoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secţiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secţia din spate de la +80 la -45 grade (minim) Secţia de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detaşabilă divizată Secţia cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă pentru C-arm Accesibilitatea braţului C Mărimea casetelor minim 35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Rotile Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 20 manipulări Telecomndă Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă Accesorii Suport cot 2 unit. Suport umăr 2 unit. Suport picioare 2 unit. Suport torace 2 unit. Suport mînă (decubit lateral) 1 unit. Stand pentru perfuzie 1 unit. Curea pentru fixarea corpului 1 unit. Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. Extensie traumatologică: Două atașamente ortopedice confecționate din fibră de carbon rezistentă sau alte materiale analogice radiotransparente Să fie produs de același producător ca și masă de operație Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după lungime, manual sau automat Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după inaltime, manual sau automat Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după miscari laterale, manual sau automat Posibilitate de fixare a atașamentului la masa de operație Suport pentru genunchi- îndoit longitudinal și reglabil lateral pe articulația sferică, cu pernă, curea de fixare și cleme 2 unit. Suport la nivelul bazinului, amplasat între picioare pentru prevenirea căderii pacientului 1 unit. Suport sold pentru pozitia decubit lateral 1 unit. Suport pentru bratele de fixare ortopedice 2 unit. Carucior pentru instalarea atasamentului ortopedic 1 unit. Suport mobil pentru păstrare a echipament suplimentar de atașament ortopedic 1 unit. Încălțăminte pentru fixarea ortopedică 2 unit. Atașament pentru operare mâinelor 2 unit. Atașament pentru operații la umăr, tetieră 1 unit.
33100000-1 | 3 | Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) | Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) |  |  |  | Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Descriere Dispozitiv medical pentru interveţii ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncţional. Parametru Specificaţie Piesa de mînă Electric Putere, W ≥100 Greutate, gr. ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare Schimbarea si atașarea lamelor da, fără cheie Posibilitatea de utilizare a tehnologiei "Quick-Coupling" sau analogic Creşterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 20°C Carcasă sterilizabilă Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie ≥ 100 min. Indicator stare baterie Staţie încărcare baterii pentru min. 2 baterii Adaptoare Ferestrău oscilant Cap rotativ 360 ° Frecventa r.p.m ≥1000 Sterilizare, autoclavare Ferestrău alternativ Frecventa r.p.m ≥1000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotaţie reglabilă Sterilizare, autoclavare Broșe Kirschner Adaptor, (2 buc in cazul in care nu se incadrează în diapazonul cuvenit pentru toate broșele) 0 - 4 mm Perforatoare Alte adaptoare opţional Accesorii Lame pentru ferestrau 10 buc Lame pentru ferestrau alternativ 10 buc Burghie 10 buc Chee pentru fixare burghie 1 buc Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc Broșe Kirschner, mm 0.8 50 buc 1.0 100 buc 1.2 100 buc 1.5 100 buc 1.8 100 buc 2.0 200 buc 2.5 50 buc 3.0 100 buc Altele: Garanție ≥ 2 ani Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar Instalarea și testarea la locul necesar Deservire în perioada de garanție și postgaranție Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc.
33100000-1 | 4 | Șorț de radioprotecție plumbat | Șorț de radioprotecție plumbat |  |  |  | "Șorț de radioprotecție plumbat Parametrul Specificația Descriere Șorț de radioprotecție plumbată împotriva radiației X Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.25 mm Protecția laterală ≥ 0.25 mm Mărimea La solicitarea clientului
33100000-1 | 5 | Ochelari de radioprotecție plumbate | Ochelari de radioprotecție plumbate |  |  |  | Ochelari de radioprotecție plumbate Parametrul Specificația Descriere "Ochelari de radioprotecție plumbate împotriva radiațiilor X." Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Nylon, Plastic de calitate înaltă, flexibil sau alt material Protecția frontală și laterală ≥ 0.75 mm (±0.05) la (50-150 kV) Mărimea Universală, ajustabilă Înclinarea ajustabilă Strat antireflex al lentilelor Curea pentru ochelari, husă pentru păstrare, cârpă pentru curățire
33100000-1 | 6 | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere "Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față)" Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior "Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă." Protecția cerebrală ≥ 0.25 mm
33100000-1 | 7 | Fustă de radioprotecție plumbată | Fustă de radioprotecție plumbată |  |  |  | "Fustă de radioprotecție plumbată Parametrul Specificația Descriere "Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X." Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior "Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă." Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.25 mm Protecția laterală ≥ 0.25 mm Mărimea La solicitarea clientului
33100000-1 | 8 | Lampă pentru examinare, braț articulat | Lampă pentru examinare, braț articulat |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 200 mm focusabil Indexul de culoare, Ra ≥ 94 Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă, min. 4 roți Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în cîmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 60 000 lux "Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii"
33100000-1 | 9 | Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric | Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric |  |  |  | Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric Descriere Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric folosit în intervenţii de amputaţii de membre, osteotomii de mărimi mari. Parametru Specificaţie Material Inox, rezistent la sterilizare chimică şi strerilizare (135°C) Timp funcţionare, min ≥15 Viteza de oscilaţie 0-20000 oscilaţii / minut Putere, W ≥100 Schimbarea si atașarea lamelor fără cheie Creşterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului Nu mai mult de 24°C Greutate, gr ≤950 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135°C Viteza de rotatie, r.p.m ≥ 900 Zgomot (db) ≤75 Mecanism Uşor demontabil pentru a fi uşor prelucrat şi dezinfectat Mecanism de blocare Carcasă sterilizabilă Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. Indicator stare baterie Staţie încărcare baterii da, pentru min. 2 buc. la 220V, 50Hz Accesorii: Lămi pentru ferestrău, (lățimea lamelor, mm) 10 5 buc. 15-20 10 buc. 25-30 10 buc. Cablu de alimentare Pentru priza de tip Schuko min. 1 buc. Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării 1 buc. Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc. Altele: Garanție ≥ 2 ani Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar Instalarea și testarea la locul necesar Deservire în perioada de garanție și postgaranție Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc.
33100000-1 | 10 | Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric | Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric |  |  |  | Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric folosit în intervenţii de amputaţii de membre, osteotomii de mărime mică. Specificaţie Inox, rezistent la sterilizare chimică şi strerilizare (135°C) ≥15 0-20000 oscilaţii / minut ≥100 fără cheie Nu mai mult de 24°C ≤950 autoclavare ≤ 135°C ≥ 900 ≤75 Uşor demontabil pentru a fi uşor prelucrat şi dezinfectat ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min. Indicator stare baterie Staţie încărcare baterii Accesorii: 10 15-20 25-30 Pentru priza de tip Schuko Container cu accesorii de fixație în timpul sterilizării Geanta pentru pastrare si transportare Altele: ≥ 2 ani
33100000-1 | 11 | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii Descriere: Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Sistem Parametru Specificația Presiune minim/maxim 50/600 mmHg Interval de timp 5 - 180 min Ecran LCD grafic Touchscreen 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Calibrare automată a senzorului de presiune Sistem de alarmă Baterie încorporată min. 6 ore Interfață de utilizare a ecranului tactil Suport pentru masa sau stîlp Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. 4 buc. Set de tuburi min. 4 buc. Cablu de alimentare min. 1 buc. Troleu cu 5 rotile și coș Set de calibrare pentru bioinginer da, min. 1 set.
33100000-1 | 12 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 13 | "Chipiu de radioprotecție plumbat | "Chipiu de radioprotecție plumbat |  |  |  | "Chipiu de radioprotecție plumbat Parametrul Specificația Descriere "Chipiu de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior "Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă." Protecția cerebrală ≥ 0.25 mm
33100000-1 | 14 | Artromotor pentru picioare | Artromotor pentru picioare |  |  |  | Artromotor pentru picioare Parametrul Specificația Descriere Stimulator de reabilitare pentru dezvoltarea pasivă permanentă a articulațiilor picioarelor. Timpul de tratament Continuu Unghiul de lucru ≤ - 5° pînă la ≥ 115° Viteza de lucru setabilă, ≤ - 30° până la ≥ 115° per minut. Gama de mișcare (ROM) "Genunchi: ≤ - 5° pînă la ≥ 115°; Șold: ≤ 75° până la 5° ≥" Poziţionarea piciorului "Flexie/Extensie plantară: 40°, ( ± 10°); Flexie/Extensie dorsală: 30°, ( ± 10°)." Telecomandă " Telecomandă Touchscreen sau cu butoane START/STOP și display pentru afișararea regimului și vitezelor" Cu min. 6 regimuri pentru tratament Posibilitate de blocare a butoanelor Motor electric pentru miscarea sus/jos, a picioarelor pe platformă, de la panoul de comandă / telecomandă Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii: Set complet cu suporturi din plastic sau alte materiale 1 set.
33100000-1 | 15 | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție |  |  |  | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție Parametrul Specificația Descriere Umerar mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentul de radioprotecție. Mobil Material Oțel inoxidabil Greutatea de păstrare pentru ≥ 12 șorțuri Cuiere pentru ≥ 5 fuste Raft pentru ≥ 5 ochelari, chipiuri, gulere Roți ≥ 4, min. 2 cu frâne Accesorii Umerașe detașabile min. 12 buc.
33100000-1 | 28 | Termometru mecanic Cod 260600 | Termometru mecanic Cod 260600 |  |  |  | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C
33100000-1 | 29 | Termometru digital Cod 260610 | Termometru digital Cod 260610 |  |  |  | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarme/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare Rezistent la patrunderea apei Baterie inclusa
33100000-1 | 30 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 |  |  |  | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 % "
33100000-1 | 31 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 |  |  |  | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 % "
33100000-1 | 32 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop , separat de manseta
33100000-1 | 33 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid |  |  |  | Cistouretroscop video, rigid Denumirea Unit. Cantit. Camera video endoscopica de înaltă rezoluție FULL HD, cap de camera aproximativ F-25 mm, iesiri: componenta, DVI-D sau analogic) Unit. 1 Afisaj medical min. 24 inch Unit. 1 Stand laparoscopic cu un brat pentru montarea unui monitor (standard) Unit. 1 Cistouretroscop cu instrument flexibil nr. 1 Set l Componenta: Optica 4 mm 30grade autoclavabila -1 buc Stilet cu obturator 21Ș -1 buc Mecanism de ridicare - 1 bucata Tub de silicon - 1 buc. Seringa cu sigiliu siliconic - l buc -volumul aproximatic 150 ml Bușa compatibil "Storz" -1 bucata Bușa ,,Lup" -1 bucata Adaptor la seringa pentru conectare flexibila - 1 bucata Tap duza -1 buc Perie -1 buc Suport pentru vata -1 bucata Capac (luer lock) - 5 buc "Pensa pentru biopsie (cu falci ovale, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner)" Unit. 1 "Pensa pentru biopsie (cu falci zimtate, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner)" Unit. 1 Clema (cu prindere dinte de șobolan (stone grasping forceps), diametru 2,3mm, lungime 400 mm, ±10mm), (fara maner) Unit. 1 Maner pentru piesa de lucru inlocuibila cu arc (metal) Unit. 3 "lluminator endoscopic cu LED sursa de lumina pentru endoscopie rigida" Unit. 1 "Ghid de lumina diam. 5 mm (cablu de iluminare endoscopic, diametru 5 mm, lungime min. 240 cm, standard Storz)" Unit. 1 Crontang cu fixator, inclusive minerul Unit. 2
33100000-1 | 34 | Video Colonoscop | Video Colonoscop |  |  |  | Video Colonoscop Descriere Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în interiorul intestinului gros Parametrul Specificația "Videocolonoscop cu videoprocesorul Pentax Medical, model Versa / EPK-V1500c, anul 2022" Să se indice modelul oferit modelul Compatibil cu videoprocesorul Pentax Medical, model Versa / EPK-V1500c, anul 2022 da Tubul de inserție Lungimea de lucru ≥ 1600 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere > 140 Adîncimea cîmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥3 capturare imaginii reglarea intensității lumnii modificarea contrastului Spălarea obiectivului Imersibil Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
33100000-1 | 35 | Aparat de incalzire cu flux de aer | Aparat de incalzire cu flux de aer |  |  |  | Aparat de incalzire cu flux de aer Parametru Specificaţia Dimensiuni unitate centrala "aproximativ W- 295 mm , H- 370 mm , L -210 mm" Greutate unitate centrala aproximativ 12 kg Diapazon presiune 1-10 mb Nivel zgomot <50 dB Lungimea cablurilor min. 150 cm Parametru activitate 230VAC,50/60Hz Temperatura de operare 31-42 Celsius Dimensiuni patura L - 200 cm , W- 55 cm Greutate patura aproximativ 0,95 kg Material patura EVA Plastic , 5 nivele Box patura 10 pc/ box
33100000-1 | 36 | Compresor medical | Compresor medical |  |  |  | Compresor medical Parametru Specificaţia Productivitate 60 litri/minut - 1/ 3,5 bar Volum receiver 2 litri Pick-flow la presiunea 3 bar 200 litri/minut Etape de filtrare 5 Conectori de intrare DISS 1160-A (3/4"-16 UNF) Regim de lucru Permanent - C1 Nivel zgomot <50 dB
33100000-1 | 37 | Dispozitiv pentru galvanizare și electroforeză | Dispozitiv pentru galvanizare și electroforeză |  |  |  | Dispozitiv pentru galvanizare și electroforeză Descriere Dispozitiv este conceput pentru a influența corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice cu curenți diadinamici, curenți modulați sinusoid și radiații directe (galvanice), precum și cu laser și magneto-laser. Parametrul Specificația Tipul Versiune portabilă da Curentul al pacientului maxim, mA ≥ 50 Cronometru ≥ 1-99 min. Timp de lucru Continuu opțional Afișaj digital LCD Moduri de operare Curent galvanizat (GT), altele existente să fie indicate Reglarea curentului pacientului , de la 0,0 mA până la valoarea maximă Eroare de setare a frecvenței ≤ ± 10% Protecția lanțului pacientului Alimentarea 220V,50Hz Accesorii: Kit de accesorii "Pentru electrozi de plumb (Set de electrozi cu plumb)" 2 seturi Conducte de pacient Unice și bifurcate, 8 buc. Bandaj (Cauciuc) 2 buc.
33100000-1 | 38 | Masă autopsie (secționări), spălare și balzamare | Masă autopsie (secționări), spălare și balzamare |  |  |  | Constructiv: ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm; Gabaritele mesei (lungimea x lățimea x înălțimea): 2100-2600 x 810 x 860 mm; Capacitatea de încărcare: minim 180 kg În complectația mesei obligatoriu se includ accesoriile: – Elemente de lucru: susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru insrumente din inox; – Elemente de santehnică: amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon;VA Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioada garanției, contra cost post garanție
33100000-1 | 39 | Nebulizator | Nebulizator |  |  |  | Nebulizator Parametru Specificaţia Tip Inhalator ultrasonic Putere pulverizare 0,4 ml/min Volum recipient medicamente 8 ml Masca copi Masca adulti Atomizor cu furtun de aer comprimat Alimentare 230V, 50-60 Hz
33100000-1 | 40 | Oftalmoscop indirect | Oftalmoscop indirect |  |  |  | Oftalmoscop indirect Parametru Specificaţia Tip Portabil Valoare CRI 90 (redactare exacta a culorilor fata de lumina de zi , max=100) Sistem iluminare LED Filtre Albastru cobalt pentru exam. Cornee , filtru rosu sau vasculizator , fitru galben sau chihlimbar , filtru verde "Standart , Standart, Standart, Standart" Temperatura culorii 4000K Sistem brevetat de reglare sicronizata a convergentei si a axei paralele Alimentare 230V, 50-60 Hz
33100000-1 | 41 | Oglinda frontala Led | Oglinda frontala Led |  |  |  | Oglinda frontala Led Parametru Specificaţia Material ABS Plastic Diametru oglinda 55 mm Tip alimentare Baterie tip AAA sau CR123A Sursa lumina 140 Lumen Timp utilizare sursa de lumina circa 50000 ore Tip lampa Led 3,5V
33100000-1 | 42 | Otoscop | Otoscop |  |  |  | Otoscop Parametru Specificaţia Marire optica 3x Tip bec vaccum Tensiune alimentare 2,5V Grad de iluminare aprox. 7000 lux Pilnie urechi de unica folosinta d4mm 10 buc Baterii 2 Miner pentru baterii metalic Cap otoscopic metalic Ajustare intensitatii luminoase reostat Sistem de fxare cap otoscop-miner sistem Click
33100000-1 | 43 | Gamma cameră portativă | Gamma cameră portativă |  |  |  | Gamma cameră portativă Descriere Gamma cameră portativă este un dispozitiv medical utilizat pentru detectarea preoperatorie și intraoperatorie a substanțelor radioactive marcate (gama maker). Parametru Specificaţie Date tehnice Electric Lungimea, mm ≤300 Greutate, gr ≤250 Condiții de stocare și transportare de la -40°C pînă la +70°C; de la 10% pînă la 90% umiditate relativă a aerului Baterii Durata de viață a acumulatorului ≤300 ore de lucru intensiv Consumul de curent regim standard: maximum 80 mA Radiopreparatele de lucru 99m-Tc; 123-I; 111-In; 131-I Diapazonul de lucru al emisiilor 20 keV - 512 keV Unghiul de deschidere 99mmTc (140 keV), FWHM 42° Numărul maximal de înregistrări per secundă, cps 0-2000 Rezoluția absolută 99mmTc (140 keV) > 10000cps / MBq Pragul de sensibilitate 10 keV Indicator stare baterie, cu cel putin 20 ore inainte de 10% incarcatura Posibilitate de dezinfectare Accesorii Alte adaptoare opţional Husa sterila 100 buc Geanta pentru pastrare si transportare 1 buc Instalare si instruire pentru utilizatori
33100000-1 | 44 | Microscop binocular tip simplu | Microscop binocular tip simplu |  |  |  | Microscop binocular tip simplu Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă LED Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 48-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
33100000-1 | 45 | Stativ pentru perfuzii/infuzii | Stativ pentru perfuzii/infuzii |  |  |  | Descriere "Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a 1-2 pompe de infuzie și orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml." Specificație "1) Corpul din oţel inoxidabil 2) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 35 cm 3) Înalțimea maximă ≥ 200 cm 4) Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu rotile minim 5 rotile, minim una cu frână. 5) Minim 2 suporturi-coşuleţ pentru vase; minim 2 cîrlige 6) Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) - minim 8 kg"
33100000-1 | 46 | Scaun WC de camera, pliabil | Scaun WC de camera, pliabil |  |  |  | Scaun cu WC de cameră, pliabil, cu înălțime reglabilă, destinat persoanelor cu nevoi speciale Cadru rezistent din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil, calitate superioară Suport braţe detașabil Picioarele dotate cu pufere din cauciuc antiderapant Șezutul şi capacul realizate din PVC Reglabil pe înălţime: 43-58 cm Lățimea șezutului minim 54 cm Adâncimea șezutului minim 42 cm Greutate maxima sustinuta: 200 kg Garanție 24 luni
33100000-1 | 47 | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare |  |  |  | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare Aplicare Automatizarea procesului de denaturare și hibridizare a procedurilor FISH Capacitate 6-12 lame Gama de control al temperaturii 20 °C - +99°C Acuratețea temperaturii ±1°C Uniformitatea temperaturii ±1°C Display Da Încălzirea lamelor 2 părți Timer 1 min la 99 h 59 min sau 1 sec la 99 min 59 sec Timp de încălzire (37°C până la 95°C) ≤3 min Timp de răcire (95°C până la 45°C) ≤7 min Mod de operare Denaturare și hibridizare Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 48 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar |  |  |  | Hotă cu flux laminar Descriere Dulap biologic cu flux laminar, pentru manipularea culturilor celulare într-un mediu aseptic. Parametru Specificaţie Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării da Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze
33100000-1 | 49 | Centrifugă de laborator cu godeuri | Centrifugă de laborator cu godeuri |  |  |  | Descriere: Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectă Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm: 0-1000; Maximală, rpm: ≥ 6000; Setări: setarea vitezei; Tip rotor: Rotor pentru plăci de microtitrare standard cu 96 godeuri; Capacitate rotor: ≥ 2 plăci cu 96 godeuri; Timer: Da Gama de timp: 0 - ≥60 min; Incrementarea: ≤1 min; Blocarea capacului în timpul lucrului: Display digital: Alimentarea 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB
33100000-1 | 50 | Microscop trinocular, cu contrast de fază inversată | Microscop trinocular, cu contrast de fază inversată |  |  |  | Microscop trinocular, cu contrast de fază inversată Descriere Calcularea indicelui mitotic pentru cariotipare Parametru Specificația Metoda de observare contrast de fază, câmp luminos Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective "Obiective IOS Plan Acromat:" 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60, 100x/1.25 (Imersie în ulei) Condensor Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanta de lucru 72 mm Tub trinocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare - cîmp larg WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Sistem de focalizare Butoane coaxiale pe ambele părţi macrometrice şi micrometrice. Sistem de ajustare a tensiunii şi a distanţei maxime parcurse pe axa Z. Iluminare LED cu ajustarea intensitatii Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Cameră opţional competentă cu binocular şi trinocular Filtre Filtru de interferență 550 nm Filtru verde și albastru, 45 mm diametru
33100000-1 | 51 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 100 Maximală, rpm pină la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori Indicarori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare
33100000-1 | 52 | Agitator magnetic cu placă fierbinte | Agitator magnetic cu placă fierbinte |  |  |  | Agitator magnetic cu placă fierbinte Interval de temperatură: 30°C – 300 °C Diametrul plăcii de lucru: 160 mm – 200 mm Gama de control al vitezei: 250-1250 RPM Omogenitatea temperaturii pe placă: ±3°C Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 53 | Frigider pentru reactivi, 200 L | Frigider pentru reactivi, 200 L |  |  |  | Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configuraţie: mobil Capacitatea: ≥ 200 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 4 Lumină interior: Da Construcţie interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarme: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fară CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 54 | Congelator pentru laborator, vertical 100L | Congelator pentru laborator, vertical 100L |  |  |  | Descriere: Stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Configuraţie: vertical Capacitatea internă a camerei: 90 – 120 L Număr de sertare: ≥ 3 buc. Ușă: 1 solidă cu mecanism de blocare Roți: Da Construcţie interioară: oţel inoxidabil Construcţie exterioară: cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Alarme: acustică, vizuală Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii Răcire: ventilată sau statică Refrigerent: fară CFC / HCFC Alimentare: 220 V, 50 Hz Zgomot: < 60 dB Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 55 | Microcentrifugă | Microcentrifugă |  |  |  | Microcentrifugă Viteză: 100 – ≥ 1000 g Capacitate: 12 – 24 eprubete Volume eprubete: 1,5 – 2 mL Să includă adaptore pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 56 | Vortex mixer | Vortex mixer |  |  |  | Vortex mixer Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Garanție: min. 24 luni
33100000-1 | 57 | Pipetă dozator cu un canal 0.5 – 5 uL | Pipetă dozator cu un canal 0.5 – 5 uL |  |  |  | Volum variabil: 0.5 - 5 uL Autoclavabilă
33100000-1 | 58 | Pipetă dozator cu un canal 5 – 50 uL | Pipetă dozator cu un canal 5 – 50 uL |  |  |  | Volum variabil: 5.0 - 50 uL Autoclavabilă
33100000-1 | 59 | Pipetă dozator cu un canal 2 – 20 uL | Pipetă dozator cu un canal 2 – 20 uL |  |  |  | Volum variabil: 2.0 - 20 uL Autoclavabilă
33100000-1 | 60 | Pipetă dozator cu un canal 10 – 100 uL | Pipetă dozator cu un canal 10 – 100 uL |  |  |  | Volum variabil: 10 - 100 uL Autoclavabilă
33100000-1 | 61 | Pipetă dozator cu un canal 20 – 200 uL | Pipetă dozator cu un canal 20 – 200 uL |  |  |  | Volum variabil: 20 - 200 uL Autoclavabilă
33100000-1 | 62 | Pipetă dozator cu un canal 100 – 1000 uL | Pipetă dozator cu un canal 100 – 1000 uL |  |  |  | Volum variabil: 100 - 1000 uL Autoclavabilă
33100000-1 | 63 | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL |  |  |  | Volum variabil: 1.0 - 10.0 mL Autoclavabilă
33100000-1 | 64 | Stativ pentru Pipete dozator cu un canal | Stativ pentru Pipete dozator cu un canal |  |  |  | Stativ pentru Pipete dozator cu un canal Capacitate: ≥ 6 pipete dozator cu un singur canal
33100000-1 | 65 | Baie de apă pentru histologie | Baie de apă pentru histologie |  |  |  | Baie de apă pentru histologie Descriere Este intrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată. Caracteristici Volumul maxim a vasului 1,5 - 2,5 litri Temperatura setare de la +30°C…la +80°C Precizie ±1,5 °C Acoperire antimicrobiană Afisare digitala a temperaturii Deconectare automată la supraîncălzire Alimentare 220V, 50Hz
33100000-1 | 66 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser |  |  |  | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Caracteristici: 1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice 3. Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser ce activeaza un compus chimic incorporat in materialul casetei, imprimarea fiind permanenta si ne mai putand fii stearsa. 4. Pentru imprimarea casetelor nu necesita cartuse de cerneala, banda de imprimare sau lumina UV de fixare. 5. Rezolutia de printare sa fie de minim 500 dpi 6. Viteza de imprimare ≥ 900 de casete pe ora. 7. Sa permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înlicinate atat la 35° cat si la 45° 8. Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 9. Contine minim sase magazii metalice pentru incarcare casete cu o capacitate totala de stocare de minim 400 casete 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta. Casete incluse minim 1000 buc. Termen de garanție: ≥36 luni Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat - obligatoriu
33100000-1 | 67 | Sistem automat de procesare de tesut | Sistem automat de procesare de tesut |  |  |  | Sistem automat de procesare de tesut Caracteristici: 1. Interfata cu ecran tactil si soft operare intuitiv, rezistent la solvent. 2. Trebuie sa permita rotire automata in-proces a reactivului – fara manipulare manuala 3. Salvarea a minim 10 programe in memoria aparatului 4. Trebuie sa prezinte minim 3 programe validate de procesare la temperatura scazuta cu reactivi standard care sa permita procesarea biopsiilor 1-3mm (la temperatura camerei) in maxim 2 ore, a pieselor de rutina de 3 mm (la temperatura de maxim 35oC) in maxim 5 ore, a pieselor de pana la 5 mm (la temperatura de maxim 35oC) in maxim 7 ore 5. Program de spalare rapida in maxim 20 minute si spalare standard in maxim 40 minute. 6. Temperatura pana la 65 oC pentru reactivi, parafina si prima solutie de spalare. 7. Trebuie sa permita preincalzirea reactivului la 35oC pentru o procesare mai rapida. 8. Posibilitate de intarziere programabil cu pana la 7 zile; 9. Sistem de protectie pentru suprapresiune. 10. Sistem de protectie pentru supraincalzire. 11. Sistem de protectie pentru supraalimentare 12. Senzori de detectie de subumplere sau supraumplere vas de reactie 13. Trebuie sa permita agitarea prin miscarea suportului de casete astfel incat acesta sa fie si scufundate si scoase din reactiv pentru o procesare eficienta 14. Trebuie sa fie dotat cu sistem de ventilatie dual cu filtre de permanganat si carbune atat pentru camera de stocare si pentru aspirarea vaporilor din camera de procesare la deschiderea capacului. 15. Mentinerea autonomie minim 3 ore de operare pentru protectia specimenului prin finalizarea transferului de reactivi in timpul intreruperilor de curent 16. Capacitate minim 300 casete simultan in cos organizat in care casetele sa fie distantate 17. Capcitate recipienti reactiv aproximativ 5 litri Garantie nu mai putin de 36 luni. Instalare si instruire pentru utilizatori. Efectuarea mentenanței la dispozitiv pe parcursul perioadei de garanție cu schimbare de piese la necesitate și în conformitate cu manualul producătorului.
33100000-1 | 68 | Incubator CO2 | Incubator CO2 |  |  |  | Incubator CO2 Descriere Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimaterice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice Parametru Specificaţie Tip incubator Amplasat pe roti, cu o cameră Capacitate 60-80 l Metoda de încălzire Cu cămașă de aer Tip ușă Dublă, internă din sticlă Tip ușă externă Cu încălzire Carcasa internă Din oțel inoxidabil Carcasa externă Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 50°C Fluctuație temperatură în interior Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2 ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2 Sensor IR Sursa umiditate tavă cu apă Numărul de rafturi 2 – 5 Interfață Afișaj LED sau LCD Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun Pentru conectare la prizele cu CO2
33100000-1 | 69 | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara |  |  |  | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara Descriere Monitor stationar pentru determinarea contaminarii a articolelor de îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața Tipul detectorului gamma, beta și alfa Intervalul de energie măsurabil alpha > 2 MeV, beta > 100 keV, gamma, 5 keV…2.3 MeV Radionuclizi măsurați: Tc-99m, I-125, I-123, Ga-67, Re-186, Co-57, Co-60, Cs-137, Cr-51, I-131, Sr-90 si altele Numarul de canale 2 câte 10000 cps Detector maini Scintilator , cu suprafata minim de 160 cm2 pentru fiecare mână, sensibil Detector picioare Scintilator , cu suprafata minim de 500 cm2 pentru fiecare picior Detector haine Detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine Interfata utilizator LCD Siguranta software Protejat prin parola Conexiune retea Ethernet 1 Gbps Temperatura de functionare 0-40 ˚C Umiditatea relativă Max. 90% fără condens Alimentarea electrică 220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz Timpul de măsurare Reglabil de la 1 până la 99 de secunde Consum de energie Nu mai mult de 30 VA Numărări de fond Media cu timpul măsurarii ajustat (60-600 secunde) Alarma minimă Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde Prag de alarmare Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2) Greutate Nu mai mare de 55 kg Material carcasa efectuat din metal Tip montare Pe podea Instruire bioingineri Instruire utilizatori Garantie minim 24 luni Manual de service, in limba romana/engleza Manual de utilizare , in limba romana/engleza Metrologie Verificare in laborator national acreditat
33100000-1 | 70 | Dozimetru individual cu indicator radiologic | Dozimetru individual cu indicator radiologic |  |  |  | Dozimetru individual cu indicator radiologic Sensibilitate: la radiațiile X și gamma, particulele ß Citirea directă a echivalentelor de doză Hp (10) [adânc/întregul corp] și Hp (0,07) [profunzime/piele] Unități de afișare : Sv și rem (cu prefixe) SAU scalate în Sv și cGy (cu prefixe) Răspuns neutron: < 2% Afișarea dozei și depozitare: 0 μ Sv până la > 16 Sv (0 mrem până la > 1600 rem) Rezoluția afișajului: 1 μ Sv (0,1 mrem ), până la 10 Sv Rezoluție de stocare: 1/64 μ Sv (=1,5 μ rem) Afișarea ratei de doză: 0 μ Sv /h până la >4 Sv /h (0 mrem /h până la >400 rem/h); auto ranging Răspuns energetic: Foton: Hp ( 10): [Toate ref. 137Cs]: ±50% 15 keV până la 17 keV ; ±20% 17 keV la 1,5 MeV; ±30% 1,5 MeV până la 6 MeV; ±50% 6 MeV până la 10 MeV Foton: Hp (0,07): [Toate ref. 137Cs]: ±30% 20 keV până la 6 MeV; ±50% 6 MeV până la 10 MeV Beta: Hp (0,07): ±30% 250 keV până la 1,5 MeV (ref. 90Sr/90Y) Răspuns unghiular: Hp ( 10) 137Cs ±20% până la ±75º; CP (10) 241Am ±50% până la ±75º; CP (0,07) 90Sr/90Y ±30% până la 55º Precizie: Hp ( 10) 137Cs ±10%; CP (0,07) 90Sr/90Y ±20% Linearitatea ratei dozei: Hp ( 10) 137Cs: ±10% 1 Sv /h Hp (0,07) 90Sr/90Y: ±20% 1Sv/h De mediu Temperatura de funcționare: de la -10 °C la +50 °C (de la +14 °F la +122 °F) Umiditate: 20% până la 90% RH, fără condensare Vibrații: IEC 1283: 2g, 15 minute, 10 până la 33 Hz Șoc: 1,5 m (5') cădere pe fiecare suprafață pe beton EMI/EMC (inclusiv descărcare statică): Depășește cerințele IEC 61526; depășește standardul MIL mai strict 461D RS103
33100000-1 | 71 | Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530 | Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530 |  |  |  | Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530 Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componenței sanguine Parametru Specificaţia Metode de măsurare impendansmetrică fotometrică optică (5 diff) Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # MON# NEU# BAS# EOS# LYM% MON% NEU% BAS% EOS% RDW PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afişaj grafic Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor datelor- histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă > 1000 pacienţi Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize" Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 72 | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 |  |  |  | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" Memorie ≥ 200 inregistrari ECG da Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei Identificarea aritmiei Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru
33100000-1 | 73 | Distilator | Distilator |  |  |  | Distilator Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa Alimentare 380 V- 50 Hz
33100000-1 | 74 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 |  |  |  | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impendanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD lumină fundal Date ecran ora statut baterie Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Buton evenimente Buton navigare meniu Blocarea automată a butoanelor Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă da tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient Adnotare eveniment ECG Clasificarea de evenimente Analiza ST Analiza QT Analiza PQ Analiza PM Analiza aretmiilor Variabilitate ritm cardiac după timp Variabilitate ritm cardiac după frecvență Reprezentarea grafică a datelor Reprezentarea tabelară a datelor Raport presetabil de utilizator Interfața presetabilă utilizator Posibilitate printare raport Accesorii Cablu ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor
33100000-1 | 75 | Monitor Holter a tensiunii arteria | Monitor Holter a tensiunii arteria |  |  |  | Parametrii tehnici solicitați Monitor holter a tensiunii arteriale automat, portabil. Pacient: adult, pediatric. Manșetă integrală din cauciuc Limite de măsurare TA 0-300 ±10mmHG Rezoluție - 1 mmHg Limite de măsurare puls 40 - 240± 10 bpm Rezoluție – 1 bpm Posibilitatea de detectare IHD, PAD, AFIB. Etc. Conectare la PC prin USB Posibilitate de monitorizare a TA minim 24 ore Card de stocare a datelor inclus Display color Software-ul inclus pentru PC va putea realiza revizuirea datelor, analiza rezultatelor măsurate, vizualizarea graficului de tendințe, histograma, tipărirea rapoartelor și alte funcții Alimentare: baterii sau acumulator reîncărcabile Încărcător 220V pentru baterii sau acumulator inclus Husă pentru dispozitiv Manșete de rezervă – min. 2 buc
33100000-1 | 76 | Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 | Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă Sistem ID pacient Introducerea datelor manual Interfaţa PC Afişarea histogramelor Stocarea datelor Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 77 | Garou pneumatic Digital | Garou pneumatic Digital |  |  |  | Destinatia: este destinat pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, protezărilor la genunchi, amputărilor, pentru restricționarea circulației sângelui la nivelul membrelor. Garoul pneumatic Digital oferă funcționare stabilă, configurare usoară, sistem eficient de alarmă pentru intervenții chirurgicale, condiții de sigurantă într-o sala de operații. Caracteristici de sistem: 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple) Ecran LCD grafic, operare touch: verificare si curațare usoară Memorare data, ora, presiunea intervenției "Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată presiunii optime auto-testare a presiunii și verificarea sistemului" Calibrare automată a senzorului de presiune " Sistem de alarma de siguranță (manseta, presiune, baterie, timp)" Baterie încorporată: durata de viață maximă 12-72 ore Dotare standard: Manseta 61x9 cm - rosu - brat L sau coapsa S Manseta 80x9 cm - albastru - coapsa – M Manseta 90x12 cm - albastru - coapsa – L Manseta dublă 57x10 cm - albastru - brat – M Manseta dublă 80x15 cm - rosu - coapsa – M Furtun de aer Cablu de alimentare Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Manual de utilizare Specificații tehnice: Presiune maxima: 800 mmHg Interval timp: 5-180 min Ecran: LCD, touch Senzor: LOP (Limb Occlusion Pressure) Dimensiune: aproximativ 170 x 210 x 260 mm Tensiune: 240 V - 50/60 Hz
33100000-1 | 78 | Dezinfectare prin temperatura si abur | Dezinfectare prin temperatura si abur |  |  |  | Dezinfectare prin temperatura si abur Dimensiuni: aproximativ 1310mm x 710mm x 2020 mm (intern) Consum de energie: econom A3 Complectarea cu carucioare pentru incarcare, carucior cu polite Diverse moduri de dezinfectie pentru diferite tipuri de materiale textile Volumul de lucru al camerei interioare - 2,1 m3 Generator de abur din otel inoxidabil. Placa compactoare din elastic de silicon alb Usi mari pentru a facilita incarcarea, descarcarea aproximativ Latime - 1350mm, inaltime 1930mm Sistem de fixare a usii: Mecanic ( suruburi cu bicla, cu piulite-fluture) Intregul proces este automatizat pe baza unui controler electronic Timpul de incalzire a camerei pana la temperatura de lucru T-100 gr.C nu mai mult de 50 de minute Regim de temperatura de dezinfectie si dezinfestare: - 80 - 100 gr.C Umiditate in camera de lucru: 40 - 98% Regimuri de dezinfectie: 5 regimuri Prezent testul de ermetizare Senzor pentru controlul automat al nivelului apei in generator de abur Semnal sonor la sfar itul programului de dezinfectie Materiarele dupa procesul de dezinfectie trebuie uscate Capacitatea de a monitorira temperatura din camera de dezinfectare Perioada estimata de expluatare a carnerei de dezinfectare nu mai putin de 8 ani Acoperire anti-coroziune a camerei - grund acrilic bicomponent, al 2-lea strat - email gri nr.671 Dimensiuni exterioare ale camerei nu mai mult de: - Latime - 1,65m, Adancime - 1,15m, inaltime - 2,1 m "Verificarea metrologica a instrumentelor de masura existente (manometre, termometre etc.) - termometru tehnic lichid" Set de rezerva de incalzitoare de aer si apa - 1 set din fiecare Perioada de garantie pentru intretinere si reparatii, inclusiv piese de schimb - 36 !uni Pa aport si manual de instructiuni - 2 - 3 seturi lnstructaj pentru client si bioinginer a spitalului Transport, instalare si punere in functiune la client Materiarele pentru montare i instalare trebuie incluse in costul carnerei Montarea, instalarea i punerea -in functiunii a utilajului trebuie se fie incluse in costul camerei.
33100000-1 | 79 | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 |  |  |  | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igienă dentară şi tratament stomatologic. Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 180kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior da Masa dentistului Turbină Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Micromotor electric Piesă contraughi Braţ asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Camera intraorală Lampă fotopolimer Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detaşabil" Clătitor Filtru pentru impurităţi Posibilitatea programării volumului de apă Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000 rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină LED Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux "conectarea / deconectarea prin senzor" Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED Mîner detaşabil, autoclavabil da Fregvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei Putere ≥1,5kw Monitor ≥ 19 Camera intraorală Conectare la calculator prin USB Tip CCD Revenirea automată la poziţia iniţială Comanda de oprire urgentă Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 22) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | IMSP SF. TREIME
33100000-1 | 2 | Masă pentru operație de profil ortopedic cu acesorii | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000
33100000-1 | 3 | Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 420000
33100000-1 | 4 | Șorț de radioprotecție plumbat | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 5 | Ochelari de radioprotecție plumbate | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000
33100000-1 | 6 | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 7 | Fustă de radioprotecție plumbată | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 8 | Lampă pentru examinare, braț articulat | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000
33100000-1 | 9 | Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 170000
33100000-1 | 10 | Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 170000
33100000-1 | 11 | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000
33100000-1 | 12 | Sterilizator 80 L | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 13 | "Chipiu de radioprotecție plumbat | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 14 | Artromotor pentru picioare | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 15 | Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000
33100000-1 | 28 | Termometru mecanic Cod 260600 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2318.4 | SR Singerei
33100000-1 | 29 | Termometru digital Cod 260610 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 40 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1678.08
33100000-1 | 30 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 836.28
33100000-1 | 31 | Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 836.28
33100000-1 | 32 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 40 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6300
33100000-1 | 33 | Cistouretroscop video, rigid | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000
33100000-1 | 34 | Video Colonoscop | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 35 | Aparat de incalzire cu flux de aer | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 37000 | SR Cahul
33100000-1 | 36 | Compresor medical | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33300
33100000-1 | 37 | Dispozitiv pentru galvanizare și electroforeză | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11000
33100000-1 | 38 | Masă autopsie (secționări), spălare și balzamare | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 116400
33100000-1 | 39 | Nebulizator | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500
33100000-1 | 40 | Oftalmoscop indirect | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3500
33100000-1 | 41 | Oglinda frontala Led | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3200
33100000-1 | 42 | Otoscop | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 4 | [5 empty] | 10000
33100000-1 | 43 | Gamma cameră portativă | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 | [5 empty] | 550000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 44 | Microscop binocular tip simplu | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 5 | [5 empty] | 75000
33100000-1 | 45 | Stativ pentru perfuzii/infuzii | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 10 | [5 empty] | 35000
33100000-1 | 46 | Scaun WC de camera, pliabil | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 2 | [5 empty] | 3000
33100000-1 | 47 | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 | [5 empty] | 210000
33100000-1 | 48 | Hotă cu flux laminar | Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) | bucată | 1 | [5 empty] | 210000
33100000-1 | 49 | Centrifugă de laborator cu godeuri | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | bucată | 1 | [5 empty] | 42000
33100000-1 | 50 | Microscop trinocular, cu contrast de fază inversată |  | bucată | 1 | [5 empty] | 90000
33100000-1 | 51 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | bucată | 1 | [5 empty] | 40000
33100000-1 | 52 | Agitator magnetic cu placă fierbinte |  | bucată | 1 | [5 empty] | 10500
33100000-1 | 53 | Frigider pentru reactivi, 200 L |  | bucată | 1 | [5 empty] | 32000
33100000-1 | 54 | Congelator pentru laborator, vertical 100L |  | bucată | 1 | [5 empty] | 30000
33100000-1 | 55 | Microcentrifugă |  | bucată | 1 | [5 empty] | 18000
33100000-1 | 56 | Vortex mixer |  | bucată | 1 | [5 empty] | 9000
33100000-1 | 57 | Pipetă dozator cu un canal 0.5 – 5 uL |  | bucată | 2 | [5 empty] | 4600
33100000-1 | 58 | Pipetă dozator cu un canal 5 – 50 uL |  | bucată | 2 | [5 empty] | 4600
33100000-1 | 59 | Pipetă dozator cu un canal 2 – 20 uL |  | bucată | 2 | [5 empty] | 4600
33100000-1 | 60 | Pipetă dozator cu un canal 10 – 100 uL |  | bucată | 2 | [5 empty] | 4600
33100000-1 | 61 | Pipetă dozator cu un canal 20 – 200 uL |  | bucată | 2 | [5 empty] | 4600
33100000-1 | 62 | Pipetă dozator cu un canal 100 – 1000 uL |  | bucată | 2 | [5 empty] | 4600
33100000-1 | 63 | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL |  | bucată | 1 | [5 empty] | 2500
33100000-1 | 64 | Stativ pentru Pipete dozator cu un canal |  | bucată | 2 | [5 empty] | 2000
33100000-1 | 65 | Baie de apă pentru histologie |  | bucată | 15 | [5 empty] | 225000
33100000-1 | 66 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser |  | bucată | 1 | [5 empty] | 750000
33100000-1 | 67 | Sistem automat de procesare de tesut |  | bucată | 1 | [5 empty] | 740000
33100000-1 | 68 | Incubator CO2 |  | bucată | 1 | [5 empty] | 110000
33100000-1 | 69 | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara |  | bucată | 1 | [5 empty] | 460000
33100000-1 | 70 | Dozimetru individual cu indicator radiologic |  | bucată | 2 | [5 empty] | 780000
33100000-1 | 71 | Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530 |  | bucată | 1 | [5 empty] | 169000 | SR Soroca
33100000-1 | 72 | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 |  | bucată | 3 | [5 empty] | 63250
33100000-1 | 73 | Distilator |  | bucată | 1 | [5 empty] | 13400
33100000-1 | 74 | Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 |  | bucată | [6 empty] | 77640 | IMSP AMT Buiucani
33100000-1 | 75 | Monitor Holter a tensiunii arteria |  | bucată | [6 empty] | 16000
33100000-1 | 76 | Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 |  | bucată | 1 | [5 empty] | 36000 | CS Horăști
33100000-1 | 77 | Garou pneumatic Digital |  | bucată | 1 | [5 empty] | 41666 | Spitalul Clinic Militar
33100000-1 | 78 | Dezinfectare prin temperatura si abur |  | bucată | 1 | [5 empty] | 100000 | SC Ftiziopneumonologie
33100000-1 | 79 | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 |  | bucată | 2 | [5 empty] | 363333 | CSR Soroca
7942758.04
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________