## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară 25) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | STANDARDE DE REFERINȚĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Carucior medical pentru nou nascuti, | Carucior medical pentru nou nascuti, |  |  |  | Carucior medical pentru nou nascuti, destinat pentru utilizarea în spitale, maternități și saloane nou nascuți. Pat neonatal, 4 roti din cauciuc, doua cu frana, structura din otel tubular vopsita cu pulbere epoxidica. Forma caruciorului permite înclinare pe orizontala, carcasa din plastic transparent incasabil cu margini rotunde și orificii de ventilatie. Dimensiuni: de la 82-85 x 50-55 x h 90 cm. Saltea: Da Sarcina maxima: min. 10 kg Accesorii: Saltea cu husa ignifuga detasabila
33100000-1 | 2 | Lampă cu fantă 170100 | Lampă cu fantă 170100 |  |  |  | Lampă cu fantă 170100 Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, adjustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, adjustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adîncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard Bec 2 buc.
33100000-1 | 3 | Autorefractometru | Autorefractometru |  |  |  | Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescriptie de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 4 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Oftalmoscop direct 170500 Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Baterie reîncărcabilă Încărcator de la retea 220V 50Hz
33100000-1 | 5 | Oftalmoscop indirect binocular | Oftalmoscop indirect binocular |  |  |  | Denumire Oftalmoscop indirect binocular Descriere Oftalmoscopul indirect binocular este un dispozitiv ce permite de a vizualiza retina într-un cîmp mai larg cît și fundul ochiului. Descriere generală Tip oftalmoscop Amplasat pe cap, cu ajustarea a dimensiunilor a benzilor de fixare Tipul sistemului optic Binocular Ajustarea unghiului de convergență și a paralaxului Sincronizat pentru ambii oculari Aperture Minim 3 dimensiuni și difuzor optic Filtre de lumină Albastru, galben, verde Sursa de lumină LED, cu durată de viață minim 20000 de ore Ajustare a intensității de lumină Sursă de alimentare Baterie reincărcabilă, minim 8 ore de lucru Accesorii Modul de încărcare Geantă de transportare Soluție de curățare a lentilelor Cîrpă pentru curățarea lentilelor Garanție Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri
33100000-1 | 6 | Set lampă frontală portabilă | Set lampă frontală portabilă |  |  |  | Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore
33100000-1 | 7 | Stație de lucru ORL | Stație de lucru ORL |  |  |  | Denumire Stație de lucru ORL Descriere Stația de lucru ORL este un dispozitiv medical care permite de a efectua investigații de diagnosticare si tratamentul bolii otolaringiene Descriere generală Tip sistem Mobil, amplasat pe roți cu frînă Unitate de comandă integrată touchscreen Monitor pentru vizualizarea imaginilor Da minim 24 inch, rezolutie minim Full HD, amplasat pe braț flexibil Sertare Minim 3, una cu sistem de sterilizare UV integrat Suport pentru fixarea pieselor de mâna cu poziție reglabilă Module integrate Irigare, aspirare, iluminare, încălzire instrumente Sistem de irigare Sistem reglat automat Da Încălzire automată a soluției de spălare Da Sistem de monitorizare a nivelului soluției de spălare Da Sistem de aspirare Flux de aspirare Minim 70 l/min Container pentru aspirare minim 2 l cu protecție de supraplin Sistem de încălzire a instrumentelor Regim de lucru Automat Programare a duratei de lucru Sursa de lumină endoscopică Tip LED Culoare Rece Conexiune la endoscop Prin fir de fibră optică Sistem video Rezoluția video Minim Full HD Software specializat Baza de date a pacienților cu imagini și video Transmiterea imaginilor la ecranul atașat Accesorii Piesă de mînă pentru spălare auriculare Piesă de mână pentru aspirare Endoscop ENT diametru 2,7 mm, 0 grade, lungime de lucru 110 mm, autoclavabil 1 buc Laringoscop diametru 10 mm, 90 grade, lungime de lucru 190 mm, autoclavabil Nasofaringoscop flexibil Cameră video integrată minimum 18 MP, diametru extern maxim 3,4 mm, lungimea de lucru aproximativ 320 mm, mișcarea capului sus jos minimum 130 grade, unghi de vizualizare minim 70 de grade, adâncimea câmpului de vedere 5 – 50 mm, 1 buc Set lampă frontală portabilă Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri
33100000-1 | 8 | Fotoliu ORL | Fotoliu ORL |  |  |  | Denumire Fotoliu ORL Descriere Fotoliu ORL este un fotoliu utilizat în timpul intervențiilor otorinolaringologice Descriere generală Număr de segmente 3, picioare, șezut, spate Ajustare pozitie electrică Cotiere ajustabil Suport pentru cap ajustabil Suport pentru tălpi Tipuri de mișcări Trendelinburg, antitrendelinburg, sus-jos, ajustare unghi spate și suport picioare Greutate susținută maximă Minim 180 kg Suprafață lavabilă rezistentă la dezinfectanți Grosimea tapițeriei Minim 5 cm de densitate înaltă. Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri
33100000-1 | 9 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi 130800 Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare
33100000-1 | 10 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare Taliometru 200 cm numerele să fie incrustate sau altă tehnologie de marcare astfel încît în timpul utilizări să nu să se uzeze/ștergă
33100000-1 | 11 | Tensiometru electronic automat Adult | Tensiometru electronic automat Adult |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Precizia valorilor afișate sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
33100000-1 | 12 | Stetoscop | Stetoscop |  |  |  | Stetoscop Este un instrument medical folosit pentru a asculta sunetele produse de diferite organe și sisteme. Sensibilitate super acustică Construcție avansată din oțel inoxidabil Carcasă interschimbabilă - diafragmă pentru adulți și copii Proiectare mecanism supapa proprietate 2 tuburi în 1 Garantie minim 1 an
33100000-1 | 13 | Termometru digital cu infrarosu | Termometru digital cu infrarosu |  |  |  | Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa
33100000-1 | 14 | Congelator pentru laborator, vertical 140-160L | Congelator pentru laborator, vertical 140-160L |  |  |  | Congelator pentru laborator, vertical 140-160L Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configuraţie vertical Capacitatea internă a camerei 140-160 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi da Construcţie interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor , min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură -15°C .. -30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db
33100000-1 | 15 | Frigider pentru vaccini 60-95L | Frigider pentru vaccini 60-95L |  |  |  | Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, orizontal Capacitatea 60-95 L Uşa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor Temperatura reglabilă +2 ...+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare pentru sertar
33100000-1 | 16 | Lampa bactericida de tip inchis | Lampa bactericida de tip inchis |  |  |  | Descriere Lampa bactericida de tip inchis este un dispozitiv care efectuiaza sterilizarea incaperilor medicale cu raze ultraviolete, la care lumina ultravioleta actioneaza asupra aerului numai in interiorul camerei utile a dispozitivului si nu iese in afara sa Material carcasa otel inoxidabil sau metal vopsit Suport din metal Suport cu minim patru brate Suport dotat cu roti Frina roti min 1 roata Suprafata efectiva de lucru 30- 40 m2 Volum de aer sterilizabil pe ora min 100 m3/h Durata de viata a lampii bactericide minim 7000 h Contor timp de functionare Conector priza de alimentare tip Shuko Tensiune de alimentare 220V 50 Hz Cerinte fata de furnizor Garantie minim 1 an Transportarea pina la locul solicitat Asamblarea
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară 25) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Carucior medical pentru nou nascuti, | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 2 | Lampă cu fantă 170100 | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 102000
33100000-1 | 3 | Autorefractometru | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 82797
33100000-1 | 4 | Oftalmoscop direct | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4764
33100000-1 | 5 | Oftalmoscop indirect binocular | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000
33100000-1 | 6 | Set lampă frontală portabilă | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15780
33100000-1 | 7 | Stație de lucru ORL | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 762692
33100000-1 | 8 | Fotoliu ORL | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 96171
33100000-1 | 9 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 10 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 11 | Tensiometru electronic automat Adult | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 12 | Stetoscop | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000
33100000-1 | 13 | Termometru digital cu infrarosu | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000
33100000-1 | 14 | Congelator pentru laborator, vertical 140-160L | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 84000
33100000-1 | 15 | Frigider pentru vaccini 60-95L | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 51408
33100000-1 | 16 | Lampa bactericida de tip inchis | Carucior medical pentru nou nascuti, | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________