Anexa nr. 1

din „____”____________2022

Lista echipamentelor/utilajelor de laborator

| Nr. d/o | Denumire echipament/utilaj | Specificații tehnice | Domeniul de aplicare | Cantitatea | Preț estimativ, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipament şi utilaj de laborator pentru Laboratorul apă Stația Nistru, or. Vadul lui Vodă |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Baie de apă | Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 5-10 litri. Înălțimea interioară 230mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +100,0 0C | Menținerea mediilor nutritive, repartizate în eprubete cu înălțimea (160-200)mm, la temperatură conform indicațiilor ISO 6222; ISO 26461-2. | 1 | 10,00 |
| 1.2. | Acvadistilator | Capacitatea de 25 litri/oră; Principiul de funcționare – camera de evaporare şi camera de condensare; să fie echipat cu senzor pentru monitorizarea nivelului apei din camera de evaporare | Distilarea apei, necesară pentru pregătirea reactivelor, pentru investigațiile fotometrice şi titrimetrice, efectuarea diluțiilor, etc. | 1 | 21,00 |
| 1.3. | Turbidimetru/Nefelometru | - lățimea beznei spectrale a radiației incidente trebuie să fie cuprinsă între 830-890 nm; - unghiul de măsurare între axa optică a radiației incidente şi al radiației difuze trebuie să fie de 900±2,50; - unghiul de deschidere Ωθ să fie între 20o-30o în proba de apă; - domeniul de măsurare 0,5 - 400 UNT (unități nefilometrice de turbiditate) | Efectuarea turbidității (măsurarea radiației difuze) apei potabile, de suprafață, la toate etapele de tratare a apei (ISO 7027-1:2017, pct. 5.3), la fiecare oră 24/24 ore, conform Programelor de lucru aprobate. | 1 | 42,00 |
| 1.4. | Agitator magnetic | Control al vitezei; frecvența de agitare 50-1500 RPM | Omogenizarea probelor, pregătirea diluțiilor, soluțiilor chimice | 1 | 15,00 |
| 1.5. | Fotometru | Domeniu spectral 300-900 nm, cu diferite filtre; limita de măsurarea absorbantei 0-3 | Efectuarea investigațiilor fotometrice de rutină a nitraților, nitriților, amoniacului | 1 | 25,00 |
| 1.6. | pH-metru | Diapazon de măsurare -0...+12pH; rezoluție 0,001pH; diapazon de temperatură (0...+50)0C; în set: Electrozi pentru măsurarea pH-ului produselor solide şi semisolide – carcasa de metal cu vârf conic din sticlă, (pentru medii nutritive utilizate în microbiologie) | Investigații microbiologice. Determinarea pH-ului mediilor nutritive, după sterilizare conform ISO 11133 | 1 | 20,00 |
| TOTAL LASN |  |  |  |  | 133,00 |
| Echipament şi utilaj de laborator pentru Laboratorul central apă potabilă, str. Studenților, 14, mun. Chișinău |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Baie de apă | Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 5-10 litri. Înălțimea interioară 230mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +100,0 0C | Menținerea mediilor nutritive repartizate în eprubete cu înălțimea (160-200) mm, la temperatura conform indicațiilor ISO 6222; ISO 26461-2. | 1 | 10,00 |
| 2.2. | Incubator | Interior de inox, volumul intern a camerei de lucru 80 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 20 0C la 60 0C; clasa de precizie ±1,00 0C | Termostatarea la (44± 0,5) 0C probelor, pentru investigațiile microbiologice, confirmarea bacteriilor coliforme, E-coli, enterococi. | 1 | 25,00 |
| 2.3. | Balanță de laborator | Capacitatea maximă de cântărire: 500 g, cu 3 zecimale; afișaj LCD; schimbarea unităților de măsură | Investigații gravimetrice, cântărirea reactivilor la pregătirea soluțiilor | 1 | 20,00 |
| 2.4. | pH-metru | Diapazon de măsurare -0...+12pH; rezoluție 0,001pH; diapazon de temperatură (0...+50)0C; în set: Electrozi pentru măsurarea pH-ului produselor solide şi semisolide – carcasa de metal cu vârf conic din sticlă, (pentru medii nutritive utilizate în microbiologie) | Investigații microbiologice. Determinarea pH-ului mediilor nutritive, după sterilizare conform ISO 11133 | 1 | 25,00 |
| 2.5. | Autoclav vertical 100 litri 135 ºC | Cu încărcare verticală; capacitatea interioară a camerei de sterilizare de 90 litri; Temperatura de sterilizare până la 135 ºC | Decontaminarea materialului patogen, sterilizarea mediilor nutritive, veselei pentru investigațiile bacteriologice, conform cerințelor DN | 1 | 65,00 |
| 2.6 | Turbidimetru/Nefelometru | - lățimea beznei spectrale a radiației incidente trebuie să fie cuprinsă între 830-890 nm; - unghiul de măsurare între axa optică a radiației incidente şi al radiației difuze trebuie să fie de 900±2,50; - unghiul de deschidere Ωθ să fie între 20o-30o în proba de apă; - domeniul de măsurare 0,5 - 400 UNT (unități nefilometrice de turbiditate) | Efectuarea turbidității (măsurarea radiației difuze) apei potabile, de suprafață, la toate etapele de tratare a apei (ISO 7027-1:2017, pct. 5.3), la fiecare oră 24/24 ore, conform Programelor de lucru aprobate. | 1 | 42,00 |
| TOTAL LCAP |  |  |  |  | 187,00 |
| Echipament şi utilaj de laborator pentru Laboratorul central ape uzate, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Baie de apă | 6 locuri; termoreglabilă, din inox (20-100 0C); cu diametrul 130 mm celulă/ochi | Evaporarea probelor: grăsimi, reziduu uscat, sulfați, fier total | 2 | 25,00 |
| 3.2. | Dulap de uscat (etuvă) | Din inox, volum intern 80-100 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 200 0C la 300 0C; clasa de precizie ±1,00 0C | Uscarea veselei de laborator | 1 | 20,00 |
| 3.3. | Balanță analitica electronică | Capacitate maximă de cîntărire: 220 g.; afișare 4 zecimale, precizie la citire 0,01 mg; carcasa compacta cu 3 uși glisante; afisaj LCD; posibilitatea schimbarea unităţilor de măsură; | Cântărirea reactivilor la pregătirea soluțiilor de reactivi, determinarea parametrilor prin metode gravimetrice. | 1 | 30,00 |
| TOTAL LCAU |  |  |  |  | 100,00 |
| TOTAL Laboratoare |  |  |  |  | 420,00 |