| Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adâncimi și produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise. |  |
| Configurație | Tub deasupra mesei | Da |
|  | Operare de la distanță | Da |
|  | DAP-metru | Da |
| Turnul de imagine | Radiografie în afara mesei | Da |
|  | Grila | Detașabilă |
|  | (SID) max. | ≥150 cm |
|  | (SID) min. | 90 - 110 cm |
|  | Control | Mișcare longitudinală, rotativă pentru tomosinteză |
|  |  | Fluoroscopia se acționează de la pedală |
|  |  | Radiografia se acționează din camera de examinare și control |
| Tubul radiologic | Capacitate | ≥ 750 kHU |
|  | Rotație tub | ± 90° |
|  | Pata focală maximă | ≥ 1,2 mm |
|  | Pata focală minimă | ≥ 0.6 mm |
| Detector | Mărime pixel | ≤ 140 µm |
|  | Tip | Flat panel (integrat) |
|  | Mărime, cm (inch) | ≥ 43×43 (17”×17”) |
| Fluoroscopia | kVp pulsație | Da |
|  | Rata de pulsație, fps | ≥ 0-30 |
|  | Selectarea de către utilizator a filtrelor | Da |
|  | Rata maximă de cadre a matricei de achiziții | ≥ 3032x3032 |
|  | Mărimea maximă a matricei | ≥ 3032x3032 |
|  | Adâncime achiziție, bit | ≥ 16 |
| Radiografie | Mărimea maximă a matricei | ≥2048×2048 |
|  | Radiografie seriată, fps | ≥ 15 |
|  | Adâncime achiziție, bit | ≥ 16 |
| Caracteristicele imaginii | Afișarea ultimei imagini | Da |
|  | Colimarea virtuală | Da |
|  | Deplasarea manuală a pixelilor | Da |
| Masa de examinare | Greutatea maximă a pacientului | ≥ 250 kg |
|  | Dimensiuni | ≥ 230×80 cm |
|  | Mișcarea laterală | ≥ 25 cm |
|  | Mișcarea longitudinală | ≥ 160 cm |
|  | Mișcarea verticală | ≥ 50-110 cm |
|  | Înclinarea mesei | ± 90° |
|  | Greutatea maximă a pacientului la înclinare | ≥ 200 kg |
|  | Indicator de înclinare | Da |
|  | Asigurarea mișcării motorizată | Da |
|  | Posibilitatea digitala de examinare urgenta direct pe brancarda de transportare a pacientului | Da |
|  | Viteză de deplasare | ajustabilă |
| Generatorul | Puterea | ≥ 80 kW |
|  | Radiografia | ≥ 50-150 KV |
|  | Gama radiografică | ≥ 0-800 mAs |
|  | Fluoroscopia | ≥ 70-120 KV |
| Display | Cantitate | ≥ 2 |
|  | Mărimea, inch | ≥ 18” |
| Accesorii | Sticlă plumbată | minim 100×80 cm |
|  | Set radioprotecție Pacient (2 șorțuri, 2 gulerașe de protecție a glandei tiroide) | 1 pentru adulți mărimea medie și 1 pentru adulți mărimea mare |
|  | Set radioprotecție Operator (șorț) | 2 (min 0,35 mm Pb) |
| Imprimantă | Procesare tip | Termal direct |
|  | Interfață | DICOM |
|  | Rezoluție spațială, Pixeli/mm | ≥ 12 |
|  | Format film, cm | 20×25 ÷ 35×43, |
|  | Formate disponibile simultan | ≥ 2 |
| Stație de lucru | Procesor | Intel Core i3 gen. 10 sau analog AMD Ryzen 3000 4 nuclee, 8 fire de execuție sau mai nou |
|  | RAM | DDR4 ≥ 8 GB |
|  | SSD | NVME sau SATA3 minim 512GB |
|  | Monitor | Medical, Full HD, ≥ 21”, LCD ≥ 1920x1080 |
|  | CD/DVD | Obligatoriu |
|  | Compatibil cu sistemele PACS | Da |
|  | USB | ≥ 4 porturi |
|  | Accesorii | Mouse, tastatură |
| Soft de prelucrare | Post procesare | Obligatoriu |
|  | Control nivel | Zoom/Mărire; Rotire/Inversare |
|  | Adnotări pe imagine | marker, text, linii, unghi, lipse |
|  | DICOM 3.0 | DICOM Verification |
|  |  | DICOM Modality worklist |
|  |  | DICOM MPPS |
|  |  | DICOM Storage |
|  |  | DICOM Storage commitment |
|  |  | DICOM Grayscale print |
|  |  | DICOM Query / Retrieve |
|  |  | DICOM GSPS |
|  |  | Importul si exportul imaginilor de pe PACS |
|  |  | Export imagini pe CD/DVD |
|  |  | Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS |
|  | Soft pentru tomosinteză digitală | Da |
|  | Real-Time DSA / RSM-DSA | Da |
|  | Vizualizare a imaginii întregi pentru coloană sau picior (Long view Imaging) | Da |
|  | Soft radiografie scan | Da |
| Sistem PACS | HDD | Minim 1 TB de stocare utilizabilă RAID 10 |
|  | Procesor | Intel Quad-Core Xeon sau echivalent |
|  | RAM | ≥ 8 GB |
|  | Modul software PACS | Funcții de manipulare a imaginii |
|  |  | Măsurători, adnotări și salvare |
|  |  | Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare |
|  |  | Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distantă. |
|  | Monitor | 2 unități ≥ 18” |
|  | Licența | ≥ 1 |
|  | Licența de acces de pe web sau LAN | ≥ 2 |
| Confirmare (original) de la producător care confirmă prezența tomosintezei și Real-Time DSA/RSM-DSA |  |  |
| Sistemul PACS propus să permită și conectarea instalației radiologice existente (Shimadzu RADSpeed Fit și Shimadzu Mobile Art Eevolution) - conectarea inclusă în cost – opțional. |  |  |
| Echipamentul trebuie să fie produs după data de 01.01.2021 |  |  |
| Valoarea estimativă 4 500 000,00 fără TVA |  |  |