## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) 120100) conform necesităților IM Centrul Stomatologic Raional Cimislia și IM Centrul Stomatologic Raional Șoldănești (repetat) |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Modelul articolului | Cantitatea | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valaorea estimativă fara TVA | Beneficiarul
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) 120100 |  |  |  | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) Cod 120100 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30 cm Greutate maximă ≥ 150 kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apa, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detaşabil" obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurităţi obligatoriu Posibilitatea programarii volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000 rot/mon Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apa/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 lux "conectarea / deconectarea prin senzor" Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detaşabil, autoclavabil obligatoriu Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Revenirea automată la poziţia iniţială obligatoriu Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz

## Sheet1
|  | IM Centrul Stomatologic Raional Cimislia | IM Centrul Stomatologic Raional Șoldănești | IMSP SCTO | IMSP Sratenii Vechi | IMSP SR Ungheni | IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi” | totoal
1 | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) 120100 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
2 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4
3 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 |  |  | 8 |  |  |  | 8
4 | Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa Cod 150940 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | Hotă cu flux laminar Cod 250100 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 |  |  | 2 |  |  |  | 2
8 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 |  |  |  |  | 1 |  | 1
10 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 |  |  |  |  | 1 |  | 1
11 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L-Cod 140710 |  |  |  |  | 1 |  | 1
12 | Oftalmoscop direct Cod 170500 |  |  |  |  | 1 |  | 1
13 | Spirograf Cod 260500 |  |  |  |  | 1 |  | 1
14 | Sterilizator 80 L |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 | [5 empty] | 1 | 1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) 120100) conform necesităților IM Centrul Stomatologic Raional Cimislia și IM Centrul Stomatologic Raional Șoldănești (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) 120100 | Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) 120100 | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 270000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________