Anexa nr. 1

| Denumire | Cantitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Sistem automat ELISA cu spalator | 1 | Sistem automat ELISA: Cititor pentru microplaci customizat si pretabil pentru diagnostic clinic, farma, în set cu PC cu memorie de operare suficient sa mențină sistema de operare compatibila cu softul, capacitatea de stocare HDD min: 500 Gb, minim 4 core, min. 8 threads, ram minim 8 Gb, procesor-frecventa minima 3,5 Ghz, monitor cu diagonala min 23, tastatura și mouse incluse, etc. In conformitate cu Directivele Comunitatii Europene in ceea ce priveste diagnosticul in vitro Directiva 98/79 EC. Caracteristici tehnice: - Se fie posibil adaugate optiuni suplimentare la echipamentul de baza, modul de control precis al temperaturii şi scanner cod de bare. - Moduri de detecție: Fluorescență, flurescență time-resolved (mod secundar), luminiscență, absorbanță UV-Vizibil, metode Alpha Read: punct final, cinetic, scanare spectrală, scanare zonă godeuri. - Tipuri de microplăci: plăcu cu 6- până la 384- godeuri. - Alte materiale de laborator compatibile: plăci PCR, plăci Petri și culturi celulare. - Micro-Volume - Agitare: Liniară, orbitală - Software: Cititor de microplăci si Software de imagistică - Automatizare: Compatibil cu sistemul automat al produc[torului și alte sisteme de automatizare terțe. Absorbanța: - Sistem optic cu nu mai puțin 8 canale de masuratoare, 1 canal de referinţă - Pana la 6 filtre per slide - Domeniul lungimilor de unda: 200 – 999 nm, cu trepte de 1 nm - Latimea de banda a monocromatorului: 2.4 nm - Domeniul de masurare (Raza dinamică): 340 - 399 nm: 0 … 3.0 OD; 400 - 750 nm: 0 … 4.0 OD - Corecția lungimii zonei de citire: Da - Timpul masuratorilor pentru: - singura lungime de unda: 6 secunde - doua lungimi de unda: 8 secunde - timp de repetare a cineticii: 5 secunde - Acuratetea la 492 nm: - de la 0.0 la 2.0 OD < +/- (1% + 0.010 OD) - de la 2.0 la 3.0 OD < +/- (1.5% + 0.010 OD) - Repetabilitatea lungimii de undă a monoctomatorului: ±0.2 nm - Repetabilitatea OD: <0.5% la 2.0 OD - Precizia la 492 nm: - de la 0.0 la 2.0 OD < +/- (0.5% + 0.005 OD) - de la 2.0 la 3.0 OD < +/- (1.0% + 0.005 OD) - Liniaritatea: - de la 340 la 399 nm: 0.0 … 2.0 OD < 2% (R2 >= 0.999) - 400 la 750 nm: 0.0 … 2.0 OD < 1% (R2 >= 0.999) - 400 la 750 nm: 2.0 … 3.0 OD < 1.5% (R2 >= 0.999) - Rezolutia: 0.0001 OD - Interfata: RS 232 C (remote control)/parallel - Agitare liniara in 4 moduri diferite - Controlul temperaturii: incubare pe 4-Zone™ la 50 °C; ±0.2 °C la 37 °C (rezoluție 0,1 ° C) - Precizia temperaturii 0,2 °C (max. +/-0.5 °C) - Variaţia temperaturii pe intrega placa mai puţin de 0.5 °C Intensitatea Fluorescenței: - Sensibilitate: În partea de sus și de jos: Fluoresceină 5 pM (1 fmol/godeu, placă cu 96-godeuri) - Sursa de lumină: Halogen Tungsten, Xenon cu impulsuri (opțional) - Selecarea lungimii de undă: Filtre - Interval de lungimi de undă: 300 – 700 nm (200 – 850 nm opțional) - Raza dinamică: >6 decade - Detector: PMT Luminiscență: - Sensibilitate: 10 amol ATP (impuls) – configurațiile Lum. și Abs./Lum.; 30 amol ATP (impuls) – configurațiile Multi-modale - Interval de lungimi de undă: 300 – 700 nm - Raza dinamică: >6 decade - Sistem detecție: PMT cu zgomot redus Fluorescența Time-Resolved: - Sursa de lumină: Lampa xenon cu impulsuri - Selectarea lungimii de undă: Monocromator Alpha Detecție: - Sursa de lumină: Halogen Tungsten - Sensibilitate: 300 amol de peptidă LCK-P biotinilată - Viteza citirii: 2 minute (placă cu 96-godeuri) Injectoarele de reactivi: - Număr: 2 pompe cu seringi - Volumul dispersat: 5 – 1000 μL în părți de 1 μL - Volum inițial minim: 1.1 mL, 100 μL cu spălare finală Caracteristici fizice: - Conectivitate: 1 USB, 1 RS232 pentru control extern prin PC - Putere: 100 – 240 Volți AC. 50/60 Hz - Soft pentru controlul aparatului si prelucrarea datelor Sistemul sa fie deschis şi să poată lucra cu orice trusă de imunologie prin metoda ELISA. Aplicabil pentru următoarele teste: - Absorbția medicamentelor și metabolism - ELISA - Cuantificarea acizilor nucelici - Cunatificarea proteinelor - Cinetică enzimatică - Citotoxicitate. - Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. La procurare calificare inițiala de către firmă. - Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Instruirea personalului la sediul destinatarului final, inițială şi la necesitate. - Perioada de garanție: min. 12 luni de la punerea în funcțiune; Specificatii tehnice Spalator Placi: ELISA: - Distribuitor cu 8 căi autoclavabile și 2 canale de spălare dedicat Elisa sau spălării gentile a culturilor de celule atat a celor aderente cat și a celor mai puțin aderente. - Aparatul se va livra cu 2 vase pentru soluții de spălare de min. 2,5 litri și un vas colector pentru reziduuri de min. 5 litri - Sistem deschis - tip de godeuri acceptate: microplaci cu 96 godeuri cu inaltimea de 14,35 mm ± 0,76 mm, amprenta 9,0 mm, dimensiunea diviziunilor de la centru la centru 9,0 mm, cu fund rotund, plat si in V. - Capacitate de stocare profile microplaci godeuri: min 10 tipuri diferite de profile de microplaci ELISA - Tastatura cu patru taste cu membrana. Volumul solutiei distribuite: - 50 – 3000 μl din 50 in 50 de μl, pentru spalare; - 50 – 400 μl din 50 in 50 de μl, pentru distribuire; - Timpul de aspirare sa fie ajustabil din soft, posibilitatea selectarii aspirarii in puncte multiple per godeu. - Volum rezidual: < 2 uL / godeu; - Aspirare incrucisata, distribuitor cu 8 cai, regimul de aspirare 3, timpul de aspirare 4 s, viteza capului 10 mm/s, solutie-tampon de aspirare, placa Greiner cu 96 de godeuri cu fundul plat; - Acuratețea dispersării: ≤ 1.2 %. Măsurarea în urmatoarele condiții: - distribuitor cu 8 cai, 300 μl; - regimul de distribuire 3 (250 μl/s/godeu); - solutie-tampon de spalare; - placa Greiner cu 96 de godeuri cu fundul plat. - Uniformitatea dispersarii: ≤ 2.5 % - Contaminare intre godeuri: ≤ 1 ppm Programabil din soft: - numar de cicluri de spalare, - volum/godeu, timp de inmuiere, - puterea de aspirare, - viteza de coborare a capului de spalare (1-20 mm/sec, viteza de dispersare a lichidelor). - 20 de programe de spalare care pot fi definite de catre utilizator, stocate in pozitiile de program 1 – 20. - Pana la 60 de pasi de procesare per program, fiecare pas de procesare putand fi identic cu pasul anterior sau diferit de acesta. - 20 de tipuri de placi memorabile - Timp de inmuiere reglabil (de la 1 secunda la 60 minute si 59 secunde) Agitare cu urmatoarele urmatoarele setări de agitare: - Puternica: agitare lineara cu o frecventa de agitare de 25 Hz si o amplitudine a agitarii de 1 mm - Medie: agitare lineara cu o frecventa de agitare de 10 Hz si o amplitudine a agitarii de 2 mm - Slaba: agitare lineara cu o frecventa de agitare de 5 Hz si o amplitudine a agitarii de 3 mm - Programabil din soft: numar de cicluri de spalare, volum/godeu, timp de inmuiere, puterea de aspirare, viteza de coborare a capului de spalare (1-20 mm/sec, viteza de dispersare a lichidelor. - Rata de distribuire reglabila (Modul Picurare pana la 500 μl/s) - Viteza aspirare reglabila (de la 1 la 3) - Pozitii reglabile ale fundurilor (Fund, Personalizat, Preaplin) - Procedura de clatire de noapte si clatire de zi - Centrarea automata a microplacii: microplaca este automat centrata inainte de pornirea fiecarui program de spalare. - Selectarea programabila a benzii: benzile care urmeaza sa fie spalate pot fi definite in program inainte de pornirea procedurii de spalare - Spălare mod strip sau placa cu posibilitatea definirii timpului de inmuiere, pașii de spălare să poata defini cu urmatoarele pozitii pe axa Z: preaplin, la fund și poziție personalizată. - Pentru godeurile cu fund rotund sau in V: aspirare normala - Pentru godeurile cu fund plat spalatorul se poate realiza si aspirare incrucisata. - Conform cu IVDD 98/79/EC - Capul de dispersare este autoclavabil si se poate curata in baie de ultrasonicare. - Alimentare cu auto-sesizare: 100 – 120 V sau 220 – 240 V, 50/60 Hz, consum < 65 VA - Compatibil cu solutii tampon de spalare standard ce au conductanta intre 1:20-14,2 mS/cm sau 1:10-28,1 mS/cm. Cu certificat de conformitate - Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. - Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; - Perioada de garanție: min. 12 luni de la punerea în funcțiune; - Instruirea personalului la sediul destinatarului final, inițială şi la necesitate. În set cu echipamentul se prezintă: - 10 Plăci de Test pentru Fluorescență - 10 Plăci de Test pentru Absorbanță - 10 Plăci de Test pentru Luminiscență. Test de detecție cantitativă a ENDOTOXINEI cu Factor C recombinant (Ph. Eur. 2.6.32): - enzima, rFC (1x2,5ml); - substrat fluorescent (1x2,5 ml); - Standard de endotoxină, liofilizat, care conține aprox 100 UE de LPS de la Escherichia coli O55: B5 (2 fl.); - Apă WEF, liberă de endotoxină și care nu interferează, utilizată pentru adăugare în godeuri ce conțin concentrații standard, precum și pentru diluarea eșantioanelor (2x100ml); - Buffer Assay, care trebuie combinat cu substratul fluorescent și enzima rFC (2x12 ml). - Plăci sterile, libere de endotoxină, 2x96 godeuri - Eprubete de sticlă borosilicată, apirogene (libere de endotoxină), cu capac de aluminiu. Aproximativ 100 eprubete de 5 mL, înălțime: 50 mm; diametrul exterior al sticlei: 16,1 mm; grosime perete: 0,95 mm, reutilizabile. - Soft pentru citirea/interpretarea rezultatelor la Endotoxină. |

Anexa nr.2

| Frigider de laborator farmaceutic-biomedical | 1 | - Interval de temperatură (˚C) +1 / +10 - Max. temperatura mediului (˚C) 32 - Capacitate (L) 600-650 - Dimensiuni exterioare aprox. WxDxH (mm) 750x900x2000 - Dimensiuni interioare aprox. WxDxH (mm) 600x700x1500 - Izolație aprox.(mm) 60 - 70 - Tehnologia de răcire forțată de aer - Alimentare (V) 220-230 - Frecvența (Hz) 50/60 - Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. - Copie de rezervă a bateriei pentru alarme aprox. 72 ore. - Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). - Logger electronic de date cu certificat de etalonare +5°C, +15°C, Portul RS485 - Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. - Cu patru polițe, interior din inox, reglabile, cu ușa de închidere în totalitate din sticlă. - Cu certificat de conformitate. - Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. - Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; - Perioada de garanție: min. 12 luni de la punerea în funcțiune;. |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 3

| Agitator electromagnetic | 1 | Agitator electro-magnetic cu 6 poziții pentru agitare continuă 1500 rpm Caracteristici generale: - Agitator electo-magnetic cu 6 poziții pentru agitarea simultana a maximum 6 recipiente cu diametrul maxim de 90 mm. - Sistemul de agitare tip PCM prin antrenare magnetică cu motor mono-fază pentru operare in continuu. - Date Tehnice - Capacitate maximă de agitare: 6 x 400 ml. - Viteza de agitare reglabilă: 0-1500 rpm - Material platan: oţel inox - Distanta între zone active de agitare: 100 mm - Dimensiuni externe maxime de: 600 x 200 x 100 mm - Putere: 3.6 W - Alimentare: 100-240 V / 50-60 Hz Cu certificat de conformitate. Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 4

| Vortex | 1 | Echipament pentru amestecarea reactivilor în eprubete cu dimensiuni şi tipuri diferite, cu volum de la 0,2 ml până la 50 ml. Caracteristici generale: - Viteza de control să poată fi setată de la 300 – 3500 rpm. - Setarea timpului digital 0–60 min / non-stop - Semnal sonor de timer. - Ecran LCD cu indicarea timpului şi vitezei. - Timp maxim de funcționare continuă 8 ore - Sarcina maximă aproximativ 0,2 kg - Greutate 2,0 – 4,0 kg - Cu platforme interschimbabile: pentru eprubete microtest tip Eppendorf, eprubete de 10/15/50 ml (diametru 12/16/30 mm). Alimentare externă de intrare AC 100-240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 V. Cu certificate de calitate de la producător. Cu certificate de calitate de la producător. Pachet IQ/OQ/PQ, cu efectuarea IQ/OQ/PQ la instalare de o persoană calificată. Perioada de garanţie: min. 12 luni de la punerea în funcţiune. |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 5

| Incubator microbiologic | 1 | Incubator cu volumul aproximativ de 70 - 120 l cu răcire. - Cu 3 polițe reglabile din inox. In interior din inox. Temperatura de lucru + 5 °C - +100 °C. Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. - În interior stabilitatea temperaturii 0,1°C, omogenitatea 0,5°C şi fluctuaţia temperaturii 0,2°C. Cu orificiul special pentru loggerul de monitorizare a temperaturii. Lumina interna. Cu suport din inox înălțimea 80 cm. Cu certificat de conformitate. La instalare calificarea IQ/OQ/PQ. Manual tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză. |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 6

| Baie de apă | 1 | - Temperatura de lucru +5 - +110 ˚C, vol 10-15 litri, cu capac din inox. Interior din inox. Dotată cu stativ din inox cu 6 locuri cu diametrul minin a unui loc de 85 mm (pentru 6 flacoane de 400 ml). Dimensiunea aproximativă a stativului de 270x250x150 mm. - Poate fi umplută cu apă purificată sau cu ulei. - Golirea să se realizeaze prin ţeavă de scurgere cu robinet; - Înălţimea (adâncimea) interioară minimă a băii 150 mm. - Dotată cu display. - Rezolutie: 0.1 °C - Acuratetea: ±0.5 ° - Omogenitatea 0,5°C. - Cu certificate de calitate de la producător. - Certificat de etalonare (calibrare) la temperature de 80°C. Pachet IQ/OQ/PQ în limba română, rusă sau engleză, cu efectuarea IQ/OQ/PQ la instalare de o persoană calificată. Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 7

| Loggere cu display pentru monitorizarea temperaturii cu tehnologie Wireless si doua sonde de temperatura externa | 25 | - Domeniul de masurare: -50 °C...+150 °C - Acuratetea: ±0.2 ° - Rezolutie: 0.1 °C - Teperatura de operare: -30 °C...+50 °C - Memorie: 10000 valori - Rata de inregistrare: De la 15 min - Sensor extern: NTC lungime cablu min. 2x2 m - IP protectie: IP65 - Baterie: AA - Certificat de etalonare în 3 puncte de temperatură: +5°C , +15°C, -15°C - Soft pentru monitorizare locală pe PC staționar cât şi la distanţă (telefon mobil, tableta) - Limba de operare romina/engleza - Servicii de instalare la locul destinat de către persoana calificată |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 8

| Loggere cu display pentru monitorizarea temperaturii umiditatii cu tehnologie Wireless | 20 | - Domeniul de masurare: -30 °C...+50 °C - Acuratetea: ±0.5 ° - Rezolutie: 0.1 °C - Domeniul de masurare: 0 to 100 %RH - Acuratetea: ±2 %RH - Rezolutie: 0.1 %RH - Teperatura de operare: -30 °C...+50 °C - Memorie: 10000 valori - Rata de înregistrare: De la 15 min - Sensor extern: NTC lungime cablu min. 2 m - IP protectie: IP30 - Baterie : AA - Certificat de etalonare în 3 puncte de temperatură: +15°C ,+20°C, +25°C, și Umiditate: 40, 60 80 RH - Soft pentru monitorizare locală pe PC staționar cât şi la distanță (telefon mobil, tableta). - Limba de operare romina/engleza - Servicii de instalare la locul destinat de către persoana calificată |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 9

| Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 2 | - Frigider: Volumul= ≥ 250 l, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+10)C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= ≥ 50L; temperatura reglabilă (-15)-(-30) ; 2 poliţe sau mai multe; doua sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer - Alimentare (V) 220-230 - Reglarea temperaturii: microprocessor - Înregistrator de date :cu afisaj digital - Display electronic; - Certificat de etalonare frigider; Logger electronic de date cu certificat de etalonare +5°C, +15°C; congelator -15°C. - Portul RS485 - Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. - Foto model. - Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. - Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; - Perioada de garanție: min. 12 luni de la punerea în funcțiune; - Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere şi consumabile (serviiciile și consumabile detaliat descrise); - Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. - Copie de rezervă a bateriei pentru alarme aprox. 72 ore. - Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). |
| --- | --- | --- |