## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Fibrobronhoscop |  |  |  |  | Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.
33100000-1 | 2 | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge |  |  |  |  | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) |  |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenti: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II
33100000-1 | 4 | Specificație frigider de laborator 60-70L |  |  |  |  | Specificație frigider de laborator 60-70L Temperatura - +2 C până la +8 C; Acuratețe temperatură 0,1 C; Racire – convecție forțată; Capacitate 60-70 L; Agent de răcire – R600a; Clasa climatică – N, SN; Interfață PC - USB; Alarme – alarmă pentru temperaturi ridicate și scăzute; Alarmă pentru eroarea termostatului; Alarmă pentru usa deschisă; Material – Exterior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Interior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Număr de rafturi – 2 Accesorii incluse – Lampa LED Port USB; Dispozitiv de înregistrare a temperaturii
33100000-1 | 5 | Modul senzor de bule |  |  |  |  | 1. Modul senzor de bule da 1 buc. Sa contina 1 modul de bule da Compatibile cu aparatul de circulatie extracorporeala “Stochert S 5 Sa contina 1 sensor de bule Sa contina 1 cablu senzor bule Sa aiba opţiune de inchidere a clemei electromagnetice la detectarea bulelor de aer, inclusiv declanşare alarma acustica si vizuala.
33100000-1 | 6 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis |  |  |  |  | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Descriere- Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Parametru Specificaţia Tip sistem deschis Tip proba ser, plasma Tip reagent lichizi Incubator incorporat capacitate, minim 40 probe regim de temperatura: 25, 37 °C Agitator incorporat Statie de mixare incorporat Regim de lucru Punct final Cinetic Multipoint Canale de citire minim 12 canale Viteza de lucru punct final, minim 500 probe/ ora cinetic, minim 200 probe/ ora Procesarea probelor simultan prin metode diferite (punct final, cinetic ) Filtre incorporate 340,405,500,546,630,670 nm Spectru lungimi de unda 320- 680nm Volum de reactiv de la 500 µL Dsiplay integrat Imprimanta integrata Memoria >60 metode de investigatii Alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 7 | Fotoliu ajustabil pentru colectarea probelor sanguine |  |  |  |  | Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului în poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a provelor de sînge. 1. Format din 3 secțiune ajustabile; 2. Secțiunea spate și picioare ajustabile; 3. Unghiul de ajustare a spătarului pînă la minim 85 grade 4. Tapițerie - rezistentă la detergenți și substențe de dezinfectare - da. 5. Cotiere reglabile; 6. Sarcină maximă de lucru ≥150 kg. 7. Culoare: Nu alb
33100000-1 | 8 | Lampă terapeutică cu raze infraroșii destinată procedurilor de reabilitare A-t ”Sollux”, sau analog |  |  |  |  | 1.Model portabil pe stativ: DA. 2.Spectrul lumină infraroșie: DA. 3.Puterea iluminată: ≥375 W. 4.Panou digital de control și indicație a intensității și timpului de expunere: DA. 5. Setare temporizator de funcționare: 1..30 min. 6.Alimentare: 220V, 50 Hz. 7. Înălțime stativ: ≥70 cm.
33100000-1 | 9 | Masa destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. |  |  |  |  | 1.Masa medicala fabricata din inox calitate medicală (steel 316/304) 2. Nr. sertare: ≥ 1buc. 3. Dimensiuni generale lungime:≥600mm; lățime ≥450mm înălțime ≥920mm 4. Dotat cu 4 roți, minim 2 cu frînă 5. Mîner pentru transportare 6. Greutatea sarcinii: ≥ 25kg.
33100000-1 | 10 | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. |  |  |  |  | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. 1.Moduri de terapie: 5 2.Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000 ±100 Hz. 3.Frecvența tensiunii de modulare: 10... 150 Hz. 4.Regimuri discrete de funcționare: 0, 25, 50, 75, 100%. 5.Alimentare: 220V, 50Hz. 6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Fibrobronhoscop | Fibrobronhoscop | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 233333.33 | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 2 | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.33 | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17500 | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 4 | Specificație frigider de laborator 60-70L | Specificație frigider de laborator 60-70L | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14166.66 | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 5 | Modul senzor de bule | Modul senzor de bule | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 6 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 125000 | IMSP Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 7 | Fotoliu ajustabil pentru colectarea probelor sanguine | Fotoliu ajustabil pentru colectarea probelor sanguine | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 95500 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 8 | Lampă terapeutică cu raze infraroșii destinată procedurilor de reabilitare A-t ”Sollux”, sau analog | Lampă terapeutică cu raze infraroșii destinată procedurilor de reabilitare A-t ”Sollux”, sau analog | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 9 | Masa destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. | Masa destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35000 | IMSP SR Ungheni
33100000-1 | 10 | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35000 | IMSP SR Ungheni
691333.32
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________