## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica de Stat (lista suplimentară nr. 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf general, cardiac, performanță înaltă | Ultrasonograf general, cardiac, performanță înaltă |  |  |  | Consolă cu mișcări independente: sus/jos, dreapta/stânga Probe porturi active:3…5 Probe tip: Liniar monocristal 4…16 MHz, Elemente fizice: 128…192. Convex Mono Cristal 1,5…7 MHz, Elemente fizice: 128…192. Phased/Vector Mono Cristal 1…6MHz, Elemente fizice: 80...128. Frecvența maximă a sistemului: 16...22 MHz. Nivele de gri: 256. Preprocesare, canale digitale: 6 000 000...8 000 000. Gama dinamică: 250...270 dB. Adâncimea de scanare: 40 cm. Post procesare: Amplificare generală - da. TGC - da. Corecție de unghi Doppler - da. Reglarea gamei dimamice - da. Hărți de gri și de culoare - da. Reducerea zgomotului de fond - da. Formatul afișat - da. Ajustarea liniei de bază în Doppler spectral - da. Zoom - da. Optimizarea automată a imaginii - da. Multifrecvențe: minim 5...10. Moduri de scanare: 2D - da, M-mod - da, Color M mode - da, B mode - da, Anatomical M mode - da, Mod panoramic - da, Mod trapezoidal - da, Compunere spațială: minim 4...7 trepte, Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine: minim 5...10 trepte. Investigarea velocităților tisulare (TVI) - da. Harmonic Imaging - da, Curved Anatomical M mode - da. Doppler: CWD - da, PWD - da, PDI - da, Color Doppler - da, TDI - da, Directional-PDI - da, Viteza înregistrată a fluxului sangvin în CWD: minim 5...20m/s, Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin - da, Duplex - da, Triplex - da, Metode de măsurare: manual, semi-automat, automat, automat în timp real - da, Moduri de vizualizare: 2D/PW - da, 2D/Color Doppler - da, 2D/M mode - da, 2D/PW/Color Doppler sau PDI - da, Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI - da. Funcțiunalități: Măsurători digitale - da, Auto-optimizare prin acționarea unui singur buton - Optimizare 2D mode, Modulurile Doppler, Doppler Baseline. Auto IMT - da, Auto EF - da, Speckle Tracking - da, Rapoarte - da. PAN/ZOOM: Imagine în timp real - da, Stop cadru - da. Stocare imagini: Spațiu stocare minim 500...1000 GB, Butare rapidă (SSD): 120...240 GB, Cine - da, DICOM 3.0 - da, Ecran integrat de control tactil: minim 10...15 inch, Ecran plat cu rezoluție înaltă de afișaj, diagonală: minim 21,5...24 inch, rezoluție: 1920x1080 - da Pachete de analiză: Cardiac - da, Strain Rate - da, Stress Echo - da. Periferice: Bloc ECG - da, Încălzitor gel - da, Imprimantă Alb/Negru încorporată - da.
33100000-1 | 2 | Otoscop | Otoscop |  |  |  | Mărire optică: 3x; Tip bec : vacuum; Tensiune alimentare: 3 V; Pâlnie urechi de unică folosință: d4,0mm – 20 buc d5,0mm – 20 buc Mâner pentru baterii: metalic Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Husă. Manual de utilizare în limba română: Accesorii incluse: Baterii tip AA: 2 buc.
33100000-1 | 3 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice |  |  |  | Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru: din material ușor, diametrul ≤40 mm Montură de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Da Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25…3,75 cu pasul 0,25D 4,00…7,50 cu pasul 0,50D 8,00…16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25…2,50 cu pasul 0,25D 3,00…5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă Produs nou. Servietă de transport Manual de utilizare în limba română
33100000-1 | 4 | Glucometru | Glucometru |  |  |  | "Codificare automată: da Iluminare ecran: da Cantitate de sânge necesară pentru testare: 0,75...1,4µl Timp necesar măsurării: 5…10 sec. Capacitate memorie: 200…300 măsurări cu dată și oră Tip alimentare: Baterii Accesorii: Trusă: Dispozitiv de înțepare Benzi de testare: Da, 25 buc Baterii: Portabil Manual de utilizare în limba română
33100000-1 | 5 | Montură de probă | Montură de probă |  |  |  | Distanța inter-axială suport lentile dreapta/stânga până la axa verticală a cadrului (nas) : 24…40 mm Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0…180° Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3… 5 Arcuri variabile pe lungime (a ochelarilor) : 100…135 mm Masa: ≤ 125g Manual de utilizare în limba română:
33100000-1 | 6 | Dulap medical | Dulap medical |  |  |  | Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară - cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. 1.Dimensiunile: Înălțime-1800mm±100mm; Lățime-800mm±50mm; Adâncime-minim 350mm 2.Grosimea pereților și ușilor- minim 0,7mm 3.Greautatea maximă pe raft din metal - 30 kg 4. Acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune 5. Picioare reglabile 6. Dulapul va fi divizat în două părți pe orizontală: partea superioară având 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal; partea inferioară 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal 7. Culoarea: deschise/pale 8. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. 9. Produs nou fără vicii: da 10. Anul fabricării: 2022-2023. 11. Anexarea pozelor, obligatorie Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării. În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica de Stat (lista suplimentară nr. 2) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf general, cardiac, performanță înaltă | Ultrasonograf general, cardiac, performanță înaltă | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 707500
| 2 | Otoscop | Otoscop | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250
| 3 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13750
| 4 | Glucometru | Glucometru | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833.33
| 5 | Montură de probă | Montură de probă | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500
| 6 | Dulap medical | Dulap medical | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5583.33
|  |  |  | 4: Suma total:; 8: #REF!; 9: #REF! | 736416.66
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________