## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Ecoencefalograf | Ecoencefalograf |  |  |  | Descriere Dispozitiv destinat studiului ecoencefalografic unidimensional al creerului. Parametru — Specificație Metoda implementată: depistare M-ecou, ventriculoscopia, pulsoscopia Regim operare: A-ecograma stânga/dreapta, A+P, A+A, A+M Adâncime de palpare: 60/120/160/220 mm Intensitatea cu ultrasunet: ≤ 50 mW² Pedală start/stop: obligatoriu Sonde: ≥ 2 Printer: Obligatoriu Conectare PC: USB SISTEM PC Mărimea display, inch: ≥ 20 CPU: scor CPU minim 10 000 conform https://www.cpubenchmark.net/ ROM: min. 500 Gb RAM: min. 4 Gb Sistem de Operare: Windows 7/10/11 PRO licențiat Tip de stocare: SSD, purtători mobili CD-R/DVD și/sau USB Ghidul utilizatorului în română/rusă: Obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz + UPS cu dubla conversie
33100000-1 | 2 | Electroencefalograf computerizat | Electroencefalograf computerizat |  |  |  | Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametru — Specificația Aplicații Diagnosticul EEG — obligatoriu Monitorizarea EEG — obligatoriu PSG (Polysomnography) — obligatoriu LTM (Long Term Monitoring) — obligatoriu Electroencefalografia — obligatoriu Altele — obligatoriu Numărul de canale EEG — ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit — ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz — > 200 Display Funcția freez — obligatoriu Afișare derivații — ≥ 32 EEG în timp real — obligatoriu Verifricarea impendanței electrodului — Automată Filtru de rejecție comună, dB — 100 la 50 Hz Impendanța preamplificatorului, Mohm — ≥ 10 Calibrarea automată — obligatoriu Rata de calibrare selectată de utilizator — obligatoriu Detectarea și interpretarea datelor — obligatoriu Alarme — obligatoriu Video digital LTM — obligatoriu Video digital minim. SD — obligatoriu Sincronizarea cu EEG — obligatoriu Capacitatea de stocare video/EEG — ≥ 24 ore Fotostimulator — obligatoriu Interfaşă de ieşire — obligatoriu I/O auxiliare — obligatoriu Printer — obligatoriu Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient — obligatoriu Afișări Afișare oră, data — obligatoriu Afișare ID pacient — obligatoriu SISTEM PC Mărimea display, inch — ≥ 18 CPU — scor CPU minim 10 000 conform https://www.cpubenchmark.net/ ROM — min. 500 Gb RAM — min. 4 Gb Sistem de Operare — Windows 7/10/11 PRO licențiat Tip de stocare — SSD, purtători mobili CD-R/DVD și/sau USB Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare — obligatoriu Ghidul utilizatorului în română/rusă — obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz UPS cu dublă conversie — obligatoriu
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf General, OB-GYN | Ultrasonograf General, OB-GYN |  |  |  | APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear — 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), număr de elemente ≥ 192 Convex — 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), număr de elemente ≥ 192, Tehnologie: Matricială/XD Clear/Single Crystal sau altă tehnologie echivalentă Endovaginal — 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), număr de elemente ≥ 192 Volum 3D de tip convexă — 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), Elemente fizice ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4 500 000/500 (canale fizice) GAMA DINAMICĂ ≥ 300 dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod — obligatoriu 2-D/B-Mode — obligatoriu Harmonic imaging — obligatoriu Imagine prin Compunere Spaţială — obligatoriu DOPPLER Tip — CW, PW, CFM Afişare frecvenţă — obligatoriu Afişare viteză — obligatoriu Power Doppler — obligatoriu Duplex — obligatoriu Triplex — obligatoriu FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale — obligatoriu Diapazon dinamic selectabil — obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă — obligatoriu Focalizare de recepţie dinamică — obligatoriu Măsurători pe reluarea video — obligatoriu Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică, cu măsurare automată: FL (Femur Length): Lungimea femurului HC (Head Circumference): Circumferinţa capului BPD (Biparietal Diameter): Diametrul biparietal AC (Abdominal Circumference): Circumferinţa abdominală HL (Humerus Length): Lungimea humerusului Bătăile fătului şi mărimilor hemodinamice ca: PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate RI (Resistance Index): Indexul de rezistenţă PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică Volumul fluxului (Flow volume)— obligatoriu Calcularea automată a translucenţei nucale — obligatoriu Vizualizare a fluxului sangvin — obligatoriu Tehnologia STIC — obligatoriu Măsurarea automată a FHR — obligatoriu Calculator folicular — obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real — obligatoriu imagine îngheţată — obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate — ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) CINE Memory — obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT — obligatoriu MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 10 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN — obligatoriu Elastografie strain (de compresie manuală) — obligatoriu Elastografie shearwave (compresie acustică) — obligatoriu Pediatric — obligatoriu Vascular — obligatoriu Altele — opţional Transrectal — obligatoriu MONITOR Rezoluţie înaltă ≥ 1920 x 1080 px, ≥ 21" Panou de control Reglabil pe înălţime — da, manual Încălzitor gel — obligatoriu Imprimantă digitală alb-negru — obligatoriu Port USB USB 2.0/3.0 — obligatoriu Gel ≥ 1 litru Hârtie termică ≥ 5 buc. LAN/NET RJ45 — obligatoriu UPS cu dublă conversie — obligatoriu
33100000-1 | 4 | Tensiometru electronic automat Adult | Tensiometru electronic automat Adult |  |  |  | Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline incluse, + sursa de alimentare de la retea ~230V Accesorii manșetă pentru adulti, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc
33100000-1 | 5 | Tensiometru electronic automat pediatric | Tensiometru electronic automat pediatric |  |  |  | Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă electrică integrată, manșetă; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente, analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 280 mmHg; eroarea nu mai mare de ±3 mmHg "Precizia valorilor afișate" sistolic ±3 mmHg; diastolic ±3 mmHg Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonoră Alimentare baterii alcaline + sursă de alimentare de la rețea ~230V Accesorii 3 manșete pentru copii cu dimensiuni diferite: 7-12 cm, 11-19 cm, 18-26 cm, abatere ±1 cm
| 6 | Lampa bactericidă UVC ecranată | Lampa bactericidă UVC ecranată |  |  |  | Descriere: Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în sala de proceduri, sala de operație, salon etc. Alimentare: 220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete: Obligatoriu Lampă cu tub inclus: Minim 1 tub de 30W, arie de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze: UV + vizibil Unghiul de iradiere: Minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor: ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului: Obligatoriu Ecranare care permite utilizarea în prezența oamenilor Obligatoriu
| 7 | Sterilizator biberoane electric 3 în 1 | Sterilizator biberoane electric 3 în 1 |  |  |  | Sterilizator electric cu aburi 3 în 1 este un dispozitiv multifuncţional destinat sterilizării biberoanelor şi accesoriilor. Specificaţii tehnice: Tip: electric; Metoda de sterilizare - cu abur; Alimentare 220V. 5011/.; Mod de operare electronic; Capacitatea sterilizatorului nu mai mult dc 6 biberoane Menţinerea obiectelor sterile -- aproximativ 24 ore cu capacul închis
| 8 | Stetofonendoscop | Stetofonendoscop |  |  |  | Descriere stetofonendoscop: Stetofonendoscopul este un dispozitiv medical pentru ascultarea terapeutică profesională a organelor interne pentru detectarea zgomotelor. Utilizare: Pentru examinarea adulților și copiilor. Capsulă și arc: Din metal Diametru mare: 40-45 mm Diametru mic: 30-35 mm Lungimea tubului: 55-65 cm Tub: Din PVC, dublu, în formă de Y
| 9 | Refractometru pentru copii | Refractometru pentru copii |  |  |  | Refractometru pentru copii Parametru: Specificație Interval de măsurare: -7.00 - +5.00 dpt, increment maxim 0.25 dpt Mărimea pupilei: 3.0 - 8.0 mm, increment maxim 0.1 mm Timp de achiziție: Dinamic, în medie 0.4s - 0.6s Distanța de măsurare: 95 - 105 cm Operare ecran LCD tactil: Capacitiv, 4 - 6 inch Masă: 800 - 1000 g Interfață de comunicare: USB, (W)LAN Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă, adaptor rețea 230Vca
| 10 | Pneutonometru | Pneutonometru |  |  |  | Descriere: Pneutonometru este un tonometru pneumatic care măsoară presiunea intraoculară non-contact printr-un jet de aer lejer. Parametru: Specificație Interval de măsurare: 0-60 mmHg (±10 mmHg) Mod de măsurare: SPC30 sau echivalent, SPC60 sau echivalent, 30 sau echivalent, 60 sau echivalent Acuratețe: Maxim 3 mmHg Distanța de lucru: 10-15 mm Sursa de aer: Compresor intern sau sistem cu aer comprimat integrat Presiune de aer ajustabilă: Obligatoriu Sistem de aliniere: Automată Corecție automată a poziției capului pacientului: Obligatoriu Detectare ochi: Automată Imprimantă termică: Obligatoriu Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Hârtie imprimantă: 5 bucăți, indicați modelul oferit
| 11 | Set de lentile oftalmologice | Set de lentile oftalmologice |  |  |  | Set de lentile oftalmologice Descriere: Trusa pentru alegerea (prescrierea) ochelarilor cuprinde lentilele în rame cu diametru diferit. Parametru: Specificație Număr elemente: Minim 240 Sferă (perechi concave și convexe): 0,25D - 6,0D în pas de 0,25 6,50D - 10,0D în pas de 0,5 11,0D - 15,0D în pas de 1,0 16,0D - 20,0D în pas de 2,0 Cilindru (perechi concave și convexe): 0,25D - 4,0D în pas de 0,25 4,5D - 6,0D în pas de 0,5 Prisme: 0,5 (2 bucăți) 1,0 - 10,0 în pas de 1,0 Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. RF, GF, BL, PL (2 bucăți), MR (2 bucăți), FL, CL (2 bucăți), PH (2 bucăți), SS, PF Cross cilindru: x0.25, x0.50 Geantă de transport
| 12 | Lentila GOLDMANN 90D | Lentila GOLDMANN 90D |  |  |  | Lentila GOLDMANN 90D Descriere: Examinarea fundului de ochi (retina, papila nervului optic, coroida). Parametru: Specificație Dioptrii: 90D Unghi de vizualizare: 60°-70° Mărire efectivă: 0,76-1x Focalizare: Convex-concavă Diametru lentilă: 12-14 mm (zonă optică clară) Sticlă optică medicală: Rezistentă la sterilizare și dezinfectare
| 13 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Parametru: Specificație Defibrilator: Selectarea energiei: Adult 50-360 J bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut Controlul padelelor: Setarea energiei: Obligatoriu Încărcare: Obligatoriu Descărcarea energiei: Obligatoriu Forma de undă la ieșire: Bifazică Sincronizator: Obligatoriu Regim de operare: Defibrilare manuală: Obligatoriu Defibrilare automată (AED): Obligatoriu Monitor funcții vitale (ECG): Obligatoriu Cardiostimulare externă (pacemaker): Obligatoriu Display: Mărimea display: ≥ 6 inch TFT LCD color, LED, obligatoriu Rezoluția: ≥ 640 x 480 pixeli Afișarea derivațiilor bipolare: I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor: Obligatoriu Afișarea ritmului cardiac: Obligatoriu Alarme ale ritmului cardiac: Obligatoriu Frecvența de lucru: Diapazon minim 0.05-100 Hz Modul ECG: Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi: Obligatoriu Diapazon: Minim 30-300 BPM Acuratețe: ±1 BPM Depistare pacemaker: Obligatoriu Protecție împotriva șocurilor de defibrilare: ≥ 360 J Mesaje de alarmă: HR, Asistolă, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker): Pacemaker: Obligatoriu Modul de stimulare cu rată fixă: Obligatoriu Modul de stimulare demand: Obligatoriu Rata de stimulare: Diapazon minim 30-200 BPM, ±1 BPM Curentul de ieșire: Diapazon minim 1-200 mA Rezoluția, curent de ieșire: 1 mA Lățimea pulsului: 5-40 msec Durata puls: >20 ms Imprimantă pentru ECG: Viteza hârtiei: Minim 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată: Obligatoriu Printare: Auto sau manuală Adnotări: Ora: Obligatoriu Data: Obligatoriu Derivația: Obligatoriu Ritmul cardiac: Obligatoriu Modul de operare: Obligatoriu Forma undei descărcate: Obligatoriu Funcția sumară: Obligatoriu Memorie: Memorie internă sau posibilitatea de instalare a cartelei de memorie: Obligatoriu Informația stocată: ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare: ≥ 3 ore Alimentare: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă: Obligatoriu Timp de lucru baterie: ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutatea: < 8 kg Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Padele: Adult, reutilizabile: 1 set (codul produsului oferit) Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice): 1 set (codul produsului oferit) Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) Electrozi pacemaker: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) Cablu ECG: Reutilizabil, 3 fire: 1 buc. (codul produsului oferit) Electrozi ECG: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 100 buc. (codul produsului oferit) Hârtie termică: 5 buc. (codul produsului oferit) Gel de contact: 250 ml (codul produsului oferit) Troleu: Da (indicați modelul)
| 14 | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) |  |  |  | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) Parametru: Specificația Display: Date afișate: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității Alarme: Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente: ≥ 1000 Istorie: Obligatoriu Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat: 0.1 - 9999 ml Rata fluxului: Diapazon minim 0.1 - 1200 ml/h Setarea prin incrementare: Începând cu 0.01 ml Regim de lucru KVO (menținerea venei deschise): Diapazon minim 0.1 - 5 ml/h Acuratețea infuziei: ≤ 5% Funcția bolus: Obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus: Diapazon minim 1 - 1200 ml/h Selectarea volumului infuzat: Obligatoriu Selectarea ratei de infuzie: Obligatoriu Calcularea dozei/medicament: Obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului): Obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare: Obligatoriu Carcasă: Carcasă ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului: Minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Diapazon minim 75 - 750 mmHg, minim 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient: Obligatoriu Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu Blocarea panoului de control: Obligatoriu Alarmă sonoră: Obligatoriu Alarmă vizuală: Obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală: Obligatoriu Setări IV: Protecție la flux liber: Obligatoriu Capacitatea de captare aer: Obligatoriu Alarmă acustică și vizuală: Ocluzie: Obligatoriu Nivelul de ocluzie: Obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu Bula de aer: Obligatoriu Eroare de sistem: Obligatoriu Set decuplat: Obligatoriu Rezervor gol: Obligatoriu Ușă deschisă: Obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu Infuzia completă: Obligatoriu Baterie descărcată: Obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului: Obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă): Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei: Obligatoriu Alimentarea electrică: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie încorporată: Obligatoriu Durata de operare autonomă: ≥ 5 h la fluxul de 25 ml/h Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu Circuite: ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată, da, să se indice codul produsului oferit
| 15 | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) |  |  |  | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) Caracteristici generale: Tipul: Cu un canal Display: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității Mâner încorporat: Obligatoriu Display: Date afișate: Viteza de infuzie: Obligatoriu Volumul de infuzie: Obligatoriu Timpul până la final de infuzie: Obligatoriu Mărimea seringii: Obligatoriu Nivelul de ocluzie: Obligatoriu Rata KVO: Obligatoriu Data, ora: Obligatoriu Nivelul de încărcare a bateriei: Obligatoriu Evenimente: Obligatoriu Alarme: Obligatoriu Proprietățile pompei: Rata fluxului: Diapazon 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare: ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului: Diapazon minim 0.01 - 1800 ml/h Rata KVO: Diapazon minim 0.01 - 3 ml/h Acuratețea: ≤ 2% Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători: Minim 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă: Obligatoriu Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml Detectare automată a seringii: Obligatoriu Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Minim 4 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv: Minim IP24 Moduri de infuzie: Rata de perfuzie: Obligatoriu Dozarea în timp: Obligatoriu Modul crescător și descrescător: Obligatoriu Alarme și indicatori: Ocluzie: Obligatoriu Eroare de sistem: Obligatoriu Seringă goală: Obligatoriu Perfuzia pe sfârșite: Obligatoriu Baterie descărcată: Obligatoriu Alarmă sonoră: Volum reglabil: Obligatoriu Buton mod silențios: Obligatoriu Jurnalul de evidență: Evenimente stocate: Butoane apăsate: Obligatoriu Coduri de eroare: Obligatoriu Alarme: Obligatoriu Medicamente injectate: Obligatoriu Cantitatea infuzată: Obligatoriu Setări: Obligatoriu Bolus solicitat: Obligatoriu Alimentarea: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie internă: Reîncărcabilă, obligatoriu Timp de operare: ≥ 5 h la 5 mL/h Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată: Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu Seringi: 50 ml, 100 buc., să se indice codul produsului oferit Circuite: Circuit de interconectare a seringii, 100 buc., să se indice codul produsului oferit
| 16 | Staţie de andocare pentru pompe de perfuzie şi infuzie (caracteristici avansate) | Staţie de andocare pentru pompe de perfuzie şi infuzie (caracteristici avansate) |  |  |  | Staţie de andocare pentru pompe de perfuzie şi infuzie (caracteristici avansate) Descriere: Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie cu caracteristici avansate. Parametru: Specificația Stație de andocare pentru 6 pompe: Da Compatibil cu pompe de perfuzie și de infuzie: Da Instalarea/andocarea pompelor fără necesitatea de instrumente: Da Caracteristici generale: Alimentarea electrică pentru pompele andocate: Da Display: LCD TFT Color Mâner încorporat: Da Suport de fixare a stației pe stativ vertical și orizontal: Da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv: Minim IP33 Display - Date afișate: Statutul perfuziei: Da Data/ora: Da Nivelul de încărcare a bateriei: Da Evenimente: Da Alarme: Da Rata de perfuzie: Da Moduri de infuzie: Dozarea în timp: Da Modul crescător și descrescător: Da Dozarea micro-perfuzie: Da Porturi pentru ieșirea datelor: Interfață de comunicare: Da Port pentru alarmă la distanță: Da Posibilitatea conectării în rețea centralizată: Da Alarmă: Sonoră: Da Volum reglabil: Da Vizuală: Da Jurnalul de evidență: Numărul de evenimente memorate: ≥ 2000 Alimentarea: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, da Blocul de alimentare integrat în pompă: Da Baterie internă: Reîncărcabilă tip Li-ion, da Timp de operare: ≥ 21 h Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată: Suport de fixare a stației: Sistem universal de fixare a stației de stativ vertical și orizontal, da
| 17 | Stimulator cardiac bicameral extern | Stimulator cardiac bicameral extern |  |  |  | CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI,AOO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 … 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 … 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 … 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 … 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline Dimensiuni nu mai mult de 21 x 9 x 4.5 cm Greutatea: nu mai mult de 700 g Cardiostimulator Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI,AOO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 … 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 … 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 … 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 … 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline
| 18 | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica |  |  |  | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica -rata debit în diapazon minim 1-400 ml/h cu cresteri de 1ml, -setarea volumului de injectare 1-5000 ml cu cresteri de 1 ml (interval de la 1-49 ml) au 50 ml (interval 50-5000ml), - Setarea timpului de administrare de la 15 min la 24 h in trepte de 15 min, -Umplere automata, -Protectie automata la scurgerile de lichide, -Memorie continua, -Optiuni extinse pentru alarma (incluzind alarme la detectarea bulelor de aer sau la ocluzii, la terminarea dozei si la epuizarea bateriei) -Precizia vitezei de injectare max, +/- 10% -Presiune de ocluzie max, 150kPa
| 19 | Agitator rotativ | Agitator rotativ |  |  |  | Agitator rotativ Viteza reglabila diapazon minim 10-70 rpm Numar de role : 6 Imaginea este cu titlu orientativ
| 20 | Agitator de plansete PST (250430) | Agitator de plansete PST (250430) |  |  |  | Incubator/Agitator pentru microplaci Cod 250430 Descriere Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în linia ELISA. Parametru Specificaţia Mişcarea Orbitală Domeniu de temperatură, diapazon +20…60°C Reglarea temperaturii digital, in pasi de 0.1 °C Setarea şi afişarea frecvenţei de vibrare/a timpului Digital, LED Diametrul oscilării orbitale ≥ 1.5 mm Viteză reglabilă, diapazon 250-1200 rpm Alimentarea 220-240V, 50Hz Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi obligatoriu Temporizator agitator funcţionare continuă funcţionare temporizată de la 1min-99 ore Timp de incubare pana la 48 ore
| 21 | Refractometru (170400) | Refractometru (170400) |  |  |  | Autorefractometru Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescriptie de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm diapazon minim 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa diapazon minim 0-180⁰ (pasul 1⁰) Distanța pupilară, mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2 Display LCD Printer Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz
| 22 | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510 | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510 |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 2000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Functia bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru in flux (setarea fluxului) obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonora obligatoriu Alarma vizuala obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Alarmă de flux obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu, indicați modelul oferit Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată obligatoriu, indicați modelul oferit
| 23 | Autoclav cu vacuum 401 (270120) | Autoclav cu vacuum 401 (270120) |  |  |  | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimantă obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
| 24 | Cântar medical electronic cu stativ (130700) | Cântar medical electronic cu stativ (130700) |  |  |  | Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru obligatoriu, 200 cm
| 25 | Distilator DZ-10 litri CH p/u farmacie (270400) | Distilator DZ-10 litri CH p/u farmacie (270400) |  |  |  | Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l, încorporat Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10µm min. 4 buc., indicați modelul oferit Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit Filtru de clor min. 4 buc., indicați modelul oferit
| 26 | Electrocardiograf cu 12 canale (260230) | Electrocardiograf cu 12 canale (260230) |  |  |  | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card/ fară fir( wireless) obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 inregistrari ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau ±1% Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator tip CF Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. indicați modelul oferit Hîrtie termică ≥ 30 buc., indicați modelul oferit Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit
| 27 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser |  |  |  | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Caracteristici: 1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice 3. Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser (IR sau UV) ce activează un compus chimic incorporat in materialul casetei, imprimarea fiind permanenta și ne mai putând fi ștearsă. 4. Pentru imprimarea casetelor nu necesita cartușe de cerneală, bandă de imprimare sau lampă UV de fixare. 5. Rezoluția de printare sa fie de minim 500 dpi 6. Viteza de imprimare ≥ 720 de casete pe ora. 7. Sa permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35° cât și la 45° 8. Dimensiune casetelor: fără capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 9. Conține minim șase magazii metalice pentru încărcare casete cu o capacitate totala de stocare de minim 400 casete 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta. 11. Consumabile tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi în cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani. Casete incluse minim 10000 bucăți, (tip sleeve) gata pentru a fi încărcate în magaziile metalice. Termen de garanție: ≥36 luni Anul producerii - minim 2025 Training autorizat de la producător, ce atestă cunoștințe privind instalarea și deservirea imprimantei - obligatoriu Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manual de utilizare in limba romana Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
| 28 | Injector de contrast CT | Injector de contrast CT |  |  |  | Descriere: Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, pentru scanare CT, la tomograful computerizat ”Discovery RT”, GE. Specificația minimă necesară Injector automat al mediului de contrast: Tip cu cap dublu Capacitate seringă minim 200 mL - maxim 500 mL Gama de flux, mL/sec 0.1-10 Gama de presiune, psi 0-300 Întârziere injectare / scanare minim 300s Oprire reglabilă a volumului da Încălzire da Memorie - Număr protocoale de injectare admise > 100 Comutare CT da Cardio da Angio da Injecție "Injection" da "Ship and Drip" optional Tip control Comutator de pornire manuală da Controlat prin consola da Interfață scaner da Alerte operator Înclinați capul de putere în sus și în jos da Purjați seringa da Limită presiune da Volum insuficient da Set seringi compatibile – minim 50 bucăți Tub conector pentru seringi – minim 100 bucăți Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Ghid rapid de utilizare în limba română
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21) | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoare estimată | Termenul de livrare/prestare | Beneficiari
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
33100000-1 | 1 | Ecoencefalograf | Ecoencefalograf | buc | 1 |  |  |  |  | 125000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 2 | Electroencefalograf computerizat | Electroencefalograf computerizat | buc | 1 |  |  |  |  | 333333.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf General, OB-GYN | Ultrasonograf General, OB-GYN | buc | 1 |  |  |  |  | 833333.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 4 | Tensiometru electronic automat Adult | Tensiometru electronic automat Adult | buc | 100 |  |  |  |  | 83333.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 5 | Tensiometru electronic automat pediatric | Tensiometru electronic automat pediatric | buc | 65 |  |  |  |  | 54166.66 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 6 | Lampa bactericidă UVC ecranată | Lampa bactericidă UVC ecranată | buc | 20 |  |  |  |  | 18333.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 7 | Sterilizator biberoane electric 3 în 1 | Sterilizator biberoane electric 3 în 1 | buc | 4 |  |  |  |  | 8666.66 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Gh Paladi
33100000-1 | 8 | Stetofonendoscop | Stetofonendoscop | buc | 65 |  |  |  |  | 13541.66 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 9 | Refractometru pentru copii | Refractometru pentru copii | buc | 1 |  |  |  |  | 125000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 10 | Pneutonometru | Pneutonometru | buc | 1 |  |  |  |  | 133333.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 11 | Set de lentile oftalmologice | Set de lentile oftalmologice | buc | 1 |  |  |  |  | 16000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 12 | Lentila GOLDMANN 90D | Lentila GOLDMANN 90D | buc | 4 |  |  |  |  | 6666.66 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru
33100000-1 | 13 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) | buc | 2 |  |  |  |  | 225000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 14 | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) | buc | 6 |  |  |  |  | 100000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 15 | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) | buc | 6 |  |  |  |  | 100000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 16 | Staţie de andocare pentru pompe de perfuzie şi infuzie (caracteristici avansate) | Staţie de andocare pentru pompe de perfuzie şi infuzie (caracteristici avansate) | buc | 1 |  |  |  |  | 32000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 17 | Stimulator cardiac bicameral extern | Stimulator cardiac bicameral extern | buc | 6 |  |  |  |  | 350000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 18 | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica | Pompa de nutritie enterala pentru hranirea pe gastrostoma sau sonda nazo-gastrica | buc | 1 |  |  |  |  | 20500 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 19 | Agitator rotativ | Agitator rotativ | buc | 1 |  |  |  |  | 6006 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Cimișlia
33100000-1 | 20 | Agitator de plansete PST (250430) | Agitator de plansete PST (250430) | buc | 1 |  |  |  |  | 21000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Cimișlia
33100000-1 | 21 | Refractometru (170400) | Refractometru (170400) | buc | 1 |  |  |  |  | 71650 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | AMT Centru | 71650
33100000-1 | 22 | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510 | Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510 | buc | 12 |  |  |  |  | 200000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 23 | Autoclav cu vacuum 40l (270120) | Autoclav cu vacuum 40 l (270120) | buc | 1 |  |  |  |  | 82978.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie | 82978.33
33100000-1 | 24 | Cântar medical electronic cu stativ (130700) | Cântar medical electronic cu stativ (130700) | buc | 10 |  |  |  |  | 38333.3 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie | 3833.33
33100000-1 | 25 | Distilator DZ-10 litri CH p/u farmacie (270400) | Distilator DZ-10 litri CH p/u farmacie (270400) | buc | 1 |  |  |  |  | 13400 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Soroca
33100000-1 | 26 | Electrocardiograf cu 12 canale (260230) | Electrocardiograf cu 12 canale (260230) | buc | 3 |  |  |  |  | 61747.5 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul de Cardiologie | 20582.5
33100000-1 | 27 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | buc | 1 |  |  |  |  | 750000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul Oncologic
33100000-1 | 28 | Injector de contrast CT | Injector de contrast CT | buc | 1 |  |  |  |  | 110000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Institutul Oncologic
3933323.42

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________