## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză conform necesităților IMSP Policlinica de Stat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză |  |  |  | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză; Vizualizarea structurilor interne ale corpului și depistarea sau absența bolilor, anomaliilor, a obiectelor străine, a modificărilor în structura organelor, oaselor etc. Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu în direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tub desupra mesei; Operarea de la distanță; Masa telecomandată; Panou de control în sala de comandă; Dispozitiv intercom - Comunicare pacient doctor; Turnul de imagine Radiografie în afara mesei; Grila detașabilă; (SID) max: ≥ 130 cm; (SID) ≤ 110 cm; Panou de control complet, inclusiv controlul mesei și al generatorului în sala de control; Panou de control pentru funcțiile de bază în sala de examinare; Panou de control complet, inclusiv monitoare ce dublează informația de pe monitoarele din sala de control: opțional; Detector, Mărime pixel: ≤ 140mm; Tip: Panou plat (flat panel); Mărimea maximă a matricei în regim captare radiografie: min. 3024x3024 pixel; Adâncime captare regim radiografie: min. 16 bit; Mărimea maximă a matricei în regim captare fluroscopie: min. 1024x1024 pixel; Adâncime captare regim fluroscopie: min. 16 bit; Mărime detector: 43x43 cm (17”x17”); Caracteristicile imaginii Afișarea ultimei imagini; Colimare virtuală; Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului: min. 250 kg; Dimensiuni: ≥ 225x70 cm; Mișcarea laterală: ≥ 25 cm; Deplasarea longitudinală a turnului de imagine: ≥160 cm; Mișcare verticală (de la podea): diapazon minim 45...110 cm; Înclinarea mesei: 90/-90°; Greutatea maximă a pacientului, inclusiv în poziție înclinată: min. 200 kg; Indicatori poziție; Asigurarea mișcării motorizată; Reglarea vitezei pentru direcțiile nmotorizate în trepte: min. 3 trepte; Generatorul Putere maximă la ieșire: min. 80 kW; Diapazon kV regim radiografie: diapazon min. 40-150kV; Gama radiografică: diapazon min. 0.5...800mAs; Diapazon kV regim Fluroscopie: diapazon min. 50...120kV; Curentul maximal de ieșire radiografie: diapazon min. 850 mA; Curentul maximal de ieșire radiofluroscopie: min. 20 mA; Regim de lucru radiografie seriată: min.15 FPS; Regim de lucru fluroscopie pulsativă: diapazon min. 4...30 FPS; AEC (Automatic Exposure control): min. 4 câmpuri; Tub X-RAY Capacitate de stocare termică a ansamblului: min.700 kHU; Pată focală: min. 2; Pata focală mică, dimensiune: max.0.7mm; Pata focală mare, dimensiune: min.1.1mm; Putere pata focală mică: max. 60 kW; Putere pata focală mare: min. 80 kW; kV max radiografie: min. 150 kV; kV max radiofluroscopie: min. 125 kV; Colimator Regim lucru: min. automat și manual; Tip sursa lumină: LED; Tip colimare min. rectangular și iris/octagonal; Asimetric din stânga și din dreapta; Filtre încorporate: min. 3 tipuri; Selectare filtre automat și manual; Display și Stație de lucru (Captare/postprocesare) Mărime display: min.19”; Accesorii Set radioprotecție pacient (șorț, guleraș protecție glanda tiroidă): min. 1 set pentru maturi; Set radioprotecție operator (șorț): min. 1 (min.0,35 mm Pb); Imprimantă Tip procesare: Termal direct sau echivalent; Interfață: DICOM; Rezoluție spațială: min.12 pixel/mm; Format film: 20x25...35x43 cm; Formate disponibil simultan: min. 2; Cantitate monitoare în sala de control: min. 2; Cantitate monitoare în sala de examinare: min. 2 (opțional); Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent; HDD: min. 1 TB; SSD: min. 500 GB (opțional); RAM min. 8 GB; Diagonala monitor medical Full HD: min. 21 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080; CD/DVD - da; Compatibilitate sisteme PACS; USB min. 4 porturi; Accesorii: tastatură și mouse; Radiofluroscopia Memorie directă; Memorie ciclu; Memorie ultima imagine; Radiografie Captare imagini singulare mărimi: min. 5; Diapazon mărimi: min.15x15 cm... 42x42 cm; Imagini tintite: min. ”patru în una”; Captare imagini în serie; Captare imagini cu contrast: opțional; Tomosinteză digitală Regim captare automată pentru reconstrucție tomosinteză digitală; Rata de captare: min.15 FPS; Programe presetate cu posibilitate de modificare manuală pentru diferite zone anatomice: min. 5; Reconstrucție automată pe stația de captare; Posibilitatea captării imaginii pentru orice unghi de înclinare a mesei; Parametri reconstrucție Grosime strat diapazon: diapazon min.0,5mm...10 mm; Adâncimea de captare față de masa pacientului: diapazon minim 0...20 cm; Programe presetate pentru diferite zone anatomice: min.5; Soft reducere artefacte metal; Soft postreconstrucție ce permite reconstrucție tomosinteză cu diferiți parametri fără a iradia repetat pacientul(inclusiv grosimea și adâncimea stratului); Postprocesare, inclusiv instrumente de prelucrare imagine; Reconstrucția de imagimi oblice față de axa verticală sau orizontală; Tehnologie radiografie scan Captare tip scanare longitudinală cu fantă; Regim de captare automată pentru reconstrucție radiografie scan; Reconstrucție radiografie scan automată pe stația de captare; Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuală pentru diferite zone anatomice: min.3; Zona de scanare: min. 42x42 cm; Viteză scanare: min. 10cm/s; Rata de captare: min. 3 FPS; DAP integrat cu afișarea rezultatelor în baza de date a pacientului; Soft de prelucrare Post-procesare; Control nivel: Zoom/Mărire - Rotire/Inversare; Adnotări pe imagine: marker, text, linii, unghi, lipse; DICOM 3.0; DICOM Verification; DICOM Modality worklist; DICOM MPPS; DICOM Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM Grayscale print; DICOM Query/Retrive; DICOM GSPS; Imort/Export imagini PACS; Export imagini CD/DVD; Export rezultate examinări pe HIS/RIS: ; Soft pentru tomosinteză; Soft radiografie scan; Sistem PACS Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent; HDD: min. 1 TB; SSD: min. 500 GB (opțional); RAM: min. 8 GB; Monitor LED Full HD; Diagonala: min. 21 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080; Modul software PACS Funcții manipulare imagine; Măsurători, adnotări, salvare; Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare, de înaltă rezoluție, bazat pe reguli DICOM de rulare; Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distanță; Licență: minim o licență; Licență de acces de pe web sau LAN: minim două. Generator/Instalație raze-X: funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 380V±10% Frecvența: 50Hz; Unit radiologic digital: 220 - 240 V; 50/60 Hz. Temperatura mediului ambiant: 10…30°C; Umiditatea relativă a aerului: 15…75%(fără condens); Disponibilitatea pieselor de schimb urmează a fi asigurate pentru o perioadă cuprinsă între 7 - 10 ani, din data livrării produsului. Actualizări software/hardware la necesitate Manualul de utilizare tradus în limba română.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză conform necesităților IMSP Policlinica de Stat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________