## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Centrifugă cu răcire | Centrifugă cu răcire |  |  |  | Destinație: Pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sânge la un ciclu. Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml ±10%. Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului. Toleranță dezechilibru aprox. 30g. Diapazon minim cu rotor - 100 ± 50 rpm. Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm. Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei. Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by. Temperatura reglabilă între 20°C….+40°C. Suprafețele interioare (incinta) de inox. Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent. Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge. Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului. Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posinbilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric. Unitatea de control integrată în panoul de comandă. Interfață RS 232 sau echivalentul acesteia pentru transmitere/transfer de date. Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifugii, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind usor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi, indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale. Posibilitate de memorare minim 10 programe. Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare. Dotată cu picioare reglabil cu roți Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată. -Certificatelor autorizate de producător:-ISO13485 ISO 9001:2000 -CE pentru producător sau normelor naţionale de producere -Declaraţia de conformitate a produsului ofertat cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric -protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru) -Conformă standardelor international IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz -Anul de producere: 2023-2024 -Paşaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului şi instrucţiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei şi numărului dispozitivului, prezentat la livrare оn original şi limba de stat, autentificată de biroul de traduceri. -Termen de garanţie: 36 luni din momentul punerii оn exploatare a dispozitivului -Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câştigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării. -Instruirea personalului: asigurat de participantul câştigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării -Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câştigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare.
3310000-1 | 2 | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite |  |  |  | Destinație: pentru filtrarea sterilă a produselor biomedicale, produs finit. Proprietăți: Filtru cu membrană dublu-layer din PES, porozitate 0.45 ¦ 0.2 um, 10”, aria de filtrare 1 m², conectori tip baionetă cu 2 flanse, 1 buc / pk; Carcasă pentru filtru din oțel inox AISI 316L (1.4404 ¦ 1.4435), presiune de operare min. -1 bar maxim 10 bari, înălțime 10”, dimensiune ISO – 33.7 × 2, conexiune TC 50.5, însoțite de documentație pharma; Manometre minim 2 bucăți pentru monitorizarea presiunii de lucru, incluse în rețeaua de filtrare cu conectori tip baionetă. Robinet farmaceutic cu conectori tip baionetă minim 2 bucăți pe rețeaua de lucru. Pompa ce va mișca produsul prin filtru. Prezența conexiunilor pentru integrarea sistemului; Tuburi de intrare și iesire. Dispozitiv automat pentru testarea integrității filtrelor proiectat pentru acoperirea gamei complete de testare a integrității, de la filtre de seringa de mici dimensiuni, până la carcase mari multirotunde și casete pentru filtrare tangențială. Bubble Point Test; Diffusion Test / Forward flow Test; Combination of Diff. and BP test; Water Intrusion Test (WIT); Pressure Drop Test / Leak Test; Sistem de operare Linux; Principiu de verificare tip “four eyes”, dotat cu semnatură electronică; Copie de rezervă internă și dublă a datelor; Criptarea datelor; Sincronizarea zonei de fus orar – NTP; Funcția de Audit Trail cu evenimente marcate în timp; Posibilitatea de a întroduce utilizatori multipli cărora le pot fi desemnate diverse roluri în ce privește operarea echipamentului; Întroducerea datelor cu ajutorul cititorului de coduri de bare; Imprimanta YDP30 pentru printarea rezultatelor testelor; Posibilitatea de detecție automată a erorilor în procesul de testare; Interfață (HMI) intuitive tip iF-Design; Ecran tactil luminos de minim 12; Tastatura digital; 10 limbi de system; LDAP - Conectare cu credentiale de utilizator în retea; Timp de testare automata pentru o testare mai rapida; Transfer de date; Rezistent la stropire (IP64); -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. -Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ) Rezistent la explozie (certificat ATEX IECEx și FM); Testarea și retestarea în siguranță a filtrelor umede cu alcool; Vizualizare continuă și clară a stării presiunii; Rezistent la agenții de curățare; Rezistent la vapori de H2O2 (VHP); Tuburi PFA (conforme cu FDA 21 CFR 177 și USP clasa VI); Kit de accesorii opționale pentru protecția împotriva refluxului; Tuburi de intrare și iesire.
3310000-1 | 3 | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off |  |  |  | Destinaţie: pentru capsarea ermetica a flacoanelor cu capac FIP/OF a preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în condiții sterile. Proprietăți: Flacoane din sticla cu pesare FLIP/OFF; Diametrul pesarului: de la 8,50 mm – până la 68 mm (±1,0mm); Înălțimea flaconului: de la 35 mm - 136 mm (±2,0mm); Posibilitatea ajustării diametrului pesarelor în procesul de capsare; Viteza de lucru a dispozitivului minim 300 flacoane pe ora, având posibilitatea de reglare a acesteia; Metoda de capsare: mecanica sau pneumatica; Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. Dispozitivul să fie însoțit de: 1. Suport pentru dispozitiv din material inoxidabil AIS 316 – 1 bucată; 2. Carcasa din inox inoxidabil AIS 316 – 1 bucată. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. -Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ)
3310000-1 | 4 | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit |  |  |  | Destinaţie: pentru turnarea și dozarea preparatelor diagnostice și biomedicale din sânge în condiții sterile. Proprietăți: Interval de dozare: 0,1 ml - 100 ml; Marjă de eroare în procesul de turnare și dozare: ≤5%; Procesul de turnare/dozare se va efectua: - în flacoane din sticlă; - diametrul bazei flacoanelor: de la 8,50 mm – până la 68 mm (±1,0mm); - înâlțimea flacoanelor de la 35 mm - 136 mm (±2,0mm); - Viteza de lucru a dispozitivului (în procesul de turnare și dozare): minim 300 flacoane pe ora. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. Dispozitivul să fie însoțit de: 1. Suport pentru dispozitiv din material inoxidabil AIS 316 – 1 bucată; 2. Carcasa din inox inoxidabil AIS 316 – 1 bucată. -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. -Validarea dispozitivului dupa instalare conform cerintelor GMP (IQ, OQ, PQ)

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Centrifugă cu răcire | Centrifugă cu răcire | bucată | 4 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 2862988.6667
33100000-1 | 2 | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite | Sistem de filtrare sterilă a produselor finite | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 1230833.3333
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off | Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off | bucată | 2 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 2637500
33100000-1 | 4 | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit | Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 4395833.3333
11127155.3333

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________