Descriere generală

Ecograf multidisciplinar staționar,  performant conceput pentru examinari abdominale, obstetrice și ginecologice, părţi moi, neonatale, transcraniene vasculare, periferic, urologice, pediatrice,  cardiologice, pediatrice. Cantitatea solicitată: 1 bucată.

1. Specificații tehnice

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii)

Certificat ISO 9001 sau ISO 13485 (copie „conform cu originalul” si traducere autorizata)

Perioada de garanţie: minim 12 luni de la data recepţiei finale

Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ

Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical

Manual de operare in limba engleza si in romana

In vederea sustinerii activiattii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator, document nu mai vechi de 24 de luni.

Furnizorul sa detina autorizatie de distributie si service de la producator

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru import, distributie dispozitive medicale, reparare, mentenanta si punere in functiune / instalare, unde sa se regaseasca producatorul echipamentului ofertat.

Ecograf multidisciplinar staționar

CARACTERISTICI GENERALE

UNITATEA DE BAZA

Aplicatii disponibile pe echipament

Cardiologie

Obstetrica

Ginecologie

Musculoscheletal

Abdomen

Vascular

Parti moi

Urologie

Pediatrie

Preseturi standard

Cord adult

Adnexa

Aorta

Arc aortic

Arterial

Abdomen

Vezica urinara

Intestine

San

Carotida

Penetrare

OB Trim 1

OB Trim 2

OB Trim 3

Coloana

Uter

Venos

Prostata

Renal

Tiroida

Testicul

Doppler transcranial

Cord fetal

Cap (neonatologie)

Translucenta nucala

Abdomen pediatrie

Cord pediatrie

Sold pediatrie

Moduri de operare

2D

Doppler color

Doppler pulsat

Doppler continuu

Power Doppler

Power Doppler directional

Mod M

Mod M anatomic

Single/Dual/Quad

3D

4D

STIC (Spatio Temporal Image Correlation)

Doppler color tisular

Doppler pulsat tisular

Mod Elastografie

Moduri de vizualizare a imaginii

Imagine panoramica

Imagine trapezoidala

Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia

Mod imagine duala

Mod triplex

Mod quad

Consola sistemului

Unitate de baza de inalta performanta, stationar, carucior incorporat cu roti orientabile si spatii de plasare a perifericelor

Minim 4 porturi de sonda active

Timpul de schimbare a transductorilor din softul sistemului sa fie de maxim 3 secunde

Sistem de blocare a celor 4 roti

Ecograful sa dispuna de spatiu pentru periferice

Suport pentru tubul de gel

Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului montat in partea din fata

Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului montat in partea din spate

Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel

Memorie internă - 512 GB

Memoria RAM a sistemului sa fie de minim 8Gb

Sistemul de operare sa fie Windows 7 sau superior

Putere consumata (cu tot cu periferice) max 830VA

Iesire audio inclusa

Iesire video tip S-Video

Iesire video tip VGA

Iesire video tip HDMI

Minim 4 porturi USB

Iesire pentru retea tip LAN

Port separat pentru microfon in cazul conectarii sistemului intr-un mediu virtual de telemedicina

Posibilitatea montarii unei baterii reincarcabile incorporate pentru functionarea sistemului fara energie electrica. Aceasta trebuie sa ofere aceeasi manevrabilitate sistemului fara limitarea transportului acestuia asa cum fac sursele suplimentare atasate langa sistem tip UPS

Timpul minim de examinare/scanare prin intermediul acumulatorului sa fie de minim 20 minute

Sistemul trebuie sa dispuna de mod « sleep » cand ruleaza cu acumulatorul pentru o pornire cat mai rapida

Monitor

Diagonala min 21 inch

Tehnologie LED sau superior

Rezolutie Full HD (1920 x 1080)

16.7 M culori

Posibilitate de reglare a luminozitatii

Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita :

- Rotire pe orizontala ±155 grade

- Rotire pe verticala +20/-70 grade

- Reglarea inaltimii min 17 cm

Panou de control

Minim 6 taste configurabile de catre utilizator

Minim 6 suporturi pentru sonde

Inaltime reglabila de minim 17 cm

Posibilitatea rotirii panoului de control in jurul axei proprii pe un interval de minim +/-25°

Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil

Ecran tactil

Tehnologie LED

Diagonala minim 10 inch

Rezolutie minim 800 x 600

Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil

Ecran tactil de tip capacitiv

Transductori

Echipamentul sa fie compatibil cu :

Sonde liniare in gama totala de frecventa minim 2-15 MHz

Sonde convexe in gama totala de frecventa minim 1-6 MHz

Sonde micro-convexe in gama totala de frecventa minim 3-11 MHz

Sonde endocavitare in gama totala de frecventa minim 3-11 MHz

Sonde phased array in gama totala de frecventa minim 1-12 MHz

Sonde abdominale volumetrice in gama totala de frecventa minim 1-5 MHz

Sonde endocavitare volumetrice in gama totala de frecventa minim 3-10 MHz

Sonda creion cu frecventa 2MHz +/-10%

Sonda creion cu frecventa 6MHz +/-10%

Sonda creion cu frecventa 9MHz +/-10%

Sonda transesofagiana in gama totala de frecventa minim 2-8 MHz

Caracteristici standard ale echipamentului

Formator de unde digital

Gama totala de frecventa acoperita min 1-18dndb MHz

Minim 500.000 canale de procesare

Adancime de scanare ≥ 40 cm

Minim 4 zone de focalizare

Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor

- Reglabil in 4 trepte minim

- Soft de imbunatatire a imaginii 3D/4D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor

- Reglabil in 4 trepte minim

Minim 256 tonuri de gri

Gama dinamica minim 270 dB

Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 2500 fps in modul 2D

Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 390 fps in modul Doppler Color

Posibilitate de inversare a imaginii

- Sus/jos

- Stanga/dreapta

Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara in masuratori pediatrice,ginecologie, obstetrică și prostată

Mod de compunere a frecventelor

Memorie CINE min 770 MB

Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton

Timp de pornire a sistemului max 90 sec

Minim 30 preseturi personalizabile de catre utilizator

Baza de date pacienti

Posibilitatea salvarii bazei de date

Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern

Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil

Informațiile stocate în baza de date de pacienți trebuie să poată fi exportate cel puțin în urmatoarele formate: - format brut - format DICOM - WMV(MPEG4) si JPEG pentru imagini statice - AVI pentru secvențe CINE

Minim 6 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului

Softuri disponibile optional pe sistem

4D

3D

Softuri de prelucrare a volumului

- Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila

- Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator

- Prelucrare Volum in tehnica HD “High Definition” pentru vizualizarea cat mai realista a fetusului cu posibilitatea de a schimba sursa de lumina, din unghiuri gata presetate, sau ajustabile de catre utilizator

Masurare automata a intimei medii

Măsurarea circulație sangvine non dopller

Soft de masuratori avansate dedicat aplicatiilor cardiologice – EF – Fractia de ejectie, TVI – Velocitatea tesutului cu Q-analiza

DICOM 3.0

Elastografie de tip calitativ si Q-analiza

Elastografie de tip cantitativ sau strain

Elastografie de tip Shear Wave

Modul de exportare a imaginilor pe smartphone prin intermediul unei aplicatii disponibile pentru Android si IOS

Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia

Imagine panoramica

Masuratoare automata a translucentei nucale dintr-un volum achizitionat

Identificarea automata a planului sagital perfect pentru masuratoarea translucentei nucale

Masuratoare automata a foliculilor ovarieni dintr-o achizitie 3D a ovarului

Masuratoarea translucentei nucale automat in modul 2D

STIC (Spatio Temporal Image Correlation ) – activ pentru sonda 3D/4D

Strain (cardiologie)

Soft de ecografie de stres

Modul EKG

Pedala pentru functii suplimentare

Incalzitor de gel

Modul 2D

Steer 2D minim 3 unghiuri

Chroma minim 11 harti

Afisare in mod dual 2D si Doppler Color in timp real

Minim 5 frecvente selectabile

Minim 12 harti de gri

Mod de lucru cu armonice fundamentale

Mod de lucru cu armonice cu inversie de faza

Posibilitate de reglare a densitatii de linii minim 3 pasi

Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor

- Reglabil in minim 5 pasi

Compunere spatiala

- Reglabila in minim 3 pasi

Imagine trapezoidala

Reglare a unghiului de scanare minim 45-100%

Zoom

- Read zoom de minim 8 ori in dependeta de adincime si sonda sa specifice sonda obligatooriu

- Posibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100%

Modul M

Minim 11 harti de culoare

Chroma minim 11 harti

Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed)

Mod M anatomic

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice

Posibilitatea reglarii nivelului puterii

Reglarea modului M prin apasarea unui singur buton

Posibilitatea alegerii de catre utilizator a dimensiunii ferestrei si pozitiei modului M versus modul 2D

Modul Doppler Color

Minim 11 harti de culoare

Harta separata de culoare tip « variance »

Posibilitate de reglare a sensibilitatii in minim 5 trepte

Gama PRF minim 0.2 KHz – 19 KHz

Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30°

Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Posibilitatea reglarii nivelului sensitivitatii

Posibilitatea reglarii nivelului puterii

Modul Doppler pulsat

Harti de culoare minim 11

Gama PRF minim 1.5-22 kHz

Optimizare automata a spectrului prin ajustarea baseline-ului si reglarea PRF-ului prin apasarea unui singur buton

Reglare a dimensiunii portii minim 0.5 – 25 mm

Corectie automata a unghiului de insonatie la 60 grade

Posibilitatea reglarii volumului

Posibilitatea reglarii filtrului in mai multi pasi

Modul Doppler Continuu

Gama PRF minim 2-56.5 kHz

Harti de culoare minim 11

Reglarea filtrului in cel putin 4 trepte

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice

Posibilitatea reglarii volumului

Posibilitatea corectiei de unghi pe interval +/-60°

Posibilitatea reglarii vitezei anvelopei Doppler

Modul Power Doppler

Minim 11 harti de culoare

Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului

Inversare a hartii de culoare (Power Doppler Directional)

Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi

Posibilitatea reglarii sensivitatii in mai multi pasi

Gama PRF minim 0.2 KHz – 19 KHz

Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30 grade

Minim 2 frecvente selectabile

Modul 3D/4D

Vizualizare tomografica a volumului in slice-uri 2D de grosime reglabila

Calcul automat al dimensiunilor foliculilor pornind de la o achizitie 3D a ovarului

Soft de reconstructie realista a tesuturilor

- Posibilitate de reglare a unghiului de iluminare

- Posibilitate de reglare a culorii tesutului

Unelte de prelucrare a volumului (stergere, decupare pentru inlaturarea artefactelor sau a structurilor inutile), biblioteca diferiteri unghiuri de iluminare.

ROI Curve – posibilitate de curbare a boxului pentru reconstructia 3D/4D in zone cu putin lichid amniotic)

Posibilitate de reglare a unghiului de reconstructie pentru scurtarea timpului de achizitie

Elastografie

Echipamentul trebuie sa dispuna de posibilitatea de upgrade de software de elastografie de tip strain pe sonda liniara si endocavitara

Echipamentul trebuie sa dispuna de posibilitatea de upgrade de software de sharewave elastografie

Softul de elastografie sa dispuna de un indicator de calitate a achizitiei in timp real

Minim 5 harti de culoare selectabile

Afisare in mod dual

Reglare a transparentei hartii de culoare

Inversare a hartii de culoare

Reglarea densitatii liniilor

Posibilitatea reglarii frecventei de lucru

- CONFIGURATIE DE LIVRARE

1.Unitatea de baza incluzand minim cerintele tehnice de la punctul A.

2. Transductor Convex multifrecventa tip single crystal ≥192 elemente

- banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: 1 - 5.8 MHz

- câmp vizual de peste 65º

- aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular

3. Transductor Liniar multifrecventa ≥192 elemente

- banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: 4 - 13 MHz

- câmp vizual de peste 51 mm

- aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi.

- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie

Ghid de biopsii

4. Sonda SECTORIALĂ arie fazată multifrecventa ≥80 elemente tip single crystal

- cu banda de frecventa 1.8 - 4 MHz, camp de vizualizare min 120 de grade, amprenta minima 27X19 mm pentru aplicatii cardiace

5. Sonda Endo – cavitară multifrecventa ≥192 elemente

- banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: 3 -12,5MHz

- câmp vizual de peste 165º

Aplicatii: abdomen, cardiac, vascular, pediatric

6. Pachet de lecții on-line pentru ecografii cardiace https://www.123sonography.com/ultrasound-and-echocardiography Basic Ecocardiography + Advanced Ecocardiography

7. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D

8. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D

9. Incalzitor gel

10. Imprimanta termica de înaltă rezoluție alb negru format A6