## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
#NAME? |  | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L |  |  |  | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configuraţie vertical Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Uşa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi da Construcţie interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db
33100000-1 | 2 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
33100000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
33100000-1 | 4 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Uşa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 50 dB
33100000-1 | 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 600-700 l Număr de rafturi ≥ 10 Uşa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 50 dB
33100000-1 | 6 | Frigider pentru vaccini 40-60L | Frigider pentru vaccini 40-60L |  |  |  | Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, tip orizontal Capacitatea 40-60 L da Uşa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 …+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
33100000-1 | 7 | Frigider pentru vaccini 60-95L | Frigider pentru vaccini 60-95L |  |  |  | Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, tip orizontal Capacitatea 60-95 L da Uşa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ...+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
33100000-1 | 8 | Frigider pentru vaccini 95-130L | Frigider pentru vaccini 95-130L |  |  |  | Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, tip orizontal Capacitatea 95-130 L da Uşa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ...+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
33100000-1 | 9 | Frigider pentru vaccini 130-180L | Frigider pentru vaccini 130-180L |  |  |  | Frigider pentru vaccini 130-180L Cod 140890 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configuraţie staționar, tip orizontal Capacitatea 130-180 L da Uşa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mîner și blocare cu cheie Lumină interior nu Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2-+8℃ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
33100000-1 | 10 | Analizator semi-automat, de urină | Analizator semi-automat, de urină |  |  |  | Analizator semi-automat, de urină Cod 150100 Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal ≥ 60 teste/ora Teste chimice Bilirubin da Sînge (hematii) da Glucoză da Corpi cetonici da Esterază leucocitară da Nitrați da pH da Proteine da Greutatea specifică da Urobilinogen da Data management Interfață LIS bidirecțională Memorie internă da Monitor LCD sau LED da Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus ≥ 1000 benzi Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni
33100000-1 | 11 | Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue | Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue |  |  |  | Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue Cod 150120 Descriere Analizator semiautomat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Analize chimice Productivitate ≥ 500 teste /ora Bilirubin da Sînge da Glucoză da Corpi cetonici da Esterază leucocitară da Nitrați da pH da Proteine da Greutatea specifică da Urobilinogen da Data management Interfață LIS bidirecțională Cititor bar cod da Memorie internă da Monitor LCD sau LED da Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile "Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus" ≥ 5000 analize Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni
33100000-1 | 12 | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis |  |  |  | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200 Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem deschis de reactivi. Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru continuu Tip sistem deschis randoom acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente da Tipul dispozitivului staţionar Tip probă Ser şi plasmă urină sînge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) da Program control al calității da Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe reutilizabil da, (indicați ciclurile posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și bi-cromatic da Imunoturbidimetrc (Turbidity) da Controlul cantității de reagent rămas da Semnalizare lipsă reagent și probă da Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 13 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis |  |  |  | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Cuva absorbanta Cuvă da Tip reutilizabilă da Volum reactiv/investigatie ≤ 500 mcl Temperatura termostatare 37°C Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrata da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Cuva absorbanta Tip reutilizabilă ≥ 2 buc. Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)
33100000-1 | 14 | Analizator automat, cu chemoluminiscenta | Analizator automat, cu chemoluminiscenta |  |  |  | Analizator automat, cu chemoluminiscență Cod 150300 Parametru Specificaţie Descriere- Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten Tip sistem- complet automat Tip probă urină ser plasmă sînge integru Capacitate de lucru ≥ 60 probe/h Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) da Posibilitatea sincronizării cu un analizator de chemoluminiscență de o capacitate mai mare da Randoom acces da Metoda chemoluminiscență amplificată enzimatic Nr. Probe ≥ 60 probe la bord Reagenți ≥ 25 la bord Stabilitate reagent ≥ 28 zile Afișaj alfanumeric, color Printer da Cititor cod bare da Interfață PC bidirecțională Analizatorul va fi livrat cu reagenți comform listelor de reagent solicitați da Sistem de purificare și deionizare a apei cu productivitatea comform cerințelor analizatorului (să se indice prețul separate) Teste anti CPP -TSH FT4 T4 FT3 Free PSA PSA total CEA AFP CA 19-9 CA 125 CA 15-3 Prolactina Progesteronul FSH LH Estradiol Cortizol Testosteron Alergeni specifici IgE Alergeni specifici IgG Anti- TG Ab Anti-TPO Ab Produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D) Calcitonina Osteocalcina Hormonul paratiroid Hormoni reproductive (de indicat) Alergeni Limba de comunicare rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 15 | Analizator de glicohemoglobina | Analizator de glicohemoglobina |  |  |  | Analizator de glicohemoglobină Descriere Acest grup de produse înclude analizatorii glicohemoglobinei (GHb), care depistează hemoglobina glicozilată la pacienţi cu diabet zaharat. Cod 150400 Parametrul Specificația Teste Hemoglobina A1 da Hemoglobina A1c da Hemoglobina totală da Reagenți Refrigerați da Livrați de producător da Tip probă Sînge total, diluat, hemolizat, capilar, heparin da
33100000-1 | 16 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă încorporată Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 17 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe |  |  |  | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afişaj graphic Imprimantă încorporată Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 18 | Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis | Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis |  |  |  | Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530 Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componenței sanguine Parametru Specificaţia Tip sistem deschis Metode de măsurare impendansmetrică fotometrică optică (5 diff) Procedura de curăţire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # MON# NEU# BAS# EOS# LYM% MON% NEU% BAS% EOS% RDW PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afişaj grafic Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor datelor- histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă > 1000 pacienţi Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize" Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 19 | Analizator automat cu 10 canale, VSH | Analizator automat cu 10 canale, VSH |  |  |  | Analizator automat cu 10 canale, VSH Cod 150560 Descriere Analizator automat VSH Canale de citire ≥ 10 da Termostat încorporat da Citire Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. Afișaj Afișaj LCD Tip citire Citire automată cu interpretare Corecție automată de temperatură da Imprimantă termică da Alimentarea Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile Tuburi VSH 600 buc. Vacutainerele pentru colectarea sîngelui 600 buc. Hîrtie termică 10 buc. Kit control de calitate VSH 1 buc. Perioada de valabilitate la momentul livrarii ≥ 1 an
33100000-1 | 20 | Analizator automat cu 40 canale, VSH | Analizator automat cu 40 canale, VSH |  |  |  | Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580 Descriere Analizator automat VSH Canale de citire ≥ 40 da Termostat încorporat da Citire Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. Afișaj Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Corecție automată de temperatură da Imprimantă termică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Eprubete pentru colectarea singelui venos, compatibile cu analizorul VSH 1000 buc. Hîrtie termică 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrarii ≥ 1 an
33100000-1 | 21 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Tip analize Na da K da Cl da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 22 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod 150620 Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Tip analize Na da K da Ca++ da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 23 | Analizator ionoselectiv, pentru laborator central | Analizator ionoselectiv, pentru laborator central |  |  |  | Analizator ionoselectiv, pentru laborator central Cod 150630 Descriere Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electroade iono-selective. Aceste analizatoare pot avea capacitatea de a testa şi alți parametri (care nu sunt electroliţi), ex. calciu. Aceste analizatoare sunt destinate laboratoarelor centrale. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge integru da Autosampler Tub închis/deschis închis Oprirea termostatului da Tip analize Na Ser/plasmă da Urină da K Ser/plasmă da Urină da Cl Ser/plasmă da Urină da TCO2 da Ca++ da Li da Spălare automată da Forma de reagenți Care se înlocuiesc da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 24 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  |  |  | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700 Descriere Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da Plasmă da Sînge arterial da venos da capilar da mixt da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize Gaze in sange pH da pCO2 da pO2 da HCO3 da HCO3 act da HCO3 std da BE(B) da BE(ecf) da TCO2 / ctCO2 da Electroliti Na+ da K+ da Ca++ da Ca++(7.4) da Cl- da Anion gap da Metaboliți Glucoza da Lactat da CO-oximetrie Hct da tHb da sO2 da O2Hb da COHb da MetHb da HHb da Spălare automată da Detector de cheag de sange da "Calibrare pentru toți parametrii măsurați" Automat da Manual da "Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate" da "Controlul intern (QC)" Automat da Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize "min. 1000 înregistrări" Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuș Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display Touchscreen da LCD sau LED da Cititor de bar cod da Imprimantă termică da Data management da Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Reagenți Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. ≥ 3 luni Hirtie termică 5 buc.
33100000-1 | 25 | Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe | Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe |  |  |  | Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în sînge Cod 150710 Descriere Analizatoare portabile care efectuează probe de sînge, pH, chimie, electroliţi. Parametrul Specificația Analize Productivitate ≥ 60 teste/ora electroliți K+, Na+ Cl- gaze sanguine pH, pCO2, pO2, HCO3 Chimice da Altele da Tip probă Sînge integral Calibrarea Automată Display LCD sau LED da Data management Stocarea datelor Date despre măsurările anterioare Interfață PC da HIS da LIS da Cititor de carduri inclus da Calculator cu monitor inclus da Cititor de cod bare inclus da Imprimantă inclus da Cartușe - electrozi inclus da Reagenți Reagenți Să fie inclus toți reagenții, soluții de control, necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
33100000-1 | 26 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 27 | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) |  |  |  | Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 28 | Centrifuga, de laborator (32 tuburi) | Centrifuga, de laborator (32 tuburi) |  |  |  | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 29 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 1000 Maximală, rpm pină la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 30 | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa |  |  |  | Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
33100000-1 | 31 | Coagulometru semiautomat | Coagulometru semiautomat |  |  |  | Coagulometru semiautomat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă da Teste APTT da FIB da PT da TT da Data management Display LCD sau LED Imprimantă da Interfață PC da Interfață LIS da Cititor bar cod optional
33100000-1 | 32 | Glucometru (caracteristici de baza) | Glucometru (caracteristici de baza) |  |  |  | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1-30,0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD da Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată da Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei da Baterie internă da Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată da Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei da Accesorii, consumabile Toate accesorile și consumabile să fie compatibile da Baterie 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste)" da Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere da Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.
33100000-1 | 33 | Glucometru (caracteristici avansate) | Glucometru (caracteristici avansate) |  |  |  | Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210 Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. " Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Venos Volumul minimal al probei ≤ 1 µL Gama de măsurare 0.8-35,0 mmol/L Gama hematocritului 20-65 % Timpul de măsurare ≤ 7 sec. Ecran LCD da Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată da Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei da Baterie internă da Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată da Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei da Accesorii, consumabile Toate accesorile și consumabile să fie compatibile da Baterie 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste)" da Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere da Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.
33100000-1 | 34 | Microscop binocular, simplu | Microscop binocular, simplu |  |  |  | Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
33100000-1 | 35 | Microscop binocular, cu contrast de faza | Microscop binocular, cu contrast de faza |  |  |  | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază
33100000-1 | 36 | Microscop cu fluorescenta (binocular) | Microscop cu fluorescenta (binocular) |  |  |  | Microscop cu fluorescenţă (binocular) Cod 250220 Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale Parametru Specificația Sistem optic Sistem de corectare optică infinit Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Cap revolver pentru 5 obiective Obiective IOS Plan Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Imersie în ulei) Tub binocular cu unghi de înclinare 30° rotaţie, 360° cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75mm Oculare - cîmp larg WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Sistem de focalizare Butoane coaxiale pe ambele părţi macrometrice şi micrometrice. Sistem de ajustare a tensiunii şi a distanţei maxime parcurse pe axa Z. Iluminare Koehler, lampă halogen 30W, intensitate ajustabilă, LED Fluorescent Unitatea de alimentare- încorporată Filtre B (FITC) (TRITC) opţional V şi UV
33100000-1 | 37 | Incubator (termostat) 20-35 L | Incubator (termostat) 20-35 L |  |  |  | Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. " Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 20-35 l Domeniul de temperatură programabil 37 - 42 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 38 | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 39 | Agitator de laborator (orbital) | Agitator de laborator (orbital) |  |  |  | Agitator de laborator (orbital) Cod 250400 Descriere Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în laboratoarele din domeniul biofarmaceutic şi biomedical. Parametru Specificaţia Mişcarea Orbitală Afişarea Digital Diametru al oscilării orbitale ≥ 3-10 mm Control digital Viteză reglabilă 50 - 500 rpm, ±1rpm Incrementarea vitezei 10 rpm Alimentarea 220-240V, 50Hz Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi da Temporizator funcţionare continuă funcţionare temporizată de la 1min-99h Rezistent la prelucrarea chimică da Platforme substituibile da Utilizabile în incubator da Variaţia de temperatură +4…40°C
33100000-1 | 40 | Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B |  |  |  | Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire da Securitate la suprapresiune da Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da Imprimanta da Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de temperatură 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
33100000-1 | 41 | Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B |  |  |  | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire da Securitate la suprapresiune da Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de temperatură 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
33100000-1 | 42 | Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclu vacuum | Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclu vacuum |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum Cod 270140 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Numărul de uși 1 Construcția interioară din oțel AISI 316L Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Troleu pentru rafturile interioare da Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da "autoclavul sa fie dotat cu racitor de aburi pentru sistemul de drenaj dacă este necesar sau alt sistem care ar preveni deteriorarea sistemului de canalizare" "Sistem de osmoză inversă compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei " da, indicarea modelului oferit Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 43 | Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) | Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) |  |  |  | Autoclav 400 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum (caracteristici avansate) Cod 270240 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale. Construcția interioară este din oțel Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși Construcția interioară, camera de sterilizare, camașa, generatorul din oțel inox AISI 316L Construcția Exterioară, carcasa, parțile laterale din oțel inox AISI 304 Camera de sterilizare: dreptunghiulară da Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor da Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon cu ajutorul sistemului pneumatic și de vacuum da Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului da Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern da Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator da Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit da Dotat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrat da Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat da Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj da Valvele interne, pneumatice din inox da Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurata prin HEPA filtru da Securitate la supraîncălzire da Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de sterilizare da Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramîne blocată pînă la scaderea sfîrşitul procesului de sterilizare da Alarme acustică, vizuală Alarme: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare da Durata de sterilizare reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥ 10 programe Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni da Limbajul interfeței și meniului română sau rusă Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste susținute: testul de vacuum (scurgere) și testul Bowie-Dick da Control electronic Microprocesor Senzori electronici de presiune independete "pentru generator, camașa și camera de sterilizare" Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal da Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran tactil LCD Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune camerei (digital) presiune cămașa (digital) presiune generator (digital) graficile a ciclului de sterilizare Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare cu vacuum Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimarea rezultatelor Volum interior ≥ 400 litri Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea instrumentelor și casoletelor ≥ 2 suporturi datașabile rafturi min. 2 buc. la fiecare suport Cărucior pentru includerea / scoterea și transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 121 -134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da Sistem de osmoză inversă compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei da Sistemul va include compresor de aer da, fără ulei Panoul electric da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare 380V, 50 Hz Consumabile și accesorii Garnitură ușă 4 buc. HEPA filtru 2 buc. Lubrificator garnitură 2 buc. Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată) Hîrtie imprimantă 30 buc.
33100000-1 | 44 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L |  |  |  | Sterilizator 20 L Cod 270300 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametru Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 20 l, ± 5 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 45 | Sterilizator 40 L | Sterilizator 40 L |  |  |  | Sterilizator 40 L Cod 270310 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul ≥ 40 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 46 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 47 | Sterilizator 110 L | Sterilizator 110 L |  |  |  | Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 48 | Sterilizator 200 L | Sterilizator 200 L |  |  |  | Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Abaterea temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la solutiile de dezinfectare Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 49 | Distilator cu rezervor | Distilator cu rezervor |  |  |  | Distilator cu rezervor Cod 270410 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient 10 l, ± 3 l Capacitatea de distilare ≥ 8 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Rezervor de stocare a apei distilate încorporat Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa da Accesorii filtre, praf pentru curățat
33100000-1 | 50 | Sistem radiografic digital | Sistem radiografic digital |  |  |  | Sistem radiografic digital Cod 210220 Descrierea Sisteme radiografice de uz general sunt utilizate pentru a efectua procedurile de rutină cu raze x pentru diagnosticare oferite de cele mai multe spitale, clinici private, cabinete medicale, precum si centre de îngrijire urgentă. Parametru Specificaţia Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masă Tip Piedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinal, cm de la 90 Lateral, cm 24 Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientuli, kg 200, în mișcare Suportul mesei Pedistal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm ≥ 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei ≥ 10:1 Deplasarea longitudinală, cm 50 Servolegătura la tubul X-ray da Detector Mărimea detector, cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicele detectorului Dimensiunile matricei, pixeli ≥ 3070x2400 Mărimea pixelului ≤ 140 µm Tip CSI (Celsiu iodid) s-au analogic da Panou de control Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Procesarea avansată da Generator de raze X Puterea maxima ≥ 65 kW Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 650 mA Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Domeniu curent (mA) 10-800 mA Domeniu tensiune (kV) 40-150 kV Tubul de raze X Anod rotativ da Viteza de start a anodei, rpm min. 9000 rpm Capacitatea termică, KHU ≥ 300 Rata de răcire, HU/min. ≥ 1250 Panou de control pe tubul radiologic da Auto-tracking (Sincronizare automata cu tubul radiologic) da Suspensia tubului Controlul razelor X a tubului montat da DAP-metru Incorporat da Afișarea dozei in format DICOM da Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog) CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM (memorie operativă) min. 8 Gb HDD min. 1 TB Monitor medical min. 21 inci min. 400 CD/m2 min. 2 Mgpixel CD/DVD da Software de achiziție a imaginii da Preseturi personalizate da Interfața software rus/rom Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere, baza de date UPS min.. 600 VA Stație de arhivare și procesare a imaginii CPU (Procesor) 6 nuclee, s-au analogic RAM(memorie operativă) min. 8 Gb HDD min. 2TB Monitor medical min. 21 inci min. 700 CD/m2 min. 3 Mgpixel CD/DVD da Software de procesare si arhivare da Pachet DICOM Stocare, printare, import, export, transmitere,baza de date Imprimanta p/u rapoarte da UPS min. 600 VA Imprimantă DICOM Tave accesibile simultan min. 2 buc Tip laser s-au analogic Rezolutie, dpi min. 300 dpi Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min. 80/oră Sticlă plumbată min.im 1x0,8 m Guleraș de protecție 2 seturi Sorț de protecție 2 seturi Ochelarii de protecție 2 seturi Șorț protector pentru gonade 2 seturi Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da Cerințe față de alimentarea electrică Standard
33100000-1 | 51 | Unitate radiografica pentru torace, digitala | Unitate radiografica pentru torace, digitala |  |  |  | Unitate radiografică pentru torace, digitală Cod 210240 Descriere Destinate obţinerii de imagini radiografice ale toracelui, este cea mai frecventă metodă din lume. Imaginile obţinute sunt utilizate pentru diagnosticarea tulburărilor pulmonare, cum ar fi infecţiile acute şi cronice, afecţiuni maligne şi pentru a indica dacă testele de diagnosticare suplimentare, cum ar fi tomografie computerizata, sunt necesare. Parametrul Specificația Tip digital Tip detector flat panel Mărimea maximă a imaginii 43 x 43 cm Timpul ciclului ≤10 s Imagini/h 60 Mărimea pixelului ≤140 µm DICOM 3.0 da Tip ID pacient Modalitate DICOM worklist, tastatură, bar cod Controlul expunerii automat da Mișcare pe verticală De la minim la maxim, cm 150-200, cu fixare la nivelul selectat Echipament compatibil Procesor de filme Toate DICOM Generator raze X Toate standarte Tubul cu raze X Toate standarte Stativul tubului Pe podea Alimentarea Rețeaua electrică, 220 V, 50 Hz da Opțiuni Procesare avansată a imaginii da DAP-metru da Sticlă plumbată 1 unitate Guleraș de protecție 2 seturi Sorț de protecție 2 seturi Ochelarii de protecție 2 seturi Șorț protector pentru gonade 2 seturi
33100000-1 | 52 | Negatoscop | Negatoscop |  |  |  | Negatoscop Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr. de lampe ≥2 Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz
33100000-1 | 53 | Fibrogastroscop | Fibrogastroscop |  |  |  | Fibrogastroscop Cod 290200 Descriere Fibreogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul potiunii esofago-gastro-duodenale Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 100mm Capul distal ≤ 9.8 mm Diametrul exterior ≤ 9.8 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/90 grade dreapta/ stînga 100 grade Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de instrumente ≥ 2.8 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.
33100000-1 | 54 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop Cod 290400 Descriere Concepute pentru curațarea (spalare) și sterilizarea chimică endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automatizat Parametru Specificaţia Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Controlul ermetizmului endoscopului ≤ 30 min. Curățare / Spalare Sterilizarea Clătire În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de Curățare / Spalare da Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat da Monitorizarea nivelului de agenți da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde/aldehyde, chlorinedioxide) cu efect virucid, bactericid, fungicid, sporicid Reservor, l ≥ 9 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție sau la inceputul ciclului da Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Autodezinfectare da Sistem de prefiltare si filtrare a apei min. 0,2 microni Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) da Să fie certificat după standardele de igienă: ISO 15883 da Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului Soluție de spălare (deterergent) - recomandate de producator min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare/sterilizare - recomandate de producator min. 100 cicluri Impimanta pentru tichete de confirmare da Hirtie pentru imprimanta 5 buc.
33100000-1 | 55 | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor |  |  |  | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor Cod 290430 Descriere Concepute pentru curațarea (spalare) și sterilizarea chimică endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automatizat Parametru Specificaţia Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 2 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Controlul ermetizmului endoscopului ≤ 30 min. Curățare / Spalare Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de Curățare / Spalare da Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat da Monitorizarea nivelului de agenți da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde/aldehyde, chlorinedioxide) cu efect virucid, bactericid, fungicid, sporicid Reservor, l ≥ 15 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție sau la inceputul ciclului da Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Stand pe roți da Autodezinfectare da Sistem de prefiltare si filtrare a apei min. 0,2 microni Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) da Să fie certificat după standardele de igienă: ISO 15883 da Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului Soluție de spălare (deterergent) - recomandate de producator min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare/sterilizare - recomandate de producator min. 100 cicluri Impimanta pentru tichete de confirmare da Hirtie pentru imprimanta 5 buc.
33100000-1 | 56 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă Cod 300200 APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal 5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 35 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (live 3-D) da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control ≥ 10'' PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie da GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR ≥ 21" DIVIZARE MONITOR da

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | V. E
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | buc | 1 | [5 empty] | 42000
33100000-1 | 2 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | buc | 1 | [5 empty] | 15540
33100000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | buc | 2 | [5 empty] | 46200
33100000-1 | 4 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | buc | 1 | [5 empty] | 63000
33100000-1 | 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L | buc | 1 | [5 empty] | 47760
33100000-1 | 6 | Frigider pentru vaccini 40-60L | Frigider pentru vaccini 40-60L | buc | 12 | [5 empty] | 277920
33100000-1 | 7 | Frigider pentru vaccini 60-95L | Frigider pentru vaccini 60-95L | buc | 1 | [5 empty] | 25704
33100000-1 | 8 | Frigider pentru vaccini 95-130L | Frigider pentru vaccini 95-130L | buc | 1 | [5 empty] | 33408
33100000-1 | 9 | Frigider pentru vaccini 130-180L | Frigider pentru vaccini 130-180L | buc | 4 | [5 empty] | 150804
33100000-1 | 10 | Analizator semi-automat, de urină | Analizator semi-automat, de urină | buc | 1 | [5 empty] | 420
33100000-1 | 11 | Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue | Analizator semi-automat, de urină cu masurare continue | buc | 1 | [5 empty] | 15000
33100000-1 | 12 | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis | buc | 3 | [5 empty] | 252000
33100000-1 | 13 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis | buc | 3 | [5 empty] | 87729
33100000-1 | 14 | Analizator automat, cu chemoluminiscenta | Analizator automat, cu chemoluminiscenta | buc | 1 | [5 empty] | 214320
33100000-1 | 15 | Analizator de glicohemoglobina | Analizator de glicohemoglobina | buc | 1 | [5 empty] | 50000
33100000-1 | 16 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe | buc | 4 | [5 empty] | 129600
33100000-1 | 17 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe | buc | 1 | [5 empty] | 48794
33100000-1 | 18 | Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis | Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis | buc | 1 | [5 empty] | 101966
33100000-1 | 19 | Analizator automat cu 10 canale, VSH | Analizator automat cu 10 canale, VSH | buc | 1 | [5 empty] | 43200
33100000-1 | 20 | Analizator automat cu 40 canale, VSH | Analizator automat cu 40 canale, VSH | buc | 1 | [5 empty] | 31920
33100000-1 | 21 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl | buc | 1 | [5 empty] | 34884
33100000-1 | 22 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ | buc | 3 | [5 empty] | 122094
33100000-1 | 23 | Analizator ionoselectiv, pentru laborator central | Analizator ionoselectiv, pentru laborator central | buc | 1 | [5 empty] | 80000
33100000-1 | 24 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | buc | 3 | [5 empty] | 487000
33100000-1 | 25 | Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe | Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic in singe | buc | 1 | [5 empty] | 165
33100000-1 | 26 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) | buc | 3 | [5 empty] | 61686
33100000-1 | 27 | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) | buc | 11 | [5 empty] | 115313
33100000-1 | 28 | Centrifuga, de laborator (32 tuburi) | Centrifuga, de laborator (32 tuburi) | buc | 3 | [5 empty] | 96450
33100000-1 | 29 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa | buc | 1 | [5 empty] | 15588
33100000-1 | 30 | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa | Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa | buc | 11 | [5 empty] | 134530
33100000-1 | 31 | Coagulometru semiautomat | Coagulometru semiautomat | buc | 3 | [5 empty] | 35820
33100000-1 | 32 | Glucometru (caracteristici de baza) | Glucometru (caracteristici de baza) | buc | 73 | [5 empty] | 49056
33100000-1 | 33 | Glucometru (caracteristici avansate) | Glucometru (caracteristici avansate) | buc | 10 | [5 empty] | 11980
33100000-1 | 34 | Microscop binocular, simplu | Microscop binocular, simplu | buc | 6 | [5 empty] | 63720
33100000-1 | 35 | Microscop binocular, cu contrast de faza | Microscop binocular, cu contrast de faza | buc | 3 | [5 empty] | 65484
33100000-1 | 36 | Microscop cu fluorescenta (binocular) | Microscop cu fluorescenta (binocular) | buc | 5 | [5 empty] | 229320
33100000-1 | 37 | Incubator (termostat) 20-35 L | Incubator (termostat) 20-35 L | buc | 3 | [5 empty] | 28350
33100000-1 | 38 | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura | buc | 6 | [5 empty] | 120024
33100000-1 | 39 | Agitator de laborator (orbital) | Agitator de laborator (orbital) | buc | 2 | [5 empty] | 23100
33100000-1 | 40 | Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B | buc | 2 | [5 empty] | 84000
33100000-1 | 41 | Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B | Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B | buc | 2 | [5 empty] | 173112
33100000-1 | 42 | Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclu vacuum | Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclu vacuum | buc | 3 | [5 empty] | 935193
33100000-1 | 43 | Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) | Autoclav 400 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) | buc | 1 | [5 empty] | 1000000
33100000-1 | 44 | Sterilizator 20 L | Sterilizator 20 L | buc | 2 | [5 empty] | 16400
33100000-1 | 45 | Sterilizator 40 L | Sterilizator 40 L | buc | 6 | [5 empty] | 102420
33100000-1 | 46 | Sterilizator 80 L | Sterilizator 80 L | buc | 6 | [5 empty] | 106620
33100000-1 | 47 | Sterilizator 110 L | Sterilizator 110 L | buc | 3 | [5 empty] | 57600
33100000-1 | 48 | Sterilizator 200 L | Sterilizator 200 L | buc | 1 | [5 empty] | 37926
33100000-1 | 49 | Distilator cu rezervor | Distilator cu rezervor | buc | 3 | [5 empty] | 91350
33100000-1 | 50 | Sistem radiografic digital | Sistem radiografic digital | buc | 1 | [5 empty] | 1650000
33100000-1 | 51 | Unitate radiografica pentru torace, digitala | Unitate radiografica pentru torace, digitala | buc | 1 | [5 empty] | 1500000
33100000-1 | 52 | Negatoscop | Negatoscop | buc | 4 | [5 empty] | 16080
33100000-1 | 53 | Fibrogastroscop | Fibrogastroscop | buc | 1 | [5 empty] | 215250
33100000-1 | 54 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop | buc | 1 | [5 empty] | 300000
33100000-1 | 55 | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor | Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope cu uscarea canalelor | buc | 1 | [5 empty] | 50000
33100000-1 | 56 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta | buc | 1 | [5 empty] | 402000
10139800

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________