## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.10 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă |  |  |  | Lampă bactericidă 30W OZONE FREE ch (90 cm)
33100000-1 | 2 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare (-30.0/+30.0°C)
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular |  |  |  | 300120 APLICAŢII CLINICE: Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrice, MSK, Vascular, Părți moi Consolă cu mișcări independente Sus/Jos Dreapta/Stînga PROBE PORTURI Active ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear 8 - 16 MHz Elemente fizice:≥ 192 Convex Single Cristal 1,5 - 6 MHz Elemente fizice:≥ 192 Phased/Vector Single Cristal 2 - 5 MHz Elemente fizice:≥ 92 Frecvența maximă a sistemului ≥ 24 MHz NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 9 000 000 GAMA DINAMICA ≥ 300 dB Adîncimea de scanare ≥ 40 cm POSTPROCESARE Mape culore Inversare spectru Unghi de scanare Baseline Multifrecvențe ≥ 7 MODURI de Scanare 2-D mod da M-mod da Color M -mod da Anatomical M-Mod da Mod Panoramic da Mod Trapizoidal da Compunere spațială ≥ 7 trepte Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 10 trepte Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi Da Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice da Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza Da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI Direcțional-PDI da Vizualizare îm rezuluție înaltă a fluxului sangvin da Duplex da Triplex da Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real Moduri de vizualizare 2D/PW Da 2D/Color Doppler Da 2D/M mode Da 2D/PW/ Color Doppler sau PDI Da Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline Auto IMT da Auto EF da Rapoarte Auto generare PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD)" Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control de tip touch ≥ 12'' PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da MSK da Vascular da Strain Rate da Stress Echo da MONITOR marime ≥ 23" Rezoluție ≥1920x1080 Periferice Bloc ECG Da Încălzitor de gel Da Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului Da
33100000-1 | 4 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice |  |  |  | Descriere: Lentilele optice sunt destinate pentru aprecierea corectă a acuității vizuale în funcție de starea ochilor pacientului. Lentile: Sticlă optică albă Cadru: Plastic/Metal, Lentile sferice: de la +0,12…+20 dpt. – 35 perechi de la -0,12…-20 dpt. – 35 perechi Lentile cilindrice: de la +0,12…+6 dpt. – 17 perechi de la -0,12…-6 dpt. – 17 perechi Prisme: de la 0,5…10 dpt. – 12 buc Lentile auxiliare: Ocluzor – 1 buc. Diafragmă cu fantă – 1 buc. Filtru roșu – 1 buc. Filtru verde – 1 buc. Cilindru Maddox – 2 buc. Diafragma cu punct – 1 buc. Placă mată – 1 buc. Placă plan-paralelă – 1 buc. Cilindri încrucișați – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Servietă de transport: Da
33100000-1 | 5 | Montură de probă | Montură de probă |  |  |  | Descriere: Montura de probă (ochelari/ramă) permite plasarea unei sau mai multor lentile concomitent pentru a aprecia dioptria necesară viitorilor ochelari și totodată calitatea vederii. Distanță pupilară reglabilă: 48 - 80 mm (±0,8mm); Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0…180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3… 5 Brațe laterale reglabile în lungime și unghi: da; Ajustare fină a axei: da; Material carcasă: metal/plastic; Pernițe nazale ajustabile: da.
33100000-1 | 6 | Aspirator aer | Aspirator aer |  |  |  | Descriere: Este destinat pentru extragerea automată a probelor de aer din spațiul de lucru sau zona de producție cu scopul desfășurării verificărilor sanitaro-igienice și ecologice. Număr canale de absorbție: 4 Carcasă metalică: da Afișaj: LCD Dispunerea canalelor: Paralel Intervale de debit: - 0,2…2,0 l/min (canal 1 și 2) - 2,0…20 l/min (canal 3 și 4) Eroare setare debit: ±5% Rezistența absorbantului: 0…5 kPa Timp de prelevare: 1…99 min Cronometru prelevare medie zilnică: da Indici de temperatură a aerului, presiune atmosferică, umiditate: da Baterie încorporată: da Masa: ≤ 7 kg Productivitate: ≤ 4500 l/min Temperatură de funcționare: -10…+40°C Umiditate relativă: ≤ 98%, la 25°C Presiune atmosferică: 630…800 mmHg Manualul de utilizare tradus în limba română. Atestare metrologică valabilă. Accesorii obligatorii: Baterie de acumulatoare reîncărcabilă, dispozitiv de încărcare baterie, geantă pentru transport dispozitiv.
33100000-1 | 7 | Luxmetru digital | Luxmetru digital |  |  |  | Descriere: Luxmetrul este utilizat pentru măsurarea de rutină a luminii la locurile de muncă, spații publice, precum și zone de producție. Diapazon de măsurare: 0 - 400000 lx; Afișaj: Digital/LCD; Spectru: 470…690 nm; Funcție resetare la zero: Da; Funcție de înregistrare date: Da; Funcție de decuplare automată: Da; ; Păstrarea datelor: Da; Păstrarea valorilor de vârf: Da; Afișaj: lx/Fc; Interfață de comunicare: RS-232/USB; Precizie: ± 3%; Moduri de lumină selectabile: Da; Senzor extern: Da; Temperatura de precizie garantată: +18...+28°C. Temperatura de funcționare: de la 0…+50°C; Umiditatea atmosferică relativă: < 80% (fără condensare). Accesorii obligatorii: sursa de alimentare electrică (baterie de acumulatoare): Da.
33100000-1 | 8 | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană |  |  |  | Descriere: Destinat inoculării vaselor de agar pentru metode AST, bandă testare MIC și discuri antibiotice. Suport pentru veselă petri: 90…120mm; Ajustare rotații: 10…120 rot/min; Dispozitiv mobil: Da; Timp de operare: 3…120s sau neîntrerupt: Da; Temperatura de funcționare: 15…35°C; Umiditatea relativă a aerului: ≤ 85%, fără condensare.
33100000-1 | 9 | Tonometru Maclakov | Tonometru Maclakov |  |  |  | Descriere: Măsurarea tensiunii intraoculare. Set de 2 greutăți de 10 grame, Rigla pentru măsurare. Temperatura de păstrare: 15 până la 35 °C Umiditatea relativă de funcționare: până la 85%, fără condensare.
33100000-1 | 10 | Otoscop | Otoscop |  |  |  | Descriere: Otoscopul este un instrument medical vital pentru un cabinet ORL. Cu ajutorul său se pot realiza otoscopiile – adică, examinarea prin vizualizare a stării timpanului sau a canalului auditiv extern. Examinarea cu acest instrument face posibilă diagnosticarea anumitor patologii legate de ureche sau timpan, între care, cel mai frecvent întâlnită este otită. Mărire optică: 3x; Tip bec : LED; Pâlnie urechi de unică folosință: d4,0mm – minim. 5 buc d5,0mm – minim. 5 buc Mâner pentru baterii: metalic Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Alimentare: Baterie reîncărcabilă Accesorii incluse: Husă obligatoriu. Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu
33100000-1 | 11 | Audiometru | Audiometru |  |  |  | 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe şi amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur "Audiometria, frecvența, Hz :" "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% "Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 500 - 4000 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 "Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu
33100000-1 | 12 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ |  |  |  | 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 13 | Defibrilator extern, automat | Defibrilator extern, automat |  |  |  | 130410 Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarce automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secţiile de medicină urgentă sau de către poliţie şi pompieri – personalul care este responsabil pentru urgenţe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rînd în hol, secția de internare. Parametrul Specificația Defibrilator Tip automat Ghidare vocală în română sau rusă obligatoriu Energia maximală de descărcare ≥ 300 J Categorie de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric obligatoriu Forma de undă la ieșire bifazică Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) obligatoriu Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac obligatoriu Erori tehnice obligatoriu Starea tehnică de funcționare a dispozitivului obligatoriu Analiza semnalului ECG Automată obligatoriu Timpul de analiză < 15 s Autotestare zilnică, săptămînal, lunar obligatoriu Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap obligatoriu Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită obligatoriu Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria obligatoriu Timp de operare ≥ 200 de descărcări la energia maximă Greutate ≤ 3 kg Accesorii Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set., (codul produsului) Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set., (codul produsului) Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență "da, se se prezinte codul sau modelul oferit" Ușă frontală transparentă dotat cu mîner obligatoriu Simbolul international și inscripția AED pe cutie obligatoriu
33100000-1 | 14 | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V ±10% (50Hz) Consum maxim de putere: 400W Durata masajului: 20 minute, înainte de tracțiune, reglabil discret. Tracțiune cervicală: reglabilă între 2 kg și 20 kg Tracțiune lombară: reglabilă între 2 kg și 60 kg Masaj pentru zona coloanei vertebrale: mișcare liniară de 800 mm Rotația cilindrilor: reglabilă continuu, de la 0 la 50 mm Intensitatea vibrațiilor: reglabilă pe nivele discrete Temperatura de încălzire a suprafeței canapelei: reglabilă între 40°C și 60°C Greutatea maximă a pacientului pe masă: ≥ 120 kg Dimensiuni dispozitiv: Lungime ≥ 2200 mm, Înălțime 600 mm ± 100 mm, Lățime ≥ 600 mm.
33100000-1 | 15 | Tensiometru Adult cu fonendoscop | Tensiometru Adult cu fonendoscop |  |  |  | 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
33100000-1 | 16 | Incubator (termostat) 40 - 60 L | Incubator (termostat) 40 - 60 L |  |  |  | 250310 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 40 l și 60 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 17 | Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie |  |  |  | Descriere: Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D Pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare reglabil LED 5 fante: spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație opțional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional Alimentare de la rețea 220V 50Hz obligatoriu Kit de montare pe perete obligatoriu 2 capete, 2 mânere, câte unul pentru oftalmoscop și otoscop obligatoriu 10 specule auriculare dispozabili:diam.4,0mm 10 specule auriculare dispozabili:diam.2,5mm obligatoriu
33100000-1 | 18 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ |  |  |  | 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 19 | Monitor Holter ECG | Monitor Holter ECG |  |  |  | 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impendanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker obligatoriu Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD obligatoriu lumină fundal obligatoriu Date ecran ora obligatoriu statut baterie obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Buton evenimente obligatoriu Buton navigare meniu obligatoriu Blocarea automată a butoanelor obligatoriu Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă obligatoriu tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 ore Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu Analiza QT obligatoriu Analiza PQ obligatoriu Analiza PM obligatoriu Analiza aretmiilor obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport presetabil de utilizator obligatoriu Interfața presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitate printare raport obligatoriu Accesorii Cablu ECG ≥ 3 unități Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu
33100000-1 | 20 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Ultrasonograf General, performanță obișnuită |  |  |  | 300310 Ultrasonograf General, performanţă obişnuită Cod 300310 APLICAŢII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac PROBE PORTURI minim 3 PROBE TIP, MHz Linear "minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular" Endovaginal min.3-9MHz Elemente fizice: ≥ 192 Lățimea câmpului vizual (FoV): minim 120 grade Tehnologie: XDClear/Single Crystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologie patentată. Convex "diapazon acoperit minim 2-5MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular, Obstetric, Ginecologic " NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 300 000 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂ minim 30 cm GAMA DE FRECGVENTE A SISTEMULUI minim 2-17 Mhz POSTPROCESARE obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu Mod Panoramic obligatoriu Mod Trapizoidal obligatoriu Doppler PW, CW, CFM 3-D tip "freehand" FUNCŢIONALITĂŢI Compunere spațială minim 3 trepte Funcție de optimizare automată a imagini obligatoriu Măsurători digitale obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Translucența Nucală automată Grosimea Intimei Mediei automată Ritmul Cardiac și Fracția de Scurtare a Fătului cu posibilitatea de dotare la necesitate Fracție de ejecție în timp real cu posibilitatea de dotare la necesitate Zoom de înaltă definiție (HD) Diapazon dinamic reglabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepție ajustabilă obligatoriu Imagine înghețată obligatoriu Măsurători in timp real și in freeze obligatoriu Reglare GAIN obligatoriu Reglarea semnalului acustic obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD ≥ 600GB sau Hybrid (SSD+HDD)" Memorie CINE ≥ 650 MB sau min 43000 frame-uri sau 550 sec. DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ GENERAL Abdominale obligatoriu Părți mici obligatoriu Obstetricale obligatoriu Ginecologice obligatoriu Vasculare obligatoriu Cardiologice obțional Urologice obligatoriu Musculoskeletale obligatoriu Pediatrice obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu MONITOR Dimensiune ≥ 23 inch
33100000-1 | 21 | Microscop binocular, cu contrast de fază | Microscop binocular, cu contrast de fază |  |  |  | 250210 Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază
33100000-1 | 22 | Centrifuga cu 8-12 tuburi | Centrifuga cu 8-12 tuburi |  |  |  | 150940 + Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu Lungimea tubului minim 11 cm Diametrul Tubului 20mm
33100000-1 | 23 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L |  |  |  | 270250 + Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei: 100-150 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 15 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu Alarme sonore și vizuale Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului" Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"
V | 24 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" obligatoriu I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respiratiei diapazon min. 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul diapazon min. 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg Modul IBP Modul IBP obligatoriu Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undei IBP obligatoriu Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) obligatoriu Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie diapazon min. 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 obligatoriu Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc., să se indice codul produsului cu 5 electrozi 1 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului "Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv" adult, unică utilizare 5 set., să se indice codul produsului Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set., să se indice codul produsului Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frînă obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu
| 25 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 15 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor" ≥ 15 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) obligatoriu Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime diapazon minim 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" obligatoriu "Posibilitatea de blocare a direcției roților" obligatoriu Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 230 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen obligatoriu "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu
| 26 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop | Tensiometru Adult cu fonoendoscop |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
| 27 | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 |  |  |  | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set
| 28 | Termometru mecanic Cod 260600 | Termometru mecanic Cod 260600 |  |  |  | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.10) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lampă bactericidă | Lampă bactericidă | Bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | SP Bălți
33100000-1 | 2 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | Bucată | 50 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500 | SP Bălți
33100000-1 | 3 | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular | Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000 | SR Strășeni
33100000-1 | 4 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 29166.67 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 5 | Montură de probă | Montură de probă | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.33 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 6 | Aspirator aer | Aspirator aer | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 7 | Luxmetru digital | Luxmetru digital | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 8 | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | Masă rotativă pentru plăci de cultură microbiană | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5416.67 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 9 | Tonometru Maclakov | Tonometru Maclakov | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 10 | Otoscop | Otoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1666.67 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 11 | Audiometru | Audiometru | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60225.83 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 12 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 39279.17 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 13 | Defibrilator extern, automat | Defibrilator extern, automat | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 212500 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 14 | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | SP Bălți
33100000-1 | 15 | Tensiometru Adult cu fonendoscop | Tensiometru Adult cu fonendoscop | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4100 | SP Bălți
33100000-1 | 16 | Incubator (termostat) 40 - 60 L | Incubator (termostat) 40 - 60 L | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | AMT Centru
33100000-1 | 17 | Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | Set diagnostic otoscopie și oftalmoscopie | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | AMT Centru
33100000-1 | 18 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | AMT Centru
33100000-1 | 19 | Monitor Holter ECG | Monitor Holter ECG | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.67 | AMT Centru
33100000-1 | 20 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 592500 | AMT Centru
33100000-1 | 21 | Microscop binocular, cu contrast de fază | Microscop binocular, cu contrast de fază | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 291666.67 | AMT Centru
33100000-1 | 22 | Centrifuga cu 8-12 tuburi | Centrifuga cu 8-12 tuburi | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 183333.33 | AMT Centru
33100000-1 | 23 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416666.67 | AMT Centru
33100000-1 | 24 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 141500 | IMSP SR Ocnița
33100000-1 | 25 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 | Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | IMSP SR Ocnița
33100000-1 | 26 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Bucată | 75 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11250 | IMSP SCM SF. Arh. Mihail-40 IMSP SR Ocnița -10 IMSP CS OTACI -25
33100000-1 | 27 | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 | Bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4500 | IMSP CS OTACI
33100000-1 | 28 | Termometru mecanic Cod 260600 | Termometru mecanic Cod 260600 | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 333.33 | IMSP CS OTACI
3195105.01
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________