## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 2 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automa | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 5 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 6 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 9 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
33100000-1 | 11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
33100000-1 | 12 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
33100000-1 | 13 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
33100000-1 | 14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
33100000-1 | 15 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 16 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 17 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500 -1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 18 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 20 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 21 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 23 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 24 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 25 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 -1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 26 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 27 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 28 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 29 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 30 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 31 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 -1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 32 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 33 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 34 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 35 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 36 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
33100000-1 | 37 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
33100000-1 | 38 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
33100000-1 | 39 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 40 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 41 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 42 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 43 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 44 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 45 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 46 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 47 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 48 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 55 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 56 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 57 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
33100000-1 | 58 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
33100000-1 | 59 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
33100000-1 | 60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 61 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 62 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
33100000-1 | 63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
33100000-1 | 64 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 66 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 67 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 68 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 70 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 71 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 72 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 73 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 74 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 75 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 76 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 77 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. .
33100000-1 | 78 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 80 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 81 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 82 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c.
33100000-1 | 83 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml
33100000-1 | 84 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l
33100000-1 | 85 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l
33100000-1 | 86 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0
33100000-1 | 87 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0
33100000-1 | 88 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 89 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 90 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 91 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 92 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 93 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 94 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.
33100000-1 | 95 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.
33100000-1 | 96 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml
33100000-1 | 97 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml
33100000-1 | 98 | Strip-test la troponina I în ser | Strip-test la troponina I în ser |  |  |  | Sensibilitatea 0,5ng/ml(98,5%),specificitatea 98,4%,precizitatea 98,5%
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 78640; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40892.8
33100000-1 | 2 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 94735; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 49262.2
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automa | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 21500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11180
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 19000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9880
33100000-1 | 5 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 10580; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6771.2
33100000-1 | 6 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 4050; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2592
33100000-1 | 7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 15500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4027.41
33100000-1 | 8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 8500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2870.73
33100000-1 | 9 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 78990; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 323859
33100000-1 | 10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 17000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 69700
33100000-1 | 11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 3500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14350
33100000-1 | 12 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 29000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 118900
33100000-1 | 13 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 1150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11854.58
33100000-1 | 14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 5530; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 57005.08
33100000-1 | 15 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 62895; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 32705.4
33100000-1 | 16 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 91433; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 47545.16
33100000-1 | 17 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500 -1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 25000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13000
33100000-1 | 18 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 16500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8580
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 34450; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24459.5
33100000-1 | 20 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 62420; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44318.2
33100000-1 | 21 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 12350; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8864.21
33100000-1 | 22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 7500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5383.12
33100000-1 | 23 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 15000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10650
33100000-1 | 24 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 7500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5325
33100000-1 | 25 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 -1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 1500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 823.5
33100000-1 | 26 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 37400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19513.45
33100000-1 | 27 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 6350; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3746.5
33100000-1 | 28 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 73920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43612.8
33100000-1 | 29 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 22425; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11700.24
33100000-1 | 30 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 7500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4425
33100000-1 | 31 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500 -1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 15000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8850
33100000-1 | 32 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 18975; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11068.75
33100000-1 | 33 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 3250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2340
33100000-1 | 34 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | 3: ml; 4: 11710; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8431.2
33100000-1 | 35 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 1350; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 787.5
33100000-1 | 36 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 12555; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9165.15
33100000-1 | 37 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 10960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8000.8
33100000-1 | 38 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 7500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3172.5
33100000-1 | 39 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 53900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33418
33100000-1 | 40 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 94215; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 58413.3
33100000-1 | 41 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 13500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6750
33100000-1 | 42 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 25500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12750
33100000-1 | 43 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 56625; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14911.25
33100000-1 | 44 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 91425; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24075.25
33100000-1 | 45 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 18500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4705.16
33100000-1 | 46 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 12500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3179.16
33100000-1 | 47 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 14475; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18817.5
33100000-1 | 48 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 4250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5525
33100000-1 | 49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 63300; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 75960
33100000-1 | 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 71900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 86280
33100000-1 | 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 10000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12000
33100000-1 | 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 34500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41400
33100000-1 | 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 24000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8592
33100000-1 | 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 53500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19153
33100000-1 | 55 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 45500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10920
33100000-1 | 56 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 46000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11040
33100000-1 | 57 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 14775; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 38415
33100000-1 | 58 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 6100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15860
33100000-1 | 59 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 3000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7800
33100000-1 | 60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 4975; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3761.1
33100000-1 | 61 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 4950; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3742.2
33100000-1 | 62 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 590; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6318.9
33100000-1 | 63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 350; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3748.5
33100000-1 | 64 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 9600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10627.2
33100000-1 | 65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 3200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3542.4
33100000-1 | 66 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 17805; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6386.06
33100000-1 | 67 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 24545; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8803.47
33100000-1 | 68 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 12500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3167.7
33100000-1 | 69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 10500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2660.87
33100000-1 | 70 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 33475; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33140.25
33100000-1 | 71 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 54200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 53658
33100000-1 | 72 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 9500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8455
33100000-1 | 73 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 7000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6230
33100000-1 | 74 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 52250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33962.5
33100000-1 | 75 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 68329; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41680.69
33100000-1 | 76 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.)determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 14525; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9005.5
33100000-1 | 77 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 30108; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18666.96
33100000-1 | 78 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 28500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17670
33100000-1 | 79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 37000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22940
33100000-1 | 80 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 39600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 27720
33100000-1 | 81 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 51770; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 36239
33100000-1 | 82 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 6880; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 309600
33100000-1 | 83 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 1245; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 56025
33100000-1 | 84 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 23895; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 166070.25
33100000-1 | 85 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 6150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 42742.5
33100000-1 | 86 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 19830; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 115014
33100000-1 | 87 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 12030; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 69774
33100000-1 | 88 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 4750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18287.5
33100000-1 | 89 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 5650; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 21752.5
33100000-1 | 90 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 3150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23467.5
33100000-1 | 91 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 10290; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 76660.5
33100000-1 | 92 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 2600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 538.2
33100000-1 | 93 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 6975; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1443.82
33100000-1 | 94 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 730; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2496.6
33100000-1 | 95 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 1196; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4090.32
33100000-1 | 96 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | 3: ml; 4: 2788; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 97580
33100000-1 | 97 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | 3: ml; 4: 2651; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 92785
33100000-1 | 98 | Strip-test la troponina I în ser | Strip-test la troponina I în ser | 3: test; 4: 30770; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 353598.58
3383630.17
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________