## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 4) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Termometru de sticlă | Termometru de sticlă |  |  |  | Termometru de sticlă "Termometru destinat măsurării temperaturii în interiorul frigiderului "Termometru să fie dotat cu cârlig de fixare pentru a fi agățat de polițele frigiderului. Dimensiuni 130x20 mm Interval de temperatură- 30 până la + 30 grade. Certificat de verificare metrologică
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Cod 290150 Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate Videocompensare Înghețarea imaginii Iris automat Reducerea zgomotului imaginii Zoom electronic Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lămpii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lămpii Xenon) Mod standby Lampă de rezervă , (doar in cazul lămpii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice Suport pe rotile Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 bar Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lămpii Xenon) Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,4 litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.3 mm Marcaj de lungime Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii eliberarea imagini capturare imaginii reglarea intensității lumnii reglarea tonului de culoare (filtre optice) modificarea contrastului zoom electronic Spălarea obiectivului Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
33100000-1 | 3 | Sistem radiologic cu braț U | Sistem radiologic cu braț U |  |  |  | Sistem radiologic cu braț U Cod Descriere Sisteme cu braț U destinate pentru examinări radiologice cu scop de diagnostic. Parametrul Specificația Tipul De frecvenţă înaltă Puterea Cel puţin 50 kW Diapazonul tensiunii anodice 40-150 kV Diapazonul curenţilor anodici 10- 600 mA Timpul de expunere 0,001-10 s Tensiunea curentului electric 380 V, 3 faze, 50 Hz SID Distanta: minim 1000 mm Diapazon mişcare 1000-1800 mm Unghi de rotaţie a braţului Motorizat :minim -30°/+120° Unghi rotaţie detector Minim: -45°/+45° Unghiul de înclinare a tubului radiogen -90°/+90° Poziţia inferioară a axei optice a tubului Rx şi a receptorului Maxim 40 cm Grilă Minim 10:1, 200 lp/inch Indicator poziţie ,unghi braţ Afişaj alfanumeric Panou comandă poziţie Tehnologie Touchscreen (denumirea internațională ecran tactil) Telecomandă Wireless (fără fir) Tipul detectorului FPD Cîmp activ, dimensiuni: ≥ 40 x 40 cm Rezoluţia spaţială Nu mai puţin de 3,5 pl/mm Matrice detector activ Minim 3072x3072 pixeli Dimensiuni pixel ≤140 µm DQE > 40% (0lp/mm) : @ RQA5 (2.7μGy) Adîncime imagine, bit Minim 14 biţi Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 10 sec Capacitate termică ≥ 300 kHU Spotul focal 0,6mm şi 1,2 mm Filtrare Maxim 1 mm Al@75 kV Diapazon kV 40-150 kV Centrare Lumina cu grilă laser Automat şi manual Da Diapazon timp de expunere 0,0001-10 sec Factor de atenuare ≤ 1% Echivalent Al < 0.75mm Al Procesor Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent HDD Minim 1 TB RAM Minim 4 GB Monitor Medical, Full HD, minim 21”, LCD (1920x1080) CD/DVD Obligatoriu Compatibil cu sistemele PACS Da USB Minim 4 porturi Sistem de operare Windows 10 licenţiat sau superior Accesorii Mouse, tastatura Timp de procesare imagine < 8sec. Post procesare obligatoriu Control nivel Zoom/Mărire; Rotire/Inversare Adnotări pe imagine marker, text, linii, unghi, lipse, DICOM 3.0 DICOM Verification DICOM Modality worklist DICOM MPPS DICOM Storage DICOM Storage commitment DICOM Grayscale print DICOM Query / Retrieve DICOM GSPS Importul şi exportul imaginilor de pe PACS Export imagini pe CD/DVD HDD Minim 1 TB de stocare utilizabila RAID 10 Procesor Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent RAM Minim 4 GB Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii, Cine Tools. Măsurători, adnotări și de salvare. Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție inalta, bazat pe reguli DICOM de rulare, DICOM Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare si diagnostic la distanţă. Monitor ≥19” LED Licenţă Minim 1 Soft DICOM de import, inscriere pe CD 1 Licenta de acces de pe web sau LAN Minim 2 Radiotransparentă Da Înalţimea nu mai mică de 60cm Dimensiuni Minim 200x60 cm, dar nu mai mare decît recomandările producătorului pentru braţul în U al sistemului radiologic. DAP metru Încorporat Greutatea pacientului Nu mai puţin de 130 kg Tehnologie Termal direct Rezoluţie spaţială Minim 12 pixeli/mm Capacitate ≥70 filme /ora Multiformat: 35 x 43 (14 x17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x12), 20 x 25 (8 x10) Cel puţin 2 formate DICOM Da Calibrare Automata Memorie Nu mai puţin de 256 MB RAM HARD DISC Nu mai puţin de 20 GB Control calitate imagine Da DAP-metru da Formatul imaginii Minim TIFF,GIF,PCX,BMP,PNG,JPEG,RGB,XWD Deservire de lungă durată min. 5 ani Accesorii Mînere, 2 Fixator cap, 1 Suport pentru picioare detaşabil, 1 Suport pentru umeri, 1 Sticlă plumbată, minim 1x0,8 m Set radioprotecţie Pacient, 1 Set radioprotecţie Operator, 1
33100000-1 | 4 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L |  |  |  | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei ≥ 80 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Pompa de aer, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși 1 unitate Programe de dezinfecție implicite Min. 5 Ecran LCD, color Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului Senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor Alarme sonore și vizuale Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 2 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri HEPA filtru 15 buc.
33100000-1 | 5 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea şi scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uşi separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare Înregistrator date Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 6 | Mașini de ambalat | Mașini de ambalat |  |  |  | Mașini de ambalat Descriere Mașini de ambalat pentru utilizare în cabinete medicale in sectiile de sterilizare.Ambalarea rapidă și sigură a instrumentelor medicale în deplină conformitate cu standardele. Perioada de preincalzire Max 2 minute, Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători. Latime de sigilare ≥ 8 mm Controleaza timpul si temperatura de lipire Semnale optice si acustice in caz de abateri Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători. Carcasa Metalic, neoxidabila Sacii pot fi sigilati continuu Lama mobila pentru taierea sacilor + (1 de rezerva) Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători
33100000-1 | 7 | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Spălător pentru microplăci ELISA automat |  |  |  | Spălător pentru microplăci ELISA automat Este fabricat pentru curaţarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurînd soluţii de diferite concentraţii, aspiraţie, aspiraţie/ combinare/ dozare. Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci Dotat cu calibrator Afişare LCD Programabil Tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1…15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 µl din 50 µl de etape pentru spălare precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa (300 µl volum de distribuire, rata de distribuire:3) volumul rezidual: aspirație încrucişată: <= 2 µl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 µl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec) Certificat de etalonarea; La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producator Manual de operarea Instalarea, instruirea;
33100000-1 | 8 | Coagulometru semi-automat | Coagulometru semi-automat |  |  |  | Coagulometru semi-automat Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului 4 probe simultan Tip probă plasmă Teste APTT FIB PT TT Data management Display LCD sau LED Imprimantă Interfață PC Interfață LIS Cititor bar cod
33100000-1 | 9 | Sistem automat de colorare lame | Sistem automat de colorare lame |  |  |  | Sistem automat de colorare lame Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. Parametru Specificația Caracteristici sistem procesare simultana ≥ 5 stative statii de procesare, total ≥ 20 statii de incarcare ≤ 2 statii de descarcare ≤ 3 statii de spalare ≤ 3 capacitate stativ ≥ 30 lame volum reagent / statie ≥ 300 ml memorie ≥ 20 programe capacitate program ≥ 50 pasi posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte program special pentru statii de spalare moduri de programare ≥ 4 parametri configurabili ≥ 3 (numar, viteza, amplituda) timp de imersie 1 sec - 59 min, pasul ≥ 59 sec memorie reagenti pre-programati ≥ 32 definiti de utilizator ≥ 20 real-time display pentru protocoalele executate functie de drenare reagent interfata USB pentru transmiterea datelor spre calculator filtru pentru purificare aer cu carbon activat conectare la sistem de apa presiunea ≤ 4 bar temperatura ≤ 30 ◦C standard conectare ¾” sistem dublu de protectie scurgere sistem canalizare drenaj prin gravitatie diametru teava ≤ 20 mm Caracteristici alimentare Acumulator LI-ion Autonomie acumulator ≥ 2 ore Alimintare prin bloc de alimentare extern Acesorii Dispozitivul sa fie livrat impreuna cu toate accesoriile necesare pentu punerea in functiune al dispozitivului vas pentru reagenti ≥ 20 buc vas pentru apa ≥ 3 buc capac pentru vas ≥ 23 buc stative pentru lame (capacitatea 30 lame) ≥ 3 buc suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 (~1,5 metri) tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri) filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc bloc de alimentare ≥ 1 buc Calculator pentru programare 1 buc
33100000-1 | 10 | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii |  |  |  | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii Cadru de oțel carbon cromat durabil Roți din aliaj de carbură Roți spate cu anvelope solide Blocarea roților de frână Cotierele fixe și căptușite cu balustradă din oțel inoxidabil Footboards cu opritoare de aluminiu Tapițeria din PVC moale este durabilă și ușor de curățat Lățime totală 70 cm Înălțime totală 85 cm Adâncime totală (față în spate) 104 cm Adâncime 21 cm Dimensiunea scaunului 46 cm (43 cm) Diametrul discurilor 20 cm Greutate maximă ≥100 kg
33100000-1 | 11 | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților |  |  |  | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților În special pentru pacienții cu mobilitate scăzută, înălțime variabilă printr-un sistem hidraulic condus de un sistem de control bilateral plasat pe baza suportului Acest fotoliu are mișcări secționale, atât cu controale bilaterale Fabricat dintr-o structură robustă din oțel vopsit confort maxim pentru a preveni decubitul Cotiere din poliuretan moale, pliabil cu scaun filetat pentru a facilita deplasarea pacientilor Completă cu cuplul retractabil al pedalei cu sistem automat de frânare pentru coborârea pacientului La baza 4 roți rotative, cu frână Toate materialele folosite sunt tratate cu aditiv antibacterian Dimensiunile aproximative: L 75 / P 95 / H 125 cm
33100000-1 | 12 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Oftalmoscop direct Descriere dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Diafragme 6 diafragme: Cerc mic, cerc mare, fantă, semicerc, filtru verde, cerc diafragmă Diapazon focusare +36/-36 dioptrii Indicator dioptrii Verde / roșu Sistem de iluminare Xenon /halogen Iluminare min.15000 lux Reostat p-t reglarea intensității luminoase Mâner pentru baterii metalic Baterii reâncărcabile da, min. 1 set Incărcator de la priza de perete pentu încarcarea Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC
33100000-1 | 13 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare |  |  |  | Cazan de dezinfectare Fierbator pentru captusele in sectia de fizioterapie Dimensiuni totale, mm 810×400×700 Tensiunea de intrare: 380V Timpul de fierbere, min 1-60
33100000-1 | 14 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Putere 50-80 W Prezența unui cronometru: Indicație de pornire a curentului de ieșire: Cu set de emițătoare
33100000-1 | 15 | Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie | Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie |  |  |  | Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie Caracteristici fizice: Magnito – lasser infraroșu și roșu Sonda laser R: 600nm-700nm/20mW-40mW Sonda laser IR: 800nm-900nm/200mW-400mW Radiație LED cu infraroșu pulsant constant 5, 50, 1000 Inducție magnit 35 mt Aria emițătorului 4 cm2 Frecvența de repetare 2 HT
33100000-1 | 16 | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie |  |  |  | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie Dispozitiv cu frecventa de lucru 1.0/3.0 MHz Minim 2 sonde min. 3,5cm2 -7 W și min. 1 cm2 -2 W Modul de emisie CONTINUU sau PULSATIV Frecvența impulsului 100 Hz, 48 Hz, 16 Hz Impuls 1/2 , 1/5 , 1/10 Clasa II da Alimentarea 220V 50Hz
33100000-1 | 17 | Dispozitiv Magnetoterapie | Dispozitiv Magnetoterapie |  |  |  | Dispozitiv Magnetoterapie Dispozitiv de magnetoterapie include aparatul propriu zis de formă de paralelipiped cu 3 emițători Emițătorul principal e alcătuit din 16 inductori 4 panglici a câte 4 inductori unite într-e ele Al 2 emițător are formă de panglică, ce conține 6 inductori – se utilizează pentru acțiuni locală Al 3 emițător local, diametru 21 cm acționează asupra țesuturilor și organelor situate mai profund Tensiune 220-240 V Frecvența 50 Hz Timp de lucru 1-30 min. Nr. de programe individuale ≥79 Direcția câmpului magnetic fixată Inducția magnetică până la 45 mTl
33100000-1 | 18 | Dispozitiv pentru Electroforeză | Dispozitiv pentru Electroforeză |  |  |  | Dispozitiv pentru Electroforeză Rețea de alimentare 220 V Frecvența rețelei 50 Hz Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%;
33100000-1 | 19 | Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH | Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH |  |  |  | Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH Descriere Analizator hematologic automat cu VSH destinat analizei componenței sanguine Parametru Specificaţia Metode de măsurare impendansmetrică fotometrică Calorimetrica Fluroscenta masurarea VSH din aceeasi proba si concomitent cu ceilalti parametri Parametri determinați și calculați: WBC VSH Lym% HGB Bas% MCHC Eos% PLT-H RBC PLT-I PLT Lym# PDW NRBC# Mon% MCH NRBC% PCT Mon# IMG# P-LCR Eos# Neu# HCT IMG% MCV Bas# RDW-CV RDW-SD P-LCC Neu% MPV IPF Capacitate (probe/oră) ≥ 80 (fara VSH) ≥ 40 (cu VSH) Diluarea automată manuala Tip proba sange integru body fluid sange capilar sange pre-diluat Volum proba ≤ 25 uL (fara VSH) ≤ 160 uL (cu VSH) ≤ 20 uL (sange pre-diluat) Incarcator automat de probe ≥ 30 eprubete posibilitatea efectuarii analizelor urgente (STAT) Afişaj Display cu TouchScreen Imprimantă posibilitatea conectarii imprimantei externe Introducerea datelor manual automat Interfaţa PC da Data Management LIS / HIS Afişarea histogramelor Stocarea datelor Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) WBC (distributia leucocitelor după tip) Afişarea pe ecran a tuturor datelor grafice rezultate rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare Control al calităţii ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă > 100000 pacienţi Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii cititor coduri de bare Vas pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus/eng
33100000-1 | 20 | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză |  |  |  | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză Descriere Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adîncimi şi produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise. Parametru Specificaţie Configuraţie Tub deasupra mesei da Operare de la distanță da Turnul de imagine Radiografie în afara mesei da Grila detaşabilă (SID) max. ≥125 cm (SID) min. 90 - 110 cm Control Fluoroscopia se acționează de la pedală Radiografia se acționează din camera de examinare și control Detector Mărime pixel ≤150µm Tip flat panel Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x 17”) Fluoroscopia kVp pulsaţie da Pulsaţie rata, fps ≥0-30 Selectarea de către utilizator a filtrelor Rata maximă de cadre a matricei de achiziții ≥1024 x 1024 Mărimea maximă a matricei ≥1024 x 1024 Adîncime achiziție, bit ≥14 Radiografie Mărimea maximă a matricei ≥2048 x 2048 Radiografie seriată, fps ≥ 10 Adîncime achiziție bit ≥14 Caracteristicele imaginii Afişarea ultimei imagini Colimarea virtuală Deplasarea manuală a pixelilor Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului ≥200 kg Dimensiuni ≥220x70 cm Mișcarea laterală ≥25 cm Mișcarea longitudinală ≥160 cm Mișcarea verticală min. 60 - 110cm Înclinarea mesei 90 /- 90 grade Greutatea maximă a pacientului la înclinare ≥200 kg Indicator de înclinare Asigurarea mișcării motorizată Generatorul Puterea ≥80 kW Radiografia min. 50-150kV Gama radiografică min. 0.5 - 800 mAs Fluoroscopia min. 70-120 kV Display si Statie de lucru (Achizitie/ postprocesare) Cantitate min. 2 monitoare in sala de control, optional min 2buc in sala de examinare Mărimea ≥18 " Accesorii Set radioprotecţie geam După necesitate Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) 1 pentru copii si 1 pentru adulţi Set radioprotecţie Operator (şorţ) 1 (min 0,35 mm Pb) Imprimantă Procesare tip Termal direct Interfaţă DICOM Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm ≥12 Format film, cm 20 x 25 - 35 x 43 Formate disponibile simultan ≥2 Staţie de lucru Procesor Intel i7 4 nuclee, 2,8 GHz, sau echivalent HDD Minim 6 TB de stocare utilizabilă si 256 GB SSD pentru soft RAM ≥ 8 GB Monitor Medical, Full HD, ≥ 21”, LCD ≥ 1920x1080 3 MP CD/DVD Obligatoriu Compatibil cu sistemele PACS USB ≥ 4 porturi Accesorii Mouse, tastatura DAP intgrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului Soft de prelucrare Post procesare obligatoriu Control nivel Zoom/Mărire; Rotire/Inversare Adnotări pe imagine marker, text, linii, unghi, lipse DICOM 3.0 - DICOM Verification - DICOM Modality worklist - DICOM MPPS - DICOM Storage - DICOM Storage commitment - DICOM Grayscale print - DICOM Query / Retrieve - DICOM GSPS -Importul si exportul imaginilor de pe PACS -Export imagini pe CD/DVD -Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS Soft pentru tomosinteză Soft radiogafie scan Sistem PACS HDD Minim 2 TB Procesor Intel i7 4 nuclee, 2,8 GHz, sau echivalent RAM ≥ 8 GB Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii Măsurători, adnotări și salvare. Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distantă. Monitor ≥ 24” LED 1920x1080 Licenţa ≥ 2 Licenţa de acces de pe web sau LAN ≥ 2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 4) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Termometru de sticlă | Termometru de sticlă | bucată | 45 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | IMSP CS Strășeni
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700000 | IMSP SR Strășeni
33100000-1 | 3 | Sistem radiologic cu braț U | Sistem radiologic cu braț U | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2083333.33 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 4 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 5 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 416666.67 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 6 | Mașini de ambalat | Mașini de ambalat | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.67 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 7 | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Spălător pentru microplăci ELISA automat | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.33 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 8 | Coagulometru semi-automat | Coagulometru semi-automat | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666.67 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 9 | Sistem automat de colorare lame | Sistem automat de colorare lame | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 10 | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 11 | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 12 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 13 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 14 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 15 | Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie | Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666.67 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 16 | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 41666.67 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 17 | Dispozitiv Magnetoterapie | Dispozitiv Magnetoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 18 | Dispozitiv pentru Electroforeză | Dispozitiv pentru Electroforeză | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.33 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 19 | Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH | Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 20 | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză | Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3333333.33 | IMSP AMT Râșcani
8021666.67
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________