## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie |  |  |  | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet
33100000-1 | 2 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie |  |  |  | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră
33100000-1 | 3 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) |  |  |  | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
33100000-1 | 4 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm |  |  |  | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare
33100000-1 | 5 | Ac pentru miografie 35 mm | Ac pentru miografie 35 mm |  |  |  | Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare
33100000-1 | 6 | Ansa electrochirurgicală ovală 10mm | Ansa electrochirurgicală ovală 10mm |  |  |  | Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm
33100000-1 | 7 | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm |  |  |  | Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm
33100000-1 | 8 | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm |  |  |  | Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm
33100000-1 | 9 | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Cablu pacient pentru electrocardiograf |  |  |  | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.
33100000-1 | 10 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG |  |  |  | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori
33100000-1 | 11 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat |  |  |  | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (10 unitati in set) Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm
33100000-1 | 12 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m |  |  |  | Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG ( min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului
33100000-1 | 13 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m |  |  |  | Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG ( min 4 unitati in set): de tip snap Lungime min 3 m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului
33100000-1 | 14 | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare |  |  |  | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.
33100000-1 | 15 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 |  |  |  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O
33100000-1 | 16 | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX |  |  |  | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35
33100000-1 | 17 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in |  |  |  | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul COOPDECH QinPot
33100000-1 | 18 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode |  |  |  | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu EEG NEUROWERK
33100000-1 | 19 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare,reutilizabil | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare,reutilizabil |  |  |  | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, reutulizabil, cu conector cu 3 contacte
33100000-1 | 20 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare |  |  |  | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte
33100000-1 | 21 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar |  |  |  | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm
33100000-1 | 22 | Electrod ECG | Electrod ECG |  |  |  | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta
33100000-1 | 23 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K
33100000-1 | 24 | Electrod EEG | Electrod EEG |  |  |  | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K
33100000-1 | 25 | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi |  |  |  | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.
33100000-1 | 26 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie |  |  |  | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K
33100000-1 | 27 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar |  |  |  | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent
33100000-1 | 28 | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama |  |  |  | Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.
33100000-1 | 29 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii |  |  |  | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC
33100000-1 | 30 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie |  |  |  | Set =20 buc, plastic,tip pacient - Pediatric/copii, reutilizabili
33100000-1 | 31 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 32 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii |  |  |  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 33 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)
33100000-1 | 34 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi |  |  |  | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)
33100000-1 | 35 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50
33100000-1 | 36 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120
33100000-1 | 37 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc |  |  |  | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm
33100000-1 | 38 | Electrozi ECG (adulți) | Electrozi ECG (adulți) |  |  |  | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.
33100000-1 | 39 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 40 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 41 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 42 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 43 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 44 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 45 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 46 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 47 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 48 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore |  |  |  | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala
33100000-1 | 49 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat |  |  |  | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili
33100000-1 | 50 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 35 x 43 cm (14 x 17 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie
33100000-1 | 51 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model 810-DVB
33100000-1 | 52 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus |  |  |  | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm
33100000-1 | 53 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 |  |  |  | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 54 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 55 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon |  |  |  | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27 x 35cm (11 x 14 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 56 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat |  |  |  | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, cu acordarea imprimantei in comodat
33100000-1 | 57 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. |  |  |  | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25
33100000-1 | 58 | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm |  |  |  | Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model ,,Bucky Diagnost TS" (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula)
33100000-1 | 59 | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm |  |  |  | Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model ,,Bucky Diagnost TS" (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula)
33100000-1 | 60 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm |  |  |  | Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model ,,Bucky Diagnost TS" (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula)
33100000-1 | 61 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 |  |  |  | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, ambalaj până la 125 bucăți în cutie Echivalent cu model UPT-517BL
33100000-1 | 62 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix, Fujifilm
33100000-1 | 63 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 |  |  |  | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta
33100000-1 | 64 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix |  |  |  | Filme radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm
33100000-1 | 65 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro |  |  |  | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta
33100000-1 | 66 | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – ML
33100000-1 | 67 | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL
33100000-1 | 68 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta |  |  |  | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 69 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta |  |  |  | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj pînă la 150 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP
33100000-1 | 70 | Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm | Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm |  |  |  | Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 71 | Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm | Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm |  |  |  | Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 72 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm |  |  |  | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 73 | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm |  |  |  | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 74 | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm |  |  |  | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie
33100000-1 | 75 | Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian | Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian |  |  |  | Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic pentru protectia pacienților cu mecanism antiocluzional, cu lame interne difuzoare pentru distribuirea fluxului 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel pțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0.9cm H20, volum compresibil ≤ 60 ml, timp efectiv de utilizare 24 ore.material polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual
33100000-1 | 76 | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP |  |  |  | Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil ≤ 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml.
33100000-1 | 77 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale |  |  |  | Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l,port Luer p/proba de CO2"
33100000-1 | 78 | 1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME | 1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME |  |  |  | 1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l
33100000-1 | 79 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm
33100000-1 | 80 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir |  |  |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir
33100000-1 | 81 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti |  |  |  | Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 82 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali |  |  |  | Pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 83 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice |  |  |  | Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.
33100000-1 | 84 | Filtru bacterian BB50T | Filtru bacterian BB50T |  |  |  | p/u aspirator ch, 0473 Rev 08A
33100000-1 | 85 | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii |  |  |  | Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H20, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.
33100000-1 | 86 | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) |  |  |  | Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H20, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conecțiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.
33100000-1 | 87 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti |  |  |  | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,2cm H20, volum compresibil ≤ 113ml, Material: polipropilena, acril, ceramica.Ambalat individual, steril.
33100000-1 | 88 | Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter | Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter |  |  |  | Filtru antibacterian de 0,2 µm pe canalul de echilibrare a presiunilor.Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active. Căpăcel rosu. Echivalent cu model Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter
33100000-1 | 89 | Fire ECG | Fire ECG |  |  |  | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată
33100000-1 | 90 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml |  |  |  | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.
33100000-1 | 91 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml |  |  |  | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului
33100000-1 | 92 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml |  |  |  | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.
33100000-1 | 93 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m |  |  |  | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)
33100000-1 | 94 | Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m | Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m |  |  |  | Hârtie milimetrică ECG 1canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE
33100000-1 | 95 | Hârtie milimetrică 80mm x 20m | Hârtie milimetrică 80mm x 20m |  |  |  | Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК ЗТ-01-Р-Д/2
33100000-1 | 96 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax |  |  |  | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m
33100000-1 | 97 | Hârtie milimetrică 100mm x 20m | Hârtie milimetrică 100mm x 20m |  |  |  | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 20m, rolă
33100000-1 | 98 | Hârtie milimetrică 60mm x 30m | Hârtie milimetrică 60mm x 30m |  |  |  | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30m, rolă
33100000-1 | 99 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG
33100000-1 | 100 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301
33100000-1 | 101 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 |  |  |  | parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă
33100000-1 | 102 | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. |  |  |  | parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720
33100000-1 | 103 | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. |  |  |  | parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă
33100000-1 | 104 | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff |  |  |  | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m
33100000-1 | 105 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 112 mm/30m, albă
33100000-1 | 106 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 110 mm/30m, albă
33100000-1 | 107 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie |  |  |  | Hîrtie p/u Spirograf CMП21/01-Р-Д și SPIROLAB 110х20
33100000-1 | 108 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m |  |  |  | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă
33100000-1 | 109 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 110 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 111 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express
33100000-1 | 112 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3
33100000-1 | 113 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 114 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 115 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх20m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх20m tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mх20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 116 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 117 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm х25m tip: rola (Bene Heart) | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm х25m tip: rola (Bene Heart) |  |  |  | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mmх25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart
33100000-1 | 118 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 119 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 120 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 121 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 122 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 123 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 |  |  |  | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08
33100000-1 | 124 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată,caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 125 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000
33100000-1 | 126 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 127 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 128 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 129 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 130 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 131 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 132 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 133 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 134 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 135 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 136 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 137 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 138 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru.
33100000-1 | 139 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru
33100000-1 | 140 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro
33100000-1 | 141 | Hirtie printer USG | Hirtie printer USG |  |  |  | 110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD
33100000-1 | 142 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu Edan 5000C
33100000-1 | 143 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru |  |  |  | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)
33100000-1 | 144 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 |  |  |  | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics
33100000-1 | 145 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m |  |  |  | Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy
33100000-1 | 146 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х15m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х15m tip: rolă |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х 15m tip: rolă compatibilă cu Mindray BC-3600
33100000-1 | 147 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 |  |  |  | Hirtie termo 57 mm x 18 m
33100000-1 | 148 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s |  |  |  | Hirtie termo 50 mm x 18 m
33100000-1 | 149 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, |  |  |  | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă
33100000-1 | 150 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav |  |  |  | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)
33100000-1 | 151 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K |  |  |  | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 152 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 |  |  |  | gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 153 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 |  |  |  | gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului
33100000-1 | 154 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m |  |  |  | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m
33100000-1 | 155 | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal |  |  |  | hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi
33100000-1 | 156 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022.
33100000-1 | 157 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml |  |  |  | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7
33100000-1 | 158 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 159 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 160 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm |  |  |  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 161 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm |  |  |  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 162 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 163 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm |  |  |  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan
33100000-1 | 164 | Manșetă pentru infuzie rapida, dublă | Manșetă pentru infuzie rapida, dublă |  |  |  | Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2
33100000-1 | 165 | Manșetă pentru infuzie rapida, simplă | Manșetă pentru infuzie rapida, simplă |  |  |  | Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.
33100000-1 | 166 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid |  |  |  | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMП21/01-Р-Д cu filtru bactericid
33100000-1 | 167 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 168 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR |  |  |  | 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 169 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 170 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 171 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 172 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 173 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" |  |  |  | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.
33100000-1 | 174 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara |  |  |  | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului ≥ 3,0 m. Priza sa fie cu 3 conectoare
33100000-1 | 175 | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG |  |  |  | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.
33100000-1 | 176 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 177 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 178 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 179 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 180 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 181 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 182 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 183 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 184 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 185 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m |  |  |  | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
33100000-1 | 186 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă |  |  |  | Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară
33100000-1 | 187 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL |  |  |  | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta.
33100000-1 | 188 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden |  |  |  | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta.
33100000-1 | 189 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770
33100000-1 | 190 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60
33100000-1 | 191 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
33100000-1 | 192 | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml |  |  |  | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.
33100000-1 | 193 | Seringi getabile 30-60ml | Seringi getabile 30-60ml |  |  |  | Seringi getabile 30-60 ml Pentru infuzomat
33100000-1 | 194 | Set electrocauter | Set electrocauter |  |  |  | Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.
33100000-1 | 195 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 196 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.
33100000-1 | 197 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Set pentru ligaturare variceala endoscopica |  |  |  | Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată
33100000-1 | 198 | Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT) | Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT) |  |  |  | 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.
33100000-1 | 199 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) |  |  |  | Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus
33100000-1 | 200 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie |  |  |  | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800
33100000-1 | 201 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon |  |  |  | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).
33100000-1 | 202 | Filtru de infuzie de 0,2 µm | Filtru de infuzie de 0,2 µm |  |  |  | " Filtru antibacterial, fără Latex, fara DEHP compatibil cu infuzomat FMS, timp de utilizare min. 24 de ore, dimensiunea porilor 0,2 µm, suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. Echivalent cu model Sterifix 0,2 infusion filter."
33100000-1 | 203 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern |  |  |  | compatibil cu infuzomat FMS,
33100000-1 | 203 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | timp de utilizare min. 24 de ore, dimensiunea porilor 0,2 µm, suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. Echivalent cu model Sterifix 0,2 infusion filter."
33100000-1 | 204 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 204 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 205 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 205 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 206 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 206 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 207 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 207 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 208 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. .
33100000-1 | 208 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 209 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 209 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 210 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 210 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 211 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 211 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 212 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 212 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 213 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 213 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 214 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 214 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 215 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. .
33100000-1 | 215 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 216 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 216 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 217 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 217 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 218 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 218 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 219 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 219 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 220 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 220 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 221 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 221 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Bucată | 657 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141255
33100000-1 | 2 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72380
33100000-1 | 3 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Bucată | 238 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41055
33100000-1 | 4 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm | Bucată | 330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
33100000-1 | 5 | Ac pentru miografie 35 mm | Ac pentru miografie 35 mm | Bucată | 330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
33100000-1 | 6 | Ansa electrochirurgicală ovală 10mm | Ansa electrochirurgicală ovală 10mm | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3030
33100000-1 | 7 | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2020
33100000-1 | 8 | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2130
33100000-1 | 9 | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Bucată | 49 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25725
33100000-1 | 10 | Cablul pacientului pentru ECG | Cablul pacientului pentru ECG | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27500
33100000-1 | 11 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5416.67
33100000-1 | 12 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29166.67
33100000-1 | 13 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 14 | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare | Bucată | 13750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8250
33100000-1 | 15 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Bucată | 4446 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 592800
33100000-1 | 16 | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Bucată | 1820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106166.67
33100000-1 | 17 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Bucată | 5005 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625625
33100000-1 | 18 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode | Set | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 19 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare,reutilizabil | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare,reutilizabil | Bucată | 1211 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 454125
33100000-1 | 20 | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare | Electrod activ tip lamă cu mîner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare | Bucată | 23330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 559920
33100000-1 | 21 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere bipolar | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2509.76
33100000-1 | 22 | Electrod ECG | Electrod ECG | Bucată | 69844 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76828.4
33100000-1 | 23 | Electrod EEG | Electrod EEG | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 24 | Electrod EEG | Electrod EEG | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 25 | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Bucată | 1860 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56249.5
33100000-1 | 26 | Electrod pentru electromiografie | Electrod pentru electromiografie | Set | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 27 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 28 | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama | Bucată | 1020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 69028.5
33100000-1 | 29 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG copii | Bucată | 8160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16320
33100000-1 | 30 | Electrozi EEG punte medie | Electrozi EEG punte medie | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11640.17
33100000-1 | 31 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | Set | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 32 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii | Set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2640
33100000-1 | 33 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 34 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru maturi | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4400
33100000-1 | 35 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 143.34
33100000-1 | 36 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 37 | Electrozi din cauciuc | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1433.34
33100000-1 | 38 | Electrozi ECG (adulți) | Electrozi ECG (adulți) | Bucată | 21020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22071
33100000-1 | 39 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1354.17
33100000-1 | 40 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 1650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1897.5
33100000-1 | 41 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 920
33100000-1 | 42 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92
33100000-1 | 43 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 31720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32248.67
33100000-1 | 44 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 8780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8926.34
33100000-1 | 45 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 170620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 173463.67
33100000-1 | 46 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 178050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 176566.25
33100000-1 | 47 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 16900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18026.67
33100000-1 | 48 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 16300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16571.67
33100000-1 | 49 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20187.4
33100000-1 | 50 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29900
33100000-1 | 51 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) | Bucată | 3300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87285
33100000-1 | 52 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 139000
33100000-1 | 53 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 54 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 177215
33100000-1 | 55 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66495
33100000-1 | 56 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 168000
33100000-1 | 57 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43.35
33100000-1 | 58 | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm | Bucată | 1460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12896.67
33100000-1 | 59 | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm | Bucată | 1755 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16029
33100000-1 | 60 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm | Bucată | 1250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 61 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55208.34
33100000-1 | 62 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix | Bucată | 7050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 319306.25
33100000-1 | 63 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 | Bucată | 37450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1404375
33100000-1 | 64 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Bucată | 9450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 152145
33100000-1 | 65 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro | Bucată | 45500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1419600
33100000-1 | 66 | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) | Bucată | 5250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 114931.25
33100000-1 | 67 | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) | Bucată | 2250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55125
33100000-1 | 68 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Bucată | 6700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 333883.34
33100000-1 | 69 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta | Bucată | 20700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 547687.5
33100000-1 | 70 | Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm | Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4333.34
33100000-1 | 71 | Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm | Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm | Bucată | 8500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30600
33100000-1 | 72 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm | Bucată | 11400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57000
33100000-1 | 73 | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm | Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm | Bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225000
33100000-1 | 74 | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm | Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm | Bucată | 5561 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57927.09
33100000-1 | 75 | Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian | Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian | Bucată | 11490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160860
33100000-1 | 76 | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | Bucată | 12798 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 432785.7
33100000-1 | 77 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Bucată | 8640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 432000
33100000-1 | 78 | 1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME | 1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94000
33100000-1 | 79 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40433.34
33100000-1 | 80 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23420.84
33100000-1 | 81 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Bucată | 31230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243594
33100000-1 | 82 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Bucată | 2720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48824
33100000-1 | 83 | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Bucată | 8020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134736
33100000-1 | 84 | Filtru bacterian BB50T | Filtru bacterian BB50T | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13750
33100000-1 | 85 | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii | Bucată | 31750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 319616.67
33100000-1 | 86 | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME) | Bucată | 15630 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100032
33100000-1 | 87 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti | Bucată | 1800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86940
33100000-1 | 88 | Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter | Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter | Bucată | 8800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66000
33100000-1 | 89 | Fire ECG | Fire ECG | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1071.3
33100000-1 | 90 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | Bucată | 4961 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41341.67
33100000-1 | 91 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Bucată | 1047 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20119.85
33100000-1 | 92 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Bucată | 1294 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83743.37
33100000-1 | 93 | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Hârtie pentru USG 110mm*20m | Bucată | 747 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75727.13
33100000-1 | 94 | Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m | Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1398.67
33100000-1 | 95 | Hârtie milimetrică 80mm x 20m | Hârtie milimetrică 80mm x 20m | Bucată | 1780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17429.17
33100000-1 | 96 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Bucată | 525 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2874.38
33100000-1 | 97 | Hârtie milimetrică 100mm x 20m | Hârtie milimetrică 100mm x 20m | Bucată | 62 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 607.09
33100000-1 | 98 | Hârtie milimetrică 60mm x 30m | Hârtie milimetrică 60mm x 30m | Bucată | 365 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2959.55
33100000-1 | 99 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Bucată | 3065 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 122574.46
33100000-1 | 100 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Bucată | 5035 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49301.0417
33100000-1 | 101 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Bucată | 201 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2854.2
33100000-1 | 102 | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m. | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4800
33100000-1 | 103 | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m. | Bucată | 890 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11065.67
33100000-1 | 104 | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 105 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.67
33100000-1 | 106 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7291.67
33100000-1 | 107 | Hârtie pentru spirografie | Hârtie pentru spirografie | Bucată | 295 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5162.5
33100000-1 | 108 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Bucată | 651 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3797.5
33100000-1 | 109 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată | Bucată | 2945 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66360.67
33100000-1 | 110 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată | Bucată | 155 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2997.96
33100000-1 | 111 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2597.5
33100000-1 | 112 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată | Bucată | 230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4048
33100000-1 | 113 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată | Bucată | 5585 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98714.88
33100000-1 | 114 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3306.67
33100000-1 | 115 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх20m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх20m tip: rolă | Bucată | 1945 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31363.13
33100000-1 | 116 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă | Bucată | 1771 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32202.69
33100000-1 | 117 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm х25m tip: rola (Bene Heart) | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm х25m tip: rola (Bene Heart) | Bucată | 4022 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73468.54
33100000-1 | 118 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m tip: rolă | Bucată | 130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2234.92
33100000-1 | 119 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1097.17
33100000-1 | 120 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă | Bucată | 730 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21668.84
33100000-1 | 121 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată | Bucată | 7660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 263631.67
33100000-1 | 122 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6511.67
33100000-1 | 123 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 | Bucată | 530 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42930
33100000-1 | 124 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 150P tip: pliată | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3659.63
33100000-1 | 125 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 | Bucată | 2311 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 187191
33100000-1 | 126 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă | Bucată | 1450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62954.17
33100000-1 | 127 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm х 280mm x 100P tip: pliată | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4868.34
33100000-1 | 128 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4901.34
33100000-1 | 129 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Bucată | 95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4098.46
33100000-1 | 130 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă | Bucată | 185 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1873.13
33100000-1 | 131 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă | Bucată | 1430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11118.25
33100000-1 | 132 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9090
33100000-1 | 133 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3030
33100000-1 | 134 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă | Bucată | 1170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7878
33100000-1 | 135 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă | Bucată | 1110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15632.5
33100000-1 | 136 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă | Bucată | 14370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 142742
33100000-1 | 137 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă | Bucată | 16370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 270650.67
33100000-1 | 138 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj | Bucată | 1340 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28240.5
33100000-1 | 139 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Bucată | 1355 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28556.63
33100000-1 | 140 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Bucată | 312 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6078.8
33100000-1 | 141 | Hirtie printer USG | Hirtie printer USG | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39690
33100000-1 | 142 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.67
33100000-1 | 143 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 199.29
33100000-1 | 144 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 | Bucată | 4320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93168
33100000-1 | 145 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m | Bucată | 1162 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 177495.5
33100000-1 | 146 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х15m tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х15m tip: rolă | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 147 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 | Bucată | 4970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74550
33100000-1 | 148 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s | Bucată | 2880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43200
33100000-1 | 149 | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, | Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, | Bucată | 356 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54379
33100000-1 | 150 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Bucată | 175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1458.34
33100000-1 | 151 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6255
33100000-1 | 152 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 153 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 154 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Bucată | 180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1947
33100000-1 | 155 | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal | Bucată | 1960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 215159
33100000-1 | 156 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7716.67
33100000-1 | 157 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46000
33100000-1 | 158 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Bucată | 965 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91675
33100000-1 | 159 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19950
33100000-1 | 160 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Bucată | 651 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61845
33100000-1 | 161 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | Bucată | 219 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20805
33100000-1 | 162 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | Bucată | 282 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26790
33100000-1 | 163 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | Bucată | 258 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22188
33100000-1 | 164 | Manșetă pentru infuzie rapida, dublă | Manșetă pentru infuzie rapida, dublă | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9200
33100000-1 | 165 | Manșetă pentru infuzie rapida, simplă | Manșetă pentru infuzie rapida, simplă | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25056
33100000-1 | 166 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 167 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8225
33100000-1 | 168 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 4500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 168750
33100000-1 | 169 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 170 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Bucată | 5700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56667.5
33100000-1 | 171 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6580
33100000-1 | 172 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Bucată | 43520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119317.34
33100000-1 | 173 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | Bucată | 8400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23030
33100000-1 | 174 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Bucată | 3040 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83093.34
33100000-1 | 175 | Prezervative pentru USG | Prezervative pentru USG | Bucată | 100950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206947.5
33100000-1 | 176 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3652.28
33100000-1 | 177 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m | Bucată | 320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56882.67
33100000-1 | 178 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m | Bucată | 392 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 103599.07
33100000-1 | 179 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m | Bucată | 337 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117688.83
33100000-1 | 180 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m | Bucată | 292 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 127467.74
33100000-1 | 181 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m | Bucată | 206 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 107911.39
33100000-1 | 182 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m | Bucată | 163 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98719.6
33100000-1 | 183 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55717.25
33100000-1 | 184 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m | Bucată | 63 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000.35
33100000-1 | 185 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m | Bucată | 118 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15930
33100000-1 | 186 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 550.5
33100000-1 | 187 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 870.84
33100000-1 | 188 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Bucată | 2202 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110100
33100000-1 | 189 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Bucată | 352 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117333.34
33100000-1 | 190 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Bucată | 85 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28333.34
33100000-1 | 191 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 121 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40333.34
33100000-1 | 192 | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml | Bucată | 14103 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35257.5
33100000-1 | 193 | Seringi getabile 30-60ml | Seringi getabile 30-60ml | Bucată | 6550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7641.67
33100000-1 | 194 | Set electrocauter | Set electrocauter | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25183.2
33100000-1 | 195 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | Bucată | 112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57403.74
33100000-1 | 196 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13527.5
33100000-1 | 197 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42000
33100000-1 | 198 | Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT) | Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT) | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56250
33100000-1 | 199 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 554166.67
33100000-1 | 200 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 201 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112500
33100000-1 | 202 | Filtru de infuzie de 0,2 µm | Filtru de infuzie de 0,2 µm | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 176916.67
33100000-1 | 203 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern | Test | 31000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5941.67
33100000-1 | 203 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 204 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern | Test | 25000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4791.67
33100000-1 | 204 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 205 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Test | 71000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6508.34
33100000-1 | 205 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 206 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Test | 36000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
33100000-1 | 206 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 207 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Test | 17000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4533.34
33100000-1 | 207 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 208 | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test-indicator sterilizare 121/20 min | Test | 69000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6325
33100000-1 | 208 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 209 | Test-indicator sterilizare 132° | Test-indicator sterilizare 132° | Test | 269000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24658.34
33100000-1 | 209 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 269 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 210 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Test | 402000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40200
33100000-1 | 210 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 402 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 211 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test | 1309000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130900
33100000-1 | 211 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 1309 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 212 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Test | 53000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9275
33100000-1 | 212 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 213 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Test | 263000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78900
33100000-1 | 213 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 263 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 214 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Test | 69000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18975
33100000-1 | 214 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 215 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Test | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 215 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 216 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Test | 27000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8100
33100000-1 | 216 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 217 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Test | 26000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 217 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 218 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Test | 329000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98700
33100000-1 | 218 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 329 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 219 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test | 566000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56600
33100000-1 | 219 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 566 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 220 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Test | 1145000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 114500
33100000-1 | 220 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 1145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 221 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern | Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern | Test | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 221 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 17525429.0017

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________