- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea sistemului videoendoscop pentru videogastroscopie

prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCM ,,Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Melestiu 20

- Numărul de telefon/fax: 022-80-94-63

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitiiscm1@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie nou (caracteristici avansate) |  |  |  |  | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere |  | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice |  |  |  |
| Cod |  | 290150 |  |  |  |
| Parametrul |  |  |  | Specificația |  |
| Videoprocesor |  | Intrări cameră |  | ≥1 | 1 |
|  |  | Imaginea HDTV / HD |  | ≥1920x1080 pixeli |  |
|  |  | Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da |  |
|  |  |  | Iluminare | auto |  |
|  |  |  | Balans de alb | auto |  |
|  |  |  | Acuitate | da |  |
|  |  |  | Videocompensare | da |  |
|  |  |  | Înghetarea imaginii | da |  |
|  |  |  | Iris automat | da |  |
|  |  |  | Reducerea zgomotului imaginii | da |  |
|  |  |  | Zoom electronic | da |  |
|  |  | Ieșiri | RGB | 1 |  |
|  |  |  | Y/C | ≥1 |  |
|  |  |  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | da |  |
| Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  |  |  | da |  |
| Sursa de lumină |  | Tip lampă |  | Xenon sau LED |  |
|  |  | Timp de viață lampă |  | ≥500 h |  |
|  |  | Putere lampă |  | ≥ 250 W |  |
|  |  | Putere lampă de rezervă |  | ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) |  |
|  |  | Contor lampă |  | da, (doar in cazul lampii Xenon) |  |
|  |  | Mod standby |  | da |  |
|  |  | Lampă de rezervă |  | da, (doar in cazul lampii Xenon) |  |
| Periferice disponibile |  | Display medical HD |  | ≥ 23 inch |  |
|  |  | Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil |  |
|  |  | Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) |  | ≥ 50 înregistrări |  |
|  |  | Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice |  | da |  |
|  |  | Suport pe rotile |  | da |  |
| Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  |  | minim 3 regimuri de lucru |  |
|  |  |  |  | volumul vasului pentru apă minim 250 ml |  |
| Sistem de aspirație |  | Să se indice modelul oferit |  | modelul |  |
|  |  | Tip |  | Separat de procesor |  |
|  |  | Volumul rezervorului |  | 1,4-1,8 litri |  |
|  |  | Vid |  | da |  |
|  |  | Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte |  |
| Accesorii: | Sursa de lumină |  |  | modelul oferit |  |
|  |  |  |  | 1 unit. |  |
|  | Pompă |  |  | inclusă |  |
|  |  |  |  | 0,3- 0,6 Pa |  |
|  | Lampă halogen de rezervă |  |  | 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) |  |
|  | Piesă bucală |  |  | 2 unit. |  |
|  | Tester automat |  |  | 1 unit. (să se indice modelul) |  |
|  | Aspirator endoscopic |  |  | ≥ 0.85 bar |  |
|  | Vas de revervă pentru aspirator |  |  | ≥ 1,5 l, 1 unit. |  |
|  | Filtre pentru aspirator |  |  | 5 unit. |  |
|  | Display medical HD |  |  | ≥ 23 inch |  |
|  |  |  |  | să se indice modelul |  |
|  | Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor |  |  | 1 unit. (să se indice modelul) |  |
|  | Polițe reglabile la înălțime |  |  | 4 unit. |  |
| Videogastroscop |  | Să se indice modelul oferit |  | modelul |  |
|  |  | Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x1080 pixeli | 1 |
|  |  | Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  | da |  |
|  |  | Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 1300 mm |  |
|  |  |  | Lungime de lucru | ≥ 1000 mm |  |
|  |  |  | Diametrul exterior | ≤ 9.2 mm |  |
|  |  |  | Marcaj de lungime | da |  |
|  |  | Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1 |  |
|  |  |  | Diametrul | ≥ 2,8 mm |  |
|  |  | Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade |  |
|  |  |  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade |  |
|  |  |  | Adîncimea cîmpului vizual | 2-100 mm |  |
|  |  | Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 210/90 grade |  |
|  |  |  | Stînga/dreapta | 100/100 grade |  |
|  |  | Funcționalitatea mîinerului de dirijare | butoane | ≥ 4 |  |
|  |  |  | înghețarea imaginii | da |  |
|  |  |  | eliberarea imagini | da |  |
|  |  |  | capturare imaginii | da |  |
|  |  |  | reglarea intensității lumnii | da |  |
|  |  |  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da |  |
|  |  |  | modificarea contrastului | da |  |
|  |  |  | zoom electronic | da |  |
|  |  | Spălarea obiectivului |  | da |  |
|  |  | Metode de sterilizare |  | Chimic |  |
|  |  |  |  | Etilen oxid opțional |  |
|  |  |  |  | Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._______nu se aplică_____________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile lucrătoare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oferta | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat/decizie de înregistrare | Copie Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat valabil privind lipsa datoriilor față de bugetul național | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat ce atestă calitate bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație cu privire la perioada de post garanție de minim 3 ani | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Garanția pentru ofertă 1% | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție 5% | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Document ce atestă anul producerii minim 2021 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Document ce atestă calificarea personalului implicat în instalarea și deservirea utilajului livrat | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică. Numărul de runde – 3. Timpul pentru fiecare rundă este stabilită automat de SIA RSAP. Pasul

minim – 1%. Totodată, în cazul în care va fi oferit acelaș preț minim, iar operatorii vor întruni cerințele de calificare – cîștigător va fi desemnat operatorul economic care a încărcat primul oferta în cadrul SIA RSAP MTender.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Ofertele se prezintă în valuta_MDL_

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: conform prețului minim și să întrunească cerințele solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]conform SIA RSAP

- pe: [data]_ conform SIA RSAP _________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Guzun Vasile ______________