## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 5) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #NAME? | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ventilator pulmonar adult, pediatric | Ventilator pulmonar adult, pediatric |  |  |  | Ventilator pulmonar adult, pediatric Descriere Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator al pacienților critici, cu probleme respiratorii severe: ARDS, BPOC, statut astmatic, obezitate morbidă, hipertensiune pulmonară, plămân unic, pneumonii masive bacteriene, trombembolii, embolii lipidice etc.) Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile da Tip pacient adult, pediatric da Gama de control/setări Volum tital (inspirator) ≥ 20-2000 ml Flux inspator de vîrf (peak flow) 6-180 L/min Presiune inspir, Inspiratory pressure (Pinsp) 3-95 cmH2O Frecvența respiratorie, Ventilation frequency (RR), pentru pacient Adult si Pediatric 1-100 rpm Timp inspir, Inspiration time (Ti) 0.2 - 7s Timp expir da Rata I:E 1:9 to 4:1 Pauză la inspir da Pauză la expir da FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală da PEEP/CPAP 0-50 cmH2O Suport presiune, Pressure assist (Psupp) 0-100 cmH2O Nebulizator da Mecanism triger Presiune -0.5-15 cmH20 Flux 0.5-20 L/min Buton 100 % O2 da Blocarea panoului de control da Moduri de operare Modul A/C V-A/C Volum respirator da P-A/C presiune respiratorie da Modul SIMV V-SIMV volum respirator da P-SIMV presiune respiratorie da Modul CPAP CPAP/PEEP da masca CPAP/PEEP "da " Modul Apnea-backup da Moduri de control inteligent sau combinat al respirației da Ventilație neinvazivă (NIV) prin intermediul măștii da Modul Bilevel da APRV "da " Parametri monitorizați/afișaț Cstat (complianța statică), Static compliance da Cdyn (complianța dinamică), Dynamic compliance da Rezistența în căile respiratorii da Presiunea PEEP da Volumul total da FiO2 da Rata respiratorie da Timp inspir da Timp expir da Rata I:E da Volumul minutar spontan da Alarme pacient FiO2 mare/mic da Volum minutar mare/mic da Presiune inspir mare/mică da PEEP mare da Apnea da Presiune/ocluzie continuă ridicată da Scurgeri a amestecului gazos din circuit (gas leak alarm) da Circuit respirator deconectat da Alarme echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă alimentare electrică da Baterie descărcată da Eroare de sistem da Auto-diagnostic da Display LCD TFT da Touchscreen da Mărimea ≥ 15 inch Ajustarea luminozității (Brightness) da Alte cerințe Valve unidirecționale detașabile da Senzor O2 da Sursa de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină da Sursa de O2 Posibilitatea de conectare la sursa centralizată de O2 da Presiunea de lucru admisibilă 2.8 - 6.0 bar Alimentare Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare baterie ≥ 1.5 h Accesorii Circuite respiratorii adult/pediatric tip reutilizabil 2 set. Mască respiratorie adult tip reutilizabil 1 set. Umidificator Indicați modelul oferit model Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul da Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv da Cameră de umidificare adult/pediatric tip reutilizabil 2 buc. Filtre antibacteriale adult/pediatric unică utilizare 50 buc. Senzor de debit adult tip reutilizabil 2 buc. Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc. Suport pe rotile Indicați modelul oferit model Min. 4 rotile da Min. 2 roți cu frînă da Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii da Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare da Mîner pentru transportare da Cerințe față de produs și furnizor Manual de utilizare (in limba de stat) da Manual de service, de intretinere tehnica a dispozitivului cu parolele de acces da "Training pentru bioingineri (intretinerea dispozitivului, mentenanta, calibrarea, etc.)" da "Training pentru utilizator (principiul de lucru, regimuri de ventilare, intretinere, alte)" da Conformitate cu directiva 93/42 CEE da Certificat CE și Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului da Modelul de ventilator este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau dovada notificării Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu scopul de îregistrare a modelului de ventilator în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. da Termen de garanție: minim 24 luni da
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (cod 290150 ) | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (cod 290150 ) |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Cod 290150 Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Înghetarea imaginii da Iris automat da "Reducerea zgomotului imaginii" da Zoom electronic da Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W Contor lampă da Mod standby da Lampă de rezervă da Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice da Suport pe rotile da Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen de rezervă 2 unit. Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Troliu 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de aerogene | Dispozitiv de aerogene |  |  |  | Dispozitiv de control al infecţiilor aerogene de putere mică Principiul de lucru: Viteza de distrugere a microorganizmelor Locul distrugerii microorganizmelor: distrugere de microorganizme <0.002 sec; în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza: generare de cîmp plazmatic Clasificarea electrică: 220V, 50Hz Configuraţie: montabil pe perete sau staţionar Volum de aer prelucrat: >85 m3/oră Viteza de lucru: setată, cu 1 treaptă Nivelul maximal de zgomot: < 45 dB Utilizarea consumabilelor: fără utilizarea consumabilelor Utilizarea dispozitivului în prezenţa pacienţilor şi personalului medical: Prezenţa de produse secundare (miros, radiaţie, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului: nu sunt restricţii Lipsesc. Vor fi prezentate dovezi. Dovada eficacităţii asupra viruşilor: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţionale Dovada eficacităţii asupra bacteriilor: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţional Dovada eficacităţii asupra fungilor (micetelor): Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţional Dovada eficacităţii asupra compuşilor organici volatili: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţionale Dispozitiv medical: Da. Pina la punerea in exploatarea dispozitivul sa fie inregistrat in registrul dispozitivelor medicale Calitate şi siguranţa, certificări ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001
33100000-1 | 4 | Unitate de radiografie, mobila (caracteristici medii), cod 210110 | Unitate de radiografie, mobila (caracteristici medii), cod 210110 |  |  |  | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificaţie Puterea generator ≥ 32 kW ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU ≥ 40000 kVp, Diapazon ≥ 40-125 mA Diapazon ≥ 50-200 mAs Diapazon Ajustabil Pata focală, mm "Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3" Timp de expunere 0,001-2,0 s SID DIAPAZON, cm ≥ 140 INDICATORI Tip Digital kVp Digital mAs Digital DETECTOR DIGITAL Tip CSI Rezoluţie matrice ≥ 2300x2800 pixels Pixel ≤ 150 µm Gradaţie ≥ 14 biti Dimensiune, cm ≥ 35x43 Timp pînă la apariţia imaginii Max 5 sec Tip conectare la unitate Serial, USB, Eth, WiFi Baterii da Incarcator baterii da DAP–metru da CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR da CERINŢE ALIMENTARE Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko” Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hz Cablu Minim 5 m Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator da CPU ≥ Core i5, sau echivalent Sistem de operare Windows 10 sau echivalent Memorie operativa ≥ 4 Gb Memorie HDD ≥ 500 Gb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor captate de pe detector da Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) da Posibilitate de configurare a tabelelor APR da Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR da Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) da Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) da Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) da Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) da Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM da Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta da WiFi ≥ 802.11b/g Compatibilitate totala DICOM 3.0 Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM da Procesor ≥ Core i5, sau echivalent Sistem de operare Windows 7 sau echivalent Memorie operativa ≥ 4 Gb Memorie HDD ≥ 500 Gb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS da Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire ≥ 21 inch SW: Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM da Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) da Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) da Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) da Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM da Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta da Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare da Accesorii Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Sirma mobila pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii da Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) da Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator da Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min 7 ani
33100000-1 | 5 | Microscop Oftalmologic | Microscop Oftalmologic |  |  |  | Caracteristici tehnice: 1. Optica apocromatică Da 2. Factor Magnificare = 0.4 x – 2.4 x 3. Capacitatea de a controla focalizarea microscopului de la corpul central de control, de la pedală, de la sistemul informațional, de la mânere da 4. - Interval de focalizare, nu mai puțin, mm. 70 -DA - Distanța de lucru a obiectivului frontal, nu mai mică, mm 200 - da - Gama de rotație a tubului chirurgului, nu mai puțin, grade 180 da - Multiplicitatea ocularelor chirurgului, nu mai puțin 10 da - Reglare dioptrii oculare, valoare minimă, dioptrii, nu mai mult -8 da - Reglarea dioptrii a ocularelor, valoare maximă, dioptrii, nu mai puțin 5 da - Mărire cu microscop motorizat da - Mărirea maximă a microscopului nu este mai mică de 21 ori Da Da 5. Mărire, sistem motorizat ZOOM 1:6 cu optica apocromatică Factor de magnificare =0,4 - 2,4; Vedere profundă. Adâncimea sistemului de management al focalizării Da Da Da 6. Mărire totala cu oculare 12,5х – în diapazon Nu mai puțin de 4,3х - 25,5х 7. Focusare lină, electromotoare, în limitele, mm Nu mai puțin de 70 8. Cuplare XY, gama mișcare, mm Nu mai puțin de 61х61 9. Sistemul de gestionare prin profunzimea imaginii Mutarea focalizării din partea frontală în cea posterioară a secțiunii – prin apăsarea butonului Da 10. Sursă de lumină LED, - iluminare cu fibră optică SCI: - Filtru HaMode cu iluminare coaxială și cu câmp complet Filtru de blocare albastru 25% Filtru gri- da - Iluminare stereo-coaxială (SCI), fibră optică, sursa LED- da - Alarma sunet in caz de probleme -da - Capacitatea de a regla iluminarea de la comanda centrală a dispozitivului, de la pedală, de la sistemul informațional, de la mânerele microscopului - Sistem de control al adâncimii focalizării motorizate da - Disponibilitate Schimbarea adâncimii de focalizare folosind butoanele de pe mânere da - Filtru retinian încorporat da - Filtru gri 25% da - Filtru încorporat de simulare a luminii cu halogen da 11. Sistem de informații pentru asistență și documentare - Sistem de informații integrat în suportul microscopului pentru asistență și documentare da - Abilitatea de a controla toți parametrii microscopului de către sistem da - Abilitatea de a reda fișiere media da - Posibilitatea transmiterii on-line de la camera microscopului da - Posibilitate de documentare foto-video da - Hard disk încorporat de 1 TB da - Menținerea unei baze de date cu pacienți cu fișiere media da - Diagonala ecranului tactil, inch, nu mai puțin 23.6 da 12. Filtre: - Filtru imitat halogen integrat; da - Filtru de protecție a retinei integrat da - Filtru gri 25%; da 13. Tub binocular, rotativ 180°, f 170 mm, în set cu accesorii Da 14. Oculare cu câmp larg 10x sau 12,5х, cu ajustarea dioptriilor în diapazonul de la +5 la -8 Da 15. Obiectiv apocromatic, cu distanță focală (de lucru), mm Nu mai puțin de 200 16. Microscop integrat pentru asistent cu tub binocular rotativ 180° și oculare cu câmp larg 10x sau 12.5x Da 17. Panou de control de picior, fără fir, multifuncțional, programabil, cu posibilitatea conectării cablului: - nr. de funcții Da Nu mai puțin de 14 18. Stativ mobil, podea; - Rotație împrejur 360 grade - Frâne electromagnetice - Gama de cuplare XY, mm, nu mai puțin de 61mm Da Da 19. Panoul de control al piciorului da (FCP) Panou de control ergonomic cu piciorul fără fir cu 14 funcții da Cablu 6m pentru panoul de control al piciorului (rezervă pentru versiunea wireless) Da 20. Microscop asistent integrat: - integrat cu schimbător manual de mărire 5x pentru asistent da - Tub înclinabil la 180 ° pentru asistent, da incluzând un set de capace de asepsie - 2 mâneri 2 piese pentru ochi cu înălțime largă de 10x sau 12,5x pentru asistent da - Reglarea dioptrii a ocularelor, valoare maximă, dioptrii, nu mai puțin 5 da - Mecanism pivotant pentru schimbarea fără dezasamblare a părții microscopului asistentului da - Focalizarea independentă de microscopul principal da 21. Sistem chirurgical de asistență computerizată Software cu Panel PC da - Managementul și documentarea pacientului da - Panel PC cu ecran tactil integrat Da 22. Videocamera Integrata in capul microscopului 1-chip HD camera 1920 x 1080 da 23. Butoane programabile pe mânerele pentru controlul motorizat al microscopului, cel puțin, buc. 6 24. Set de capace de cauciuc, sterilizabile Da 25. Set de lianți de cablu Da 26. Camera integrată 1Chip HD Da 27. Sistem chirurgical de asistență computerizată Software cu Panel PC - Managementul și documentarea pacientului - Panel PC cu ecran tactil integrat Da 28. Sistem chirurgical de asistență computerizată integrat in stativul de podea Da 29. Scaun operațional pentru chirurg 1 buc 21.1 Spătarul scaunului de formă rotunjită care menține chirurgul într-o poziție ergonomică Da 21.2 Blocare centralizată a celor 4 roți Da 21.3 Roți duble stabile Da 21.4 Cotiere mobile, deplasabile în plan vertical și orizontal Da 21.5 Scaunul se reglează pe înălțime prin intermediul panoului de picior Da 21.6 Scaunul funcționează de la acumulator Da 22 Garanție 24 luni Da 23 Manual pentru utilizator si manual de service Da

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 5) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | V. E
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ventilator pulmonar adult, pediatric | Ventilator pulmonar adult, pediatric | buc | 2 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 766700
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (cod 290150 ) | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (cod 290150 ) | buc | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 600000
33100000-1 | 3 | Dispozitiv de aerogene | Dispozitiv de aerogene | buc | 2 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 40000
33100000-1 | 4 | Unitate de radiografie, mobila (caracteristici medii), cod 210110 | Unitate de radiografie, mobila (caracteristici medii), cod 210110 | buc | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 1250000
33100000-1 | 5 | Microscop Oftalmologic | Microscop Oftalmologic | buc | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 3900000
6556700

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________