**Caiet de sarcini**

**Obiectul de achiziție** *Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6)*

**Tipul procedurii de achiziție:** *Licitație publică*

**Denumirea autorității contractante**: *Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod CPV** | **Nr. Lot** | **Denumire Lot** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Valoarea estimată** |
| 3310000-1 | 1 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe |  | 1 | |  |  | | --- | --- | | **Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 30 probe** | | | **Descriere** | Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi | | **Parametrul** | **Specificația** | | **Tip sistem** | deschis | | **Metode de analiză** | 3 diff | | **Procedura de curăţire** | automată | | **Parametri determinați și calculați:** | WBC | | RBC | | HGB | | HCT | | MCV | | MCH | | MCHC | | PLT | | LYM | | MID | | GRA | | LYM% | | MID% | | GRA% | | RDW-SD | | RDW-CV | | PDW-SD | | PDW-CV | | MPV | | PCT | | **Capacitate (probe/oră)** | ≥ 30 | | **Diluarea** | automată | | **Afişaj** | graphic | | **Imprimantă** | încorporată | | **Sistem ID pacient** | da | | **Introducerea datelor** | manual | | **Interfaţa PC** | da | | **Afişarea histogramelor** | da | | **Stocarea datelor** | da | | **Calibrarea-** | automată | | **Histograme:** | WBC- repartizarea leucocitelor după volum | | RBC- repartizarea eritrocitelor după volum | | PLT- repartizarea trombocitelor după volum | | **Afişarea pe ecran a tuturor datelor** | histograme | | rezultate | | grafice | | rezultate din arhivă | | date de service | | **Afişarea rezultatelor pe imprimantă** | Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient | | **Indicatori de avertizare** | da | | **Control al calităţii** | în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings | | **Limba de comunicare** | rom/rus | | **Memorie internă** | > 500 pacienţi | | **Accesorii** | Vas pentru deşeuri | | tuburi pentru reagenţi | | tuburi pentru spălare | | **Alimentare** | 220 V, 50 Hz | | **Reagenți** | | | **Reagenți** | Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a  ≥ 1000 probe | | **Accesorii, consumabile** | Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe | | **Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii** | ≥ 6 luni | | 40000 |
| 3310000-1 | 2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de  tip deschis |  | 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis** | | | | **Cod** | **150240** | | | **Descriere** | Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi | | | **Parametrul** | | **Specificația** | | **Tip sistem** | | Sistem deschis de reactivi | | **Tip probă** | **Ser** | da | | **Plasmă** | da | | **Urina** | da | | **Reagenți** | **Lichid** | da | | **Cu posibilitatea de a fi substituiți** | da | | **Incubator** | **Temperatura termostatare** | 37°C | | **Capacitatea** | minim 8 tuburi | | **Cuva absorbanta** | **Cuvă** | da | | **Tip reutilizabilă** | da | | **Volum reactiv/investigatie** | ≤ 500 mcl | | **Temperatura termostatare** | 37°C | | **Regimuri de măsurare:** | **Punct final** | da | | **Cinetic** | da | | **Multipoint cinetic** | da | | **Sursa de lumină** | | Minim 6 lungimi de undă | | **Data management** | **Display** | da | | **Memorie internă** | da | | **Imprimantă integrata** | da | | **Calibrarea** | **Automată** | da | | **Alimentarea** | **Rețea electrică 220 V, 50 Hz** | da | | **Accesorii** | | | | **Cuva absorbanta** | **Tip reutilizabilă** | ≥ 2 buc. | | **Bec** | | **≥** 3 buc. | | **Consumabile** | **Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului** | ≥ 1000 eprubete (cuve) | | 33000 |
| 3310000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L |  | 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L** | | | | **Cod** | **140700** | | | **Descriere** | Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. | | | **Parametrul** | | **Specificația** | | **Configuraţie** | | mobil | | **Capacitatea** | **100 - 200 l** | da | | **Număr de rafturi** | | ≥ 3 | | **Uşa** | **Număr** | 1 | | **Transparentă** | da | | **Mecanism** | blocare cu cheie | | **Lumină interior** | | da | | **Construcţie interioară** | | materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare | | **Construcţie exterioară** | | cu acoperire anticorozivă | | **Afisaj temperatură** | | digital | | **Alarme** | | acustică | | vizuală | | **Răcire** | | ventilată | | **Temperatura reglabilă** | | 2 ... +8 °C | | **Omogenitatea/ uniformitatea termică** | | ±2 °C | | **Alimentare** | | 220 V, 50 Hz | | **Refrigerent** | | fară CFC / HCFC | | **Zgomot** | | < 48 dB | | **Accesorii** | | coşuri tip sertar, da | | 16000 |
| 3310000-1 | 4 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa, pentru urina |  | 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă, pentru urina** | | | | **Cod** | **150940** | | | **Descriere** | Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga urinei. | | | **Parametrul** | | **Specificația** | | **Viteza de rotație** | **Minimală, rpm** | de la 1000 | | **Maximală, rpm** | pină la 4500 | | **Setări** | setarea vitezei | | **Capacitatea** | **Tipul tuburilor** | tuburi de 10 - 15 ml | | **Numărul de tuburi** | 8-12 tuburi | | **Timer** | **Gama de timp** | 0 - ≥60 min | | **Incrementarea** | ≤1 min | | **Securitatea** | **Blocarea capacului în timpul lucrului** | da | | **Indicatori** | **Indicarori vizual și acustic** | da | | **Debalansare** | da | | **Pornire/oprire** | da | | **Capac deschis** | da | | **Display** | **Digital** | da | | **Nivelul de zgomot** | **≤70 dB** | da | | **Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare** | | da | | 12000 |
| 3310000-1 | 5 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe |  | 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe** | | | | **Cod** | **150910** | | | **Descriere** | Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. | | | **Parametrul** | | **Specificația** | | **Viteza de rotație** | **Minimală, rpm** | reglabilă | | **Maximală, rpm** | ≥ 6000 | | **Setări** | setarea vitezei | | **Capacitatea** | **Tipul tuburilor** | tuburi de 10 - 15 ml | | **Numărul de tuburi** | 8-12 tuburi | | **Timer** | **Gama de timp** | 0 - ≥60 min | | **Incrementarea** | ≤1 min | | **Securitatea** | **Blocarea capacului în timpul lucrului** | da | | **Indicatori** | **Indicarori vizual și acustic** | da | | **Debalansare** | da | | **Pornire/oprire** | da | | **Capac deschis** | da | | **Display** | **Digital** | da | | **Nivelul de zgomot** | **≤70 dB** | da | | **Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare** | | da | | 13000 |
| 3310000-1 | 6 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  | 1 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange** | | | | | **Descriere** | Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică | | | | **Parametrul** | | | **Specificația** | | **Tip analizator** | **sistem de tip deschis** | | da | | **complet automat** | | da | | **Tip probă** | **Ser** | | da | | **Plasmă** | | da | | **Sînge** | **arterial** | da | | **venos** | da | | **capilar** | da | | **Volum probă** | **Seringă** | | ≤ 200 µL | | **Capilar** | | ≤ 100 µL | | **Tip analize minime** | **Gaze in sange** | **pH** | da | | **pCO2** | da | | **pO2** | da | | **Electroliti** | **Na+** | da | | **K+** | da | | **Ca++** | da | | **Cl-** | da | | **Metaboliți** | **Glucoza** | da | | **CO-oximetrie** | **Hct** | da | | **Spălare automată** | | | da | | **Detector de cheag de sange** | | | da | | **Calibrare pentru toți parametrii măsurați** | **Automat** | | da | | **Manual** | | da | | **Printarea rezultatelor de calibrare  la necesitate** | | da | | **Controlul intern (QC)** | **Automat** | | da | | **Manual** | | da | | **Analiza** | **Durata analizei** | | ≤ 2 min. | | **Stocarea datelor** | **Date analize** | | min. 500  înregistrări | | **Date calibrări** | | | **Reagenți** | **Forma de reagenți** | | cartuș | | **Valabilitatea de la deschidere** | | min. 27 zile | | **Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș** | | ≥ 150 teste | | **Display** | **Touchscreen** | | da | | **LCD sau LED** | | da | | **Cititor de bar cod** | | | da | | **Imprimantă termică** | | | da | | **Data management** | | | da | | **Interfața PC** | | | da | | **UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină** | | | ≥ 20 min. | | **Reagenți** | | |  | | Cartușe necesare pentru | | | ≥ 8000 teste / pacienți | | Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. | | | ≥ 6 luni | | Hirtie termică | | | 5 buc. | | 112000 |
| 3310000-1 | 7 | Coagulometru semiautomat |  | 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Coagulometru semiautomat** | | | | **Cod** | **151110** | | | **Descriere** | Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. | | | **Parametrul** | | **Specificația** | | **Configurația** | **Capacitatea sistemului** | ≥ 2 probe simultan | | **Tip probă** | **plasmă** | da | | **Teste** | **APTT** | da | | **FIB** | da | | **PT** | da | | **TT** | da | | **Data management** | **Display** | LCD sau LED | | **Imprimantă** | da | | **Interfață PC** | da | | **Interfață LIS** | da | | **Cititor bar cod** | optional | | 14000 |
| 3310000-1 | 8 | Microscop binocular, simplu |  | 1 | |  |  | | --- | --- | | **Microscop binocular, simplu** | | | **Cod** | **250200** | | **Descriere** | Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale. | | **Parametru** | **Specificația** | | **Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă** | cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); | | **Măsuţa** | mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y | | **Fixator de probe (lamele)** | universal pentru un singur specimen | | **Revolver** | pentru 4 obiective (din sticlă) | | **Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla** | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei | | **Condensor** | universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe | | **Diafragmă de câmp** | pentru iluminarea Kohler | | **Tub binocular** | cu unghi de înclinare 30° | | cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; | | **Oculare** | 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) | | **Unitatea de alimentare** | încorporată | | **Accesorii** | Ulei de imersie – o sticluță | | 15000 |
| 3310000-1 | 9 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  | 1 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie  Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice  Parametrul Specificația  Videoprocesor Intrări cameră ≥1  Caracteristici Ajustare nuanță da  Iluminare auto  Balans de alb auto  Videocompensare da  Ajustarea culorilor da  Zoom Electronic da  Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele da  Protocol de amplificarea adaugator pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da  Inclus posibilitatea de transfer a imaginilor direct pe USB sau HDD Extern da  Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern da  Programa/soft de achizitie si transmitere a imaginilor pe calculator da  Inscrierea pacientilor in baza interna da  Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da  Afisarae datelor video endoscopului atasate la procesor la necesitatea utilizatorului. da  Control Tastatura Alfa numerica da  Ecran tactil cu meniu minim in limba rusa da  Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ 5 inch  Ieșiri Video semnal live/real SXGA  Digital (DVI, HD-SDI,) ≥ 1  Rezolutia de iesire ≥ 1080i  Iesire date si control RJ45 ≥1  RS-232C sau analogic ≥1  Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop da  Video Colonoscop da  Video Duodenoscop da  Video Bronhoscop da  de clasa joasa si inalta da prezentarea listei cu care video endoscoape este compatibil - obligatoriu  Sistema de irigare integrata in procesor Control Direct de pe procesor  Nivele de irigare minim 5 nivele cu valorile curpinse intre 0,2-0,7 L/min  Sursa de lumină Tip integrată in procesor  Tip lampă Xenon/Led  Timp de viață lampă ≥500 h  Putere lampă ≥ 300 W  Contor lampă in nivele/ intensitate da  Mod standby da  Lampă de rezervă da  Lampa de rezervă integrata in video procesor tip LED  "Periferice  disponibile" Display medical Nu mai mica de 24 inch  Nu mai mare de 26 inch  Rezolutia minima ≥ 1080i  Sistem de furnizare a aerului/apei minim 5 nivele  volumul vasului pentru apă minim 200 ml  Sistem de aspirație endoscopic Tip Separat de procesor  Volumul rezervorului ≥ 2 litri  Vid da  Dirijarea nivelului de aspirare în trepte  Puterea de aspiratie minim 60 L/min  Control Prin buton  Prin pedala  Troleu Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit  Transformator electric integrat da  Numarul de prizi integrate in troleu minim 5  Suport pentru 2 video endoscope da  reglabil pe inaltime  Sertar pliant pentru tastiera da  Miner pentru controlul in timpul deplasarii da  Roti Pentru pozitionarea si deplsarea troleului minim 4 buc  Frine minim 2  Accesorii Piesă bucală minm 2 unit.  Tester automat (sa se indice modelul oferit) 1 unit.  Vas de revervă pentru aspirator ≥ 2l  minim 1 unit  Filtre pentru aspirator 5 unit.  Monitor medical (sa se indice modelul oferit) 1 unit.  Videogastroscop cu marire tip optic Cantiatea 1 unit  Compatibil cu video procesorul de mai sus da  Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau anologica in minim 3 nivele da  Tip Rezolutie inalta min. HD  Tehnologie de marire tip optic "zoom optic"/ "Magnification optic"  ≥ 100x  Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm  Lungime de lucru ≥ 1000 mm  Diametrul exterior ≤ 10 mm  Marcaj de lungime da  Canal de lucru Numărul de canale ≥1  Diametrul nu mai mic de 2,8 mm  Canal adaugator pentru jetul de apa da  Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade  Înclinația cîmpului vizual 0 grade  Adîncimea cîmpului vizual in regim normal 5-100 mm  Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade  Stînga/dreapta ≥100/100 grade  Spălarea obiectivului da  Videogastroscop cu marire tip optic Metode de sterilizare Chimic  Etilen oxid opțional  Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare  Compatibil cu masina automata de dezinfectare  Programarea butoanelor da  Accesori Pensa pu biopsie de mutipla folosinta compatibil cu canalul de de lucru a videogastroscopului cu lungimea maxima de 1600 mm Minim 4 unitati  Ace pentru injectare endoscopica de unica folosinta Set minim 10 bucati  Prezent certificatul CE sau declaratie de conformitate da  Garantia minim 24 luni | 1782000 |
|  |  |  |  |  |  | 3750000 |

**Valoarea estimată totală: 2 037 000 lei**

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție**  **(Descrierea criteriului/cerinței)** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.* | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .*Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.* | DA |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | - 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.  -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 90 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.  - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (90 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| **Cerințe de calificare obligatorii** | | | | |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport finaciar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente ce atestă calitatea bunurilor | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie \* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie \*Certificat de conformitate CE, declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  **Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.** | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Declarație de la ofertant | în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 21 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 22 | Notă | In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tututor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | DA |

3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2022.**

1. **Garanția pentru ofertă: în cuantum de** 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei**

***sau***

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

1. **Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție*

*publică nr. \_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_.*

***sau***

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe GORCEAG**