## Лист1
Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)
Descriere | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice
Cod | 290150
Parametrul |  |  | Specificația
Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥1
| Imaginea HDTV / HD |  | ≥1920x1080 pixeli
| Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da
|  | Iluminare | auto
|  | Balans de alb | auto
|  | Acuitate | da | Informație adițională
|  | Videocompensare | da
|  | Înghetarea imaginii | da
|  | Iris automat | da
|  | Reducerea zgomotului imaginii | da
|  | Zoom electronic | da
| Ieșiri | RGB | 1
|  | Y/C | ≥1
|  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | da
Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  |  | da
Sursa de lumină | Tip lampă |  | Xenon sau LED
| Timp de viață lampă |  | ≥500 h
| Putere lampă |  | ≥ 250 W
| Putere lampă de rezervă |  | ≥ 150 W
| Contor lampă |  | da
| Mod standby |  | da
| Lampă de rezervă |  | da
Periferice disponibile | Display medical HD |  | ≥ 23 inch
| Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil
| Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) |  | ≥ 50 înregistrări
| Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice |  | da
| Suport pe rotile |  | da
Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip |  | Separat de procesor
| Volumul rezervorului |  | 1,4-1,8 litri
| Vid |  | da
| Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte
Accesorii: |  | Sursa de lumină | modelul oferit
1 unit.
|  | Pompă | inclusă
0,3- 0,6 Pa
|  | Lampă halogen de rezervă | 2 unit.
|  | Piesă bucală | 2 unit.
|  | Tester automat | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Aspirator endoscopic | ≥ 0.85 bar
|  | Vas de revervă pentru aspirator | ≥ 1,5 l, 1 unit.
|  | Filtre pentru aspirator | 5 unit.
|  | Display medical HD | ≥ 23 inch
să se indice modelul
|  | Troliu | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Polițe reglabile la înălțime | 4 unit.
Videogastroscop | Să se indice modelul oferit |  | modelul
| Tip HDTV / HD |  | ≥ 1920x1080 pixeli
| Tubul de inserție | Lungime totală | ≥ 1300 mm
|  | Lungime de lucru | ≥ 1000 mm
|  | Diametrul exterior | ≤ 9.2 mm
|  | Marcaj de lungime | da
| Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1
|  | Diametrul | ≥ 2,8 mm
| Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade
|  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 2-100 mm
| Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 210/90 grade
|  | Stînga/dreapta | 100/100 grade
| Funcționalitatea mîinerului de dirijare | butoane | ≥4
|  | înghețarea imaginii | da
|  | eliberarea imagini | da
|  | capturare imaginii | da
|  | reglarea intensității lumnii | da
|  | reglarea tonului de culoare (filtre optice) | da
|  | modificarea contrastului | da
|  | zoom electronic | da
| Spălarea obiectivului |  | da
| Metode de sterilizare |  | Chimic
Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare

## Лист3
Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)
Cod | 210110
Descriere | Sistem radiografic digital pe consolă mobilă
Parametru |  | Specificaţie
Dimensiuni | Greutate maxima acceptabila | ≤ 250 kg
Puterea generator |  | ≥ 32 kW
ANOD TUB Raze X | Capacitate termică, HU | ≥ 40000
| kVp, Diapazon | ≥ 40-125
| mA Diapazon | ≥ 50-200
| mAs Diapazon | Ajustabil
| Pata focală, mm | Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3
| Timp de expunere | 0,001-2,0 s
SID DIAPAZON, cm |  | ≥ 140
INDICATORI | Tip | Digital
| kVp | Digital
| mAs | Digital
DETECTOR DIGITAL | Tip | CSI
| Rezoluţie matrice | ≥ 2300x2800 pixels
| Pixel | ≤ 150 µm
| Gradaţie | ≥ 14 biti
| Dimensiune, cm | ≥ 35x43
| Timp pînă la apariţia imaginii | Max 5 sec
| Tip conectare la unitate | Serial, USB, Eth, WiFi
| Baterii | da
| Incarcator baterii | da
DAP–metru |  | da
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR |  | da
CERINŢE ALIMENTARE |  | Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko”
Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hz
Cablu Minim 5 m
Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila | Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator | da
| CPU | ≥ Core i5, sau echivalent
| Sistem de operare | Windows 10 sau echivalent
| Memorie operativa | ≥ 4 Gb
| Memorie HDD | ≥ 500 Gb
| Recorder DVD/RW | da
| Accesorii | claviatura, maus
| Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) | ≥ 19 inch
SW:
| Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor captate de pe detector | da
| Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) | da
| Posibilitate de configurare a tabelelor APR | da
| Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR | da
| Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) | da
| Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) | da
| Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) | da
| Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) | da
| Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM | da
| Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta | da
| WiFi | ≥ 802.11b/g
| Compatibilitate totala | DICOM 3.0
Loc lucru (PC2) medic | Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM | da
| Procesor | ≥ Core i5, sau echivalent
| Sistem de operare | Windows 7 sau echivalent
| Memorie operativa | ≥ 4 Gb
| Memorie HDD | ≥ 500 Gb
| Recorder DVD/RW | da
Accesorii | claviatura, maus, UPS | da
Monitor LCD Medical | IPS fara efect de stralucire | ≥ 21 inch
SW: | Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM | da
| Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) | da
| Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) | da
| Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) | da
| Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM | da
| Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta | da
| Compatibilitate totala | DICOM 3.0
Alimentare electrica | 220V, 50Hz cu impamintare | da
Accesorii | Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) | 1 set.
| Sirma mobila pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii | da
Instalare/service | Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) | da
| Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator | da
| Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min | 7 ani

## Sheet1
Ventilator pulmonar adult, pediatric
Descriere | Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator al pacienților critici, cu probleme respiratorii severe: ARDS, BPOC, statut astmatic, obezitate morbidă, hipertensiune pulmonară, plămân unic, pneumonii masive bacteriene, trombembolii, embolii lipidice etc.)
Parametrul |  |  | Specificația
Tip | Mobil, pe suport cu rotile |  | da
Tip pacient | adult, pediatric |  | da
Gama de control/setări | Volum tital (inspirator) |  | ≥ 20-2000 ml
| Flux inspator de vîrf (peak flow) |  | 6-180 L/min
| Presiune inspir, Inspiratory pressure (Pinsp) |  | 3-95 cmH2O
| Frecvența respiratorie, Ventilation frequency (RR), pentru pacient Adult si Pediatric |  | 1-100 rpm
| Timp inspir, Inspiration time (Ti) |  | 0.2 - 7s
| Timp expir |  | da
| Rata I:E |  | 1:9 to 4:1
| Pauză la inspir |  | da
| Pauză la expir |  | da
| FiO2, % |  | 21-100
| Buton pentru respirație manuală |  | da
| PEEP/CPAP |  | 0-50 cmH2O
| Suport presiune, Pressure assist (Psupp) |  | 0-100 cmH2O
| Nebulizator |  | da
| Mecanism triger | Presiune | -0.5-15 cmH20
|  | Flux | 0.5-20 L/min
| Buton 100 % O2 |  | da
| Blocarea panoului de control |  | da
Moduri de operare | Modul A/C | V-A/C Volum respirator | da
|  | P-A/C presiune respiratorie | da
| Modul SIMV | V-SIMV volum respirator | da
|  | P-SIMV presiune respiratorie | da
| Modul CPAP | CPAP/PEEP | da
|  | masca CPAP/PEEP | da
| Modul Apnea-backup |  | da
| Moduri de control inteligent sau combinat al respirației |  | da
| Ventilație neinvazivă (NIV) prin intermediul măștii |  | da
| Modul Bilevel |  | da
| APRV |  | da
Parametri monitorizați/afișaț | Cstat (complianța statică), Static compliance |  | da
| Cdyn (complianța dinamică), Dynamic compliance |  | da
| Rezistența în căile respiratorii |  | da
| Presiunea PEEP |  | da
| Volumul total |  | da
| FiO2 |  | da
| Rata respiratorie |  | da
| Timp inspir |  | da
| Timp expir |  | da
| Rata I:E |  | da
| Volumul minutar spontan |  | da
Alarme pacient | FiO2 mare/mic |  | da
| Volum minutar mare/mic |  | da
| Presiune inspir mare/mică |  | da
| PEEP mare |  | da
| Apnea |  | da
| Presiune/ocluzie continuă ridicată |  | da
| Scurgeri a amestecului gazos din circuit (gas leak alarm) |  | da
| Circuit respirator deconectat |  | da
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | da
| Lipsă alimentare electrică |  | da
| Baterie descărcată |  | da
| Eroare de sistem |  | da
| Auto-diagnostic |  | da
Display | LCD TFT |  | da
| Touchscreen |  | da
| Mărimea |  | ≥ 15 inch
| Ajustarea luminozității (Brightness) |  | da
Alte cerințe | Valve unidirecționale detașabile |  | da
| Senzor O2 |  | da
Sursa de aer | Integrat în dispozitivului, tip turbină |  | da
Sursa de O2 | Posibilitatea de conectare la sursa centralizată de O2 |  | da
| Presiunea de lucru admisibilă |  | 2.8 - 6.0 bar
Alimentare | Electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | da
|  | Baterie internă reîncărcabilă | da
|  | Timp operare baterie | ≥ 1.5 h
Accesorii
Circuite respiratorii | adult/pediatric | tip reutilizabil | 2 set.
Mască respiratorie | adult | tip reutilizabil | 1 set.
Umidificator | Indicați modelul oferit |  | model
| Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul |  | da
| Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv |  | da
Cameră de umidificare | adult/pediatric | tip reutilizabil | 2 buc.
Filtre antibacteriale | adult/pediatric | unică utilizare | 50 buc.
Senzor de debit | adult | tip reutilizabil | 2 buc.
Plamăn de test | adult | tip reutilizabil | 1 buc.
Suport pe rotile | Indicați modelul oferit |  | model
| Min. 4 rotile |  | da
| Min. 2 roți cu frînă |  | da
| Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii |  | da
| Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare |  | da
| Mîner pentru transportare |  | da
Cerințe față de produs și furnizor
Manual de utilizare (in limba de stat) |  |  | da
Manual de service, de intretinere tehnica a dispozitivului cu parolele de acces |  |  | da
Training pentru bioingineri (intretinerea dispozitivului, mentenanta, calibrarea, etc.) |  |  | da
Training pentru utilizator (principiul de lucru, regimuri de ventilare, intretinere, alte) |  |  | da
Conformitate cu directiva 93/42 CEE |  |  | da
Certificat CE și Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului |  |  | da
Modelul de ventilator este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau dovada notificării Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu scopul de îregistrare a modelului de ventilator în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. |  |  | da
Termen de garanție: minim 24 luni |  |  | da

## Sheet2
Microscop operațional pentru oftalmologie, pentru chirurgie pe segment anterior.
N/o | Cerințe | Funcții/ parametri
Caracteristici tehnice:
1. | Optica apocromatică | Da
2.
Factor Magnificare = 0.4 x – 2.4 x
3. | Capacitatea de a controla focalizarea microscopului de la corpul central de control, de la pedală, de la sistemul informațional, de la mânere | Da
4. | - Interval de focalizare, nu mai puțin, mm. 70 | Da
| - Distanța de lucru a obiectivului frontal, nu mai mică, mm 200 | Da
| - Gama de rotație a tubului chirurgului, nu mai puțin, grade 180 | Da
| - Multiplicitatea ocularelor chirurgului, nu mai puțin 10 | Da
| - Reglare dioptrii oculare, valoare minimă, dioptrii, nu mai mult -8 | Da
| - Reglarea dioptrii a ocularelor, valoare maximă, dioptrii, nu mai puțin 5 | Da
| - Mărire cu microscop motorizat | Da
| - Mărirea maximă a microscopului nu este mai mică de 21 ori | Da
Da
5. | Mărire, sistem motorizat ZOOM 1:6 cu optica apocromatică Factor de magnificare g=0,4 - 2,4; | Da
| Vedere profundă. Adâncimea sistemului de management al focalizării | Da
Da
6. | Mărire totala cu oculare 12,5х – în diapazon | Nu mai puțin de 4,3х - 25,5х
7. | Focusare lină, electromotoare, în limitele, mm | Nu mai puțin de 70
8. | Cuplare XY, gama mișcare, mm | Nu mai puțin de 61х61
9. | Sistemul de gestionare prin profunzimea imaginii | Da
Mutarea focalizării din partea frontală în cea posterioară a secțiunii – prin apăsarea butonului
10. | Sursă de lumină LED,
| - iluminare cu fibră optică SCI: | Da
| - Filtru HaMode cu iluminare coaxială și cu câmp complet Filtru de blocare albastru 25% Filtru gri | Da
| - Iluminare stereo-coaxială (SCI), fibră optică, sursa LED | Da
| - Alarma sunet in caz de probleme | Da
| - Capacitatea de a regla iluminarea de la comanda centrală a dispozitivului, de la pedală, de la sistemul informațional, de la mânerele microscopului | Da
| - Sistem de control al adâncimii focalizării motorizate | Da
| - Disponibilitate Schimbarea adâncimii de focalizare folosind butoanele de pe mânere | Da
| - Filtru retinian încorporat | Da
| - Filtru gri 25% | Da
| - Filtru încorporat de simulare a luminii cu halogen | Da
11. | Sistem de informații pentru asistență și documentare
| - Sistem de informații integrat în suportul microscopului pentru asistență și documentare | Da
| - Abilitatea de a controla toți parametrii microscopului de către sistem | Da
| - Abilitatea de a reda fișiere media | Da
| - Posibilitatea transmiterii on-line de la camera microscopului | Da
| - Posibilitate de documentare foto-video | Da
| - Hard disk încorporat de 1 TB | Da
| - Menținerea unei baze de date cu pacienți cu fișiere media | Da
| - Diagonala ecranului tactil, inch, nu mai puțin 23.6 | Da
12. | Filtre:
| - Filtru imitat halogen integrat; | Da
| - Filtru de protecție a retinei integrat | Da
| - Filtru gri 25%; | Da
13. | Tub binocular, rotativ 180°, f 170 mm, în set cu accesorii | Da
14. | Oculare cu câmp larg 10x sau 12,5х, cu ajustarea dioptriilor în diapazonul de la +5 la -8 | Da
15. | Obiectiv apocromatic, cu distanță focală (de lucru), mm | Nu mai puțin de 200
16. | Microscop integrat pentru asistent cu tub binocular rotativ 180° și oculare cu câmp larg 10x sau 12.5x | Da
17. | Panou de control de picior, fără fir, multifuncțional, programabil, cu posibilitatea conectării cablului:
| - nr. de funcții | Da
Nu mai puțin de 14
18. | Stativ mobil, podea; | Da
| - Rotație împrejur 360 grade | Da
| - Frâne electromagnetice | Da
| - Gama de cuplare XY, mm, nu mai puțin de 61mm | Da
19. | Panoul de control al piciorului | Da
| (FCP) Panou de control ergonomic cu piciorul fără fir cu 14 funcții | Da
| Cablu 6m pentru panoul de control al piciorului (rezervă pentru versiunea wireless) | Da
20. | Microscop asistent integrat:
| - integrat cu schimbător manual de mărire 5x pentru asistent | Da
| - Tub înclinabil la 180 ° pentru asistent, | Da
| incluzând un set de capace de asepsie | Da
| - 2 mâneri 2 piese pentru ochi cu înălțime largă de 10x sau 12,5x pentru asistent | Da
| - Reglarea dioptrii a ocularelor, valoare maximă, dioptrii, nu mai puțin 5 | Da
| - Mecanism pivotant pentru schimbarea fără dezasamblare a părții microscopului asistentului | Da
| - Focalizarea independentă de microscopul principal | Da
21. | Sistem chirurgical de asistență computerizată | Da
| Software cu Panel PC | Da
| - Managementul și documentarea pacientului | Da
| - Panel PC cu ecran tactil integrat | Da
22.
| Videocamera | Da
| Integrata in capul microscopului 1-chip HD camera | Da
1920 x 1080
23. | Butoane programabile pe mânerele pentru controlul motorizat al microscopului, cel puțin, buc. | 6
24. | Set de capace de cauciuc, sterilizabile | Da
25. | Set de lianți de cablu | Da
26. | Camera integrată 1Chip HD | Da
27. | Sistem chirurgical de asistență computerizată | Da
Software cu Panel PC
- Managementul și documentarea pacientului
- Panel PC cu ecran tactil integrat
28. | Sistem chirurgical de asistență computerizată integrat | Da
in stativul de podea
29. | Scaun operațional pentru chirurg | 1 buc
2021-01-21 | Spătarul scaunului de formă rotunjită care menține chirurgul într-o poziție ergonomică | Da
2021-02-21 | Blocare centralizată a celor 4 roți | Da
2021-03-21 | Roți duble stabile | Da
2021-04-21 | Cotiere mobile, deplasabile în plan vertical și orizontal | Da
2021-05-21 | Scaunul se reglează pe înălțime prin intermediul panoului de picior | Da
2021-06-21 | Scaunul funcționează de la acumulator | Da
22 | Garanție 24 luni | Da
23 | Manual pentru utilizator si manual de service | Da

## Sheet3
Dispozitiv de control al infecţiilor aerogene de putere mică
Principiul de lucru: | distrugere de microorganizme <0.002 sec
Viteza de distrugere a | în interiorul dispozitivului
microorganizmelor
Locul distrugerii microorganizmelor
Tehnologia de baza: | generare de cîmp plazmatic
Clasificarea electrică: | 220V, 50Hz
Configuraţie: | montabil pe perete sau staţionar
Volum de aer prelucrat: | >85 m3/oră
Viteza de lucru: | setată, cu 1 treaptă
Nivelul maximal de zgomot: | < 45 dB
Utilizarea consumabilelor: | fără utilizarea consumabilelor
Utilizarea dispozitivului în prezenţa pacienţilor şi personalului medical: Prezenţa de produse secundare (miros, radiaţie, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului: | nu sunt restricţii
5
Lipsesc. Vor fi prezentate dovezi.
Dovada eficacităţii asupra viruşilor: | Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţionale
Dovada eficacităţii asupra bacteriilor: | Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţional
Dovada eficacităţii asupra fungilor (micetelor): | Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţional
Dovada eficacităţii asupra compuşilor organici volatili: | Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaţionale
Dispozitiv medical: | Da. Pina la punerea in exploatarea dispozitivul sa fie inregistrat in registrul dispozitivelor medicale
Calitate şi siguranţa, certificări | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001