## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010. |  |  |  |  | Video colonoscop tip HD+ sau FullHD Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm Canalul de lucru 3,8 mm Lungimea de lucru 1700 mm Unghiul câmpului de vedere minim 140° Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim numai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100) Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180° Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160° Funcționalitatea mânerului de dirijare: a) butoane ≥4 b) înghețarea imaginii – da c) capturarea imaginii – da d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – da Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat. Prezenta tehnologie: - Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului. - Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. Echipamentul este nou și neutilizat.
33100000-1 | 2 | Videoprocesor cu sursă de lumină |  |  |  |  | Specificații minime pentru Videoprocesor cu sursă de lumină: a) Procesor imagine cu funcție de 4K upscaling; b) Touch panel intuitiv; c) Posibilitate de configurare a limbii de stat ,,Română”, astfel ca toate meniurile si configurarile sa fie afisate in limba Romana; d) Posibilitatea de conectare la videoprocesor a următoarelor dispozitive: 1. Videogastroscop; 2. Videocolonoscop; 3. Videoduodenoscop; 4. Videobronhoscop; e) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei; f) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de autofluorescenta; g) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestiva si evidențiază punctele de sângerare; h) Cu tehnologie ce optimizează structura, tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei; i) Cu funcției care menține luminozitatea parții luminoase a imaginii endoscopice si corectează luminozitatea parții întunecate a imaginii endoscopice; j) Ieșire semnal analogic: minim VBS composite, Y/C; k) Ieșire semnal digital: minim 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI; l) Memorie externa, conectare USB sau hard disk extern; m) Posibilitatea de întărirea contururilor de structura pe minim 3 nivele; n) Reglarea Iris: minim 3 moduri; o) Reglarea tonurilor de culoare(minim): Roșu + 8 pasi; Albastru + 8 pași; Chromat + 8 pași; p) Posibilitatea de etalonare automata de alb; q) Automatic gain control (AGC); r) Contrastul sa poată fi setat in minim 3 moduri (Normal, Înalt si Scăzut); s) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice; t) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran; u) Funcție pre-freeze care dă posibilitatea selectării automate a celei mai clare imagini statice; v) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture si Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse; w) Posibilitatea de zoom electronic; x) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru minim 5 butoane; y) Informații ale endoscopului sa poată fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite butoanelor) z) Afișarea datelor pacientului; aa) Posibilitate de înregistrare a setărilor pentru minim 20 de utilizatori; bb) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienți; cc) Sursa de lumina cu minim 4 LED-uri; dd) Controlul automat al intensității luminoase; ee) Controlul automat al strălucirii în minim 17 trepte; ff) Pompa de aer inclusa cu minim 4 niveluri (oprit, scăzut, mediu, ridicat); gg) Posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie; hh) Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului in cavitățile pacienților, pentru evitarea formarii loop-urilor si pentru îmbunătățirea penetrării cavităților in timpul procedurilor de colonoscopie; ii) Tester pentru testarea scurgerilor endoscoapelor. Manual de utilizare.
33100000-1 |  | Videogastroscop |  |  |  |  | a) Cu imagine de calitatea minim HDTV; b) Câmp de vedere: minim 140°; c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei; d) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestiva si evidențiază punctele de sângerare; e) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei; f) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2 -100 mm; g) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°; h) Mânerul de comanda prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda minim următoarele funcțiile setate: - înghețarea imaginii endoscopice; - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite; - capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video; - zoom electronic; - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor; - comutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare ; - mod iris; - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa; i) Canal instrumentar: minim 2,8 mm; j) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa; apă în jet pentru a permite curățarea zonei de observare; k) Diametru exterior al tubului de inserție: maxim 9.2 mm; l) Informații ale endoscopului să poată fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 4 butoane); m) Lungimea de lucru: minim 1000 mm; n) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitând-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare; o) Minim 4 pense de biopsie, reutilizabile, cupe cu dinți sau fără dinți si ac. Lungimea 1700 – 1900 mm; p) Muștuc de unică folosință cu bandă de fixare, minim 50 bucăți; Manual de utilizare.
33100000-1 |  | Videocolonoscop |  |  |  |  | 3 Videocolonoscop a) Cu imagine de calitatea minim HDTV; b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei; c) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasă digestivă si evidențiază punctele de sângerare; d) Câmp de vedere minim: 170°; e) Adâncimea câmpului vizual minim: 2 -100 mm; f) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, stânga 160°, dreapta 160°; a) Mânerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda minim următoarele funcțiile setate: - înghețarea imaginii endoscopice; - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite; - capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video; - zoom electronic; - comutarea modului de observare între observarea în lumina normala și diverse moduri de observare; - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă; g) Canal instrumentar: minim 3,7 mm; h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa în jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri; i) Diametrul exterior maxim al tubului de inserție: maxim 13.2 mm; j) Informații ale endoscopului să poată fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 4 butoane); k) Cu funcție de rigidizare in trepte a porțiunii distale care dă posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului; l) Lungimea de lucru: minim 1600 mm; m) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare; n) Minim 4 pense de biopsie, reutilizabile, cupe cu dinți sau fără dinți si ac. Lungimea 2100 – 2400 mm; Manual de utilizare. 2
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010. | Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010. | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000
33100000-1 | 2.1 | Videoprocesor cu sursă de lumină | Videoprocesor cu sursă de lumină | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2700000
33100000-1 | 2.2 | Videogastroscop | Videogastroscop | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2.3 | Videocolonoscop | Videocolonoscop | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
3500000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________