## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (dispozitive de compresii toracice automate) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dispozitive de compresii toracice automate | Dispozitive de compresii toracice automate |  |  |  | Scopul: Dispozitivul este destinat efectuării compresiilor toracice automate externe în caz de stop cardio-respirator, care oferă o ritmicitate și o forță stabilă, astfel, eliberând personalul medical pentru a se concentra pe alte manevre de resuscitare. Parametrii de funcționare: - Compresii toracice, conforme cu ghidurile de resuscitare ERC. - Panoul de control încorporat nemijlocit în dispozitiv. - Evaluare automata sau semiautomată a dimensiunilor pacientului. - Reglare automată a forței compresiilor în funcție de dimensiunea pacientului. - Mod de terapie - continuă 30:2 / 15:2; - Afișarea regimului selectat. - Compatibil cu utilizarea concomitentă a defibrilatoarelor și monitoarelor de pacient de la diverși producători. - Protecția de defibrilare tip BF. - Reîncărcarea acumulatorului la 220 V CA sau 12 V CC. Configurare: - Portabil. - Controlul doar pe baza butoanelor fizice. - Mecanism de fixare a pacientului. - Alarme vizuale și sonore. Accesorii: - Accesorii pentru alimentare de la rețea. - Geantă de transport. - 5 seturi de consumabile. (Dacă se utilizează. *) Cerințe suplimentare: - Furnizorul trebuie să ofere instruire și suport tehnic. - Garanție minimă de 2 ani.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (dispozitive de compresii toracice automate) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru anul 2025 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitive de compresii toracice automate | Dispozitive de compresii toracice automate | 3: bucată; 4: 25; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1